## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 特殊科室医用气体工程-一层MRI、DSA
1.2 | 特殊科室医用气体工程-一层体检科
1.3 | 特殊科室医用气体工程-三层妇科门诊手术室
1.4 | 特殊科室医用气体工程-四层内镜中心
1.5 | 特殊科室医用气体工程-五层产科产房
1.6 | 特殊科室医用气体工程-六层血透中心
1.7 | 特殊科室医用气体工程-十层心血管科CCU
1.8 | 特殊科室医用气体工程-十六层ICU
1.9 | 特殊科室医用气体工程-十七层手术中心
1.10 | 特殊科室医用气体工程-十八层手术中心办公区
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 179837.92
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 272730.69
3.2 | 暂估价 |  | 1464141.29
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
特殊科室医用气体工程-一层MRI、DSA
1 | 030801014061 | 医用无缝紫铜管￠10×1.5 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 79.67
2 | 030801014077 | 医用无缝紫铜管￠12×1.5 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 39.81
3 | 030801014097 | 医用无缝紫铜管￠18×2.0 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠18×2.0 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 231.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030801014105 | 医用无缝紫铜管￠38×2.5 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠38×2.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 115.59
5 | 030807001058 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 14
6 | 030807001059 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 7
7 | 031003001413 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 8
8 | 031003001414 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030607004001 | 压力监护报警装置(三气） | 1.名称:压力监护报警装置(三气） 2.包含氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
10 | 030503006002 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
11 | 031008014001 | 气体终端箱（三气） | 1.名称:气体终端箱（三气） 2.气体种类:氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
12 | 031008014003 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 031008014004 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 6
14 | 031008014005 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 6
15 | 030815001012 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 696.93
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030815001013 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠40×4 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 102.45
特殊科室医用气体工程-一层MRI、DSA合计
特殊科室医用气体工程-一层体检科
17 | 030801014139 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 87.2
18 | 030801014140 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 43.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031008014078 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 2
20 | 031008014079 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 031008014080 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 2
22 | 030815001014 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 280.71
特殊科室医用气体工程-一层体检科合计
特殊科室医用气体工程-三层妇科门诊手术室
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030801014085 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 79.87
24 | 030801014126 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 42.63
25 | 030801014101 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠18×2.0 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 245.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 030801014110 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠38×2.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 122.85
27 | 030607004003 | 压力监护报警装置（三气） | 1.名称:压力监护报警装置（三气） 2.包含氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
28 | 030503006003 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
29 | 030807001060 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 18
30 | 030807001061 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031003001283 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 8
32 | 031003001284 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 4
33 | 031008014013 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 031008014014 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 8
35 | 031008014015 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 031008013002 | 医用气体设备带 | 1.名称:医用气体设备带 2.材质:铝合金 3.(1)设备带内部为4腔结构，包括有气路腔、强电腔弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。(2)设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分:安全通用要求》标准。(3)设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。(4)面板为一体式，表面无拼装缝。(5)气体终端防护罩:每个气体终端的防护置均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，具有弹助力功能，坚固耐用，翻盖次数应不少干10000次，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。(6)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。（7）设备带尺寸:宽度≥210mm，厚度≥70mm。 4.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 14.4
37 | 030404035004 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 10A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 12
38 | 030404035005 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 16A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 4
39 | 030404035006 | 负压挂座 | 1.名称:负压挂座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030404034014 | 电源开关 | 1.名称:电源开关 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 4
41 | 030502012008 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 4
42 | 030412004011 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 4
43 | 030815001015 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 342.01
特殊科室医用气体工程-三层妇科门诊手术室合计
特殊科室医用气体工程-四层内镜中心
44 | 030801014134 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 205.78
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030801014135 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 103.09
46 | 030801014138 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠22×2.0 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 235.28
47 | 030801006013 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠45×2.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 117.64
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030607004015 | 压力监护报警装置（三气） | 1.名称:压力监护报警装置（三气） 2.包含氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
49 | 030503006009 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
50 | 030807001072 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 29
51 | 030807001073 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 58
52 | 031003001445 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 18
53 | 031003001446 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 031008014075 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 28
55 | 031008014076 | 医用吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 031008014077 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
57 | 031008013009 | 医用气体设备带 | 1.名称:医用气体设备带 2.材质:铝合金 3.(1)设备带内部为4腔结构，包括有气路腔、强电腔弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。(2)设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分:安全通用要求》标准。(3)设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。(4)面板为一体式，表面无拼装缝。(5)气体终端防护罩:每个气体终端的防护置均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，具有弹助力功能，坚固耐用，翻盖次数应不少干10000次，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。(6)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。（7）设备带尺寸:宽度≥210mm，厚度≥70mm。 4.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 58.49
58 | 030404035026 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 10A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 56
59 | 030404035027 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 16A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 56
60 | 030404035028 | 负压挂座 | 1.名称:负压挂座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030404034097 | 电源开关 | 1.名称:电源开关 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 28
62 | 030502012060 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 28
63 | 030412004039 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 28
64 | 030815001016 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 1197.05
特殊科室医用气体工程-四层内镜中心合计
特殊科室医用气体工程-五层产科产房
65 | 030801014086 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 444.66
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 030801014127 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 221.24
67 | 030801014116 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠22×2.0 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 234.88
68 | 030801006002 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠45×2.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 117.44
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
69 | 030607004005 | 压力监护报警装置（三气） | 1.名称:压力监护报警装置（三气） 2.包含氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
70 | 030503006004 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
71 | 030807001062 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 100
72 | 030807001063 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 50
73 | 031003001289 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 36
74 | 031003001290 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 031008014021 | 气体终端箱（三气） | 1.名称:气体终端箱（三气） 2.气体种类:氧气、压缩空气、真空吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 1
76 | 031008014023 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 34
77 | 031008014024 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 031008014025 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 031008013003 | 医用气体设备带 | 1.名称:医用气体设备带 2.材质:铝合金 3.(1)设备带内部为4腔结构，包括有气路腔、强电腔弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。(2)设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分:安全通用要求》标准。(3)设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。(4)面板为一体式，表面无拼装缝。(5)气体终端防护罩:每个气体终端的防护置均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，具有弹助力功能，坚固耐用，翻盖次数应不少干10000次，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。(6)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。（7）设备带尺寸:宽度≥210mm，厚度≥70mm。 4.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 65.15
80 | 030404035007 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 10A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 69
81 | 030404035008 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 16A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 23
82 | 030404035009 | 负压挂座 | 1.名称:负压挂座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
83 | 030404034015 | 电源开关 | 1.名称:电源开关 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 23
84 | 030502012009 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 23
85 | 030412004012 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 23
86 | 030815001019 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 1722.98
特殊科室医用气体工程-五层产科产房合计
特殊科室医用气体工程-六层血透中心
87 | 030801014087 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 533.83
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 030801014131 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 274.92
89 | 030801014102 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠18×2.0 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 35.42
90 | 030801014117 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠22×2.0 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 151.87
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 030801014111 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠38×2.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 21.94
92 | 030801006009 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠45×2.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 63.18
93 | 030411001022 | PVC管 φ16 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ16mm 4.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 5.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 188.6
94 | 030411004026 | 传呼线 RVV2*0.5 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:传呼线路 3.型号:RVV 4.规格:2*0.5mm2 5.材质:多芯软导线 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 188.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
95 | 030607004007 | 压力监护报警装置（三气） | 1.名称:压力监护报警装置（三气） 2.包含氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
96 | 030503006005 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
97 | 030807001064 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 104
98 | 030807001065 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 52
99 | 031003001295 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 26
100 | 031003001296 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 13
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 031008014033 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 51
102 | 031008014034 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 031008014035 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
104 | 031008013004 | 医用气体设备带 | 1.名称:医用气体设备带 2.材质:铝合金 3.(1)设备带内部为4腔结构，包括有气路腔、强电腔弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。(2)设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分:安全通用要求》标准。(3)设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。(4)面板为一体式，表面无拼装缝。(5)气体终端防护罩:每个气体终端的防护置均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，具有弹助力功能，坚固耐用，翻盖次数应不少干10000次，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。(6)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。（7）设备带尺寸:宽度≥210mm，厚度≥70mm。 4.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 97.17
105 | 030404035010 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 10A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 141
106 | 030404035011 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 16A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 47
107 | 030404035012 | 负压挂座 | 1.名称:负压挂座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
108 | 030404034016 | 电源开关 | 1.名称:电源开关 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 47
109 | 030502012010 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 47
110 | 030412004013 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 47
111 | 030815001018 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 2139.2
特殊科室医用气体工程-六层血透中心合计
特殊科室医用气体工程-十层心血管科CCU
112 | 030801014088 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 391.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
113 | 030801014128 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 195.72
114 | 030801014118 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠22×2.0 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 230.66
115 | 030801006010 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠45×2.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 115.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 030607004009 | 压力监护报警装置（三气） | 1.名称:压力监护报警装置（三气） 2.包含氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
117 | 030503006006 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
118 | 030807001066 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 56
119 | 030807001067 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 28
120 | 031003001301 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 40
121 | 031003001302 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
122 | 031008014043 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 28
123 | 031008014044 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
124 | 031008014045 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
125 | 031008013005 | 医用气体设备带 | 1.名称:医用气体设备带 2.材质:铝合金 3.(1)设备带内部为4腔结构，包括有气路腔、强电腔弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。(2)设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分:安全通用要求》标准。(3)设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。(4)面板为一体式，表面无拼装缝。(5)气体终端防护罩:每个气体终端的防护置均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，具有弹助力功能，坚固耐用，翻盖次数应不少干10000次，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。(6)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。（7）设备带尺寸:宽度≥210mm，厚度≥70mm。 4.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 18.9
126 | 030404035013 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 10A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 27
127 | 030404035014 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 16A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
128 | 030404035015 | 负压挂座 | 1.名称:负压挂座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
129 | 030404034017 | 电源开关 | 1.名称:电源开关 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
130 | 030502012011 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
131 | 030412004014 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 9
132 | 030815001020 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 1551.97
特殊科室医用气体工程-十层心血管科CCU合计
特殊科室医用气体工程-十六层ICU
133 | 030801014089 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 648.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
134 | 030801014129 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 328.72
135 | 030801014103 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠18*2.0 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 305.94
136 | 030801014119 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠22×2.0 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 234.27
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
137 | 030801014112 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠38×2.5 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 152.97
138 | 030801006011 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠45×2.5 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 116.09
139 | 030605005006 | 氧气流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:φ22 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 2
140 | 030607004011 | 压力监护报警装置（三气） | 1.名称:压力监护报警装置（三气） 2.包含氧气、压缩空气、负压吸引 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
141 | 030503006007 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 6
142 | 030807001068 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 128
143 | 030807001069 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 64
144 | 031003001307 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 124
145 | 031003001308 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 62
146 | 031003001309 | 密闭型全启式安全阀 φ22 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ22 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
147 | 031003001310 | 密闭型全启式安全阀 φ45 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ45 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
148 | 031008003006 | 二级减压箱 | 1.名称:二级减压箱 2.规格:额定进口压力:15MPa,额定出口压力:0.03~0.85MPa,输出流量:≤200m3/h,报警讯号:声光同时,电源电压:220V150HZ,工作电压:24V,环境温度:-20~40℃ 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 台 | 1
149 | 031008014053 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
150 | 031008014054 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 61
151 | 031008014055 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
152 | 031008013006 | 医用气体设备带 | 1.名称:医用气体设备带 2.材质:铝合金 3.(1)设备带内部为4腔结构，包括有气路腔、强电腔弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。(2)设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分:安全通用要求》标准。(3)设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。(4)面板为一体式，表面无拼装缝。(5)气体终端防护罩:每个气体终端的防护置均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，具有弹助力功能，坚固耐用，翻盖次数应不少干10000次，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。(6)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。（7）设备带尺寸:宽度≥210mm，厚度≥70mm。 4.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 7.16
153 | 030404035016 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 10A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 6
154 | 030404035017 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 16A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
155 | 030404035018 | 负压挂座 | 1.名称:负压挂座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
156 | 030404034018 | 电源开关 | 1.名称:电源开关 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
157 | 030502012012 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
158 | 030412004015 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 2
159 | 031008014059 | 三气阀门箱 | 1.名称：三气阀门箱 2.二级箱进气和出气压力表精度1.6级,符合GB/T1226-2017:带维修阀门,方便保养和维修。 3.安全排气阀安装了维修阀,方便维修和更换安全阀,避免停机操作。 4.优质H59-1锻造黄铜减压器,通径大流量,精致过滤芯,精密零配件。 5.减压器依照CEA4-1标准脱脂清洗:密封垫为食品级氟素橡胶,100%气密性测试。 6.双管路设计且具有旁通阀功能,方便管路吹扫,防止减压器杜塞而引起故障。 7.优质H59-1锻造黄铜球阀,PTFE材料密封、耐高温、寿命长:手柄曲线优美,操作方便。 8.精密泄压安全阀,性能稳定、确保安全:带维修阀门,方便保养和维修。 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
160 | 030815001021 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 3171.7
特殊科室医用气体工程-十六层ICU合计
特殊科室医用气体工程-十七层手术中心
161 | 030801014090 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠10×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 766.64
162 | 030801014130 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠12×1.5 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 1062.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
163 | 030801014120 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠22×2.0 4.介质:综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 385.64
164 | 030801014125 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠28×2.0 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 128.76
165 | 030801006012 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠76×3.0 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 128.34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 48 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
166 | 031001006196 | PVC管 DN20 | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 182.76
167 | 031001006197 | PVC管 DN32 | 1.安装部位:室内 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN32mm 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 82.15
168 | 030605005007 | 氧气流量计 | 1.名称:氧气流量计 2.规格:φ22 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
169 | 030607004014 | 压力监护报警装置（五气） | 1.名称:压力监测报警装置（五气） 2.气体类型：氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳、氮气 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 套 | 1
170 | 030503006008 | 压力变送器 | 1.名称:压力变送器 2.安装方式:立式安装 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 5
171 | 030807001054 | 阀门 φ22 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ22 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 49 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
172 | 030807001055 | 阀门 φ28 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ28 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 1
173 | 030807001056 | 阀门 φ76 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ76 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 1
174 | 030807001070 | 阀门 φ10 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ10 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 178
175 | 030807001071 | 阀门 φ12 | 1.名称:阀门 2.材质:全铜 3.型号、规格:φ12 4.连接形式:焊接 5.维修阀门,方便保养和维修 6.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 89
176 | 031003001313 | 密闭型全启式安全阀 φ10 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ10 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 424
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 50 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
177 | 031003001314 | 密闭型全启式安全阀 φ12 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:φ12 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 632
178 | 031003001315 | 密闭型全启式安全阀 φ22 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:φ22 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 3
179 | 031008003007 | 二级减压箱 | 1.名称:二级减压箱 2.规格:额定进口压力:15MPa，额定出口压力:0.03~0.85MPa，输出流量:≤200m3/h，报警讯号:声光同时，电源电压:220V150HZ，工作电压:24V，环境温度:-20~40℃ 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 台 | 1
180 | 031008014062 | 气体终端箱（五气） | 1.名称:气体终端箱（五气） 2.气体种类:氧气、压缩空气、负压吸引、二氧化碳、氮气 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 51 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
181 | 031008014063 | 医用氧气终端 | 1.名称:医用氧气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 49
182 | 031008014064 | 医用负压吸引终端 | 1.名称:医用负压吸引终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 52 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
183 | 031008014065 | 医用空气终端 | 1.名称:医用空气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 49
184 | 031008014066 | 医用笑气终端 | 1.名称:医用笑气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 53 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
185 | 031008014067 | 医用二氧化碳终端 | 1.名称:医用二氧化碳终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 40
186 | 031008014068 | 医用麻醉废气终端 | 1.名称:医用麻醉废气终端 2.规格、参数：1、终端插座和终端后座采用组合式结构,同种气体的终端后座必须通用,不同气体的终端组件在安装、使用和维修时均应具有不可互换性。每种终端插座所包含的专用气体识别口也应具有不可互换性。2、终端可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。3、终端前级,a)配置可拆卸金属压盖,色标满足GB50751及YY0801要求,b)金属滚珠式设计 3.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | 个 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 54 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
187 | 031008013007 | 医用气体设备带 | 1.名称:医用气体设备带 2.材质:铝合金 3.(1)设备带内部为4腔结构，包括有气路腔、强电腔弱电腔、灯腔，做到气电分离，强弱电分离。(2)设备带内部电路接线采用接线端子，符合GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分:安全通用要求》标准。(3)设备带材质选用6063-T6优质铝合金，表面静电喷塑，铝型材壁厚≥2mm。(4)面板为一体式，表面无拼装缝。(5)气体终端防护罩:每个气体终端的防护置均要固定安装在操作面板上，不易松脱丢失，具有弹助力功能，坚固耐用，翻盖次数应不少干10000次，表面要有国标标准色和文字标示以区分不同气体终端。(6)气体终端、呼叫、开关、插座维修操作时，无需打开面板，可直接在面板上进行维修。（7）设备带尺寸:宽度≥210mm，厚度≥70mm。 4.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 15.21
188 | 030404035019 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 10A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 27
189 | 030404035020 | 电源插座 | 1.名称:电源插座 2.规格:AC220V 16A 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
190 | 030404035021 | 负压挂座 | 1.名称:负压挂座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 55 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
191 | 030404034019 | 电源开关 | 1.名称:电源开关 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
192 | 030502012013 | 双口网络插座 | 1.名称:双口网络插座 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 9
193 | 030412004016 | 一体化灯带 | 1.名称:一体化灯带 2.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | m | 9
194 | 031008014070 | 五气阀门箱 | 1.名称：五气阀门箱 2.二级箱进气和出气压力表精度1.6级,符合GB/T1226-2017:带维修阀门,方便保养和维修。 3.安全排气阀安装了维修阀,方便维修和更换安全阀,避免停机操作。 4.优质H59-1锻造黄铜减压器,通径大流量,精致过滤芯,精密零配件。 5.减压器依照CEA4-1标准脱脂清洗:密封垫为食品级氟素橡胶,100%气密性测试。 6.双管路设计且具有旁通阀功能,方便管路吹扫,防止减压器杜塞而引起故障。 7.优质H59-1锻造黄铜球阀,PTFE材料密封、耐高温、寿命长:手柄曲线优美,操作方便。 8.精密泄压安全阀,性能稳定、确保安全:带维修阀门,方便保养和维修。 |  | 个 | 1
195 | 031004014142 | 防虫网 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:DN32 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 56 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
196 | 031002003026 | B型刚性防水套管 | 1、名称:B型刚性防水套管 2、材质:焊接钢管 3、规格:穿管管径DN32,套管管径DN50 4、为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
197 | 030815001022 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 4552.66
特殊科室医用气体工程-十七层手术中心合计
特殊科室医用气体工程-十八层手术中心办公区
198 | 030801014121 | 医用无缝紫铜管 | 1.名称:医用无缝紫铜管（含管件） 2.材质:TP2 3.规格:￠22×2.0 4.介质：综合考虑 5.焊接方法:银基钎焊 6.压力试验、吹扫与清洗设计要求:气压试验、气密性试验、管道酸洗、空气吹扫 7.脱脂设计要求:管道脱脂 8.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | m | 111.69
199 | 031008004015 | 自动切换汇流排组（二氧化碳） | 1.名称:自动切换汇流排组（二氧化碳） 2.规格:5+5 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 57 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
200 | 031008004016 | 自动切换汇流排组（笑气） | 1.名称:自动切换汇流排组（笑气） 2.规格:4+4 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 组 | 1
201 | 031003001321 | 密闭型全启式安全阀 φ22 | 1.类型:密闭型全启式安全阀 2.材质:不锈钢 3.规格:φ22 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 6
202 | 031003001323 | 医气球阀 DN20 | 1.类型:医气球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN20 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 20
203 | 031003001324 | 医气球阀 DN32 | 1.类型:医气球阀 2.材质:不锈钢 3.规格:DN32 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
204 | 031004014143 | 防虫网 | 1.名称:防虫网 2.型号、规格:DN32 3.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
205 | 031002003028 | B型刚性防水套管 | 1.名称:B型刚性防水套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN32,套管管径DN50 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 58 页 共 58 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
206 | 031002003029 | 穿楼板套管 | 1.名称:穿楼板套管 2.材质:焊接钢管 3.规格:穿管管径DN32,套管管径DN50 4.为满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸要求 |  | 个 | 52
207 | 030815001023 | 管架制作安装 | 1.名称:管道支架制作安装 2.材质:角钢 3.管架形式:∠30×3 4.除锈形式:含手工除锈 5.防锈形式及做法:手工除锈，两遍防锈漆，两遍调和漆 6.为要求满足本清单工作所需的其他未描述的工作内容，详见相关规范、招标文件及图纸 |  | kg | 232.31
特殊科室医用气体工程-十八层手术中心办公区合计
分部分项合计
措施项目
208 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
209 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 179837.92 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 272730.69 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1464141.29
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 272730.69
合 计 |  |  |  | 272730.69 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：特殊科室医用气体工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
1 | 医用无缝紫铜管 ￠76×3.0 | m | 126.7999 |  | 451.32 | 57227.33
2 | 医用无缝紫铜管 ￠38×2.5 | m | 413.35 |  | 182.9 | 75601.72
3 | 医用无缝紫铜管 ￠22×2.0 | m | 1584.29 |  | 82.43 | 130593.02
4 | 医用无缝紫铜管 ￠28×2.0 | m | 128.76 |  | 107.16 | 13797.92
5 | 医用无缝紫铜管 ￠18×2.0 | m | 818.24 |  | 65.95 | 53962.93
6 | 医用无缝紫铜管 ￠45×2.5 | m | 529.68 |  | 218.96 | 115978.73
7 | 医用无缝紫铜管 ￠10×1.5 | m | 3237.25 |  | 26.28 | 85074.93
8 | 医用无缝紫铜管 ￠12×1.5 | m | 2312.07 |  | 32.46 | 75049.79
9 | 压力监护报警装置（五气） 包含氧气、压缩空气、真空吸引、二氧化碳、笑气 | 台 | 1 |  | 12278.11 | 12278.11 | [6 empty] | 材料暂估价
10 | 压力监护报警装置（三气） 包含氧气、压缩空气、真空吸引 | 台 | 5 |  | 11221.06 | 56105.3 | [6 empty] | 材料暂估价
11 | 自动切换汇流排组（二氧化碳） 5+5 | 台 | 1 |  | 46342.82 | 46342.82 | [6 empty] | 材料暂估价
12 | 自动切换汇流排组（笑气） 4+4 | 台 | 1 |  | 46342.82 | 46342.82 | [6 empty] | 材料暂估价
13 | 二级减压箱 | 台 | 2 |  | 1762.31 | 3524.62 | [6 empty] | 材料暂估价
14 | 五气阀门箱 | 个 | 1 |  | 19866.93 | 19866.93 | [6 empty] | 材料暂估价
15 | 医用麻醉废气终端 | 个 | 20 |  | 530.97 | 10619.4 | [6 empty] | 材料暂估价
16 | 医用笑气终端 | 个 | 40 |  | 530.97 | 21238.8 | [6 empty] | 材料暂估价
17 | 医用负压吸引终端 | 个 | 273 |  | 530.97 | 144954.81 | [6 empty] | 材料暂估价
18 | 医用空气终端 | 个 | 267 |  | 530.97 | 141768.99 | [6 empty] | 材料暂估价
合 计 | [5 empty] | 1110328.97
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：特殊科室医用气体工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
19 | 医用氧气终端 | 个 | 267 |  | 530.97 | 141768.99 | [6 empty] | 材料暂估价
20 | 医用二氧化碳终端 | 个 | 40 |  | 530.97 | 21238.8 | [6 empty] | 材料暂估价
21 | 压力监护报警装置（三气） 包含氧气、压缩空气、负压吸引 | 台 | 3 |  | 11221.06 | 33663.18 | [6 empty] | 材料暂估价
22 | 医用气体设备带 | m | 279.2448 |  | 244.02 | 68141.32 | [6 empty] | 材料暂估价
23 | 三气阀门箱 | 个 | 3 |  | 11050 | 33150 | [6 empty] | 材料暂估价
24 | 气体终端箱（三气） | 个 | 3 |  | 1950 | 5850 | [6 empty] | 材料暂估价
25 | 气体终端箱（五气） | 个 | 20 |  | 2500 | 50000 | [6 empty] | 材料暂估价
合 计 | [5 empty] | 353812.29
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：特殊科室医用气体工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20