国家林业和草原局穿山甲保护研究中心设备采购项目

招标技术需求书

一、标的提供的时间

自接到招标人通知后30天（进口产品90天）内完成交货及安装调试。
二、标的提供的地点

招标人指定地点。
三、付款方式

详见合同。
四、验收要求

（一）乙方应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

（二）交付验收标准依次序对照适用标准为：

1.符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

2.符合招标文件和投标承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求，招标人技术验收合格。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具备出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.乙方将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及备品备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.货物验收所发生的检验费用由乙方负担。

6.当出现不合格产品时，乙方要在收到通知后7个工作日内无条件更换合格产品，并承担因此产生的一切费用。除甲方书面认可，否则不接受任何形式的降格处理。若逾期未更换或更换后仍不合格，甲方有权拒收货物并解除合同，乙方需退还已支付款项，并按合同总价10%支付违约金。

五、其他

（一）报价要求，货物运至招标人指定的地点。投标报价包括货物的搬运费、运输费、卸装费、保险费、验收、货物设计、制造、包装、培训、强检设备的首次检测费用、设备检测、质保期服务、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障、产品成本、利润、各种税金、及合同实施过程中不可预见费用等一切费用。中标后市场价格浮动风险由中标人负责。

（二）交货要求（技术参数有要求的以技术参数为准）

1.中标人应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

2.中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

3.中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给招标人。

（三）包装、保险及发运、保管要求及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.所有新购设备需要的备品备件、专用工具、设备运输、卸货、搬运、安装、调试、检验、培训、技术服务等已包含在合同总价中。

3.各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物运抵现场后，至本项目全部安装完成并通过最终验收前，货物的保管、看护及安全保障责任均由乙方承担，期间发生货物丢失、损坏、损毁等情形的，由乙方自行负责维修、更换或补足，相关费用及损失由乙方承担。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

7.乙方必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由乙方负责。

8.安装调试完成后双方共同进行现场验收，并签署项目验收报告。

9.售后服务：

①质保期期限：验收合格后不少于1年，质保期内乙方必须负责免费维修及更换配件。

②质保期内报修响应时间：24 小时；维修人员接到维修通知后到场时间：12小时。一般故障24小时内解决，重大故障48小时内解决，逾期未解决的，乙方需提供同等规格的备用设备供甲方使用，直至故障排除。

③质保期内，非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

④所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。
六、技术标准与要求

	设备/物资类型
	设备/物资名称
	参数
	数量（台/ 套/盒/瓶）
	备注

	一、穿山甲医院物资及设备

	1.1
	手术无影灯
	1.照度≥100,000Lux;
2.色温（可调）：3700k-5000K；

3.显色指数：≥98；W
4.聚焦深度： ≧1200mm；

5.光斑直径：≥250mm；
6.亮度调节：1%-100%；

7.LED使用寿命：≥50000h；

8.灯泡数量≥40颗
9.电源电压：AC100-240V 50/60HZ；

10.术者头部温度：﹤1℃；

11.消耗功率：≤65W；

12.具有一体式把手。
	2
	

	1.2
	超声刀
	1.适用范围：配合单极和双极附件处理动物组织切割、凝血和血管闭合；

2.输出功率≥100W；

3.输出频率≥400KHz；
4.输入功率≤500VA，环保节能；

5.电源输入：220V，50/60Hz；

6.具有6种以上工作模式，其中单极电切模式≥3种，单极电凝模式≥2种，双极电凝模式≥1种；

7.电刀纯切性能：1-100w(负载≥500Ω)，要求功率连续可调；

8.电刀混切性能：1-100W(负载≥500Ω)，要求功率连续可调；

9.电刀单极凝性能：1-90W(负载≥500Ω)；要求功率连续可调

10.双极凝性能：1～60W（负载≥100Ω）,要求功率连续可调；
11.三种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割;混切1;混切2；

12.两种单极电凝模式：强凝；喷凝；

13.最新脉冲血管闭合模式：用于闭合不大于7MM血管。14.具备接触质量监督系统(REM)，并检测接触电阻变化，当中性极板和动物接触面积的电阻≥150Ω，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止。

14.开机调用最近使用的模式、功率等参数。

15.内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

16.用户记忆存储功能：九个内存记忆单元，可以存储医生不用的操作习惯，可以术中快速切换或调用。

17.自动排烟功能：与同品牌吸烟器可以联动启动，术中烟雾能自动排出。
	3
	

	1.3
	高清动物内窥镜系统
	1.HDMI视频输出接口；

2.1280X768分辨率；

3.USB接口实时保存图片及视频；

4.高寿命、高色温、医用LED冷光源；

5.明均匀性：UL<25%；

6.屏幕：≧9寸高清显示屏。

7.图像处理主机含电源开关，导光连接座，电缆插座，内窥镜插头卡锁，显示屏及功能键，录放功能键，图像处理功能按键

8.主机光源：LED
	1
	

	1.4
	动物全自动生化分析仪
	1.添加过滤层的干式生化试剂片，最大限度的减少杂质对样本的影响，保证试验结果的准确性；
2.全自动化的设计，使得操作时间更短，最大限度的简化试验步骤和程序自动化操作，内置全血离心机，在线离心，完成血清制备，实现试剂片自动装载、吸样（吸样前进行吸头密封性检测，吸样时进行液面追踪和气泡检验）、只需放入样本，执行检测即可，只需8分钟；
3.可检测全血、血清、血浆和尿液等多种样本，具有手动和自动稀释样本模式，样本量仅需10μL（生化）、11μL（电解质）；
4.结果实时打印，数据输出方便下一步统计分析；
5.提供预装试剂片套组和单项试剂片，随意组合，也可自定义试验指标套组，方便灵活；
6.检测物种：小鼠、大鼠、猴子、狗、猫、兔子、山羊、马、牛、绵羊、猪。内置数据库提供39种不同年龄和物种的参考值参考值随检测结果一同输出，并用不同颜色标记高于或低于参考值。检测时输入物种和年龄标签，显示结果一目了然，简化试验数据前期统计过程。
	1
	

	1.5
	五分类血液细胞分析仪
	1.原理：阻抗法计数红细胞(RBC)和血小板(PLT)无氰试剂用于血红蛋白检测流式细胞术(FCM)+三角激光散射 +化学染色用于白细胞(WBC)五分类分析和白细胞计数；

2.参数：白细胞(WBC)、淋巴细胞(Lym)、单核细胞 (Mon)、中性粒细胞(Neu)、嗜碱性粒细胞(Bas)、嗜酸性粒细胞(Eos)、淋巴细胞计数(Lym#)、单核细胞计数(Mon#)、中性粒细胞计数(Neu#)、嗜酸性粒细胞计数(Eos#)、嗜碱性粒细胞计数(Bas#)、红细胞(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞比容(HCT)、红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞分布宽度变异系数 (RDW-CV)、红细胞分布宽度标准差(RDW-SD)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板分布宽度(PDW)、血小板压积 (PCT)。3个直方图用于显示白细胞(WBC)、红细胞 (RBC)和血小板(PLT)，3个散点图用于显示白细胞分类； 

3.试剂：稀释液、DIFF 溶血剂、LH 溶血剂、探头清洁液；

4.样本量：预稀释模式20L，全血模式15L，毛细管全血模式15L；

5.通量：≧每次40个样本小时；

6.显示屏：≧10.4英寸TFT触摸屏；

7.多语言：中文、英文；

8.数据存储容量：≧20,000条结果，包括数字和图形信息；

9.通讯：LAN端口支持HL7协议；

10.接口：USB、LAN，支持单向LIS；

11.打印输出：外置激光打印机/喷墨打印机；

12.工作环境：温度：10°C~30°C，湿度：20%~85%，气压：70 kPa~106 kPa；

13.电源要求：100V-240V，50Hz/60Hz；
	1
	

	1.6
	尿液分析仪
	1.技术参数：尿液干化学分析；

2.测定原理：冷光源反射测定原理；

3.测试速度：常规测试，≧50标本/小时；连续测试，≧100标本/小时；
4.存储容量：≧2000份化验结果；

5.功能选项：可选10-14项多项尿液检测试纸条（干式化学法）与尿液分析试纸条（干式化学法）测试功能；

6.打印：定性指标、定量数据结果显示、打印，内置热敏打印机，配有外置打印机接口；

7.条码扫描：标准RS232C输出端口可与条码扫描仪连接；

8.联机操作：标准RS232C输出端口可电脑联网，进行数据管理；

9.使用语言：中文、英文等多种语言；

10.工作环境：温度，0-40℃；湿度30%-85%；

15.使用期限：10年。
	2
	

	1.7
	动物血压计
	1.范围：压力，0~280mmHg；

精度，+3mmHg；

收缩压，40~270mmHg；

舒张压，30~210mmHg；

脉率，40~240bpm+2bpm or+2%以较大者为准；

2.电池：3.7V，1800mAh锂电池；充电电压，DC5.0V；充电电流，1000mA；

3.工作条件：温度，+5℃~+40℃；相对湿度，15%-85%(无凝结)；大气压力，800hPa-1050hPa

4.运输及储存：温度，-10℃~+50℃；相对湿度，10%-90%(无凝结)；大气压力，700hPa-1060hPa；

5.蓝牙：BLE 5.4；

6.标配血压袖带：小号4-8cm\中号6-11cm\大号7-13cm。
	3
	

	1.8
	血气分析仪
	1.操作简单：加入抗凝全血后，最快7分钟左右即可全自动完成从血浆分离、定量、输送、混合、反应到打印检验结果全过程。分析仪内置智能质控系统，操作简单；

2.超大电容屏幕：8.0英寸超大彩色电容屏幕，人机交互设计，支持操作人员精准触控；

3.内置打印机：无需连接外部打印机，检测报告出具时间快；

4.检测快速：最快7分钟左右即可完成从抗凝全血加样到输出结果的全过程，快速获得全面准确的检测结果；

5.内置质控系统：内置实时全自动质量控制系统，在每一次检测前对设备、试剂和标本进行完整的检测，并在检测过程中进行实时的监控，确保获得准确的检测结果；

6.结果校准：与实验室分析仪检测结果相互校准；

7.技术参数：尺寸&重量，260mm(长) x 230mm(宽) x 325mm(高) & 5.5kg；

8.电源要求：AC100V-240V，50-60Hz；

9..环境温度：10℃-30℃；

10.环境湿度：40%-85%；

11.温控精度：37℃±0.2℃；

12.检测指标：单样本多指标，13种试剂组合，36种检测项目；

13.数据通讯：WIFI，RS232接口，USB2.0，以太网口，支持LIS。
	1
	

	1.9
	紫外灯消毒柜
	操控方式：电脑式

消毒方式：紫外线+臭氧

特色功能：紫外线；上下分层；臭氧

安装方式：立柜式

容量：100-300L
	4
	

	1.10
	麻醉机
	1、用途：用于大动物实验手术过程中的呼吸麻醉，具备对兔、犬、猴、猪等实验动物呼吸麻醉保持功能

2、技术参数

2.1动物呼吸麻醉一体化设计，呼吸机非外接式

2.2具备开放式非再呼吸回路ACGO和密闭式呼吸循环回路式双重设计，并可一键切换两种回路功能

2.3  ACGO切换按键采用凹陷内嵌式结构，避免误触碰，提供实物图片证明。

2.4 具备VS, PCV，SIMV，PSV等多种通气模式，可检测兔、猪、犬等实验动物自主呼吸并提供通气支持

2.5 机械通气与手动通气模式可一步切换

2.7 具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构防止麻醉药意外挥发。 

2.8挥发罐采用倾倒式注药，内部容量≥200ml,浓度范围0-5%，精度+0.1%。 

2.9具备氧气流量计，0-4LPM气流控制功能。 

2.10内置呼吸机采用电动涡轮驱动，不需要氧气驱动。

2.11具有快速充氧功能，支持快速给氧、快速清除麻醉废气功能。

2.12  APL阀具有压力刻度指示和自动卸压安全功能，压力刻度范围-20-+100 cmH2O。

2.13 麻醉机具备内置电池，断电后可维持呼吸麻醉时间≥80分钟保障手术安全。 

2.14主机内置≥8英寸触控液晶显示屏，并可显示和调节呼吸设置和报警参数。

2.15 动物专用设计，只需输入动物体重即可自动匹配潮气量、最小呼吸率等呼吸参数

2.16最小潮气量≤5ml，可满足≥0.5kg动物呼吸麻醉

2.17 可升级高级通气功能，支持以呼末CO2为目标自动调节各项呼吸参数。

2.18 呼吸麻醉机内置计时器功能，可记录麻药起效、动物复苏时间等

2.19 开机自动漏气检测包括自动通气、手动通气泄漏测试，带图文引导，30秒内即可完成。

2.20 泄露测试结果定量，可呈现泄漏量和管路顺应性，实现精准补偿

2.21 具备吸气保持功能，避免呼吸运动干扰其他影像设备成像及外科操作，

2.22 配备麻醉废气吸收装置

2.23 麻醉机主机可自动监测并自动提醒更换麻醉废气吸收罐

2.23 支持与同品牌监护仪麻醉机数据联动，打造超级麻醉工作站

2.24 具备安全后备，后备窒息通气功能，防止通气不足
	3
	

	1.11
	台式彩超
	1.满足不同检查场景如心脏、血管、腹部、小器官、生殖、颅脑等动物临床检查应用；

2.高分辨率LED液晶显示器≥22英寸，自由臂设计，可以上下左右俯仰调整；

3.≥15英寸液晶触摸屏，操作控制台可以上下左右调整；4.高分辨、高精细彩色多普勒血流成像；

5.数字化波束形成器，多倍波束并行处理系统，多级信号处理系统，数字化全程动态聚焦；

6.空间复合成像技术；

7.斑点噪声抑制技术；

8.智能一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，扫查过程中可以实时动态优化灰阶图、彩色多普勒、频谱多普勒图像；

9.弹性成像及定量分析技术：一幅图中可取≥8个范围进行弹性系数分析，支持腹部、浅表和腔内探头；

10.解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图。具有M型+彩色多普勒模式。

11.具备血细胞级别血流显像技术，可在不需要注射造影剂的情况下观察真正的血流动力学成像，支持凸阵、线阵、腔内探头等；

12.内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅；

13.系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量；

14.图像放大功能：可对感兴趣区域实现全屏放大，支持读取和写入两种模式。

15.频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz，可显示具体数值；

16.支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、双平面、术中、容积腹部、容积腔内探头等；

17.相控阵探头扫描角度≥120°；

18.TGC调节≥10段；

19.频谱多普勒方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD；

20.测量和分析：一般测量，心功能测量，多普勒血流测量，频谱多普勒自动测量，泌尿系统测量，血管测量，甲状腺乳腺自动测量。
	3
	

	1.12
	监护仪  
	1.≧7英寸高分辨率液晶显示屏（分辨率≧800*480）；

2.≧12000组的数据储存容量；
3.≧60小时心电波形数据储存及回放功能；
4.≧1000小时的图形列表趋势数据。
	1
	

	1.13
	麻醉气体废气回收罐
	1、安全，罐体无缝设计，强效密封减少泄露

2、22mm 通用进气接口，兼容全品牌麻醉机

3、最大吸收200g麻药，容量更大，减少更换操作

4、一次性罐体，简单易用无需人工维护
	10
	

	1.14
	单笼位ICU急救箱
	1.空气调节方式采用风内循环调节，PTC安全空气加热

2.具备负离子医疗净化功能，等离子发生器

3.使用条件：-10~40℃环境下（室内）

4.设定温度
15℃-48℃，控温精度±1C

5.设定氧气浓度范围：21%-65%；控制精度：±1%；自动预设，手动调节，自动恒氧。

6.具备紫外线灭菌功能，UVC波段253nm高效紫外线杀菌。

7.警报、警告：传感器异常报警，清晰的文字信息警告提示

8.具备医用雾化功能：最大雾化率≥0.2mL/min

9.具备自动除湿功能

10.安全功能

10.1.氧气传感器低于20%自动切换外循环，避免动物缺氧窒息。

10.2.切内环时软件自动提醒医生确认氧气是否输送开启，防止人为误操作，引起治疗失效或安全风险。

10.3.二氧化碳超限后自动切换外循环排放，达到安全值后自动切至内循环，继续吸氧。

10.4.断电时自动切换备用电池供 电，自动切换外循环，发出警报声提醒医生及时处理。

10.5.舱体净化功能：可实时进行仓内消毒、杀菌，除臭

11.仓内尺寸长*高*深≥1066mm*608mm*620mm
	4
	

	1.15
	制氧机
	1.氧容量：每分钟10升；

2.电流类型：恒定流量；

3.O2通量饱和度：93% +/-3%；

7.出口氧气压力：0.04–0.07MPa；

8.工作时长：30000小时；
9.功率：640瓦；

10.工作电压：230伏/50赫兹。
	3
	

	1.16
	低速离心机
	1.最高转速Max Speed：≧4000r/min；

2.最大相对离心力Max RCF：≧1780×g；

3.定时范围 Time Range：1~99min；

4.电源 Power Supply：AC220V 50Hz 2A；

7.转子容量 Capacity：≧15ml×8角转子。
	2
	

	1.17
	动物血压监护仪
	1.范围：压力，0~280mmHg；

精度，+3mmHg；

收缩压，40~270mmHg；

舒张压，30~210mmHg；

脉率，40~240bpm+2bpm or+2%以较大者为准；

2.电池：3.7V，1800mAh锂电池；充电电压，DC5.0V；充电电流，1000mA；

4.工作条件：温度，+5℃~+40℃；相对湿度，15%-85%(无凝结)；大气压力，800hPa-1050hPa

5.运输及储存：温度，-10℃~+50℃；相对湿度，10%-90%(无凝结)；大气压力，700hPa-1060hPa；

6.蓝牙：BLE 5.4；

7.标配血压袖带：小号4-8cm\中号6-11cm\大号7-13cm。
	2
	

	1.18
	CT扫描仪
	1.
机架系统


1.1.滑环类型：低压滑环

1.2.扫描架孔径：≥70cm

1.3.焦点到等中心点的距离：≥570mm

1.4.焦点到探测器的距离：≥962.9mm

1.5.扫描机架重量：≤1210kg

1.6.PSC集成于机架内部

1.7.机架支持物理倾斜

1.8
具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁一键进行扫描床进出操作

1.9.具备人工智能摆位功能

▲1.10.具备孔径内摄像头，扫描中可实时监控患者扫描状态

2.
扫描参数

2.1.机架最快旋转扫描时间/360°：≤0.68s

2.2.单圈扫描获得层数：≥80层

2.3.最薄扫描层厚：≤0.55mm

2.4.扫描视野：≥50cm

2.5.最大重建矩阵：≥1024x1024

2.6.最长连续曝光时间：≥100s

2.7.最大水平可扫描范围：≥1700mm

2.8.定位像长度：≥1700mm

2.9.最大螺距：≥2

2.10.螺距自由选择

2.11.扫描模式：轴扫、螺旋

2.12.能谱扫描

2.13.低剂量肺扫描，满足临床诊断标准

3.探测器及数据采样系统

3.1.探测器类型：固态稀土陶瓷

★3.2.探测器Z轴排列数：≥32排

▲3.3.探测器单元Z轴最小尺寸：≤0.6mm

3.4.探测器Z轴总宽度
：≥22mm

3.5.每排探测器单元数：≥864个

▲3.6.探测器物理单元总数：≥34560个

3.7.探测器每圈采样数：≥4800views/圈

4.球管及高压系统

4.1.球管阳极物理热容量（非等效）：≥3.8MHU

4.2.球管阳极最大散热率：≥746KHU/min

★4.3.提供原厂原装球管（CT 球管与CT 主机同品牌，提供注册证或者检测报告证明文件）

4.4.最大球管电压：≥140KV

▲4.5.
最小球管电压：≤60KV

4.6.最大输出管电流：≥400mA

4.7.最小输出管电流：≤10mA

4.8.最小毫安调节范围：≤1mA

4.9.球管小焦点：≤0.7mm×0.8mm

4.10.球管大焦点
≤1.2mm×1.4mm

▲4.11.
高压发生器功率
≥48KW

5.
基础图像分析软件


5.1图像减影功能

5.2 CT电影功能

5.3 MPR/CPR/SSD/MIP/VR

5.4 组织裁剪功能

5.5 三维（3D、SSD）软件


5.6 最大及最小密度投影（MIP,MinP）

5.7三维容积测量评估功能

5.8 CT血管造影

5.9一键式容积重建

5.10血管测量功能

5.11一键式去骨功能

5.12一键式骨分离功能

5.13容积漫游（VRT）


6.
扫描床

6.1.最大水平移动范围
≥2180mm

6.2.最大可扫描范围
≥1700mm

6.3.扫描床升降范围
≥470mm

6.4.扫描床最大载重量
≥250Kg

7.
图像质量 

7.1.空间分辨率（X,Y轴) @0%MTF
≥22lp/cm

7.2.空间分辨率（X,Y轴) @10%MTF
≥15lp/cm

7.3.空间分辨率（Z轴)@0%MTF
≥19lp/cm

7.4.空间分辨率（Z轴)@10%MTF
≥11lp/cm

7.5.密度分辨率
≤2mm@0.3%

8.设备使用期限


8.1
所投设备使用年限。（制造商需提供使用期限承诺函，并提供设备铭牌照片或使用说明书证明）
≥30年
	1
	

	1.19
	多功能宠物处置台
	1.多功能宠物处置台采用全圆角制作，无死角，清理卫生方便

2.漏水采用不锈钢滤毛落水不会堵塞，

3.配有不锈钢可抽拉式水龙头，两种出水方式便于使用，可以远近距离清洗

4.柜内抽屉滑轨采用不锈钢加厚导轨。

5.处置台主体部分采用1.2mm材质304拉丝板制作

6.网格选用直径8mm为龙骨，横档用直径4mm交叉点焊

7.尺寸≥长1400mm×宽600mm×高880mm ；
	3
	

	1.20
	住院饲养笼
	1.外形尺寸≥长1220深700高1780mm；

2.上层笼≥长610深700高610mm；

3.下层笼≥长1220深700高820mm。

4.门锁滑动式设计，自动上锁，静音。

5.笼内设计无缝挡水边。

6.笼内独有圆角设计。

7.笼门和踏板网格，使用高频电流焊接，坚固耐用不脱焊。

8.下层笼中间设有活动隔板，隔板可抽出。

9.接污盘内边斜角设计。

10.笼子底部有4个万向刹轮，静音、耐磨，方便移动和固定。

11.笼子顶部设计220V电源插座。
	4
	

	1.21
	医用超声波清洗机
	1.电源电压：AC 220V±10%；

2.频率：50/60Hz；

3.电线插头：国际三芯/欧标三芯；

4.功率：≧200W；

5.洗槽尺寸：≧240*142*149mm；

6.容积：≧5L。
	2
	

	1.22
	动物医疗灭菌器
	1.容积：≧23L；

2.级别：欧洲B级标准；

3.灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度；

4.特殊灭菌：灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢；

5.干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%，可根据用户需要可调；

6.显示：宽液晶屏，多种语言菜单；

7.测试：Bowie&Dick测试，Leak测试；

8.灭菌温差：±0.5度；

9.灭菌室配制：5层活动托盘架配3个托盘；

10.内径尺寸：≧249mm*450mm。
	2
	

	1.23
	电动升降手术床
	1.手术台台面高度升降采用电动控制，中间配有下水槽；

2.手术台台面左右分别可倾斜5°-15°采用旋钮手动操作；

3.手术台台面前后分别可倾斜45°，采用电动操作；

4.台柱、底座外罩采用304不锈钢制作 ，耐高温、防腐、防锈；

5.工作台面温度调节范围0-60°，自动恒温功能，可随意调节温度；

6.内置高温保护器；

7.手术台四周配有卡绳扣。
	2
	

	1.24
	动物专用注射泵
	1.工作模式：速度模式，时间模式；

2.适用注射器：5, 10，20，30，50（60）ml满足GB15810-2001一次性使用无菌注射器；

3.注射精度：误差±2%（正确标定注射泵）；

4.注射速度：5ml注射器，0.1-150ml/h；10ml注射器，0.1-300ml/h；20ml注射器，0.1-600ml/h；30ml注射器，0.1-900ml/h；50/60ml注射器，0.1-1500ml/h；

5.预置量显示：0-1000ml；

6.累积量显示：0-9999.9ml；

7.性能：药物库功能（可选配）；无线监控系统（可选配）；

8.声光报警：注射器脱落，推空，阻塞，电池不足，注射完毕，开合异常等以声音、指示灯和显示屏同时提醒；

9.电源：交流电源，100-240V50/60Hz ；直流电源，DC12V±1.2V；

10..功耗：25VA；

11.充电时间：开机充电10小时，不开机充电3小时；

12.运行时间：大于6小时；

13.运行条件：环境温度5℃-40℃；

14.相对湿度：10-95；

15.大气压力：86.0-106.0Kpa；

16.运输条件：温度：-20℃到+60℃；
17.大气压力：50.0-106.0 Kpa；

18.贮存条件：存储温度，-20℃到+45℃。
	4
	

	1.25
	腹腔镜
	1.视场角：≧120°；

2.景深：2-50mm；

3.外径：8.0mm；

4.器械通道：2.8mm；

5.弯曲度，≥210°（上）

6.弯曲度，≥90°（下）

7.弯曲度≥100°（左）

8.弯曲度，≥100°（右）；

9..工作长度：1350mm

10.全防水，IPX7。
	1
	

	1.26
	兽用数字化X射线摄影系统（DR）
	1.功率≥2kW

2.管电压：40-100kV

3.管电流：20-25mA

4.毫安时调节范围：0.4-50mAs

5.限束器最大光野：≥35厘米x35厘米@100厘米源像距（SID）；

6.限束器最小光野：≤5厘米x5厘米@100厘米源像距（SID）

7.重量：≤12.5kg；

8.供电方式：具备内置电池供电，电池更换时不需使用外部工具可徒手更换，电池满电状态下可满功率曝光≥200次

9.控制面板：为全物理按键式操控
	1
	

	二、穿山甲检测鉴定实验室设备

	2.1
	全自动物种信息鉴定分析一体机
	1、项目管理:

1.1支持新建项目、项目状态标记；

1.2项目成员管理，成员权限管理；

1.3项目管理维度对数据管理；添加、删除样本和数据集；

1.4项目维度查询、创建、删除分析作；

2、数据管理

2.1创建文件夹，上传文件；

2.2文件复制、转移、删除、查询；

2.3批量下载文件及下载文件列表；

2.4支持Excel、word、PDF和图片文件在线预览。

3、生信流程

3.1普通转录组数据分析流程

3.2全外显子组测序分析（WES）

4、流程管理

4.1支持上传WDL流程

4.2流程参数分组配置，必填标记；

4.3流程发布全平台共享使用；

4.4流程可编辑、复制、删除

4.5展示流程更新时间、版本和创建人信息

4.6查看流程参数设置及默认值及变更记录

5、分析报告

5.1流程同时生成网页版和PDF版本报告

5.2分析结果在线下载；

5.3网页报告在系统预览查看及下载；

6、系统管理

6.1统计：流程和工具数目、用户数目（总用户、部门用户量）、作业量分类统计，作业量时段区间统计图并支持按照时段筛选绘图展示；

6.2部门、职位添加、编辑和删除；

6.3系统内注册申请和发布审核管理；

6.4日志管理：列表显示系统用户的系统操作记录，包括操作人、时间、类型和描述信息。可按照操作人、时间、类型进行筛选查询。

7、用户管理

7.1用户角色、授权、编辑、禁用；

7.2职位、部门管理；

7.3支持使用用户名和邮箱进行查询；

8、服务






8.1一年维保

8.2技术支持，7*24小时的远程电话支持

8.3提供定期培训使用服务




8.4软件系统漏洞修复
	1
	

	2.2
	高通量测序仪
	1. 基本参数

1.1电源：DC12V,36W

1.2 运行环境要求：温度10℃-25℃；湿度35%RH-85%RH无冷凝。

2. 高性能工作站配置

2.1 CPU: 主频2.1GHz,加速频率5.2GHz， 16核心24线程。

2.2内存：128GB RAM

2.3 固态硬盘：2T SSD+4T SSD

2.4 机械硬盘：16T SATA

3. 功能

3.1 功能范围：该产品可完成纳米孔文库的测序、本序列信息的收集、序列信息的识别与初步分析。

3.3 该产品移机无需校准、开机操作简单、芯片编码自动识别、芯片质检、测序温度控制、测序参数自定义、测序状态实时反馈、实时碱基识别、实时数据拆分、实时报告生成、离线碱基识别、离线数据拆分、离线报告生成、数据压缩合并等功能，操作界面支持多语言。

3.4 分析软件：可提供分析软件，功能包括：碱基识别、序列比对、甲基化分析、一致性分析、条形码拆分、接头序列去除、基因组组装、序列抛光、组装结果评估等，需提供软件并运行输出结果。

4. 技术优势

4.1单条reads读长：读长为核酸片段长度，测序最大读长≥Mb，需提供证明材料(测序报告和对应fastq数据)，未提供视为负偏离。

4.2 直接测序：可直接对目标核酸进行检测，无需PCR扩增，有效降低测序误差。

4.3 Direct RNA测序：将RNA样本制备成文库，直接测RNA链并输出序列信息，需提供证明材料(fastq数据、测序报告等)。

4.4 碱基修饰：基于电信号的差异检测碱基修饰，在DNA测序的同时可直接检测人5mc碱基修饰。

▲4.5多肽测序：设备支持多肽直接测序，需要提证明材料。

4.6 Ultra-long建库测序：血液样本和细胞系样本测序reads N50达到100kb,植物样本测序reads N50达到70kb。

4.6 实时测序：边测序边分析。

4.7 芯片复用：可根据数据量的要求，随时停止测序，芯片可清洗后再次使用。

5. 性能

5.1 载片数量：该产品支持1张载片运行

5.2 测序芯片通量：芯片设计孔数>6000，理论通量160GB。

5.3 序列获取时间：实时测序，运行≥1min即可开始获取核酸序列数据，边测序边分析 。

5.4 测序速度：DNA测序速度＞400nt/s。

5.5 支持扩增子极速混样建库模式，可在10分钟内完成barcode混样文库制备，建库过程无需核酸片段打断和纯化；需有产品说明书证明，未提供视为负偏离。

5.6 支持基因组极速混样建库模式，可在35-40分钟内完成barcode混样文库制备，最多可实现384个样本的混样建库；需有产品说明书证明。

▲5.7设备生产厂家可提供纳米孔测序配套建库、测序、清洗试剂盒≥30种，需要有说明书证明。

5.8  Basecall模型：具有快速模型和高精度模型，可根据需求灵活选择。

5.9 数据格式：h5、QNBinStat、FastQ、barcodeFastQ。

5.10 测序起始量：DNA样本低至1ng。

5.11 单条reads读长：最长读长≥1Mb（读长为核酸片段长度）。

5.12 碱基测序质量：单序列准确率99%；一致性序列（40X）99.999%。

5.13 清洗：具有芯片清洗试剂盒，可实现测序芯片的清洗和再利用。

5.14 操作软件：与测序仪同品牌操作软件，可完成原始电信号碱基读取(H5→FastQ)、数据质量控制(QC)、barcode拆分(Demultiplexing)，测序报告生成，实现对测序仪器的自动工作流程进行操作设置，可自动控制仪器完成测序过程。

5.15 数据分析工具：可适配30种用于分析测序数据的常用工具；包括原始电信号碱基读取、数据质量控制、barcode拆分、序列比对、基因组组装、宏基因组分析、扩增子分析、测序错误校正、变异分析、碱基修饰等。

6. 设备大小

6.1设备便携：测序设备体积小，重量轻<2Kg，可携带至现场进行测序

7. 安装与维护

7.1 该产品具备良好的可安装性，无复杂的激光或光路系统，可现场安装调试。

7.2 该产品具备较好的可维修性，具备远程故障诊断能力。

7.3 设备具备可移动性，移动后无需校准，且性能稳定插电即可使用，不受外界环境条件制约。
	1
	

	2.3
	全自动微生物鉴定仪
	1. 表型指纹鉴定技术

1.1碳源代谢分析：通过检测微生物对 95 种碳源（如糖类、氨基酸、酯类）的利用能力及 23 种化学物质的敏感性，生成特征代谢指纹图谱。

1.2显色系统：四唑类氧化还原染料在代谢活跃孔中显紫色，吸光度变化由读数仪实时监测，与数据库对比后自动生成鉴定结果。

2. 数据库覆盖能力

2.1微生物种类：可鉴定超过2900 种微生物，包括：

2.2细菌：1568 种（革兰氏阴性 800 种、阳性 768 种），涵盖假单胞菌、伯克霍尔德菌等植物致病菌。

2.3厌氧菌：361 种，支持梭菌、双歧杆菌等食品微生物检测。

2.5酵母菌：267 种，包括酿酒酵母、念珠菌等工业菌株。

2.6丝状真菌：710 种，覆盖青霉、曲霉、镰刀霉等，提供 1005 张显微图片辅助形态学验证。

2.7特殊数据库：

2.8DP 危险微生物库：包含鼠疫耶尔森氏菌、炭疽芽孢杆菌等 12 种生物安全威胁菌。

2.9食品工业库：70 + 乳酸菌、30 + 双歧杆菌及沙门氏菌、李斯特菌等必检致病菌。

3. 性能参数

3.1鉴定时间：细菌 2-22 小时，酵母 24-72 小时，霉菌 3-7 天。

3.2检测精度：种水平鉴定准确率超 90%，支持非典型菌株及环境微生物的差异化识别。

3.2数据合规性：符合美国 FDA 21CFR PART 11 电子签名标准，支持数据追溯与审计。

4. 硬件配置

4.1全自动读数仪：支持 96 孔板多波长扫描（590nm/750nm），内置浊度计校准菌悬液浓度。

4.2配套设备：标配八道电动移液器、培养箱及数据分析软件（Microlog 3 + Retrospect）。

4.3操作界面：Windows 系统兼容软件，支持用户自定义数据库及系统树图生成。
	1
	

	2.4
	生物显微镜
	1. 光学系统

1.1放大倍率：40-1000X（标配 10X 目镜，视场数 20；物镜组合：4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65、100X/0.80 干镜）

1.2对比度技术：

1.3基础模式：明场（柯勒照明）、相差（PH1/PH2/PH3）

1.4光学设计：

无限远光路系统，色差校正达 ISO 19105-2 标准

预聚焦、预居中的 Abbe 聚光镜（NA 1.25），避免教学中错误调节

2. 光源与成像

2.1LED 光源：

寿命＞25,000 小时，功耗仅 8W，色温 5500K 接近自然光

亮度 0-100% 连续可调，支持自动记忆上次设置

2.2成像兼容性：

三目接口支持 50:50 分光，可外接 DFC450C（5MP）或第三方相机（如 Basler acA2000-50gm）

2.3标配 USB 2.0 接口，可直连电脑或外接显示器

3. 机械与操作

3.1载物台：

机械移动范围：X=76mm，Y=52mm，最小步进精度 0.1mm

EZGuide™玻片支座防止玻片破裂，兼容常规玻片及培养皿（最大直径 90mm）

3.2人体工学设计：

30° 倾斜双目镜筒，瞳距调节范围 48-75mm

同轴粗微调焦旋钮，松紧度可调，适合长时间教学操作

4. 环境适应性

4.1工作温度：10-40℃，湿度 20%-80%（无冷凝）

4.2抗干扰设计：铝合金机身 + 防震脚垫，适合多机位实验室环境
	1
	

	2.5
	梯度PCR仪
	1、全彩色触摸显示屏，图形化程序编辑，直观简便

2、银质样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔PCR 板

3、升降温速率：升温 10 ℃/秒，降温 5 ℃/秒   

4、模块温控范围：4－99 ℃

5、温控精确度：±0.15 ℃

6、温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃；95℃时 ≤±0.3 ℃

7、SteadySlope 梯度技术，梯度范围 1-30 ℃

8、2D-梯度技术，可以生成横向（12列）和纵向（8排）温度梯度

9、温控模块使用6块半导体元件，每块半导体元件均独立控制

10、flexlidTM 热盖可自动调节高度，适应不同耗材

11、热盖温度范围：37－110 ℃

12、TSP 样品温控保护技术，减少非特异性反应

13、具备4种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板

14、具备USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展

15、仪器可存储 1000 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展

16、内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书

17、可另外连接9台不带控制面板的X50 PCR仪，提高样品处理通量

18、可通过软件将最多50台PCR仪联网

19、配备彩色LED状态指示灯，显示机器工作状态

20、超静音运行，噪音水平≤ 40分贝

21、具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数

22、设有断电自动重启功能
	1
	

	2.6
	琼脂糖凝胶电泳仪
	1.采用触摸屏设计，可同时显示设定电压、设定电流、

设定时间等信息，方便调整工作电压、电流与定时等；

2.稳压、稳流与自由设置三种工作模式，可以满足多种

电泳实验需求；

3.可以显示电源工作历史记录数据；

4.在工作状态中可以实时微调各项参数；

5.微电脑智能控制；

6.液晶显示，同时显示电压，电流和定时时间

7.采用开关电源输出；

8.具有存储记忆功能；

9.具有过压、过流、过载、变载、空载等多项报警保护

功能。

10.并联输出：4组输出范围(显示分辨率):6～600V(1V)
	1
	

	2.7
	琼脂糖凝胶成像仪
	摄像头有效分辨率：130万像素，可选配500万、640万像素专

业的6倍光学变焦镜头

摄像头信噪比：62dB

摄像头像素大小：5.2μm(H)×5.2μm(V)

摄像头曝光时间：1-2000ms

图像自适应增强积分，有效保证图像清晰，稳定，真实可进行1D、

斑点杂交和菌落记数等专业分析

图象处理功能

调整图像大小、调整亮度、调整灰度、调整对比度、图像旋转、图像反色、图像裁切、图像缩放

1D分析功能

分子量、浓度和各条带在泳道内的含量计算

可计算出每根条带的迁移率(Pix)，强度(Int)，净面积值，最大面积值和百分比

泳道的自动识别（包括弯曲泳道）

具有等高线功能，可标记出相同分子量的水平线

可在同一屏幕显示出所有泳道所有条带的灰度值、分子量、浓度、面积、迁移率

可添加各种文字、箭头、图形符号的注解

克隆计数（蓝白斑筛选）

菌落、斑点杂交

数据结果与MS Excel无缝联接

软件支持Win98/Me/2000/xP/Windows7/Windows10

外形尺寸(W×D×H)：460×420×670mm

反射紫外光源波长：254nm、365nm

透射紫外光源波长：302nm

紫外光透射面积：252×252mm

白光透射面积：260×175mm

配置

暗箱
1个

紫外灯箱
1个

白光板
1个

摄像头
1个

镜头(黑色)
1个

分析软件(含说明书)
1套

近摄镜
1个

滤光镜
1个

摄像头支架
1个

备用保险管
2个

电源线
1根

高档电脑
1套

打印机
1套
	1
	

	三、穿山甲繁育物资及设备

	3.1
	动物电刺激采精仪
	1.电源规格

2.输入电压：AC 220V ±10%

3.整机功耗：≤200W

4.电刺激输出

5.电压范围：两档可调

6.一档：0–12V（交流尖波）

7.二档：0–40V（交流尖波）

8.输出电流：≤2A（有效值）

9.脉冲特性：默认采用 5 秒刺激 / 5 秒间歇的自动循环模式

10.电极系统

11.标配 4 种规格电极棒：

12.大型动物（牛、马、熊猫）：≧直径 2.5 cm，≧长度 30 cm

13.中型动物（猪、羊、犬）：≧直径 1.8 cm，≧长度 25 cm

14.小型动物（兔、鸡）：≧直径 1.2 cm，≧长度 20 cm

15.禽类专用：≧直径 0.8 cm，≧长度 15 cm

16.电极材质：医用级 ABS 塑料包裹铜电极，呈 120° 纵向排列物理特性

17.工作温度：0–40℃

18.相对湿度：≤85%
	2
	

	3.2
	精子全自动分析系统
	1、应用范围及检测速度：利用流式细胞仪的分析原理进行精子质量检测，可用于鲜精和冻精的检测；每秒钟可检测 5000 多个精子，可用于挑选最优的精子，分析种公畜繁殖性能，鉴定精子质量，追溯精液信息。检测单个精子时，可同时分析出所有要检测的参数；

2、最高可达3激光14个参数配置；

3、可检测大小于0.2-60微米范围内的颗粒，便于对各种样品进行评估；

4、高通量功能可实现对多达96个样品的自动获取；

5、可直观的操作软件，通过多组数据创建和应用分析方法，一次性最高可展示24张流式图，可分析单管和96孔板数据；

功能：

1、活率检测：质膜渗透率是判断细胞活率的主要依据，通过检测质膜的完整性，可以判断精子的活率；

2、密度检测：不需借助基准光束即可准确的检测精子密度，比传统的靠吸光率方式检测密度提高准确性；

3、顶体完整性检测：顶体是精子授精力的关键所在，通过特定染色剂方案，来检测顶体和质膜的完整性；

4、线粒体分析：精子要进入卵母细胞，就需要线粒体不断的产生能量。通过分析质膜电极（极化，去极化）来分析线粒体的完整性；

5、质膜流动性分析：质膜流动性直接影响细胞的活力和与外界环境交换的能力。通过对磷脂的分布情况对质膜流动性进行分析；

6、细菌浓度检测：从中分析细菌农度变化对精子质量的影响；

7、其它：精子氧化水平测试、精子DNA完整性（需要配制专用试剂）；

8、样品流速：7 μL/min to 71 μL/min

9、上样类型：96孔板

10、粒径：0.2μm - 60μm
	1
	

	3.3
	可视输精枪
	1.核心参数与功能

2.适用物种：羊、猪、犬等中小型哺乳动物

3.探杆设计：直径 5mm（适配中小型动物生殖道）

医用级不锈钢材质，防水防腐，可重复消毒

4.前端内置 200 万像素 CMOS 摄像头 + 6LED 冷光源支持暗光环境下清晰成像

5.可视化系统：

6.无线传输：通过 WIFI 盒子连接手机 / 电脑，实查看子宫颈口状态，传输距离达 15 米

7.支持拍照、录像功能，便于术后分析或教学

8.操作性能：

9.一次性输精管配套使用（标配 20 支），避免交叉感染

10.输精通道直径 3-4mm，适配 0.25ml 细管冻精或精

11.工作温度：-10℃~50℃，适应不同环境
	10
	

	3.4
	精子储存罐
	1.容积：≧40L（有效储存空间）

2.静态蒸发率：0.30%/ 天（液氮日消耗量约 0.29L），可实现 140 天 静态储存（无频繁取放）

3.储存容量： 2mL 冻存管：750 支（标配 6 个支架，每个支架 5 层，每层 1 个 76×76mm 冻存盒，每盒 25 支）

4.麦管：专用支架

5.罐体材质：高强度铝合金，多层真空绝热结构

6.温度范围：液氮环境下稳定维持 -196℃，适配精子超低温保存需求

7.安全监控：- 标配：液位传感器、温度显示屏、真空安全阀

8.4~20mA 模拟量输出或 RS485 接口，支持远程数据追踪（如温度波动、液氮余量）及自动填充系统

9.尺寸：总高度≥735mm，罐体直径≥467mm，罐口直径≥120mm

10.工作环境
温度：-10℃~50℃，湿度：20%~80%（无冷凝）
	4
	

	3.5
	动物保育箱
	1.温度控制范围：25.0℃–37.0℃（高温模式扩展至 40℃）温度控制精度：≤±0.5℃

2.温度显示范围：20.0℃–45.0℃

3.温度均匀性（水平位置）：≤0.6℃

4.温度均匀性（倾斜位置）：≤1.0℃

5.升温时间：≤30 分钟

6.湿度调节方式：自然风道加湿

7.系统氧浓度控制范围：21%–60%

8.氧浓度控制精度：±3%

9.报警类型：三级声光报警（温度超限、湿度异常、氧浓度偏离、电源故障、传感器故障等）

10.传感器配置：双传感器冗余设计（箱温与床面温度独立监测）

11.数据记录功能：支持 RS-232/USB 数据导出，存储 30 天环境参数曲线舱内尺寸：≧550 mm（长）×400 mm（宽）×350 mm（高）

12.移动性：4 个医用级万向轮（2 个带刹车）

13.电源规格：AC 220V/50Hz

14.功率：≤400W

15.噪音水平：≤51 dB

16.婴儿床最大承载：≧100N

17.托盘架最大承载：≧20N

18.婴儿床倾斜角度：±12° 

19.无级可调材质：全注铝槽钢框架 + 双层亚克力保温舱
	3
	

	3.6
	生物光学显微镜
	1、采用HCS无限远校正光学系统，保证光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行，物镜齐焦距离≤45mm。具有明场、荧光观察及数码成像功能，可升级暗场、相差、偏光和微分干涉等观察。

2、全金属主机，T型镜座设计，具有双金属热补偿调焦系统，可增强设备的机械性及热稳定性，减少积温引起的焦面漂移。

3、同轴粗/微两档调焦，调焦行程≥25mm，精度≤1μm，具有载物台限位装置，防止压碎标本。

4、调焦手柄高、低位可调，适合不同大小的手掌贴着桌面操控，降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。

5、具有防止肩部劳损的对称操作设计，载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。

6、超硬镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76x25mm，载物台钢丝传动，移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。

7、载物台驱动手柄XY同轴驱动，伸缩可调，可左右更换，可自行选择左、右手操作。  

8、单手可操作玻片夹，另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。

9、多功能聚光镜，数字孔径≥0.9/1.25，孔径光阑具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，可确保快速正确匹配物镜与光阑。

10、不少于6孔内倾式编码物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。

11、采用LED冷光源照明，色温恒定，寿命≥5万小时。

12、自动光强记忆功能，光强随物镜转换而相应变换，转换物镜无需调节亮度，避免急速改变光强给眼睛带来的伤害。

13.三目镜筒，支持50/50分光，倾角≤30°，配照相接口。

14、配置10倍平场目镜，视场数≥22mm，高眼点，屈光度可调。

15、配置多功能荧光物镜，

5倍物镜数值孔径≥0.12，工作距离≥14.0mm

10倍物镜数值孔径≥0.25，工作距离≥17.0mm；

20倍物镜数值孔径≥0.40，工作距离≥0.39mm；

40倍物镜数值孔径≥0.65，工作距离≥0.36mm；

100倍物镜数值孔径1.25，工作距离≥0.12mm。

16.荧光模块：不少于5位编码荧光滤块转盘，配有蓝色、绿色、红色荧光滤块；所有荧光滤块均采用“零像素漂移”技术，在转换荧光滤光块时没有图像移位，采用长寿命荧光光源。

17、机身带有状态指示灯的照明切换按钮，带有图像捕捉按钮，可通过机身按钮一键拍照。

18、机身表面接触点均带有纳米银离子涂层，抑菌，符合ISO22196标准，防止疾病传播。
	1
	

	3.7
	水浴锅
	1.双孔

2.控温范围:室温至99.9℃

3.功率:600W

4.恒温分辨率:≧0.1℃

5.具备防干烧和定时功能

6.工作室尺寸:≧300x150x140mm
	2
	

	3.8
	恒温培养箱
	1.容积≧50L、恒温恒湿、带制冷功能，可低于环境温度、控温范围：-10～100℃。

2.温度分辨率：≧0.1℃

3.控湿范围：35～95%RH

4.湿度偏差：±3%RH

5.输入功率：1700W

6.工作环境温度：+5～30℃

7.电源电压：AC220V 50HZ

8.工作室尺寸W×D×H(mm)：≧350×300×500

9.外形尺寸W×D×H(mm)：≧720×620×725

10.载物托架(标配)2块
	1
	

	四、野外监测设备

	4.1
	无人机套装
	1.单云台减震球最大负重：≥930g

2.最大起飞重量：≥9 kg

3.最大上升速度：S 模式：≥6 m/s、P 模式：≥5 m/s

4.最大下降速度（垂直）：S 模式：≥5 m/s、P 模式：≥4 m/s

5.最大可承受风速：≥15m/s

6.最大飞行时间:≥55 min

7.GNSS:GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo

8.工作环境温度:-20°C 至 50°C

9.具备视觉系统及红外感知系统

10.角度抖动量：±0.01°

11.集成变焦相机、广角相机、长焦红外相机、激光测距仪

12.电子快门速度：拍照：1/8000 秒至 2 秒；
	1
	

	4.2
	智能无人机自动飞行系统
	1.单云台减震球最大负重：≧930g

2.最大起飞重量：≧9 kg

3.最大上升速度：S 模式：≧6 m/s、P 模式：≧5 m/s

4.最大下降速度（垂直）：S 模式：≧5 m/s、P 模式：≧4 m/s

5.最大可承受风速：≧15m/s

6.最大飞行时间:≧55 min

7.GNSS:GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo

8.工作环境温度:-20°C 至 50°C

9.具备视觉系统及红外感知系统

10.工作温度：-20℃ 至 50℃（测绘相机工作温度为 0℃至 50℃）

11.存储温度：-20℃ 至 60℃

12.系统精度：平面精度：10cm @ 50m；高程精度：5cm @ 50m

13.实时点云上色模式：反射率，高度，距离，真彩

14.测距精度：3cm @ 100m

15.最多支持回波数量：≧3

16.扫描模式：非重复扫描，重复扫描

17.FOV：重复扫描：≧70.4°×4.5°；非重复扫描：≧70.4°×77.2°

18.激光安全等级：Class 1 （IEC 60825-1:2014）（人眼安全）

19.IMU更新频率：200Hz
	1
	

	4.3
	背包激光雷达扫描系统
	1、主机基本参数：工作条件：-10℃ ～ 40℃；激光数量：≥2个；扫描距离：≥120m；扫描方式：至少16线重复扫描；测距准度：±1cm；扫描频率：不小于640,000pts/s；激光安全等级：不低于class 1 人眼安全；视场角：水平方向360°，垂直方向180°（-90°～ +90°）；重量（含相机）：≤8.6kg；存储：≥512G SSD；

2、相机系统：360°全景相机，集成于主机内部，像素≥1800万；支持延时摄影录制；分辨率：≥5760×2880；

3、GNSS系统：支持GPS、BDS、GLONASS卫星系统，定位精度≤1cm+1ppm；

4、测量精度：相对精度≤3cm；绝对精度：≤5cm；免像控直接具备地理坐标，平面与高程精度均≤5cm，提供精度检测报告；

5、定位及工作模式： 结合GNSS、激光雷达和SLAM算法实现室内外一体化测量，无论是否具有GNSS信号都可实现高精度数据获取，数据直接具备地理坐标；

6、系统配置： 支持扫描仪系统、相机系统、IMU惯导系统、电池集成在主机中并支持SLAM算法；

7、通讯系统： 支持有线和无线模式，通过手机、平板电脑等进行作业控制及数据同步实时显示，扫描完成即可导出实时点云数据和运动轨迹；

8、操控系统： 实时显示GPS状态、数据采集状态、闭环数目、采集距离等信息，并可设置点云数据采集距离，一键清除已有数据；

9、供电系统：供电系统连续采集时间≥120min；嵌入式电池，方便更换，无需连接线和外接；支持热插拔工作；

10.预处理软件一套：配套软件为自主研发国产软件；

11.支持常用的平面、高程坐标系和七参数转换，可进行点云数据自定义坐标系转换；

12.支持标准场景（通用、林业、室内、矿洞、隧道、街道、无人机、车载、空旷等）模板参数直接解算的激光点云SLAM处理模式；

13.支持自定义模式可配置模板参数；

14.支持多测站点云数据拼接功能，具备ICP配准、同名点对配准、GCP点云配准等多种点云配准功能；

15.支持体积量测功能，可一键导出体积测量报告；

16.支持轨迹编辑功能，可对轨迹进行分割，分段输出点云；支持控制点导入，可进行点云数据的绝对坐标转换和高精度平差；

17.支持轨迹漫游、相机漫游等多种点云查看方式。

18.支持高程显示、强度显示、颜色显示、回波显示、时间显示、树ID显示等多种点云显示模式；

19.点云数据分析软件：国产软件，永久使用权限；

20.支持海量激光点云数据载入与浏览，点云缩放、旋转、浏览顺畅，支持按高程、类别、RGB、EDL、单木分割显示等；

21.支持点云坐标系转换，点云数据的二维、三维和剖面显示；具备点云粗差剔除功能，可用自动算法和手工编辑方法对生成的激光点云中的噪声点进行剔除；

22.支持航空机载点云数据多航带自动拼接，对激光点云条带进行条带平差，消除条带间误差；

23.具有矢量编辑功能，可基于点云对房屋、道路、水域、农田等地物进行矢量化；

24.支持点云数据滤波与手动分类的编辑功能；

25.具有离散点云的插值处理功能，通过构建不规则三角网，支持生成DSM和DEM成果数据，并支持等高线的快速生产；

26.采用机器学习相关算法，具备基于训练样本的自动分类功能；

27.包含机载林业、地形等模块，可对林业、地形领域的激光雷达点云数据进行处理分析，分别生成单木分割、DEM/DSM/等高线、坡度、坡向等；

28.包含地质分析模块，具有查询统计倾角走向及生成报告，计算流量、流向、填洼，用于提取山脊山谷线等功能；软件地形处理及机载林业分析模块具备一键式流程化操作功能；

29.支持基于SAM大模型，对任意地物类别的点云进行半自动分类；

30.支持将激光点云点云数据与影像空三工程进行对齐，提升点云与影像的匹配精度。

31.支持二维矢量自动贴合点云，识别高程，实现三维化，并可批量修改矢量文件坐标。

32.支持基于点云对地形、建筑、植被进行自动建模，模型可达LOD2.2精度且带有纹理，内置＞60个不同树种的模型；

33.支持基于自动提取料堆脚趾线，批量计算多区域方量并生成成果报告。
	1
	

	4.4
	自动红外相机监测系统
	1)带4G通讯功能，支持移动，电信，联通、广电B28网络

2)支持云端图像存储，支持远程控制修改参数

3)可远程查看设备工作状态信息，包括电量、SD卡容量、信号强度、流量卡流量、位置信息、服务器空间容量等信息，可对接第三方信息化系统

4)支持上传原文件、压缩视频，缩略图可选，并支持断点续传

5)天线数量两根，以便有更好的信号

6)支持北斗自动定位 

7)最大支持4K（3840*2160）/30帧有声视频，照片像素最大3200万，采用800W，1/1.8英寸高灵敏度感光芯片

8)2.4寸高清屏，且可旋转，安装时方便查看监测区域

9)相机录像与拍照同步启动，启动时间小于0.2秒，完美解决录像中无动物问题

10)相机录像时同时完成拍照，省去拍照工作时间，缩短相机每次启动的工作时长，从而节省功耗

11)内置智能图像算法，自适应各种环境光线，自动调节远近距离曝光度

12)支持类似换弹匣式的整体安装及更换电池方式，不受安装高度角度影响，更换电池不必趴地上或松绑带，也无需在户外一个电池一个电池拆装，更换电池方便快捷

13)支持PIR+移动智能双重检测，有效避免误触发

14)采用多区大感应面、高灵敏度、强抗干扰性PIR，多级信号放大过滤设计， 有效避免误触发

15)兼容12AA电池及6节18650，各种电压电池均可使用，支持太阳能充电

16)支持拍照、录像、拍照+录像的工作模式

17)强抗冷热冲击性能，超强稳定性，IP68防水防尘设计，可进行5米以上深水浸泡试验

18)镜头F=1.6大光圈镜头,FOV=70度或90度可选，宽光谱兼容性，高低温无变焦

19)超低功耗设计方案，100ua超低待机电流，白天整机工作电流小于180ma

20)支持850nm灯,无红曝940nm灯，白光LED灯，补光灯数量60个

21)内置耐低温钮扣电池保证断电或低温时时间不错乱

22)高快门速度，有效抑制运动模糊

23)PIR灵敏度可调节：高、一般、低

24)一体式高稳定性IR-CUT日夜切换器，提升彩色与黑白图像质量

25)最大可支持512GB SD存储卡，兼容各种品牌

26)高品质录音设计，-38dB灵敏度MIC

27)可显示丰富的照片信息,包括拍摄日期、时间、温度、月相、设备名称、经纬度等

28)专利仿生迷彩，防划伤脱落，强抗紫外防氧化变色

29)工作温度-40至+80摄氏度
30）自动红外相机监测系统一套，共40台，提供整套系统服务。
	1
	

	4.5
	无线电追踪系统
	1、系统一主要参数：

1.1工作频段：3.75- 4.25GHz；

1.2定位精度：厘米级；

1.3发射功率：-20.5dBm/MHz4；

1.4传输距离：135米；

1.5数据接口：RJ456；

1.5额定功率：＜5W；

1.6供电：POE，802.3af；

1.7防水等级：IP67；

1.8工作温度：-20℃-65℃。

2、系统二主要参数：

2.1通信方式：4G网络；

2.2定位方式：北斗卫星；

2.3定位精度<5米；

2.4工作模式：每天工作8小时，每小时获取数据点1个，每天数据上传1次；

2.5最大工作时间150天；

2.6可采集经度、纬度、海拔、电池电量等数据；

2.7设备数据存储容量最大5000条；

2.8无信号处理时，数据本地存储：

2.9理论工作温度范围-30～70℃。
	1
	

	4.6
	服务器
	1.四足加辅助轮复合驱动模式，配备激光扫描模块、影像采集模块、环境温湿度监测模块，并提供四组标准化接口。

2.蓝牙+有线数据传输。主体尺寸小于 10cm×12cm ，高度设计为可调节式（默认 10cm，最大升至 12cm）。

3.搭载高精度激光扫描仪（扫描精度 0.02mm，扫描面幅 500mm×500mm）

4.配备 2000 万像素高清广角摄像头（视场角 120°），搭载红外补光灯，集成高精度温湿度传感器（温度精度 ±0.1℃，湿度精度 ±2% RH）。
	2
	

	五、实验室仪器设备

	5.1
	实时荧光定量PCR仪
	1.主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析；

2.热循环采用帕尔贴效应系统，加热冷却方式为半导体；

3.温度控制范围：4–99.9℃；

4.三种加热模块可选：0.2ml ×96孔模块，反应体积：10-100ul ；0.1ml ×96孔模块，反应体积：10-30ul；384孔模块，反应体积：5–20 u​L；

5.▲96孔模块具有温度梯度功能：由≥6个独立控温区组成，可分别设定温度参数，可同时进行≥6个不同样品的不同温度梯度实验； 

6.相邻温控区温度差异≥5℃，最大温度差异为25℃；

7.激发光源为高亮度白光半导体光源，工作寿命≥50000小时；

8.★检测系统：低温高分辨CMOS，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在扫描时间差，无需通过光纤传导以避免信号衰减； 

9.荧光通道数：≥6个荧光激发通道，≥6个荧光检测通道，可以同时进行≥6重定量； 

10.能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，以用于基因拷贝数(CNV)检测；

11.光学激发检测范围：450–680 nm/500–730 nm

12.支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差；

13.安装时已校准染料：通道一：FAM, SYBR Green I；通道二：VIC；通道三：NED, ABY, TAMRA；通道四：JUN, ROX；通道五Mustang Purple, Cy5；

14.温度均一性：0.4°C

15.温度准确性：0.25°C

16.▲模块升降温速率≥6.5℃/秒；

17.反应模式：标准模式内40个循环≤2小时；快速模式40个循环≤30分钟；

18.检测灵敏度：≤1个拷贝；

19.检测精密度：≤1.5倍拷贝数差异；

20.动态范围：≥10个数量级；

21.可选高分辨率熔解曲线 HRM分析功能，分辨率最小至 0.015°C；

22.▲内置≥8.5英寸触摸屏，触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验；

23.仪器自带存储空间≥10GB,可储存2000-2500次实验数据；

24.仪器具有断电后一小时之内恢复来电实验自动恢复的功能；

25.开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。软件自带原厂配套的符合21 CFR Part 11要求的标准SAE功能，以便数据的审查记录；

26.仪器的耗材和试剂盒均为开放式；用户可选择原厂同品牌多款耗材和试剂，也可选择市场上其他厂家的耗材和试剂： 

27.配置：荧光定量PCR主机一台，仪器控制分析系统一套；数据采集和分析软件一套；引物和探针设计软件一套；安装试剂盒一套
	1
	

	5.2
	PCR仪
	1、图形化程序编辑，中文操作界面

2、2个含独立热盖的通用样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、0.5ml PCR管、8 联管及 96 孔PCR 板

3、2个模块可独立运行，每个模块配有单独的状态指示灯

4、升降温速率：升温 3 ℃/秒，降温 2 ℃/秒   

5、模块温控范围：4－99 ℃

6、温控精确度：±0.2 ℃

7、温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.3 ℃；95℃时 ≤±0.4 ℃

8、(仅nexus GX2)SteadySlope 梯度技术，8 列温度梯度，梯度范围 1-12 ℃

9、温控模块采用三组回路技术

10、flexlidTM 热盖可自动调节高度，适应不同耗材

11、热盖温度范围：37－110 ℃

12、TSP 样品温控保护技术，减少非特异性反应

13、具备3种温控模式：快速模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板

14、2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展

15、具 E-mail 提醒功能

16、仪器可存储 700 个应用程序，可通过 USB 外接设备无限扩展

17、可选配 USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测

18、可另外连接两台不带控制面板的PCR仪，提高样品处理通量

19、超静音运行，噪音水平≤ 40分贝

20、设有断电自动重启功能

21、具有待机休眠功能，节省能源
	1
	

	5.3
	荧光图像分析系统
	1. 光学与成像系统

1.1科研级相机：

硬件像素：634 万（2056×3084），物理分辨率达 2.4 微米，支持 600 DPI 高分辨率输出。

1.2感光性能：

量子效率（QE）>79%，可捕获极微弱荧光信号；

信噪比≥78 dB，动态范围≥3.6 个数量级，有效抑制背景噪声。

16 位灰度值：可区分 65536 级灰阶，精准呈现条带密度差异。

1.3智能光学组件：

5 位背照式滤光片轮：标配 535nm/590nm 带通滤光片（透光率≥85%），支持多色荧光同时检测（如 Cy3、Cy5、SYBR Green 等）。

2000 万像素自动对焦镜头：物理分辨率 2.4 微米，支持智能对焦，可自动识别样品托盘并调整参数。

2. 光源与样品处理

2.1四通道 LED 光源系统：

透射光源：302nm 紫外、470nm 蓝光、全波段白光；

反射光源：支持多色荧光激发（如 Cy2、Cy3、Cy5），满足 ECL 化学发光及荧光标记实验需求。

2.2智能安全防护：紫外 / 蓝光光源自动启闭，搭配防泄漏样品仓，降低实验风险。

智能进样与拍摄：

全自动控制平台：支持水平电动进出，兼容 14.5×21cm 凝胶托盘；

2.3智能识别系统：自动区分白光、紫外、蓝光托盘，一键启动对应拍摄模式。

3. 数据处理与软件

3.1分析软件：

功能涵盖条带检测、分子量计算、密度积分、伪彩色合成等，支持与 LIS 系统对接。

实时预览与动态曝光：可设定连续采样次数，自动优化曝光时间以获得最佳图像。
	1
	

	5.4
	全自动凯氏定氮仪
	一、技术要求

1、适用范围：农业、林业、土壤、动物、植物、食品、饲料等样品中总氮和总蛋白质含量分析。

2、分析方法: 杜马斯高温燃烧，TCD检测器检测。

★3、分离系统：设备须具有气相色谱柱分离系统，样品燃烧还原后的混合气体，先通过过滤器吸收水分和二氧化碳，再通过气相色谱柱分离系统进行分离，最后进入TCD检测器检测，确保检测器检测到的为纯净氮气，准确度更高。

4、最大进样量：≥1g或1ml,

5、测量浓度范围：100ppm～100%

6、测量范围：0-500mg绝对量N

7、重现性RSD：≤0.3%

★8、 检出限：≤0.003 mg; 

9、分析时间：≤5min

10、分析载气：采用TCD检测器最灵敏的氦气做载气，降低背景，提高信噪比

11、 配置全自动固体进样器，非固定位数，要求不少于32位，且进样孔直径≥1.2cm，保障疏松大体积样品进样。

▲12、采用双燃烧炉设计，燃烧管和坩埚均采用不锈钢材质，不接受石英材质，不锈钢燃烧管耐用5000次，不锈钢坩埚耐用3000次。

13、仪器可升级同时内置两套杜马斯氮模式，安装两套自动进样器，中途不停机可以连续测试250个样品；投标时需出具仪器双分析模式的流程示意图证明文件。

14、主要部件保修期：燃烧炉和TCD检测器保修不少于15年。

▲15、TCD检测器必须采用双通道设计，不接受单通道设计，必须具有参比流通池。

16、仪器具有扩展性，可以扩展碳氮/CN分析模式，碳氢氮/CHN分析模式，碳氢氮硫/CHNS分析模式，氧/O分析模式等多种分析模式，分析模式之间还可以自由切换。 投标时需出具多种分析模式证明文件。

17、操作&数据处理软件具有审计追踪，权限管理，密码登录管理等功能。具有自动计算总蛋白含量，自动计算热值和二氧化碳交换量，可自由导入固体样品的湿度值和液体样品的密度值。

▲18、软件可通过监控质控样判断仪器的状态，如果质控样测试结果异常，仪器自动停止进样，并自动待机，同时给用户发邮件提醒；

19、气源要求：99.995%高纯氧气和99.995%高纯氦气，分析时测量池氦气流量≤140 ml/min，无需使用第三种气体。

20、 提供一套分析方法库电子版资料（U盘或者光盘），包含分析方法种类≥1000种，分析方法内容包含：氦气流速，氧气流速，加氧时间，燃烧温度，分析时间等；方法种类包：含食品类、高分子材料类、化学类、环境类、生物类、地质类、药品类、能源类样品的分析方法

21、 提供该型号仪器的视频培训教程电子版资料一套（U盘或者光盘），视频数量≥16个，可直观的学习元素分析的进样技术、样品制备和处理方法、催化剂装填和更换、仪器安装和拆卸、常见故障处理等

二、配置要求

1. 主机（包含燃烧炉，自动进样器，TCD检测器）   1台

3. 1000次消耗品套装            1套

4. 不锈钢燃烧管                 1根

5. 不锈钢坩埚                   1根

5. 气相色谱分离柱               1根

7. 数据处理系统：配置不低于i5 CPU, 8GB内存，1TB硬盘，液晶显示器，正版操作系统；   1台
	1
	

	5.5
	生物安全柜
	1、内部工作区尺寸 1800×630×780mm，外部尺寸 1900×797×1568mm（不含支架），标配可调高度支架（30-38 英寸，增量 2 英寸）；

2、控制面板显运行时间、风速、紫外消毒时长等，带声光报警，双风机控气流（风速变 20% 报警），前窗关后自动启动节能模式（下降风速 30%）；

3、双 H14 级 HEPA 过滤模块（0.3μm 颗粒截留率≥99.999%），254nm 紫外灯（消毒时间 0-24h 可调，步进 30 分钟），前窗 10° 倾角（减镜面效应）且可下拉至台面下清洁；

4、内部 304 不锈钢一体成型（两侧 + 后背板），侧壁双层负压设计，工作台下不锈钢集液槽带排污阀，配 2 个可拆卸搁手架；

5、运行能耗≤400W，节能模式≤400W，标配主机、紫外灯、荧光灯、搁手架、可调支架。
	1
	

	5.6
	全自动氨基酸分析仪
	（一）技术参数

1.仪器组成：阳离子交换分离，茚三酮柱后衍生，固定双波长检测，符合国家标准

2.溶液存放单元

2.1隔离保护：惰性气体隔离保护所有溶液

2.2恒温冷藏：内置恒温冷藏，降低环境影响，提高溶液稳定性

2.3独立阀门：溶液瓶带独立阀门，可在分析过程中补液。

2.4透明罩：透明防尘罩，可直接观察液面状况

2.5安全装置：防茚三酮溶液回流，气压过压保护

3.自动进样器

3.1进样模式：同时具备环进样及变量进样模式

3.2进样体积：1ul～500ul

3.3重现性：RSD＜1%（变量进样），RSD＜0.5%（环进样）

3.4记忆效应：<0.01%

3.5样品盘： 120位样品位1.5ml标准瓶或192位微量瓶

▲3.6温度控制：4℃～70℃（电子恒温），既可低温恒温控制，也可用于50℃以上的特殊程序。

4.四元梯度泵

4.1特别设计的低脉动泵，脉动低于1%(0.1 MPa)

4.2活塞：浮动式短行程双活塞，自动清洗

4.3流速：0.000ml/min～9.999ml/min

4.4流速稳定性：RSD<0.1%

4.5最大压力：40MPa(400bar，6000psi)

4.6梯度混合：线性混合，0.1%比例步进

4.7在线脱气：内置多通道脱气机

5.衍生检测系统

5.1柱温梯度编程：20℃～99℃（温度稳定性0.1℃）

5.2分析柱规格：PEEK材质，4.6 x 175mm

5.3分析柱填料：7um树酯, 10%交联

5.4检测器：570nm、440nm同时检测，信号可叠加

5.5衍生泵流速：0.000ml/min～2.000ml/min

5.6流速稳定性：RSD<0.1%

★5.7反应器温度：室温～180℃（温度稳定性0.1℃），提供反应器温度在160℃或以上的色谱条件图谱。

5.8衍生反应器：油浴, 惰性PFA反应器

5.9安全保护功能：过热、泄漏、压力过高等

6.系统控制和数据处理软件

6.1兼容性：Windows XP vista/8/10/11全兼容，数据可直接粘贴到WORD、Excel等办公软件，兼容LIMS数据管理系统；软件可控第三方设备

6.2规范认证：具有日志记录、权限管理、电子签名等功能，符合GLP、FDA21CFR及中国药典规范，

6.3一体化：仪器控制和数据处理在同一个软件中，方便操作，可由色谱图追溯色谱条件，严格符合21CFR规范。

6.4易用性：中英文一体，可设置自动计算并输出报告，预置多种可编辑的报告模板。

6.5智能化：自动液面监控，自动冲洗，操作错误或系统异常可告警并自动调用系统

保护程序；具有手机客户端，联网时可远程监控，可在线升级

6.6工作站1套和彩色激光双面传输设备1套

7.系统指标

7.1泵头及管路材料 ：宝石/陶瓷/PEEK/PFA/PTFE等，全惰性材料

7.2缓冲液种类 ：≤3种（线性梯度，溶液在线配制）

7.3定性重复性 ：水解标样全部氨基酸RSD<0.5% ，精氨酸Arg RSD<0.1%

7.4定量重复性 ：水解标样全部氨基酸RSD<1%，甘氨酸Gly、组氨酸His RSD<0.5%

7.5峰分离度 ：水解标样氨基酸，水解标准程序，全部大于1.2，平均大于3.3

7.6最低检测限：天冬氨酸Asp<2.5pmol（信噪比=2）

7.7分析时间：蛋白水解氨基酸 30分钟～60分钟 ； (仅改变程序即可改变分析时间，无需更换柱子或溶液)

★7.8断电冲洗功能:断电后，仪器能在2-3秒内检测到供电线路变化，根据用户预先设置，可以实现：①仪器继续运行（用于短时间停电）；②如果不希望继续运行，可以设置为中断当前序列并自动冲洗停机；③即使已经选择冲洗停机，如果UPS供电期间恢复供电，还可以预先设置是否恢复序列运行。

8.工作条件

8.1相对温度：5℃－35℃

8.2相对湿度：<90％

（二）配置清单

1.仪器配置

1.1 溶液存放单元                         1台

1.2 自动进样器                           1台

1.3 四元梯度泵                           1台

1.4衍生检测系统                          1台

1.5 数据分析系统                          1套

1.6 氨滤柱 （水解）                       1支

1.7 分离柱 （水解）                       1支

1.8水解液分析套件                        1套

1.9水解液标样                            1支

1.10 氨滤柱 （游离）                      1支

1.11 分离柱 （游离）                      1支

1.12游离液分析套件                       1套

1.13游离液标样                           1支

1.14茚三酮溶液                           2瓶

1.15计算机                               1台

1.16打印机                               1台

1.17仪器专用工具一套                     1套

1.18 1.5ml样品瓶带瓶盖                    100个

1.19 备品备件                             1套

1.20 断电自动冲洗装置                     1套

（三）售后服务承诺内容

1. 培训

1．1样品前处理培训

1．2卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。为两名仪器操作人员提供免费的仪器操作及维护培训；每台仪器含2个免费集中培训名额

2. 终身免费协助开发特殊方法；

4. 每年免费巡检，确保仪器正常运行；

5. 有备件库，可保证快速供应常用备品备件；可快速、及时的提供售后服务

▲6 .免费提供1次色谱柱再生服务。

（四）质保期限 

测试验收合格后2年。
	1
	

	5.7
	脂肪测定仪
	1.控温范围：室温 + 5℃～300℃

2.测定范围：0.1%~100%

3.控温精度：±1℃

4.重复性误差：1%

5.测定样品重量：0.5 g~15 g

6.处理能力：6个/批

7.加热杯体积：≥150 mL

8.溶剂回收率：≥85%


	1
	

	5.8
	纤维测定仪
	1.测定范围：0.1%~100%

2.测定样品重量：0.5 g~3 g

3.重复性误差：粗纤维含量在 10% 以下，≤0.4%；粗纤维含量在 10% 以上，≤1%

4.处理能力：6个/批

5.蒸馏水预热时间：10-12 min

6.沸腾时间：13-15 min
	1
	

	5.9
	高效液相色谱仪
	四元泵

串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程（20ul-100μL），软件可设置最少5个冲程，减小流动相输出的压力波动，减小柱塞杆密封垫损耗

压力范围：0–600 bar

流量范围：0.001~10 ml/min，递增率0.001ml/min

流量精度：<0.07%RSD

流速准确度 ：±1%

梯度精度：< 0.2 % RSD

自动进样器

采用耐高压计量泵设计，无需额外一路脱气的洗针液灌注计量泵

可实现柱前衍生、自动稀释、氨基酸分析（氨基酸提供公开发表文献）等功能。

进样范围：0.1~100 L，步进为0.1 mL

进样精密度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100mL） 

样品容量：2个66位样品盘，共可放置132个2 mL样品瓶

柱温箱

温度范围：低于环境温度 10 °C，（最低为 4 °C）到 85 °C

温度稳定性：±0.1°C

控温准确度：±0.5°C

温度精度：0.05°C

柱箱容积：可同时放入4根250mm色谱柱

控温方式：帕尔贴式加热（优于强制空气循环式）

检测器配置

二极管阵列检测器（DAD）

波长范围：190–950 nm

二极管阵列数：1024

基线噪音：<±0.7·10-5 AU 

基线漂移：<0.9·10-3 AU/h 

软件：色谱数据系统

采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要；

可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。

报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板；

尺寸：宽 435 mm × 深 468 mm × 高 490 mm

重量：约 35 kg（不含检测器）

电源：100–240 V AC，50/60 Hz，功率≤600 W

环境要求：温度 15–35℃，湿度 20%–80%
	1
	

	5.10
	组织研磨低温均质仪
	1. 样本处理能力

1.1三维振动模式：采用高速三维∞字振动（线速度 4.0-7.0 m/s），研磨力度是传统仪器的 2-5 倍，可在 30-60 秒内完成动植物组织、土壤、粪便等复杂样本的均质化处理。

1.2高通量设计：标配 24×2 ml 研磨管支架，可选配 12×5 ml 支架，支持 1-24 个样本同时处理，适配多种耗材（如离心管、深孔板）。

1.3研磨介质兼容性：兼容氧化锆珠、不锈钢珠、陶瓷珠等多种研磨珠，适用于不同硬度样本（如植物纤维、动物骨骼）。

2. 性能与安全

2.1电机与控制：2430-4260 rpm 无级调速，支持运行时间（1-90 秒）、停顿时间（1-120 秒）、循环次数（1-10 次）多参数编程，可存储 50 组预设程序。

降噪与防护：整机噪音＜70 dB，配备自动锁扣防护罩，开盖即停止运行，避免实验风险。

2.2稳定性：圆形样本支架设计确保研磨均一性，无交叉污染；机身采用抗震材料，运行时位移≤1 mm。

3. 物理特性

3.1电源适配：AC100-240V 宽电压输入，功率≤300W，支持全球电网环境。
	1
	

	5.11
	PH计
	1.PH范围：(-2.000-20.000)

2.pH分辨率：0.01/0.001

3.PH精确度：土0.002

4.pH:土1个字

5.ORP(电极选配)范围：-1,999.9mV-+1,999.9mV

6.分辨率:≦0.1mV

7.操作系统:中文/英文提示音量

8.屏幕亮度:可调节

9.数据输出:U盘/PC/打印机(打印机可选配)

10.数据存储(存储内容):500组(编号、数值、单位、温度、时间)

11.电源:DC12V
	1
	

	5.12
	冷冻干燥机
	一、用途：

1. 蛋白质等样品的干燥

2. 食品待检样品的干燥

3. 其他需要冷冻干燥的应用

二、技术参数：

1.冷却温度：≤-45ºC

2.冷阱容量：≥ 500ml/次

3.舱室容积：约4L(内径φ160 x 205mm)

4.冷却器：250W

5.真空释放：随付真空释放电磁阀

6.安全装置/功能：泄漏断路器 

7.具有自动除霜功能。

8.水分通过直冷方式在舱室内部的冷却盘管表面凝固回收，冷却温度即为回收温度。

9.可在30分钟内完成解冻。

10.尺寸：375 x 420 x 525Hmm

11.重量：约34kg

12.干燥舱室温度:30℃(固定)

13.干燥舱室隔板尺寸:≥180mm

14.设备为原装进口

三、配置：

1.冷冻干燥机主机， 1台

2.多歧管1套，可以放置2个（ST29）500ml~1L茄形瓶

3.原装进口耐腐蚀性真空泵1台，排气速度≥50L/min，极限压力≤0.7pa


	1
	

	5.13
	二氧化碳培养箱
	1.工作体积≥165L

2.内壁为电抛光不锈钢光滑圆角设计，标配 3 块搁板（最多可装 11 块，高度可调）

3.单块承重≥10kg,总承重≥30kg；

4.温度控制范围高于室温 3℃-55℃（精度≤±0.1℃，均一性≤±0.3℃）

5.CO₂控制 0-20%（精度 ±0.1%，耐高温 TC 传感器）

6.氧浓度 1-21%（氧化锆探头）

7.设 3L 封闭水库（液位提醒，原位灭菌）。

8.具备≥180℃干热灭菌（12-log 水平，＞65℃自动锁门）

9.HEPA 过滤（5 分钟达 ISO-5）功能

10.≧7 英寸触控屏显参数及 3 天趋势图（7 种语言）

11.双 USB 接口可选远程监控，数据可记录 15 天（3 分钟 / 次）

12.门把手≥80cm。
	1
	

	5.14
	电泳仪
	1. 核心技术参数

1.1输出范围：

电压：20-3500V（1V 分辨率），支持高压电泳（如 DNA 序列分析）和普通电泳。

电流：4-400mA（1mA 分辨率），适配不同凝胶厚度和样本量。

功率：5-400W（1W 分辨率），自动匹配负载，避免过载。

1.2智能控制：微电脑芯片控制，支持标准、定时、伏时（V・hr）和分步（9 步程序）四种工作模式，可存储 10 组常用程序。

1.3实时监控：大屏幕 LCD 同步显示电压、电流、功率和剩余时间，支持运行中微调参数。

1.4温度补偿：内置温度传感器，根据环境温度自动调整输出，确保实验重复性。

1.5扩展能力：提供 4 组并联输出接口，可同时驱动 4 个电泳槽（如同时进行 DNA 和蛋白质电泳）。

1.5数据管理：可选配 RS232 通讯接口，连接电脑后通过专用软件记录实验数据并生成报告。

2. 物理特性

安全保护：具备过压、过流、过载和漏电保护，开盖自动断电，符合 IEC 61010-1 安全标准。
	2
	

	5.15
	分析天平
	1.精度：≦0.1mg（万分之一克）

2.量程：52g-220g。

3.功能：标配防风罩

4.接口：RS232 ，

5.支持密度测定、计件称量等基础应用
	2
	

	5.16
	恒温培养箱
	1.容积50L、恒温恒湿、带制冷功能，可低于环境温度、控温范围：-10～100℃、

2.温度分辨率 0.1℃　　

3.控湿范围35～95%RH

4.湿度偏差±3%RH

5.输入功率1700W

6.工作环境温度+5～30℃

7.电源电压AC220V 50HZ

8.工作室尺寸W×D×H(mm)350×300×500

9.外形尺寸W×D×H(mm)720×620×725载物托架(标配)2块
	2
	

	5.17
	烘箱
	1. 温度控制性能

控温范围：RT+10℃~300℃（标配），支持高温实验需求。

温度分辨率：≦0.1℃，精准显示实时温度。

恒温波动度：±1.0℃（测试点 100℃），确保温度稳定性。

温度均匀度：±3%（测试点 100℃），通过水平 / 垂直送风设计实现均匀加热。

控温方式：微电脑 PID 控制器，自动调节加热功率，支持自整定功能优化控制参数。

2. 工作室与容量

内胆尺寸：≧550×450×550mm（宽 × 深 × 高），容积≧ 136L，可同时处理多个样品。

材质工艺：内胆采用镜面不锈钢氩弧焊成型，耐腐蚀、易清洁；外壳为优质冷轧钢板，表面静电喷塑。

搁板配置：标配 2 块不锈钢搁板，可根据需求增加至 4 块。

3. 功能设计

定时功能：1~5999 分钟任意设定，支持倒计时和循环运行。

安全保护：

独立限温控制器（标配）：超温时自动切断加热并报警，限温值可设为比目标温度高 10~15℃。

漏电保护、过热保护、短路保护等多重机制，符合 GB 4706.1 安全标准。

操作界面：薄膜按键 + LED 双屏显示，支持温度设定、时间设置、参数查询等功能。

4. 物理特性

电源要求：AC220V±10%，50Hz，功率 2050W。

外形尺寸：840×670×730mm（宽 × 深 × 高），重量约 68kg，体积紧凑适合实验室摆放。

通风系统：强制鼓风循环，配备可调节风门，优化潮湿空气排出效率
	2
	

	5.18
	水浴锅
	双孔型号

控温范围:室温至 99.9℃

功率:600W

恒温分辨率:0.1℃

具备防干烧和定时功能

工作室尺寸:300x150x140mm
	2
	

	5.19
	分光光度仪
	1基座检测下限≤1ng/ul（dsDNA），0.03mg/ml（BSA）；
2基座检测上限≥27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA）；
3波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；
4光程：≥5个光程（0.03,0.05,0.1,0.2, 1mm），可根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置；
5.测光范围：0.02 - 550 Abs（10 mm 当量），准确度0.97 A、302 nm 时为 3%；
6检测重复性≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；
7最小样品体积≤1ul；
8 当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质，鉴定的污染物（≥5种）；
9仪器操作：10.1英寸高清彩色触摸屏，触摸屏可带手套操作；操作系统内存≥64GB；内置扬声器；有防尘罩；
10操作系统支持的语言9种；
11 内置qPCR 配方辅助计算器，用户从设置页面中选择qPCR试剂盒或试剂盒编辑器自定义，软件会计算出进行 qPCR 反应所需的推荐样本准备步骤，考虑对高浓度样品进行稀释处理；
12可免费下载电脑软件，可以用于操控仪器、分析和管理实验结果；
13仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性；
14仪器支持无线局域网和蓝牙连接；
15当样本中存在污染物时，能鉴定污染物；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；支持哺乳动物，植物及细菌源DNA及RNA分析；
16 测量时间和数据处理时间≤7s；
17支持LIMS控制仪器及数据传输，快速测量LIMS中创建的标准化方法，将数据从仪器端直接传输至LIMS，节省时间并减少错误，简化数据处理与报告: 快速生成图表、表格及统计数据；轻松对样本数据进行排序、查找和查看；
18* 本机和PC端同时支持21 CFR Part 11 合规要求；
19 可直连打印机；报告功能允许用户打印或以PDF格式保存，同时也提供预览功能；
20 支持 USB-C 电池 （75 Wh 可运行约 8 小时）。
二、配置清单
1 NanoDrop Ultra 超微量紫外可见分光光度计主机1台
2中国式电源线一根
3 PR-1基座清洁剂一盒
4 PV-1性能验证溶液一盒
5 屏幕擦拭布一份
6 USB WIFI接收器一个
	1
	

	5.20
	多功能酶标仪
	1.常规指标

▲1.1检测功能：提供全波长光吸收、全波长荧光、化学发光、双自动进样器和气体控制等功能模块

★1.2仪器为光栅和滤光片系统二合一，内置滤光片轮，可同时放置滤光片数量≥8

1.3检测模式包括：终点法、动力学、光谱扫描、孔内扫描和动力学光谱扫描

1.4光谱扫描支持：光吸收、荧光、时间分辨荧光和化学发光的全光谱扫描

1.5光路设计：包括四光栅光路和滤光片光路双系统

1.6光源：高能氙闪灯

▲1.7检测器：3个独立检测器，用于光吸收的光电二极管，可检测800nm以上荧光信号的PMT，可检测微弱化学发光信号的暗电流光子计数级别的PMT。

1.8PMT增益调节方式：内置参比光源的自动增益调节功能，高低浓度不同增益下同时读数，获得最佳灵敏度和最宽线性范围。

1.9孵育器：温控范围 室温+4℃-45℃，准确性 ±0.5℃

1.10振荡器：圆周振荡，时间、速度和半径可调，防溅出功能。

2.光吸收检测

★2.1波长范围：200 - 1000 nm

2.2检测器：光电二极管(PDT)

2.3读数范围：0 – 6 Abs

2.4线性范围：0 – 4 Abs，在450 nm, ±2% (96孔板)

2.5精确度： SD≤0.001 Abs 或 CV≤0.5%

2.6双光栅设计，杂散光 < 0.005% at 230 nm

2.7波长带宽≤5nm，在200-1000nm范围

3.荧光检测

3.1荧光检测采用具有带宽选择功能的四光栅光路，荧光检测时光栅的激发光最小带宽≤5 nm

3.2带宽可调，发射带宽＞10nm，最小激发发射带宽之和≤18nm

3.3波长范围：激发200-1000 nm，发射270-840 nm

3.4荧光波长检测可灵活设置，如Ex490/Em510nm，无最小激发和发射波长间隔要求

3.5荧光检测灵敏度：≤ 0.4 fmol 荧光素/孔

3.6荧光动态范围：≥ 6个数量级，PMT增益自动调节

3.7光栅系统荧光检测灵敏度：< 0.5 fmol 荧光素/孔，384孔板

4.化学发光

4.1独立高灵敏化学发光模块，支持直接读数模式、扫描模式、支持多色化学发反应检测，

▲4.2灵敏度：≤ 8 amol ATP/孔

4.3支持1nm步进的化学发光光谱扫描。

4.4可升级NanoBRET检测模块

5.双自动进样器

5.1内置式双自动分液器，支持化学发光闪光反应、快速荧光反应、酶动力学光吸收分析等多种检测模式

5.2 分液体积：2-1000μl，1μl增量

5.3 分液准确性：< 2% @10µl

5.4 死体积<100ul

6.气体控制模块

6.1 内置式气体控制模块，可同时控制CO2和O2浓度

6.2 CO2浓度控制范围：0.1-15%；O2浓度控制范围：1%-21%

6.3 CO2和O2浓度等环境参数需在软件中实时记录

7.标准配套软件：

7.1仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式。

7.2中文、英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、俄语和日语等多种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库。

7.3智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，分液位置及分液量错误报警等。

7.4智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。

7.5软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡以及内置自动分液器的冲洗、分液操作，可实现同步分液和信号测量功能，满足多步骤快速动力学反应的需要；

7.6可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线

7.7具有强大的结果报告输出功能， xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel 表格，支持报告email 发送。

8.配置清单

8.1 主机配置（包含：全波长光吸收、全波长荧光、化学发光、双自动进样器和气体控制）

8.2
两套光路:四光栅光路和滤光片光路

8.3
三个检测器：光电二极管（光吸收），红外敏感PMT（荧光），暗电流光子计数PMT（化学发光）

8.4
高级分析软件
	1
	

	5.21
	手持式均质仪
	1.转速:≧13000rpm
2.工作噪音:≦50dB
3.工作持久:≧2 小时（空转）
4.电池充电时间:≧2 小时以上
5.电池电压:≧2.4V
6.输入电源:≧1.2V x 2 节充电电池
7.仪器类型:研磨珠式
8.标配 迷你手持均质仪 1 台、充电器 1 套、塑料研磨杵 10 支、充电电池 4 节、操作手册 1 份
	1
	

	5.22
	马弗炉
	1.最高温度:≧1200℃
2.容积:≧16L
3.炉膛尺寸:≧250×400×160mm
4.外形尺寸:≧570×810×740mm
5.电源:≧380V/50HZ
6.输入功率:≧10KW
7.加热元件:镍铬丝
8.控温精度:±1℃
9.温度均匀度:5℃（垂直方向）
10.控制器:微电脑 PID 控制器，可程式
11.安全功能:具有过温保护器、门开关控制器、箱体表面冷却风扇、电阻炉异常报警功能（加热器故障、温度传感器故障、内存内容异常、超温异常），并声光报警提示操作者，同时设有过流、过压、过热等多种安全保护措施
	1
	

	5.23
	恒温摇床
	
1.振荡频率：20～300r/min
2.振幅：≥20mm
3.控制器：液晶控制器
4.控温范围：RT+5～50℃
5.温度分辨率：≤0.1℃
6.温度波动度：±0.5℃
7.温度均匀度：±1.0℃
8.定时范围：1～9999min
9.摇板数量：9
10.托盘尺寸：≧280×220mm
11.托盘负载：≤10kg
12.输入功率 450W
13.箱体材质：工程塑料外壳，箱体内胆及振动台面均采用不锈钢材料
	2
	

	5.24
	超净工作台
	工作区尺寸（mm）宽x深x高：≧1360*680*700

双人单面

高效过滤器规格及数量：≧652*510*50（2）

LED灯20W1个

紫外灯36W1个

洁净等级：100级（美联邦209E）ISO5

风速0.20-0.60（可调）

垂直层流

台面材质：304拉丝不锈钢

柜体材质：冷轧钢板喷塑+钢化玻璃

控制方式:LCD液晶显示

循环风量：85%
	3
	

	5.25
	微波炉
	1.一级耗能

2.效率值60

3.待机功率0.5W

4.烧烤能耗：1.2W·h
	1
	

	5.26
	荧光显微镜
	1. 光学系统

1.1放大倍率：25-1000X（标配物镜：2.5X/0.08、10X/0.25、20X/0.40、40X/0.60，支持扩展至 100X 油浸物镜）

1.2荧光激发光源：

4 通道 LED 阵列：UV（385/12nm）、B（472/28nm）、G（552/45nm）、R（635/20nm），寿命＞20,000 小时，功耗＜15W

1.3智能光强管理：自动匹配物镜数值孔径（NA），避免样本光漂白

1.4荧光滤块：

电动 5 位转盘：标配 DAPI 390、GFP ET、Y3 ET、Y5 ET、TxR ET，支持自定义滤光片组合

1.5零像素偏移技术：切换滤块时图像位移＜0.1μm，确保多色荧光精确对齐

2. 成像与分析

2.1双相机系统：

6MP 彩色相机（1/1.8 英寸传感器，2.4μm 像素）：用于明场及相差成像，支持 4K 视频录制

6MP 单色相机：用于荧光成像，量子效率＞75%（400-700nm），动态范围 14 位

2.2AI 自动化功能：

细胞计数：5 秒内完成，误差＜2%，支持悬浮 / 贴壁细胞双模式

汇合度分析：基于卷积神经网络（CNN），适应复杂细胞形态，重复性 CV＜3%

转染效率评估：自动识别荧光标记细胞，输出阳性率及分布热图

3. 机械与操作

3.1载物台：

电动 XY 移动：范围 100×80mm，精度 0.1μm，支持预设位置存储（最多 1000 个）
	1
	

	5.27
	体式显微镜
	1. 光学系统

1.1放大倍率：6.1-55X（标配 10X/23 目镜，支持 0.5X-2.0X 复消色差物镜扩展）

1.2变焦与景深：

9:1 连续变倍，支持 10X、20X、30X、40X、50X 五档机械定位

1.3FusionOptics 融合光学技术：景深提升至传统体视显微镜的 3 倍（约 12mm），减少反复对焦次数

1.4分辨率与数值孔径：

最大分辨率 500 lp/mm，数值孔径（NA）0.167，可清晰观察 PCB 板焊点、昆虫复眼等微观结构

1.5观察角度与操作空间：

35° 观察角度，符合人体工学设计，减少长时间使用疲劳

122mm 超长工作距离：便于镊子、手术刀等工具操作，适合显微注射、果蝇分选等精细任务

2. 光源与成像

2.1照明系统：

2.2外置光源兼容性：支持 TL3000 Ergo 透射光底座（提供明场、暗场、斜照明模式）及 Optia LED 环形灯（支持 65mm 大视场均匀照明）

2.3智能曝光控制：内置摄像头版本支持快速自动曝光切换，适应明暗样本差异

2.4成像模块（内置摄像头型号）：

12MP CMOS 传感器（1/2.3 英寸），支持 4K@60fps 实时成像及 1200 万像素静态拍摄

2.5HDMI 2.0a 接口直连显示器，支持多设备同步查看（如电脑、平板）Enersight 软件支持图像标注、测量及视频录制，兼容 JPG、TIF、MJPG 等格式


	1
	

	5.28
	生物光学显微镜
	1、采用HCS无限远校正光学系统，保证光通过目镜到物镜整个光路中的所有棱镜及镜片时的绝对平行，物镜齐焦距离≤45mm。具有明场、荧光观察及数码成像功能，可升级暗场、相差、偏光和微分干涉等观察。

2、全金属主机，T型镜座设计，具有双金属热补偿调焦系统，可增强设备的机械性及热稳定性，减少积温引起的焦面漂移。

3、同轴粗/微两档调焦，调焦行程≥25mm，精度≤1μm，具有载物台限位装置，防止压碎标本。

4、调焦手柄高、低位可调，适合不同大小的手掌贴着桌面操控，降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。

5、具有防止肩部劳损的对称操作设计，载物台驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，操作显微镜时，两手可以放在一条直线上，肩部与身体轴线成一直角。

6、超硬镀陶瓷载物台，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76x25mm，载物台钢丝传动，移动无暴露齿条，带刻度，可方便记录座标位置。

7、载物台驱动手柄XY同轴驱动，伸缩可调，可左右更换，可自行选择左、右手操作。  

8、单手可操作玻片夹，另一只手同时执笔记录，提高了工作效率。

9、多功能聚光镜，数字孔径≥0.9/1.25，孔径光阑具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，可确保快速正确匹配物镜与光阑。

10、不少于6孔内倾式编码物镜转换器，高齐焦性、高同轴性。

11、采用LED冷光源照明，色温恒定，寿命≥5万小时。

12、自动光强记忆功能，光强随物镜转换而相应变换，转换物镜无需调节亮度，避免急速改变光强给眼睛带来的伤害。

13.三目镜筒，支持50/50分光，倾角≤30°，配照相接口。

14、配置10倍平场目镜，视场数≥22mm，高眼点，屈光度可调。

15、配置多功能荧光物镜，

5倍物镜数值孔径≥0.12，工作距离≥14.0mm

10倍物镜数值孔径≥0.25，工作距离≥17.0mm；

20倍物镜数值孔径≥0.40，工作距离≥0.39mm；

40倍物镜数值孔径≥0.65，工作距离≥0.36mm；

100倍物镜数值孔径1.25，工作距离≥0.12mm。

16.荧光模块：不少于5位编码荧光滤块转盘，配有蓝色、绿色、红色荧光滤块；所有荧光滤块均采用“零像素漂移”技术，在转换荧光滤光块时没有图像移位，采用长寿命荧光光源。

17、机身带有状态指示灯的照明切换按钮，带有图像捕捉按钮，可通过机身按钮一键拍照。

18、机身表面接触点均带有纳米银离子涂层，抑菌，符合ISO22196标准，防止疾病传播。
	1
	

	5.29
	八道可调量程移液器
	1、量程范围：20–200 µl（可调）增量值：20 µl（每档调节）移液精度（ISO 8655 标准）：

20 µl：±2.0%

100 µl：±1.0%

200 µl：±1.0%

2、移液重复性（CV 值）：

20 µl：≤1.0%

100 µl：≤0.5%

200 µl：≤0.5%

3、通道数：8 道（独立活塞设计，可单独拆卸维护）

4、吸头适配：标准 1000 µl/200 µl 八道吸头（需配合原厂或兼容吸头使用）

5、材质：

5.1主体：高性能抗腐蚀聚合物

5.2活塞系统：PerfectPiston™高科技材质（耐高温高压，耐化学腐蚀）

6、灭菌方式：整支可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）及紫外线灭菌（波长 254 nm）

7、操作温度范围：15–35℃（相对湿度 20%–80%，无冷凝）

8、重量：154 g（不含吸头）
	1
	

	5.30
	十二道可调量程移液器
	1、量程范围：20–200 µl（连续可调）增量值：10 µl（每档调节）移液精度（ISO 8655 标准）：

20 µl：±2.0%

100 µl：±1.0%

200 µl：±1.0%

2、移液重复性（CV 值）：

20 µl：≤1.0%

100 µl：≤0.5%

200 µl：≤0.5%

3、通道数：12 道（独立活塞设计，可单独拆卸维护）

吸头适配：标准 200 µl/1000 µl 十二道吸头（需配合原厂或兼容吸头使用）

4、材质：

4.1主体：高性能抗腐蚀聚合物

4.2活塞系统：PerfectPiston™高科技材质（耐高温高压，耐化学腐蚀）

5、灭菌方式：整支可高温高压灭菌（121℃，20 分钟）及紫外线灭菌（波长 254 nm）

6、操作温度范围：15–35℃（相对湿度 20%–80%，无冷凝）

重量：188 g（不含吸头）
	1
	

	5.31
	移液枪
	1.移液类型：气体活塞系统

2.通道数量：1通道

3.操作模式：手动

4.带弹簧的吸头锥：是

5.高温高压灭菌：是

6.开放系统（第三方耗材）：是
	4
	

	5.32
	全自动显微 操作系统
	1  三维电动粗调微操纵手柄（左、右各一个）　

1.1  工作距离：22mm

1.2  具备紧急位置调整机构以应对电动驱动单元故障

2  三维液压式微操纵手柄（左、右各一个）　

2.1  X-轴、Y-轴和Z-轴控制钮 移动距离：最大10mm

控制钮每圈移动距离：250um（最小刻度2um）

2.2  操作手柄移动距离（X-轴和Y-轴）：最大2mm

2.3  提供：具磁性底座的控件，支架（2个），万向节（2个

具有3个可选孔位固定，角度调整范围15-40度

3 气压式微注射器（1个）:移动距离40mm；调节方式：粗调和细调 

4油压压式微注射器（1个）:移动距离20mm；旋转行程500um宣战信旋转整圈体积约10ul调节方式：粗调和细调
	1
	

	5.33
	流式细胞仪
	模块化设计：可与4激光以上配置主机无缝对接，形成双模式系统，支持传统流式与光谱流式自由切换。

光谱检测模块：

主机：5激光，≥74检测通道。

全光谱覆盖：≥365-840nm波长范围，支持从紫外到近红外的宽光谱检测。

荧光灵敏度：FITC < 30 MESF，PE < 10 MESF，APC < 25 MESF，可检测低至 80 nm 的纳米颗粒（如外泌体）。

散射光灵敏度：侧向散射光（SSC）分辨率达 80 nm，支持无标记细胞分析（如线粒体膜电位、脂质含量）。

光谱解混技术：

双算法解析：线性最小二乘法（LSM）与混合泊松算法（Poisson Hybrid），后者通过优化信号噪声分布，显著降低数据扩散误差（spread），提升蜂群分辨率。

自发荧光校正：10 个未染色通道独立捕获多群体自发荧光特征，建立光谱模型并精确扣除背景干扰。

光纤阵列光电检测器（FAPD）：光电转换效率为传统 PMT 的 5 倍，支持弱信号检测。

纯带通滤光片：可插拔式滤光片模块，兼容非标准荧光染料组合。

波分复用（WDM）技术：减少光谱重叠，提升信号纯度。

流动池：石英材质，支持稳定层流。

样本流速：固定流速或自定义调节。

样本兼容性：50 μL 微量离心管至 50 mL 锥形管，兼容 96/384 孔板（U 底、平底、V 底及深孔板）。

分析速度：≥30,000 细胞 / 秒（15 参数时），单样本最高存储 2500 万个事件数据。

数据格式：标准 FCS 3.0/2.0，支持离线分析及跨平台数据共享。

软件分析：与传统软件操作逻辑一致，支持中英文界面、自动荧光补偿及多色面板设计。

云端分析：一键接入云平台，利用机器学习、降维聚类（如 t-SNE、UMAP）进行深度数据分析。   
	1
	

	5.34
	全自动生长曲线分析仪
	1)同时在线检测960个菌落（10块MTP板），并形成实时生长曲线；

2)测算最大比生长速率；

3)底部10个高像素摄像头，结合图像分析软件，实现过程实时检测960个菌株的细胞浓度、生长曲线，真正意义上的高通量筛选；

4)生物量最大检测浓度可达20 g干重/升（对应OD600=60）；

5)生物量最低检测浓度可低至0.05 g干重/升 （对应OD600=0.05/1）；

6)配备多孔板和三明治结果盖板，有效避免染菌和过程蒸发；

7)过程培养温度 20—40℃可调；

8)适用于细菌和动物细胞的高通量筛选；

9)三年质保，确保客户能够高效稳定使用。
	1
	

	5.35
	低速离心机
	1.最高转速:≧5500r/min

2.最大相对离心力:≧4904×g

3.最大容量:≧4x750ml

4.转速精度:±10r/min

5.定时范围:1 s-99min59s、1 min-99h59min

6.温度设置:±1℃

7.计时模式:启动计时、到转速计时、瞬时计时

8.预  冷:有

9.转子识别:有

10.点动功能:有

11.整机噪声:≤65dB(A)

12.电源
AC220V ±22V  50/60Hz

13.整机功率:≧1.6kW


	1
	

	5.36
	水平离心机
	1.最高转速:≧25000r/min

2.最大相对离心力:≧50560xg

3.最大容量:≧6×100ml

4.转速精度:±10r/min

5.温度设定范围:-20℃～40℃

6.定时范围:1min-99h59min

7.定时模式:启动计时、到转速计时、瞬时计时连续计时模式

8.温控精度:±1℃

9.整机噪声≤58dB(A)
	1
	

	5.37
	掌上迷你离心机
	1.转速范围:4000rpm土5%6

2.最大相对离心力:800xg

3.电机类型:直流有刷电机

4.最高转速下噪音:≦55dB

5.输入功率:30W

6.控制方式:PWM电子调速
	2
	

	5.38
	冰箱
	有效容积:≧276L

温度范围:2~8℃

功率:160W

配备:4 个隔架

技术配置：具备温度范围显示、温湿度显示功能，采用风冷式降温，搭配 LG 进口门体（防凝露）、除霜孔、4 个可调隔架。


	4
	

	5.39
	实验室专用雪花制冰机
	1.制冰量 (kg/24h)≧100

2.储冰量 (kg)：≧35

3.冷凝方式：风冷

4.耗水量(L/H)：≤4.1

5.压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a

6.箱体外壳：不锈钢

7.输入功率(w)：420

8.冰　　型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰
	1
	

	5.40
	高速冷冻离心机
	1.主机最高转速≥22,500rpm，最大相对离心力≥34020 ×g，最大容量≥6*100mL；

2.具有转子自动识别（转子使用次数计数功能，并具有寿命到期提醒功能）；

3.具有平衡监测、超速监测功能；

4.≥7英寸LCD彩色触摸屏显示；

5.具有自动吸门锁；

6.温度设定范围：至少-20-40℃； 

7.快速预冷功能：15分钟内降低到4℃（环境温度15-25℃）；

8.具有瞬时离心功能；

9.节能模式：每30分钟递增，最长8个小时后自动开盖并停止制冷；

10.运行记录可以实时曲线显示；

11.支持多段离心功能（最多5段）；

12.提供两种计时方式选择：1）立即开始计时，2）到达95%最高速时开始计时；

13.数据导出功能（可通过USB以PDF或CSV (UTF-8形式) 导出数据；

14.用户管理（可配置100个独立用户名，登入采用密码保护，自定义用户权限）；

15.三级访问权限设置（管理员、超级用户、操作员）；

16.具有电子签名功能并在导出PDF文件时一同输出；

17.支持审计追踪 - 事件记录（记录运行期间所有设置变更、警报、错误事件，跟踪具体离心工作、操作人员登入和操作时间），有时间戳，支持最多10万条记录；

18.支持审计追踪 - 运行记录1000条（记录运行条件、运行结果、开始及结束时间、设备信息（序列号，软件版本）、转子信息、当中发生的事件例如报警等）；

19.接口：提供1个USB接口；

支持中、英两种语言
	1
	

	5.41
	卧式冰箱
	1.容量：≧719L（冷冻容积 719L）

2.结构：单温区、对开单门，机械控温，定频，直冷式，白色系，顶开门设计

3.性能：冷冻能力 27kg/24h，电压 220V，综合耗电量≦ 1.53kW・h/24h
	3
	

	5.42
	全自动显微操作系统
	1  三维电动粗调微操纵手柄（左、右各一个）　

1.1  工作距离：22mm

1.2  具备紧急位置调整机构以应对电动驱动单元故障

2  三维液压式微操纵手柄（左、右各一个）　

2.1  X-轴、Y-轴和Z-轴控制钮 移动距离：最大10mm

控制钮每圈移动距离：250um（最小刻度2um）

2.2  操作手柄移动距离（X-轴和Y-轴）：最大2mm

2.3  提供：具磁性底座的控件，支架（2个），万向节（2个

具有3个可选孔位固定，角度调整范围15-40度

3 气压式微注射器（1个）:移动距离40mm；调节方式：粗调和细调 

4油压压式微注射器（1个）:移动距离20mm；旋转行程500um宣战信旋转整圈体积约10ul调节方式：粗调和细调
	1
	

	5.43
	超速离心机
	★1、≥100,000rpm智能型超速离心机主机，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑；

2、转速控制精度≤±2rpm；

3、仪器操作系统具有中文操作语言，方便操作；

4、真正的目视平衡，样品量不平衡容忍度最大为样品体积的±10%或±5mL；

5、接触式不平衡检测及保护，具全程监控功能；

6、空气冷却马达，无需使用CFC或其它化学冷却液，离心室采用半导体固体制冷，无需压缩机；

7、主机温度设定范围为 0℃至 40℃；

8、自动干燥系统，可使离心室在每次离心后保持干燥；

★9、≥15英寸大屏幕彩色显示，触幕式操作；

★10、正常工作状态下，真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值，便于检测仪器的真空状态，以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性；

11、真空系统：包括油回转真空泵和油扩散泵，具有脱水功能； 

12、视窗式软件控制，软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等；

13、可预设实验结束时间，备有仪器预冷功能；

▲14、超速离心机主机（无需外接电脑）拥有多功能的离心专家软件配合优化高效沉降程序，可以进行实验模拟（颗粒沉降运行；速率区带运行；质粒最佳分离运行；RNA最佳/最快沉降运行；替代转头运行），可轻松根据文献中的实验条件模拟出适合自已研究内容的实验条件；

15、升降速程序：加速不少于10个，减速不少于11个；

16、转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check)，若发现有超载情况，会自动回至最高容许转速或停机，有效保护电机和转头，并避免危险；

17、电源断电恢复后，仪器转速未降至0rpm，可自动启动恢复到设定转速；

18、可配用多种离心管，包括 Opti-seal管、Quick-seal管、锥型管、g-max 管及Ultra-clear管；

19、仪器主机须具有医疗器械资格证，使科研成果可以直接转化为临床成果，顺利完成成果转化；

★20、为保证良好的售后服务，必须出具仪器生产厂家（非代理商）针对此项目的售后服务承诺书；

21、配置要求：

21.1、≥100,000rpm智能型超速离心机1台，内置PC，带软件和数据库，无需再外接电脑（验收按照实际配置的转头为准）；

21.2、定角转头1个：钛合金材质（非碳纤维材质），最高转速≥70,000rpm，最大相对离心力≥504,000g，最大容量≥8*39mL，K≤45；

★21.3、水平转头1个：钛合金材质（非碳纤维材质），最高转速≥41,000rpm，最大相对离心力≥288,000g，最大容量≥6*13.2mL，K≤124；

21.4、插入式水平转头1个：钛合金材质（非碳纤维材质），最高转速≥32,000rpm，最大相对离心力≥174,900g，最大容量≥6*38.5mL，K≤205；

21.5、配置39mL快封管100支，配置39mL超洁净管100支，配置26.3mL可多次用离心瓶12支；配置13.2mL薄壁100支，配置13.2mL超洁净管100支；配置38.5mL薄壁管500支，38.5mL超洁净管100支，可多次用32mL离心管25支；热封器1个及随机所有配套工具。
	1
	

	5.44
	洗板机
	1.清洗头规格：8 道或双排 8 道。

2.洗液通道：1、2、4 位可选，支持多试剂切换。

3.注液体积：洗涤时 50-3000μl（50μl 步进），注液时 50-400μl（50μl 步进）。

4.残留量：≤1.8μl / 孔（交叉吸液模式），确保低背景干扰。

5.真空抽滤：可选配低 / 高真空模块（-50 至 - 850mBar），支持 PCR 产物纯化和磁珠回收。

6.软件功能：符合 FDA CFR21 Part 11 标准，支持 20 个自定义程序存储。
	1
	

	六、穿山甲遗传资源保存库设备

	6.1
	液氮罐
	1.容量(升)：≥2

2.蒸发量(升/天)：≥0.08
3.静志保持时间(升)：≥25

4.空桶重量(KG)：≥2.8

5.满载重量(KG)：≥4.4

6.瓶口直径(MM)：≥32

7.总高(MM)：≥385

8.总直径(MM)：≥185
	15
	

	6.2
	-80℃超低温冰箱
	1.工作条件：环境温度10～32℃，环境湿度：20～80%RH，电压：198V～242V，频率：50Hz±1。  

2.2、样式：立式，有效容积≥340L。 

3.外部尺寸(宽*深*高)≤720*1000*1800mm，内部尺寸(宽*深*高)≥460*710*1080mm。

4.精确控温：采用LED或LCD温度显示，显示精度0.1℃，设置按键锁、制冷、电源，电量低、断电、静音、门开关8个指示灯，全面了解产品运行状态。高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃。

5.箱体材料：优质结构钢板，抗过氧化氢、臭氧腐蚀。

6.内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

7.四个万向脚轮，2个固定调整脚，方便移动安放。

8.磁吸式PVC过滤防尘网，无需工具即可清洗。

9.内部结构：三层不锈钢可调节层隔板，方便分类存储。

10.配置4个扣压式发泡内门，内门厚度≥35mm；内外双层发泡门设计，采用聚氨酯发泡保温层，有效阻隔热传导，保温性能更佳。

11.标配2个孔径≤30mm测试孔：左侧1个，后背1个，方便温度采集模块监测箱内温度。
	30
	

	6.3
	超低温菌种管
	1.一盒80支，每支含有25颗磁珠，用于吸附菌体
	20
	

	6.4
	-20℃冰箱
	1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：187V~242V， 频率50±1Hz。

2、样式：立式，双门。

3、容积(L)：300（LC：189，LD：111）。

4、外部尺寸（宽*深*高mm）：746*710*1842（把手+外挂锁）。

5、内部尺寸（宽*深*高mm）：冷藏：602*507*665，冷冻：505*450*533。

6、净重/毛重（KG）：86/98。

7、箱体材料：PCM彩板材质，经久耐用、耐腐蚀、易清洁。

8、内胆材料：HIPS材质，易于清洁。

9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

10、核心部件：采用高效压缩机，风扇电机，碳氢环保制冷剂。

11、控温技术：内置2路传感器（冷藏1冷冻1），有效保证温控的准确性。
	20
	

	6.5
	生物安全采样箱
	1.外箱尺寸：≧长420*宽260*高300mm

2.内箱尺寸：≧长370*宽210*高250mm

3.容量：20孔*1.5cm

4.数显温度计

5.400g冰盒*6

6.95Kpa运输罐*3

7.吸附垫片*3

8.海绵试管架*3

9.生物安全标签*1
	20
	

	6.6
	采血及保存设备
	1.外箱尺寸：≧长400*宽250*高280mm

2.内箱尺寸：≧长320*宽160*高200mm

3.带隔板、冰袋
	10
	

	七、穿山甲饲料仓储和加工设备

	7.1
	4℃冰箱（656L)
	1.总容积：≧656L

2.面板材质：PPM

3.能效等级：1 级

4.压缩机：变频

5.制冷方式：风冷

6.控温方式：电脑控温

7.额定电压：220V

8.额定频率：50Hz

9.冷藏室容积：≧383L

10.冷冻室容积：≧230L

11.变温室容积：≧43L

12.综合耗电量：≦1.02kW·h/24h

13.噪声：≦37dB(A)

14.冷冻能力：≧10kg/12h

15.速冷速冻：支持

16.童锁：支持
	3
	

	7.2
	破壁机
	1.额定功率：2200W

2.额定电压：220V

3.额定频率：50Hz

4.容量：≧5L

5.机身材质：塑料

6.研磨方式：无网研磨

7.能效等级：2 级
	3
	

	7.3
	分析天平
	1.最大称量范围：≧120g

2.可读性：≦0.1mg（0.0001g）

3.重复性：≦±0.1mg

4.线性误差：≦±0.2mg

5.秤盘尺寸：≦Φ90mm

6.校准方式：内部校准

7.显示屏：背光 LCD 显示屏

8.接口：
RS232

9.工作温度范围：10°C 至 30°C

10.电源要求：AC 100-240V，50/60Hz

11.稳定时间：≤2 秒
	2
	

	7.4
	电子称
	1.材质：ABS + 不锈钢

2.尺寸：≧38.5×14.5×38.5 厘米

3.净重：≧3.5 千克

4.最小称量：≧0.2 千克

5.最大称量：≧40 千克
	10
	

	7.5
	商用电子称（1-150kg）
	1.称重范围：2~300kg

2.称重精度：≦100g

3.称盘尺寸：≧45*60cm

4.电池类型：铅酸电池

5.充电器类型：外置DC6V/500mA

6.产品材质：称杆铁/秤盘铁表头及按键不锈钢

7.折叠方式：向前折叠90%
	5
	

	7.6
	高压灭菌锅
	1.容积：≧30L

2.功率：≧2kW

3.电源：220V±10%，50Hz±2%

4.最高工作温度 / 设计温度：≧126℃/128℃

5.最高工作压力 / 设计压力：≧0.14MPa/0.165MPa

6.定时范围：0-120 分钟

7.内腔尺寸：≧Φ300×420mm

8.提篮尺寸：≧Ф280×340mm（1 个）
	1
	

	7.7
	锤片式粉碎机
	1.生产能力：≧200-300 kg/h

2.功率：≧3 kw

3.粉碎细度：≦0.5~3 mm

4.主轴转速：≧3000 r/min 
	1
	

	7.8
	鼓风干燥箱
	1.电源电压：220V 50Hz

2.控温范围：RT+10~250℃

3.恒温波动度：±1℃

4.温度分辨率：0.1℃

5.工作环境温度：+5~40℃

6.输入功率：≧870W

7.内胆尺寸（mm）：≧340×325×325

8.载物托架：2 块

9.定时范围：1~9999 minutes
	2
	

	7.9
	双螺旋混合机
	1.产量：≧200kg

2.搅拌时间：≦15 分钟

3.功率：≧3kW
	1
	

	7.10
	颗粒机
	1.生产能力：60-100 kg/h

2.功率：≧3 kw

3.粉碎细度：2.5~12 mm

4.重量：80-100 kg
	1
	

	7.11
	畜禽料膨化机
	1.产量：150-200kg/h

2.功率：≧3kW

3.模径：≧120mm
	1
	

	7.12
	立式烘干机
	1.开门方式：顶开式

2.控制方式：电脑控制（触控）

3.干衣方式：直排式

4.干衣容量：≧3kg

5.除菌方式：巴氏消毒

6.烘干温度：≧65℃

7.额定功率：≧100W

8.额定电压：≧220V
	1
	

	7.13
	蒸汽压片机
	1.压力范围：0-24T

2.活塞直径：≧95mm

3.油缸行程：≧30mm

4.控温方式：5段可调连续/分段控温-自动升温-自动保温-自然降温

5.加热温度：≧300℃

6.模具尺寸：≧100×100mm

7.有效空间：≧100×140mm

8.控压控温：≧0.1T/0.1℃

9.保压时间：不限时（手动泄压）

10.显示方式：≧7寸液晶触摸屏/中英文界面可切换

11.压强换算： PCB控制程序自动换算显示样品所承受压强（Mpa）

12.加热板类型：四柱定位隔热设计,上下板加热

13.加热芯材质：300℃（铝芯）

14.隔热方式：进口云母隔热板

15.降温方式：500℃标配水冷机

16.安全配置：模具温度超过50℃,温控器自动提示“注意防烫”

17.设备电源：≧220V(50Hz/60Hz)

18.设备功率：≧300W

19.主机尺寸：≧245×170×705mm

20.温控器尺寸：≧230×270×180mm
	1
	

	7.14
	-20℃冰箱
	1.容积：≧1028 升

2.开门方式：顶开门

3.制冷方式：直冷

4.能效等级：4 级

5.额定冷冻耗电量：≦2.79kW·h/24h

6.额定电压 / 频率：220V/50Hz

7.额定输入功率：≧130W

8.日冷冻能力：48kg/24h

9.制冷剂：R290

10.冷冻范围：-25℃~0℃

冷藏范围：0℃~10℃
	4
	


