2023年3月26日-湛江医院看图记录

1、这个控制室怎么布置控制台？家具，医生在什么位置工作？

回复：此为主轴线结构柱，无法取消；只能按现状配置家具，家具待确定设备后配。

2、这个不是混凝土基础，是个安装底坑，需要在混凝土内浇筑和固定加速器底座和安装构件。

回复：待加速器确定后，按设备要求浇筑混凝土基础。

3、这里的降板有1.1米，是用来做什么的？

回复：回填后净高差距为700，满足加速器室内净高要求，迷路内有缓坡。

4、电缆沟的走向和位置示意目前阶段是可以的，但是大小规格太小了。

回复：根据土建预埋情况，修改电缆沟尺寸为400*250。

5、建议CT和X射线定位机房，互换一下位置，现在的CT机房位置可能小了。这大样图上的功能和平面图上的功能对不上，这个防护按什么功能和当量设计的？

回复：按最新建筑图进行调整，CT射线模拟定位机房和X射线模拟定位机房位置互换。

6、缺少直加机房的预留预埋图？电缆、冷媒、风管、测量管等，不知道现场如何预埋？目前的大样图是个通用图，很难确定哪个节点用哪个图施工！！！

预埋是不是做了深化设计？是否充分的考虑了加速器安装条件，包括各种管线的预埋件和室外机位置及其管道路由。

回复：按 高能加速器室及后装机房土建放大图 施工，详见附图cad。

7、是不是做了详细的混凝土防开裂的施工方案？

回复：需施工单位说明。

8、失超管咋深化的？现场咋做的？

回复：补充失超管具体位置及尺寸。

9、这个太理论了，而且这个理论也不完全正确，我们需要的是设计方案，和具体的做法！节点！

回复：补充失超管具体位置及尺寸。

10、屏蔽的做法材料和节点，交代的不清楚，工艺不同价格也不同。
核磁室外机（设备的和精密空调的）在什么位置？怎么走线？

回复：MRI磁屏蔽机房采用0.5mm紫铜皮作为屏蔽材料，通过铜螺丝（间距小于500mm）和双面胶固定于屏蔽龙骨上，铜皮拼接处嵌50mm铜条进行屏蔽补偿。