广东医科大学附属医院海东院区一期医疗专项（防护、净化及气体）工程

技术要求

# 目    录

目    录	2

1.1.	工程概况	5

1.2.	工程内容	7

1.3.	工程重难点	8

第2章	工程目标	10

2.1.	工程质量目标	10

2.2.	工程进度目标	10

2.3.	安全生产目标	11

第3章	各工程承包范围及界面划分	12

3.1.	合约分判架构	12

3.2.	放射防护及磁屏蔽工程承包范围	12

3.3.	放射防护及磁屏蔽工程界面划分一般原则	13

3.4.	放射防护及磁屏蔽工程与总承包人之间界面划分	21

3.5.	放射防护及磁屏蔽工程与其他专业工程承包人之间界面划分	23

3.6.	医疗工艺及净化工程承包范围	13

第4章	协调配合要求	36

4.1.	与发包人的协调配合	36

4.2.	与设计人的协调配合	37

4.3.	与监理人的协调配合	37

4.4.	与总承包人的协调配合	38

4.5.	与其他专业工程承包人的协调配合	38

第5章	项目组织架构及工作要求	40

5.1.	项目管理团队组织架构设置要求	40

5.2.	项目经理的要求	41

5.3.	项目关键岗位人员的要求	42

第6章	施工管理要求	43

6.1.	质量管理要求	43

6.2.	进度管理要求	43

6.3.	深化设计要求	46

6.4.	样板管理要求	48

6.5.	工序交接管理要求	52

6.6.	工作面交接管理要求	52

6.7.	成品保护要求	53

6.8.	甲供物资管理要求	54

6.9.	乙供物资管理要求	54

6.10.	劳务队伍选择要求	55

6.11.	工程验收及移交要求	56

6.12.	检测与试验要求	56

6.13.	撤场程序	57

6.14.	治污减霾要求	58

6.15.	水土保持要求	59

6.16.	项目管理系统使用及维护要求	59

6.17.	维保要求	59

6.18.	资料管理要求	59

6.19.	EIM系统使用要求	60

6.20.	精细化管理要求（根据项目情况，视情况增加此项要求）	60

第7章	技术要求	62

7.1.	技术规范和标准	62

7.2.	通用要求	62

7.3.	电动/手动防护门及铅玻璃观察窗技术要求	63

7.4.	防护工程技术要求	66

7.5.	装修工程技术要求	70

7.6.	安装工程技术要求	90

7.7.	以上各章节之技术要求，如与设计图纸或国家相关规范、规程及行业标准不符，则以较严标准为准。	120

第8章	EHS 管理规定	248

8.1.	总则	248

8.2.	EHS 原则、方针、理念与目标	248

8.3.	双方 EHS 管理权利与义务	249

8.4.	EHS 管理责任划分	251

8.5.	专业工程承包人 EHS 责任落实的要求	251

8.6.	EHS 管理组织及人员要求	251

8.7.	安全生产管理协议	252

8.8.	安全生产费用	252

8.9.	应急与事故管理	252

8.10.	保险	253

8.11.	人员素质资格要求	253

8.12.	劳务管理	253

8.13.	安全培训教育的要求	254

8.14.	风险管理与事故预防	254

8.15.	EHS 信息管理要求	255

8.16.	扬尘噪声污染管理要求	255

8.17.	其他 EHS 管理要求	256

第9章	工程主要材料的选用	256

9.1.	工程承包范围内材料采购的说明	256

9.2.	主要材料参考品牌及生产厂家或供货单位选用表	257

第10章	附件	278

10.1.	项目基本信息	279

10.2.	华润置地总部/华南大区文件	279

10.3.	城市建设运营事业部/项目文件	279

工程概况

工程规模

项目建设地点位于广东省湛江市坡头区海湾大道以南、海东大道以西。

用地面积310亩（206658.98平方米），设置床位950张。总建筑面积为164900平方米，其中包括地上建筑面积为112367平方米，地下建筑面积为52533平方米（含计容医疗功能用房24533平方米）。建设内容包括门急诊楼、医技综合楼、1#住院综合楼、2#住院综合楼、行政综合楼、后勤综合楼、感染疾病楼、垃圾站及污水处理站、制氧站等工程，具体情况如下（实际以施工图纸为准）：

（1）门急诊楼地上建筑面积29010.35平方米，地下2层，地上4层，檐口高度19.2米，建筑物高度为 20.7米，框架结构，预制钢筋混凝土管桩基础；

（2）医技综合楼地上建筑面积26561.02平方米，地下2层，地上4层，檐口高度19.2米，建筑物高度为 24 米，框架结构；预制钢筋混凝土管桩基础；

（3）1#住院综合楼地上建筑面积20159.99平方米，地下2层，地上12层，檐口高度49.6米，建筑物高度为56.4米框架剪力墙结构；预制钢筋混凝土管桩基础；

（4）2#住院综合楼地上建筑面积20235.23平方米，地下2层，地上12层，檐口高度49.6米，建筑物高度为56.4米，框架剪力墙结构；预制钢筋混凝土管桩基础；

（5）行政综合楼地上建筑面积7014.14平方米，地下1层，地上9层，檐口高度37.3米，建筑物高度为44.3 米，框架结构；预制钢筋混凝土管桩基础；

（6）后勤综合楼地上建筑面积4395.77平方米，地下1层，地上3层，檐口高度17.9米，建筑物高度为21.5米，框架结构；预制钢筋混凝土管桩基础；

（7）感染疾病楼建筑面积3930.33平方米，建筑层数3层，檐口高度12.6米，建筑物高度为15.5米，框架结构；预制钢筋混凝土管桩基础，独立式桩承台；

（8）垃圾站及污水处理站建筑面积289.22平方米,建筑层数1层，檐口高度4.7米，建筑物高度为5.6米，框架结构；天然独立基础；

（9）制氧站建筑面积525平方米,建筑层数1层，檐口高度5.3米，建筑物高度为6.2米，框架结构；预制钢筋混凝土管桩基础，独立式桩承台。

总平面图图如下：

效果图如下：

现场情况

本项目采用精装验收精装交付的形式。现场不提供办公和住宿场地场所，总承包单位已搭设好临时办公及住宿场所，承包人自行申请并解决，请投标人在投标报价时将相关费用充分考虑在内。总承包提供每层一个DN32的施工用水接驳点，提供门诊楼及医技楼每1层设1台二级箱，行政综合楼、后勤楼及住院楼每2层设置1台二级箱供应临电接驳，施工期间产生的临水临电费用承包人负责。

主要参建单位

建设单位：湛江市代建项目管理局、华润置地(湛江)有限公司(代建执行单位)

设计单位：中南建筑设计院股份有限公司

总承包单位：中建三局集团有限公司

监理单位：广东海外建设咨询有限公司

工程内容

一期建设内容包括门急诊楼、医技综合楼、1#住院综合楼、2#住院综合楼、行政综合楼、后勤综合楼、感染疾病楼、垃圾站及污水处理站、制氧站等工程

。

工程重难点

（1）因本工程质量目标和安全文明生产目标高，故对投标人的施工管理水平、施工技术水平及综合协调管理能力提出了较高要求，投标人应针对本工程制定创优规划措施，建立健全施工组织管理机构和技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系，以可靠的施工方法与工艺、优质的材料设备、优良的工序确保本工程质量目标的实现。并应督促各专业指定承包单位加强质量创优管理，共同努力实现工程质量创优目标。

（2）本工程任务重、工期紧，承包方应根据招标人的工期要求制定进度计划，采取严密的计划管理措施，综合协调各专业指定承包单位的施工进度计划，组织好各专业各单位之间的流水施工和穿插作业，确保实现节点工期和总工期目标。在进度保证措施方面，应从环境、材料（特别是材料周转、外加工等）、机械设备、劳动力、施工方法上重点提出。

（3）本工程属于政府工程，工程进度款等资金批复下拨流程复杂、环节较多，不可因工程进度款支付滞后而导致工程现场工作推动缓慢，资金压力也是本工程一大重点，投标人应充分考虑准备。

（4）本工程为医疗卫生建筑，技术复杂和功能需求多，充分做好施工准备、合理安排好施工顺序及强化技术协调和管理是保障医疗卫生建筑功能实现的重点。

（5）本项目交叉作业多、作业点多、用电部位多，场地内的交通物流状况复杂，水平运输过程中如何确保人员、机具、施工用电等安全是施工过程中安全管理的重难点；施工中各工种间的交叉作业、高空作业较多，如何确保施工中对高空施工作业的安全是施工过程中安全管理的重难点；投标人应针对本标段的现场情况依据各项安全生产法规、标准规范的具体要求，制定切实可行、又可操作的安全控制管理措施，确保施工过程中的人员、设备和消防安全；并应督促各专业指定承包单位加强安全生产管理，建立有效的安全生产保障体系，加强各项安全生产管理工作，保证安全设施措施到位，确保不发生重大安全事故，争创安全文明双优工地。

（6）本工程为医疗卫生建筑，技术复杂和功能需求多，交叉作业和相互干扰多，做好与其他专业承包商的配合是施工和管理的重点又是难点（如与总承包、洁净工程、医用气体、防护、物流等专业施工的相互配合）。

（7）本项目为医院工程，对建筑围护结构的气密、隔声、水密、防潮性能要求高，对各类管线与围护结构、装饰面层的间隙密封，对各类门窗的气密性和水密性等（比如手术部、ICU等部位）要求极高。

工程目标

工程质量目标

符合现行国家、行业及地方质量验收规范。

符合华润置地工程高品质标准。

华润置地第三方检查过程及交付评估要求。

华润置地项目第三方检查过程及交付评估：根据《华润置地公建项目评估体系》、《华润置地公建项目第三方实测适量质量检查实施办法》、《华润置地公建项目第三方实测适量操作指引》的要求执行。

奖项:

配合总包获得省级优质工程奖，配合总包争创鲁班奖。

参照标准:最新的现行国家、行业和地方相关技术规范和标准、《华润置地工程高品质标准 V2.0 及局部修订》（附件）、《华润置地项目过程评估体系》（附件）

工程进度目标

暂定施工时间为:   2023年5 月 30 日至 2023 年11  月  18 日，总工期  173 天。具体开工时间以工程开工指令为准。发包人具有对施工时间及计划的调整权利，专业工程承包人需无条件执行，相关费用需考虑在投标总价内。

- 放射防护及磁屏蔽工程的重要节点（暂定）：
2023年06月11日前完成防护工程砌体
2023年07月30日前完成防护工程线管预埋、设备基础
2023年10月21日前完成装修工程
2023年11月18日前完成工程竣工验收

- 医疗工艺及净化工程的重要节点（暂定）：

2023年07月10日前完成材料定样及样板间

2023年08月15日前完成装修基层施工
2023年09月27日前完成净化区电气工程（线管、桥架、配电箱安装、穿线、末端安装）
2023年10月22日前完成净化区空调工程安装（风管、空调水管安装、保温、机组安装、末端安装）
2023年10月29日前完成工程竣工验收

- 医疗气体工程的重要节点（暂定）：

2023年07月19日前完成气体及病床呼叫系统的管线安装
2023年09月03日前完成气体终端和设备安装
2023年11月18日前完成工程竣工验收

本承包人须严格执行上述总体工期的要求，按上述总体工期完成的节点要求，以正常的验收程序完成本承包范围的工作，获得有关部门的许可并取得相关证书。上述总体工期如因其它因素进行调整，则本承包人应相应调整本承包范围内工作的工期，且本承包单位不得因此要求工期费用索赔。

专业工程承包人应在投标阶段提前熟悉项目的位置、环境、交通、存放区、装卸料等条件的限制，以及一切可能影响施工的其它因素。专业工程承包人以不清楚施工现场的情况或对技术要求理解不清楚而提出延长竣工期限的要求将不予考虑。

专业工程承包人必须考虑到本工程施工的特殊性，配备足够的物料、设备及人力，并为此制定完善的安全/质量/技术方案，满足项目总体推进的要求，并保证各个进度控制点及总工期。

施工期间，总包、机电、精装等各专业分包商亦在同时施工，承包人需考虑必要的断水等措施，确保施工工期不被延误。

本项目工期紧，存在赶工的可能，因赶工所产生的费用需由承包人自行承担。

安全生产目标

基础目标

零死亡、零重伤、零职业病、零中毒；

零火灾、零坍塌、零重大财产损失及负面影响事件、零群体性事件；

专业工程承包人应积极配合总承包人实现总承包合同约定的安全文明管理目标。

创优目标

各工程承包范围及界面划分

合约分判架构

放射防护及磁屏蔽工程承包范围

由专业工程承包人负责直接执行完成的本工程范围及内容包括但不限于下列各项:

负责所承包范围的深化设计工作。

负责具有放射防护及磁屏蔽功能要求区域的墙体砌筑抹灰（含交界处墙体），砌筑材料按设计要求；负责防护结构上承包范围内机电管线的开槽及修复工作；负责防护墙体上其他承包商机电管线的补槽工作；负责穿防护结构上其他承包商机电管线套管外的封堵工作，不含套管安装。

负责所承包范围内放疗科、急诊急救科、口腔科、影像科、内镜中心、介入中心、手术部的放射防护工程、磁屏蔽工程和装饰装修工程（包括装饰装修配套的洁具以及防护区域内木材产品的白蚁防治工作）。

负责供应及安装影像科核磁机房区域内通风空调防排烟波导窗、滤波器、波导管及其接地线。

负责有防护区泄压口的射线遮挡防护施工。

负责放具有射防护或磁屏蔽要求的管道的防护屏蔽施工。

负责所有其他承包商及自身穿墙、穿楼板管线的防护节点处理，墙体楼板打吊杆螺栓处的防护节点处理。

负责不锈钢电缆沟、失超管的供应及安装。

按照设计图结合设备厂家提供的场地条件图纸配合院方完成设备天轨钢架等医疗设备承重结构的深化设计、采购、加工安装。

提供材料样品，配合发包人工程师及设计师确定材料、设备品牌、型号，直到发包方签字确认为止；

根据相关法律法规及工程规范要求提供材料及设备检测报告、合格证等证明文件。

按照规范及当地建设主管部门要求，对材料进行第三方送检及测试，以配合工程验收而必须进行的施工工作。

负责承包范围内放射防护及磁屏蔽施工产生的垃圾、废料的收集，集中运送至总承包人指定地点，由总承包人负责外运，严禁将施工产生的污水等液体倒入正式的排水管。

施工过程中半成品、成品保护工作及包括移交给医院的成品保护及保洁工作。

须配合医院过程验收工作。院方在防护施工完成后，隐蔽之前的检查，要求每个部位隐蔽前必须取得院方使用部门书面认可。

在院方设备安装及检测时做好配合工作，配合医院安装医疗设备并恢复收口。

根据本说明和发包人的要求承包商应提供所有的资料（质量控制进程与记录、竣工备案所需资料）、竣工图与维护手册等，并对使用单位操作人员进行培训及指导，直至满足使用单位的要求。

负责放射防护区域和净化区域所有防护的验收及向相关部门进行报验、验收手续。

配合环保验收类、绿建验收类、节能验收类检测，负责室内环境检测、防护检测。

其他承包范围要求

所有的细目详见施工图纸，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

医疗工艺及净化工程承包范围

本项目的医疗工艺及净化工程包括项目医技楼负一层：中心供应室、急诊手术室、抢救室、EICU；医技楼一层：静脉配置中心、DSA手术室；医技楼四层：手术部、日间手术室、ICU；住院楼二层：NICU；住院楼三层：产科等区域的砌体工程、装饰工程、通风空调及其自动控制系统、电气工程、智能化工程、给排水工程、纯水管道工程、医疗气体工程。详细工程承包范围详见设计图纸和工程量清单及界面划分。承包范围应结合招标范围、设计图纸、界面划分、清单综合理解，如有相互不能解释之处，以监理工程师和业主解释为准。上述承包范围，可根据工期情况、院方需求及建设方与使用方界面的调整进行调整，结算按照施工图、实际发生工程量、清单进行结算。

医疗工艺及净化工程各专业承包范围

| 序号 | 工程内容 | 专业名称 | 承包范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗工艺及净化工程采购及安装 | 建筑装饰 | 区域内自梁板墙柱的结构面开始至装修完成面的全部工程的采购和施工，包括： 1）楼地面：区域内的回填、找平层、填充层、保护层、防水、地砖、自流平、PVC地板、踢脚线、门槛石、窗台石等（包含建筑做法，具体详见图纸内容）。 2）墙（柱）面：区域内隔墙砌筑、抹灰、密缝墙砖、抗菌乳胶漆、装饰板等全部墙体饰面。 3）天花：承包区域内天花、抗菌乳胶漆、吊塔底座及收边收口，配合医疗设备安装进行开孔及收边收口等。 4）其它：专业卫生洁具，气密门、钢质门、窗台板，防撞带、固定药品柜、固定器械柜、观片灯、传递窗、刷手池，及承包区域内与其他专业交接处的全部收边收口工作。 |
|  |  | 强电工程 | 区域内所有三箱、双电源箱、线槽、桥架、线管开槽及修复、线管线盒、金属软管、电线、电缆、普通灯具、光源、密闭灯具、开关、插座、UPS、隔离电源、等电位接地（含灯具、卫生洁具）等采购、安装与调试。 |
|  |  | 给排水、纯水 | 1）负责总承包商提供的给排水点位后的管线及末端医用用水器具和普通卫生器具（卫生洁具、淋浴器、水龙头、角阀等所有五金配件）、专用地漏、热水器等采购安装，负责各给水点与卫生器具和配件给水支管的连接等，并且配合总包单位调试、验收。 2）区域内（包括但不限于）地漏、洁具、楼板以上的存水弯安装，负责总包甩口管道与洁具、用水设备的连接及密封处理，负责提供准确的末端定位。 3）负责区域内的医用纯水与用水设备预留接口连接；提供本区域及设备机房排水点需求及定位深化图。 4）不含消防水系统。 |
|  |  | 通风与空调 | 1）负责区域内空调专业图纸及其隐含内容（施工图纸未明确的通常且必须的施工内容、一个有经验的承包商所能预见且必须的施工内容）的净化空调及普通空调设备、风系统、水系统、排风系统的所有设备、管道、仪表、阀门、保温等及其构配件的采购、运输、安装等。 2）负责区域内净化空调的自控系统的深化设计、控制主机、传感器、执行器、模块、模块箱、配管配线、开槽及修复等采购、安装及调试。 3）负责区域内的空调风、水系统的清洁、调试。 4）提供采购设备的基础大样图、室外以及屋顶设备管道布置及大样图纸给总承包商。 5）不含防排烟系统。 |
|  |  | 消防 | 1）配合相关单位进行消防系统安装、调试及验收工作。 |
|  |  | 智能化 | 1）负责区域内各弱电系统（包括但不限于综合布线系统、医用对讲系统、医用监控系统、广播系统、门禁系统，详设计图纸）的设备采购、安装及调试，含配线配管采购、开槽修复、封堵及收边收口等。 2）手术区内专有（不与大楼共用主机）的智能化系统、净化空调自控、手术室/icu中央控制面板、温控器设备的采购、安装及调试。 3）负责实现手术室/icu中央控制面板功能所需要的组织协调工作。 5）绘制智能化末端排版定位图。 6）负责承包范围内的综合管线（桥架）的设计及施工。 7）负责承包范围内智能化专业管线的预留预埋（含管线开槽、管线敷设、开槽敷管之后的补槽、挂网、抹灰及收边收口等所有工作），及管线穿墙或楼板套管内外封堵。 8）区域内洁净空调、通风自控系统、控制面板、设备及电线电缆、线管的采购安装与调试。 |
|  |  | 综合支吊架、普通支吊架、抗震支吊架 | 1）负责净化工程综合支吊架的采购、安装及调试。 2）对净化区域安装图纸进行管线排布优化、受力情况分析、支架形式确定等，制定综合支吊架施工方案，绘制深化设计图纸，经业主、监理、设计审批同意后方可实施。 |
|  |  | 孔洞封堵（总则） | 1、各承包商负责其自己的机电管线穿墙或楼板套管内封堵，套管外的孔洞封堵由各粗装/精装/净化装修/防护装修承包商负责（各自承包区域）；如机电管线无套管，则管线与土建孔洞之间的封堵由各粗装/精装/净化装修/防护装修承包商负责。 2、各承包商负责其自己的机电管线在其进场后设计变更引起洞口封堵。 3、各承包商负责其自己的机电管线按施工图及设计变更施工的机电管线的开槽及敷管及开槽敷管之后的补槽的挂网、抹灰及收边收口等所有工作； |
|  |  | 其它 | 1）协调、配合其它承包人在本承包区域内的施工。 2）完成本次招标范围工程的深化设计、采购、安装及调试。 3）负责为顺利完成本工程而进行的一切必要的辅助工作（含与设计院的及时沟通协调、制作样板和样板间、提供便于查验的条件等）。 4）负责区域内的清洁工作及所产生的施工垃圾的清理工作。 5）负责委托国家权威机构的第三方对本承包范围内的检测工作（包括环境检测、空气质量检测、洁净度检测）及政府部门的专项验收；需要的相关费用，综合报价时统一考虑。 6）负责区域内的强弱电等专业的波导窗、滤波器、波导管、接地线的安装采购。 7）如区域内用电设备未明确电源的接线单位，在经得监理同意情况之下，原则是设备安装单位负责接电源。 8）负责各专业（如强弱电、通风等专业，但不限于）在本区域内装饰面收边收口工作等。 9）为院方提供的吊塔、无影灯底座的开孔、收边收口等工作。 10）负责对业主员工进行培训及指导。 11）负责承包范围内竣工图纸、资料及用户使用手册的编制。 12）完成一个有经验的承包商能预见的为了达成本项目目标所必须的所有工作。 13）配合相关单位对空调系统的整体调试工作，配合消防系统的联合调试及验收。 14）因医疗设备的参数和进场不确定，部分施工内容需待业主、监理指令方可施工：包括放射科机房电缆沟的施工、配电箱的采购、电缆的敷设、与医疗设备有关的机电管线的隐蔽等，由此造成的相关费用，综合报价时统一考虑。 15）在装修风格、控制系统兼容等方面问题协调时，招标人为了保证项目的整体性、协调性及系统兼容性，有权要求承包人采用统一的风格或品牌，投标人不得违背此原则而拒绝。 16）招标人有权根据工程建设需要合理调整施工界面及承包范围，承包人不得以任何理由予以拒绝。施工界面及承包范围调整后的有关计价按招标文件规定执行。 17）承包单位必须运用BIM技术指导设计优化和现场施工。 18）安装节点及施工组织深化设计 深化设计只是对颜色、排版进行调整，费用不予增加，如果对原有设计图纸的优化和完善以设计变更形式书面确认。 （1）安装节点深化设计 本项目投标人除应充分考虑本次承包范围之内的各专业（包含但不限于：装饰、结构、空调风管、水管，排风管，强电，弱电，给排水等）管线综合及安装节点设计外，还应该充分考虑在净化区域内其他各参建单位（包含但不限于：总承包单位及机电单位，消防风管、水管、弱电管线专业施工单位等）所施工的技术管线综合设计，并且充分考虑与“医疗工艺及净化”区域外其他参建单位的同系统技术管线在设计上对接。 “医疗工艺及净化”区域内深化设计所涉及内容应充分征求甲方、监理、设计及医院方其它各相关参建单位的意见和建议，深化设计须取得甲方、监理、设计认可后方可实施。 安装节点深化设计仅是为了使安装做法及工艺满足设计及现场要求而进行的技术设计，此项工作并不引起造价的变化。 （2）施工组织深化设计 应充分考虑承包范围内的各项工作的施工组织设计，还应充分考虑总包及其他各参建单位（包含但不限于：消防专业施工、弱电系统等专业施工）在本区域内、外的交叉施工；工地范围内的道路及垂直运输等问题，本项目的施工组织设计应取得业主、监理、总包及其他各相关参建单位的认可。 施工组织设计是为了本项目顺利实施而做的工作安排和规划，其响应的费用在投标报价措施费中综合考虑，中标后招标人不因为施工组织的批准或改变而调整本项目的措施费。 19）项目竣工移交时，要提交BIM模型（成果）给院方，便于今后的日常维护。 注：发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减工程量清单中的部分内容。所有的细目详见工程施工图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。 |

医用气体承包商承包范围

按照国家法规、本工程设计图纸以及本技术要求所叙述的内容和规定，完成本项目医用气体的管道工程及其监控报警工程含图纸校核审核、系统深化设计以及供货、安装、调试、验收及相关的全部报批、报建、特种设备备案监督检验登记等、第三方气体质量检测、管道设备接地、相关支吊架工程及以上专业工程的预留预埋等。不限于：

（1）医用中心供氧管道的供应及安装；

（2）医疗用压缩空气管道的供应及安装；

（3）器械用压缩空气管道的供应及安装；

（4）医用中心真空负压管道的供应及安装；

（5）牙科负压管道的供应及安装；

（6）麻醉废气排放管道的供应及安装；

（7）区域监控报警管理系统；

（8）管道系统，包括阀门、减压、计量等附件（含室外管道、管沟、回填）；

（9）设备带的供应及安装，含设备带上的灯具及设备带灯具的开关、插座；

（10）汇流排系统机房外管道的供应及安装；

（11）病床呼叫系统的供应及安装（病房门口显示屏除外）。

（12）接地系统。

（13）负责线管道安装所需墙面、地面的开槽、开孔、套管预埋、封堵、开槽敷管之后的补槽、挂网、抹灰及收边收口等所有工作。

上述承包范围，可根据工期情况、院方需求及建设方与使用方界面的调整进行调整，结算按照施工图、实际发生工程量、清单进行结算。

#### 1.预留预埋

- 进场后负责承包范围内机电管线的预留预埋，及承包范围内机电管线的套管内封堵。

- 对进场前土建总承包商已完成土建工程，机电承包商进行预留预埋的复核：

- 机电承包商发现不符合土建施工当时的预留预埋施工图纸或堵塞的，及时书面向业主及监理提出，配合土建总承包商整改处理。

- 机电承包商应利用总承包商在已完成土建工程的机电预留预埋项目，如不适用时：

①如预留孔洞或埋套管已不适用，则由机电承包商按施工图施工时需自行开孔及安装套管，费用需在在投标报价中综合考虑，结算时不单独列项计取。机电承包商投标时需仔细探勘现场情况及招标图纸。

②如对比施工图与预埋时的图纸，总承包预埋的线路已不适用，则机电承包商需按施工图自行安装适合线管线盒组件，完成改位、接驳、封盖等工作，此部分工程量须经监理单位现场确认。

#### 2.医用气体管道工程

- 负责医用气体管道及阀门附件等的采购、安装调试验收等工作，包括管道（含室外直埋管道及其埋地）、阀门及阀门箱、减压装置、计量装置、放散管等。

#### 3. 成品综合支吊架、普通支吊架

- 负责深化自身承包范围内的管线布置，并对总承包的综合支吊架设计进行复核，双方需签字确认。（综合支吊架是指由土建总承包负责统一深化设计并安装的支吊架系统。）

- 对总承包商成品综合支吊架范围以外的支吊架的采购、安装及调试并通过验收，并对其进行受力分析、合理排布、优化设计、制定方案，经业主、监理确认以后方可施工。

#### 4.设备监控系统

- 负责医用气体的监控系统，包含区域报警系统；

#### 5. 其它工作

- 负责医用气体系统的图纸审核、系统的深化设计工作。

- 按设计及医院管理要求完成设备、管线所需的运行、维护、安全警示的标识；

- 配合土建、精装修单位、医疗工艺和净化、防护等施工单位绘制末端定位图及所有需深化设计的工作；

- 防辐射、磁屏蔽、医疗工艺及净化区域的机电系统在施工前必须得到业主和监理单位的书面认可；

- 负责将本承包范围内的垃圾清运至总承包单位指定的垃圾堆放点；

- 配合发包人进行档案信息化管理，具体工作按发包人相关要求实施；

- 负责办理发包人委托的相关工作；

- 负责完成承包范围内的专项验收，并配合总承包商、消防施工单位完成整个医院的竣工验收、消防验收、环保验收、节能、规划验收等其他验收；

- 所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包商不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包商不得提出异议。

- 机电承包商结合本项目实际情况，按照政府主管部门管理规定办理施工许可，本承包商承包范围内的工程资料内容应符合项目整体竣工验收资料的要求。

放射防护及磁屏蔽工程界面划分一般原则

放射防护及磁屏蔽专业工程承包人应主动安排好自己与有关单位间的配合，积极执行监理工程师安排的施工进度计划，在与本工程有关的上、下道工序施工时放射防护及磁屏蔽专业工程承包人应派专人值班，处理工序之间的干扰和矛盾，保证施工正常进行。

一切因放射防护及磁屏蔽专业工程承包人未能准时提供有关资料或因提供资料不足而导致工程延误或其他专业工程承包人返工修改或增加工程量等, 有关费用由放射防护及磁屏蔽专业工程承包人负责。

任何因放射防护及磁屏蔽专业工程承包人原因而直接或间接地导致其它专业专业工程承包人需要进行修改或修复工作, 所引起的费用应由放射防护及磁屏蔽专业工程承包人负责。

放射防护及磁屏蔽专业工程承包人已安装完成的工作在移交给发包人前，须提供适当的保护；若有关工作遭受其它专业工程承包人损坏，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人找出责任方,并提出相关申诉，追讨有关损失，但放射防护及磁屏蔽专业工程承包人在获得赔偿前仍需自费对受损部分工作进行修补。

放射防护及磁屏蔽工程与总承包人之间界面划分

与总承包人之间的管理界面划分

总承包人负责将防护施工场地按照要求提供给放射防护及磁屏蔽专业工程承包人。与总承包人交接场地时，交接场地须清理完成，不得有材料和垃圾等堆放。

现场总包设置的临建场地、办公室及宿舍，承包人需与总承包人沟通协调有偿使用。

由总承包人提供现场施工用电接驳点（二级电箱），放射防护及磁屏蔽专业工程承包人落实用电管理，同时接受发包人、监理、总包的监督管理并遵守现场相关规定。

由总承包人提供现场临时施工用水接驳点，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人落实用水管理，同时接受发包人、监理、总包的监督管理并遵守现场相关规定。

放射防护及磁屏蔽专业工程承包人自行解决所需的机械设备（方案须经发包人及总承包人认可）。放射防护及磁屏蔽专业工程承包人需要与总承包人联系协调，了解其关于相关设施的详细管理要求，并提供适当配合，且不影响其他单位施工。

总承包人负责临时施工用电设施、临时施工用水、临时排水系统的接管及维护。

总承包人负责工程的整体进度管理，负责与放射防护及磁屏蔽专业工程承包人协调放射防护及磁屏蔽工程的进度。放射防护及磁屏蔽专业工程承包人应积极主动地向总包、监理汇报放射防护及磁屏蔽工程情况，尤其是将影响土建工程进度的有关项目。同时，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人应根据总包要求调整与工程总体进度不符的放射防护及磁屏蔽工程的进度。

总承包总体协调工程局部及整体竣工验收，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人配合总包的验收安排。

与总承包人界面划分的其他要求

与总承包人之间的施工界面划分

- 总承包人负责

完成防护区域无防护要求分界墙（如普通砌块）墙体砌筑；区域内楼地面、顶棚只施工完成到结构面。

统筹BIM相关工作。

负责管线综合工作，负责综合支吊架安装工作。

放射防护及磁屏蔽工程专业指定承包商负责

  - 区域内分隔墙及有防护要求的分界墙（如实心灰砂砖）、楼地面、顶棚按确认的设计图纸施工完成。

负责承包范围内砌筑的墙体挂网、抹灰等后续工作。负责防护墙体的补槽及后续所有工作。

内墙与外立面的封堵。

防护区域内门及分界墙上的防护门、窗的安装、塞缝和收边收口。

防护区域内的医疗设备基础及不锈钢电缆沟按确认的图施工完成。

防护区域内各专业（但不限于强弱电、消防及通风等）二次孔洞、墙体砌筑中的洞口预留及穿越防护区域墙体的管道的防护、封堵、收边收口。

在防护工程承包人负责的精装修区域内：

负责防辐射区域给排水设施、设备（包括但不限于洁具、水龙头、花洒、地漏、角阀、软管、存水弯、管道附件、套管等）的供应及安装。

负责本单位承包范围内的各种试验、调试、验收等工作。配合总承包完成给排水系统的试验、调试、验收等工作。

喷淋头精装准定位，定位方式：专用定位夹板开孔。

负责等电位联接系统，从总承包商预留的等电位箱接出。

协助现场BIM相关工作，配合在BIM平台开展相关BIM技术应用。

防护承包商配合土建总承包商完成综合管线工作，对管线综合成果进行审核确认并按成果施工。负责审核土建总承包综合支吊架深化设计。

放射防护及磁屏蔽工程与其他专业工程承包人之间界面划分

与院方医疗设备安装单位界面划分

- 院方医疗设备指定承包商负责

  - 提供确定的医疗设备安装需求及设备进场安装计划；

负责从总包提供的电源箱引出医疗设备电缆的采购和安装。

放射防护及磁屏蔽工程专业指定承包商负责

  - 按发包人明确医疗设备厂家的设备要求，配合医疗设备专业厂家在防护区域内进行电源敷设、墙面、地面、天花开洞、洞口封堵及收边收口工作。

与机电承包商之间界面划分

- 机电承包商负责

  - 机电承包商按设计图纸供应及安装防护区域区域照明配电箱及动力配电箱（包括配套UPS及隔离电源（若有）），及自上述配电箱出线至防护承包商装修磁屏蔽区域末端的回路（包括但不限于照明天及插座（含面板）、吊塔电源、洁具电源制等）。

机电承包商负责供应及安装排气扇。

机电承包商按设计图纸供应及安装防护门电源所需配电箱或供应防护电动的电源线。

机电承包商负责供应及安装防护区域通风空调系统及防排烟系统，供应及安装其装修的磁屏蔽区域内空调风口百叶、防排烟百叶，防护承包商负责为机电承包商在装饰面上为包括但不限于风口百叶、防排烟风风口风阀控制装置及空调温控器等设施定位、开孔，双方应配合确保风管与风口接合严密。

机电承包商按图纸负责供应及防护区域空调通风设备的温控器及其配管配线。

防护承包商负责

  - 供应及安装防护承包商负责装修的区域内包括但不限于以下末端回路电动门电源及控制等，并将回路端接至机电承包商提供的配电箱。

负责防护承包商承包的装修区域内的等电位联结系统，并接至土建总承包商提供的等电位箱。

供应及安装承包范围内防护门电源及控制回路，并将回路端接至机电承包商提供的配电箱。

负责核磁失超管的采购、安装及调试，失超排放口的安全措施及警告标识；

负责为机电承包商在屏蔽装修区域装饰面上为包括但不限于风口百叶、防排烟风风口风阀控制装置及空调温控器等设施的定位、开孔，双方应配合确保风管与风口接合严密。

提出医疗防护区域空调系统的专业意见。

防护承包商负责管线穿墙的防护及屏蔽处理。

机电系统所必须的防护施工。

供应及安装本承包商负责装修区域内电动挡烟垂臂及其控制箱，及时向管线综合单位提供设备尺寸安装要求。

穿越防护区域的机电管线：开槽、开孔、套管、敷管及套管内封堵工作由机电承包商负责，之后的补槽、补洞、挂网、抹灰及收边收口等所有工作由防护承包商负责。

与精装修专业工程承包人之间界面划分

- 精装修专业承包商负责

  - 防护区域分界墙非防护侧的精装修施工。

  - 分界墙上的门槛石安装及收口收边。

放射防护及磁屏蔽专业工程专业承包商负责

  - 防护区域内有防护相关施工，包含各种孔洞的封堵，保证达到设计防护要求。

分界墙防护侧墙体抹灰施工，分界墙上门、窗（防火门、外墙窗除外）的采购、安装、塞缝及收边收口。

与智能化承包商的界面

- 智能化承包商负责供应及安装防护承包商装修磁屏蔽区域的智能化系统，防护承包商在装饰面上为智能化点位定位及开孔。

各承包商负责各自承包范围内机电管线在墙体上的布管穿线、底盒安装等工作。

防护承包商负责管线穿墙的防护及屏蔽处理。

防护承包商负责在防护区域内的屏蔽部分的滤波器的采购和安装。

与消防承包商的界面

- 消防承包商负责供应及安装本工程项目的消防系统（包括消防电及气体灭火，不包括特殊做法的泄压口），防护承包商装饰面上为消防点位定位、引线、开孔及收口。防护承包商负责气体灭火系统防护及屏蔽泄压口的防护屏蔽施工。

消防承包商负责其承包范围内机电管线在墙体上的布管穿线、底盒安装等工作。

防护承包商供应及安装本承包商负责装修区域内电动挡烟垂臂及其控制箱。消防承包商负责将挡烟垂臂接入大楼消防弱电系统。

医疗工艺及净化工程界面划分

| 序号 | 专业名称 | 专业名称 |  |  | 界面划分的内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商与土建工程总承包商 |  |  |  |  |
| 1 | 建筑专业 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 1）区域内地面、找平层、填充层、保护层、装饰面层及装饰面层结合层（包含PVC地胶的自流平）施工。 2）区域内的墙体砌筑及洞口预留（防火分区防火墙不得改变位置及砌体材质）；分界墙的本区域侧收边收口，分界墙（仅轻质隔墙）的施工等。 3）区域内墙面、地面所开洞口的塞缝、封堵及收边收口，安装专业（包含但不限于空调、给排水、强弱电、医用气体等）在施工区域内天花上开洞及收边收口。 4）区域内及分界墙（外立面及幕墙除外）门、窗、玻璃隔断（与幕墙、外围护相关门窗、防火门窗除外）的采购、安装、塞缝、封堵及收边收口。 5）区域内的气密门、钢质门、防撞板和护角、人造石台面、暗装医用隔帘轨道、门窗密封、侧边抹灰、饰面、收边收口（承包范围侧）等。 6）区域内室内机电设备及医疗设备基础、电缆沟施工。 7）提供机房、室外、屋顶设备基础图大样及机房、室外、屋顶设备管道布置图纸给土建总承包商。 防水工程：负责“医疗工艺及净化”区域内的防水施工、闭水试验及专项验收。 封堵：区域内各专业管道及穿墙、穿梁、穿楼板的孔洞封堵等（包括但不限于）工作。 |
|  |  | 土建及幕墙总承包商 |  |  | 土建总承包商： 1）土建总包区域与“医疗工艺及净化”区域分界墙（轻质隔墙除外）的砌筑、孔洞预留；区域内楼地面、天棚只施工完成到结构面。 2）为“净化”承包商提供所需现场加工、制作、运输、安装工作面及测量控制基准线。 3）区域内防火门、防火窗和防火卷帘的采购、安装、塞缝、防火封堵及收边收口。 4）区域分界墙总包侧的装饰装修及收边收口等工作，交界处的所有门槛石由净化单位负责。 5）负责根据“医疗工艺及净化”承包商提供的图纸，施工机房、屋面及室外的设备基础及预留接地端子等工作。 6）风管出屋面的洞口封堵及防水处理。 幕墙承包商： - 幕墙单位负责分界墙为外立面或幕墙相关门窗、铝合金门窗、金属百叶窗的采购、安装以及门窗框周边的塞缝、防火封堵。 - 按照“医疗工艺及净化”专业的要求在幕墙上预留风管洞口、安装百叶及防水处理等工作。 |
| 2 | 给排水专业 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 1）负责总承包商提供的给排水点位后的管线及末端医用用水器具和普通卫生器具（卫生洁具、淋浴器、水龙头、角阀等所有五金配件）、专用地漏、热水器等采购安装，负责各给水点与卫生器具和配件给水支管的连接等，并且配合总包单位调试、验收。 2）区域内（包括但不限于）地漏、洁具、楼板以上的存水弯安装，负责总包甩口管道与洁具、用水设备的连接及密封处理，负责提供准确的末端定位。 3）医用纯水系统管线的采购、安装；提供本区域及设备机房排水点需求及定位深化图。 4）不含消防水系统。 |
|  |  | 总承包商（机电）： |  |  | 1）总承包负责为医疗专项工程单位预留给排水主管：给水预留至支管阀门或区域入口处。排水立管总承包预留排水立管三通及通气立管三通；后续末端施工均由医疗专项单位施工； |
| 3 | 消防专业 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 1）区域内相关消防系统末端设备定位、开口（含检修口）、装修层开孔、封堵及收边收口等。 2）配合相关单位对消防系统联动调试及验收。 |
|  |  | 消防工程承包商 |  |  | 1）消防水系统（包括室内外消火栓系统、自动喷淋系统、水喷雾系统、高空水炮系统）、支吊架等材料设备的采购、安装及调试。 2）为“医疗工艺及净化”承包商提供消防相关的管线安装空间需求、末端位置及相关检修孔位置及尺寸。 3）区域内消防工程施工须得到业主、监理许可施工的指令后方可进行。 |
| 4 | 综合支吊架、普通支吊架 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 1）牵头、统筹安排深化医疗工艺及净化区域的管线综合布置及综合支吊架，其他机电相关承包商配合及复核，相关方需签字确认。负责医疗工艺及净化区域综合支吊架的采购、安装及调试。 2）牵头组织各专业施工单位对安装图纸进行管线排布优化、受力情况分析、支架形式确定等，制定综合支吊架施工方案，绘制深化设计图纸，经业主、监理、设计审批同意后方可实施。 3）综合分析确定需要使用成品综合支吊架的部位，并经业主、监理、设计同意。 4）对综合支吊架范围以外的支吊架的采购、安装及调试，并对其进行受力分析、合理排布、优化设计、制定方案，经业主、监理确认以后方可施工。 |
|  |  | 土建工程总承包商 |  |  | 1）负责深化自身承包范围内的管线布置，并与“医疗工艺及净化”承包商一起对综合支吊架设计进行复核，双方需签字确认。 2）配合医疗工艺及净化承包商完成管线布置、综合支吊架的深化设计并复核。 |
| 二 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商与机电承包商 |  |  |  |  |
| 1 | 电气专业 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 1）区域内的配电箱、隔离电源、UPS电源、六联控制器、线槽敷设、支吊架、线管敷设及开槽、线盒预留预埋、孔洞封堵、电线电缆敷设、观片灯、照明灯具、开关插座、插座箱、接地等材料设备的采购、安装及调试。 2）需要从机电承包范围内引入动力电源的电线电缆、线管、线槽等材料设备的采购、安装及调试。 3）需要从机电承包范围内引入照明电源的，就近引入相关电源系统。 4）在机电总承包商配合下，在装饰面上为强弱电末端定位、开孔及收边收口等工作。 6）为洁具感应器预埋线管、线盒、线路敷设等采购、安装及调试。 7）屋面风机电源从机电总包安装的配电箱出线端端接连通；与土建总包预留的接地点连接。 |
|  |  | 机电承包商 |  |  | 1）“路过”本区域内（但不属于）的电线电缆、线管、线槽及接地母线（含跨接）、开槽及修复、孔洞预留等材料的采购、安装及调试。 2）从高低压配电室到本区域内的电缆敷设至该区域配电（柜）箱进线端并端接。 3）到本区域内桥架、线槽接入区域内配电（柜）箱。 4）配合“净化”承包商绘制强弱电末端排版定位图。 5）配合“净化”承包商在装饰面上为强弱电末端定位、开孔及收边收口等工作。 6）为“净化”承包商提供屋面风机电源接线端子。 |
| 2 | 通风空调专业 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 1）医疗工艺及净化区域的专用空调、空调水、风系统等采购、安装及调试。 2）完成由机电承包商按图示位置提供的空调水系统管道的接驳安装。 3）区域内空调系统设备机房的设备基础（屋面设备基础除外）采购和施工。 4）“净化”空调控制系统及其设备、缆线、线管的采购、运输、安装、调试与验收。 |
|  |  | 机电承包商 |  |  | 1）供给“净化”区域的冷热源空调水系统管道施工至图纸指定位置并安装阀门。 2）从“净化”区域“路过”的空调水管、蒸汽管、热水管等机电管线按图纸施工完成。 3）防排烟系统的风机、风管、防火阀、保温等材料的采购、安装及调试。 |
| 三 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商与精装修承包商 |  |  |  |  |
| 1 | 广东医科大学附属医院海东院区（一期）医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  | 1）区域内装修及分界墙内侧的装饰施工，分界墙（仅轻质隔墙）的施工。 2)负责“净化”区域内防火门的收边收口工作。 3）分界墙上窗（除防火窗和外立面窗外）的采购和安装、塞缝和收边收口 4）分界墙上门（除防火门和外立面门外）的采购和安装、塞缝和内侧的收边收口 |  |  |
|  | 精装修承包商 |  | 1) 精装与净化区域分界墙精装侧的装修施工、收边收口。 2）分界墙上的门槛石安装和收边收口。 |  |  |
| 四 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商与智能化专业承包商界面划分 |  |  |  |  |
| 1 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  | 1）负责区域内各弱电系统（包括但不限于综合布线系统、医用对讲系统、CU病房探视、数字化手术室、医用监控系统、广播系统、门禁系统，详设计图纸）的设备采购、安装及调试，含配线配管、桥架采购、开槽修复、封堵及收边收口等。 2）手术区内专有（不与大楼共用主机）的智能化系统、净化空调自控、手术室/icu中央控制面板 、温控器设备的采购、安装及调试 。 3）负责实现手术室/icu中央控制面板功能所需要的组织协调工作。 5）绘制智能化末端排版定位图。 6）负责承包范围内的综合管线 （桥架）的设计及施工。 7）负责承包范围内智能化专业管线的预留预埋（含管线开槽、管线敷设、开槽敷管之后的补槽、挂网、抹灰及收边收口等所有工作），及管线穿墙或楼板套管内外封堵。 8）区域内洁净空调、通风自控系统、控制面板、设备及电线电缆、线管的采购安装与调试。 |  |  |
|  | 智能化专业承包商 |  | 1）非净化区域的智能化系统均由智能化专业承包商负责采购、安装及调试。 2）为净化区域内与大楼共用后端设备的智能化系统，如综合布线、无线覆盖、视频监控、入侵报警、门禁等系统提供 数据接入点，并负责整个系统的调试。 3）按图纸为“医疗专项工程”区域控制面板相关系统提供数据接入点（数据通讯协议须能兼容），如时钟源、电话、对讲等。 4）负责牵头承包范围内智能化系统的统一协调工作，为需要接入大楼智能化系统主机的DDC箱、手术区专用智能化系统等预留相关接口，并开放协议。 |  |  |
| 五 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商与医疗设备提供商（院方提供）界面划分 |  |  |  |  |
|  | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | - 按发包人明确医疗设备厂家的设备要求，配合医疗设备专业厂家在本区域内按施工图完成医疗设备安装所需条件，如通风及关联自控、电源及关联沟槽、信息点、给排水点、墙面、地面、天花开孔及修补，医疗设备安装完成之后的装饰收口等。 - 配合中应积极与医疗设备厂家充分沟通，考虑院方医疗设备安装所需空间（如吊塔底座、DSA轨道、一体化手术室显示屏等） |  |
|  | 院方 |  |  | 1）根据项目进度及时提供确定的医疗设备安装需求及设备进场安装计划。 2）医疗设备根据计划及时进场，以免影响项目装饰的收边收口及安装的调试验收； 3）院方及时提供的护理呼叫、手术示教、信息发布、排队叫号、吊塔底座等末端设备； |  |
| 六 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商与消防工程承包商界面划分 |  |  |  |  |
|  | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 无 |  |
|  | 消防工程承包商 |  |  | 1）负责机电末端点位。 2）消防工程承包商负责供应及安装其联动控制线路。 |  |
| 七 | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商与其他含机电管线承包商关于预留预埋及孔洞封堵的界面划分 |  |  |  |  |
|  | 医疗工艺及净化工程采购及安装承包商 |  |  | 1）总承包工程、机电安装工程、消防工程、智能化工程等承包商负责承包范围内机电管线穿墙或楼板套管内封堵，套管外的孔洞封堵由医疗工艺及净化承包商负责；如机电管线无套管，则管线与土建孔洞之间的封堵由医疗工艺及净化承包商负责。 2）各承包商负责其承包范围内在进场后设计变更引起的洞口封堵。 3）负责承包范围含有机电管线的承包商开槽敷管之后的补槽、挂网、抹灰及收边收口等所有工作。 |  |
|  | 其他含机电管线承包商 |  |  | 1）负责机电管线套管内的封堵。 2）承包范围含有机电管线的承包商负责其承包范围内按施工图及设计变更施工的机电管线的开槽及敷管 |  |
| 注： | 1）发包人在实施过程中根据本工程实际情况有权增减工程量清单中的部分内容。 2）所有的细目详见工程施工图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。 |  |  |  |  |

医疗气体界面划分

### 3.8.1 与总承包人的界面划分

#### 1 .预留预埋及封堵

- 总承包商负责给排水、动力（燃气、蒸汽）等承包 范围机电专业的所有预留预埋、开槽及修复、套管预埋及封堵、孔洞封堵。

- 孔洞封堵：

- 总承包商负责装修的区域：医气承包商负责承包范围内管线穿墙或楼板套管内封堵，套管外的孔洞封堵由总承包商负责；如管线无套管，则管线与土建孔洞之间的封堵由医疗气体承包商负责。

- 其它承包商负责装修的区域：承包商负责承包范围内机电管线穿墙或楼板套管内封堵，套管外的孔洞封堵由装修承包商负责；如管线无套管，则管线与土建孔洞之间的封堵由医疗气体承包商负责。

- 医疗气体承包商负责其承包范围内在其进场后设计变更引起的后开洞及洞口封堵。

- 医疗气体承包商负责其承包范围内按施工图及设计变更施工的管线开槽及敷管及开槽敷管之后的补槽、挂网、抹灰及收边收口等所有工作。

#### 2 .建筑及装饰

- 医用气体承包商负责提供设备砼基础深化设计图纸供总承包商施工；总承包商施工机电设备的砼基础。

- 医用气体承包商负责配合总承包商完成制定运输通道及吊装孔洞方案；总承包商负责为大型机电设备预留运输通道及吊装孔洞，并负责土建及装饰工程的恢复。

#### 3 .电气系统

- 医用气体承包商供应及安装承包范围内机电系统、设备带，并接驳至总承包商预留提供的等电位箱或接地点。总承包商供应及安装主体防雷接地系统：按设计图纸要求，等电位盒（箱）、卫生间等电位钢筋网、防雷接地及为医疗气体系统提供防雷接地接驳点等，并负责防雷设计审核、检测、验收。

#### 4. 综合支吊架、普通支吊架、抗震支吊架

- 总承包商负责

- 负责深化自身承包范围内的管线布置，并与机电承包商一起对综合支吊架设计进行复核，双方需签字确认；

- 负责承包范围内的综合支吊架采购、安装及调试；

- 牵头组织各专业施工单位（如机电承包商、洁净、防辐射、精装等单位）对安装图纸进行管线排布优化、受力情况分析、支架形式确定等，制定成品综合支吊架施工方案，绘制深化设计图纸，经业主、监理、设计审批同意后方可实施；

- 综合分析确定需要使用成品综合支吊架的部位，并经业主、监理、设计同意。

- 医用气体承包商负责

- 负责深化自身承包范围内的管线布置，并对总承包的综合支吊架设计进行复核，双方需签字确认。（综合支吊架是指由土建总承包负责统一深化设计并安装的支吊架系统。）

- 对总承包商成品综合支吊架范围以外的支吊架的采购、安装及调试并通过验收，并对其进行受力分析、合理排布、优化设计、制定方案，经业主、监理确认以后方可施工。

### 3.8.2 与总承包机电安装的界面

- 机电承包商供应及安装设备带配电箱及其进线；医用气体承包商负责设备带上灯具及设备带灯具开关、插座的供应及安装、接线。

- 机电承包商供应及安装医用气体设备机房配电箱及其进线；院方负责医用气体设备机房配电箱出线至气体设备自控箱及其后的所有工作。

- 机电承包商负责设备机房（真空泵房和压缩机房）及汇流排间等的开关、插座、灯具、空调与通风等施工；院方向机电承包商提供机房总体通风需求，机电承包商复核院方对设备机房通风量等参数的需求。

- 机电承包商配合医用气体承包商进行系统调试。

- 医用气体承包商负责完成医用气体设备接地（接地端子）系统、气体管道、设备带、等金属接地系统等。

### 3.8.3 与精装修工程承包商的界面

#### 1 .装饰工程

- 负责医用气体系统专业墙面、地面、天花的开孔及收边收口工作。。

- 医用气体承包商负责向精装修承包商提供装饰面层设备、点位的尺寸，配合装饰单位完成机电末端点位深化设计，并按照深化设计图纸施工。

- 医用气体承包商负责医用气体系统专业墙面、地面、天花的开孔及收边收口工作。

2. 电气工程

- 装饰单位负责天花灯具及其配电线管、开关的施工及安装，医用气体承包商负责设备带上灯具及设备带灯具开关、插座的供应及安装、接线。

### 3.8.4 与智能化承包商的界面

### 医用气体系统专业承包商负责：

1）提供通讯接口和协议给智能化工程专业承包商。

2）负责深化设计设备带上终端设备布置，在设备带上负责为智能化工程专业承包商上开弱电终端安装孔，配合弱电承包商进行系统终端安装、调试。

智能化工程专业承包商负责：

1）医用设备带上弱电系统的敷线，设备的采购和安装。提供终端安装大样图及样品给医用气体系统专业承包商使用。

2）智能化工程专业承包单位负责智能化系统所需砖墙的开槽、钻洞、开孔等施工。

### 3.8.5 与医院方的界面

- 在业主、监理的组织下，医用气体承包商与院方/院方设备供应商沟通吊塔等医疗设备接口对接方式，并为医院采购的设备提供安装接口、阀门。

- 承包商负责配合院方医疗设备调试；院方设备厂家负责吊塔宝塔头与接口的焊接，院方负责其采购医疗设备的安装及调试。

### 3.8.6 与政府有关各部门及公用事业机构的协调

- 本承包人必须负责协助发包人与政府有关各部门及公用事业机构协调。

- 承包人须向政府有关各部门及公用事业机构提供有关的资料（函件、图纸、样品、产品说明书等）作为审批的依据，如因所送资料不符合要求而需重新送审，因此而造成的工期延误等损失由本承包人负责。

- 如因与政府有关部门及公用事业单位协调或合作不够导致已安装的设备或系统需更改或拆除，承包人除需承担所有有关的费用和导致工期延误的责任外，还须对发包人做出相应的赔偿。

协调配合要求

与发包人的协调配合

按照合同约定，对发包人负责，执行发包人指令，不得拖延、推诿。

定期（每周/月）向发包人提供工程报告，工程报告包含工程形象进度、计划执行情况、重点施工部位照片、质量和安全文明施工、设计提料、材料采购进度等情况，还应包括对专业工程承包人自身的评价、进度延期原因分析及纠偏措施内容。此外，专业工程承包人需根据发包人要求提供阶段性总结，并采取相关措施，提升上一阶段在工期、质量及安全文明方面存在的问题，保证相关措施的落地。

参加由发包人组织的各项例会，并确保会议所达成果的及时落地。

对于发包人安排的零星工程，应积极予以配合并负责实施。

在场地不完全具备施工条件时，应积极配合发包人进行场地协调、外围机构的协调沟通等工作。

全面配合发包人的各项检查:包括但不限于现场检查工具的配备、人员的配合、迎检的各种（进度、质量）准备、检查后的各项整改等。

专业工程承包人须根据发包人的总体进度要求安排施工，服从发包人对现场进度进行的安排并无条件接受调整，不得以任何现场条件不成熟或困难等为由，拒不增加人或要求增加费用。为满足发包人进度需要，必须无条件的为自己和其他专业工程承包人创造工作面，所有为自己或其他专业工程承包人创造施工条件而产生的费用已包含在合同总价内。

放射防护及磁屏蔽工程施工期间，及时自行将垃圾、废料运送至指定地点。放射防护及磁屏蔽工程完成时进行全面的清理工作后，才能交付给发包人，进行竣工验收。

根据发包人的要求，在需要的部位印制发包人的 LOGO。

专业工程承包人深化发包人提供的施工图纸，图纸包括但不限于装饰装修、防护节点等各种构造节点图、各立面展开图、排版图、埋件图等全部图纸。

专业工程承包人在实行任何一个施工步骤前两天应知会发包人并征得发包人同意方可施工（以施工计划形式，其中包含以图纸形式表达的施工范围、以表格形式表达的描述深度到节点的施工内容、以表格形式表达的深度到用途的材料进场计划），若未知会并征得同意而擅自施工，因变更等一切原因产生的误工、返工、损耗及拆改费用均由专业工程承包人承担。

工程完工后应定期进行回访。交付后一个月应组织发包人、物业公司对工程进行回访，了解工程的实际使用情况。保修期内定期（每年、每季）对工程进行再回访。

成立应急保修小组，当工程出现质量问题时，在接到发包人通知后要立即到达工程现场，积极履行保修义务。

与发包人协调配合的其他要求包括:（请项目根据实际情况补充）。

与设计人的协调配合

专业工程承包人负责所承包范围的深化设计工作，严格按照设计要求完成深化设计工作，并报送发包人、设计人批准，并承担和支付深化设计图纸（包含有些需要有设计资质的深化设计及需要有审图资格及审图意见的深化设计）所需费用，此项含在合同报价内。

在深化设计过程中，专业工程承包人相关人员必须参与发包人组织的图纸会审。以便解决深化过程中碰到的问题，将图纸上存在的问题、错误、以及各专业之间的矛盾等提前解决。

按照发包人要求，编制承包范围内的深化设计计划。

在设计协调工作中，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人要有全局意识，协调在施工中需要与设计单位协商解决的问题，并能根据以往施工经验预见一些涉及专业交叉的普遍性问题，减少工程的拆改、返工。

在发包人的组织下安排深化设计人员提前了解设计意图，明确质量要求，提出优化建议，将图纸上存在的问题和错误、各专业之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前，报请发包人、设计、监理单位确认后，及时汇总、整理出图纸会审记录或及时请设计单位下发设计变更。

由于放射防护及磁屏蔽专业工程承包人原因造成的现场错误，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人要编制专门的整改方案，方案经设计审批方可执行。

与设计人协调配合的其他要求包括:（请项目根据实际情况补充）。

与监理人的协调配合

专业工程承包人的管理人员要按时参加监理人例会，例会形成的决议要得到坚决的贯彻执行；除监理人通知外，各种会议纪要、工作联系单等文件也应在规定的时间内进行回复。

专业工程承包人在本工程合同实施过程中的往来文件、报告必须通过监理人向发包人传递。

对监理人的指令应严格执行并及时回复，如有不同意见，应书面报告监理人并抄送发包人。

专业工程承包人必须随时接受监理人对各类工程资料、质量保证体系及运行情况、安全保证体系及运行情况的检查，并派专人负责整理好各类工程资料。

专业工程承包人在实行任何一个施工步骤前两天应知会监理人并征得监理人同意方可施工（以施工计划形式，其中包含以图纸形式表达的施工范围、以表格形式表达的描述深度到节点的施工内容、以表格形式表达的深度到用途的材料进场计划），若未知会并征得同意而擅自施工，因变更等一切原因产生的误工、返工、损耗及拆改费用均由专业工程承包人承担。

与总承包人的协调配合

总承包管理服务费总承包人在投标报价中考虑，发包人统一支付给总承包人，总承包人不再向专业工程承包人收取总承包管理服务费。

总承包人对专业工程承包人按照合同要求进行配合、协调及管理。在施工现场照管方面，由总承包人统一进行组织。其范围包括但不限于:临时设施、临时用水、临时用电、临时排污、临时排水、临时通风、施工场地、现场临时道路、施工机械、脚手架、照明、垃圾清运、安全保卫。此外，总承包方可根据实际情况提供临时食堂及冬雨季及特别极端天气所需的特别措施。

配合总承包人进行场地、材料的看管。放射防护及磁屏蔽专业工程承包人须对其存放的设备、材料自行负责看管义务。

放射防护及磁屏蔽专业工程承包人的加工场、现场仓库房以及自行搭建的其他临时设施，由放射防护及磁屏蔽专业工程承包人负责拆除；对总承包人提供的场地，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人应做好相应的维护维修。

施工现场的临时用水、用电接驳点由总承包人负责敷设、配置及维护，放射防护及磁屏蔽专业工程承包人向总承包人缴纳施工所需的水、电费。

总承包人应根据临电方案提供符合要求的新订制的一、二级配电箱。在现场周围布设若干个一级配电箱，专业工程承包人在施工前提出施工用电计划，经总承包人审核后确定二级配电箱的接口位置、数量，以确保各施工单位的用电需求。二级箱必须满足临时用电配置要求，并为全新定做。应选用 A 级阻燃绝缘橡胶铜芯软电缆，从二级配电箱出口位置至施工现场电缆布设，专业工程承包人按照临电方案要求铺设。

专业工程承包人须服从总承包人统筹安排及管理。

与其他专业工程承包人的协调配合

主动协调各专业工程承包人，主动处理好因交叉施工造成的矛盾。

由总承包人牵头，组织专业工程承包人与其他专业工程承包人进行沟通，避免交叉作业、场地影响等因素引起的不必要的拆改。

专业工程承包人应为其他专业工程承包人预留一个施工通道并负责收口，但应注意项目工期及时间节点要求。

专业工程承包人施工时不得破坏其他专业工程承包人各种管线、洞口和井，不得随意掩埋。其位置由其相关专业工程承包人进行标示、明确，专业工程承包人须完整保留标示，确保后期能够准确的确定各井位置。

专业工程承包人在施工过程中不得损坏或污染其他工程成品并积极配合其他工程施工。

施工期间，总包、机电、精装等各专业分包商亦在同时施工，防护单位需考虑必要的断水等措施，确保施工工期不被延误。

项目组织架构及工作要求

项目管理团队组织架构设置要求

专业工程承包人应设置项目总经理一职，由该公司负责生产的副总经理（或以上）级别的人员担任，以保证有效调配、协调公司资源，满足本项目在进度、质量、安全文明施工等方面的管理需要。当项目运行不能满足发包人要求时， 要求项目总经理亲自处理、协调项目事宜。

专业工程承包人应根据发包人对项目组织架构的要求，配备项目管理人员。

| 序号 | 职务 | 任职资格 | 年龄及学历 | 备注 | 数量（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 一级建造师， | 30-55 岁；大学本科以上学历，土建工程及相关专业 类似工程业绩至少2个 | 关键岗位 | 1 |
| 2 | 生产经理 | 二级建造师， | 30-55 岁；大学专科以上学历，土建工程及相关专业 | 关键岗位 | 2 |
| 3 | 技术负责人 | 中级及以上职称 | 30-55 岁；大学本科以上学历，土建工程及相关专业 类似工程业绩至少1个 | 关键岗位 | 2 |
| 4 | 专职安全员 | 安全生产考核合格证 | 26-45 岁，大专以上学历，建筑安全相关专业 | 关键岗位 | 1 |
| 5 | 机电经理 | 岗位证 | 30-55 岁；大学专科以上学历，机电工程及相关专业 | 关键岗位 | 1 |
| 6 | 深化设计人员 | 中级及以上职称 | 30-55 岁；大学本科以上学历 |  | 1 |
| 7 | 资料员 | 岗位证， | 26-45 岁，大专以上学历，建筑安全相关专业 |  | 1 |

表 5-1 项目组织架构表

注: 1）须提供职称、注册师证、劳动合同、6个月以上社保证明等相关证明复印件。

2）项目经理业绩要求提供施工合同、施工许可证或竣工验收备案表等复印件并加盖法人公章。

《拟派关键岗位人员工作业绩一览表》

表 5-2 拟派关键岗位人员工作业绩一览表

| 姓 名 |  |  | 拟任岗位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  |  | 学 历 |  |  |  |
| 年 龄 |  |  | 毕业学校和时间 |  |  |  |
| 注册建造师证书编号 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 职称证书编号 |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 建筑类型规模 | 开、竣工日期 |  | 获奖 情况 | 担任 职务 | 项目工作期限 |

年     月     日   (盖章)

- 注:

- 本表格不足够填写时可自制表格补充。

- 须提供职称、注册建造师、劳动合同、社保证明等相关证书复印件。

- 项目经理业绩要求提供合同关键页、中标通知书、验收证明、发包人证明、企业任命文件等任意能够有证明力的文件的复印件并加盖法人公章。

项目经理的要求

拟派项目经理必须具有良好的职业道德，有良好的诚信记录。

专业工程承包人必须对拟派项目经理有明确的授权。项目经理在授权范围对项目进行全面管理，是项目经营、施工和管理的第一责任人。

拟派的项目经理必须具备良好的沟通、协调能力，能正确处理、协调与发包人、监理人、设计人、总承包人、其他专业专业工程承包人等之间的关系，确保项目能够顺利推进，项目整体管理目标能够按期、保质实现。

项目经理具备放射	防护及磁屏蔽项目管理的专业能力和管理能力，项目管理涉及的经济和法律、法规知识。具备对项目进度、质量、安全文明施工、成本、机械、材料等充分掌控的能力。

项目关键岗位人员的要求

专业工程承包人应根据发包人对项目组织架构的要求配备项目管理人员，除项目总经理外，项目管理团队关键岗位应经发包人面试。发包人对未达到要求之成员，要求专业工程承包人进行更换并重新面试。专业工程承包人管理架构需满足以下要求:

专业工程承包人进场当天向发包人、监理人、总承包人提交完善的管理架构人员名单及联系方式，专业工程承包人管理架构中的人员必须在进场后 7 天内全部到岗上班，否则视为违约。

专业工程承包人项目部关键岗位必须专职，不得跨项目兼职，从开工至交付过程全程参与项目实施。

专业工程承包人擅自更换关键岗位人员而未获发包人书面许可的，将承担违约责任。

如专业工程承包人确因无法控制的原因如刑拘、身亡、离开单位（但不含升职），需要更换关键人员，须书面通知发包人，经发包人同意后方可更换，但不因此免除专业工程承包人的违约责任，发包人视更换人员后期履约情况保留处罚权利。新拟派人员（至少提供 2 名）须重新面试，面试通过后方可上岗。在发包人批准的新人员未到场且到场工作移交未完成前，均按照擅自离岗进行违约处理。

专业工程承包人关键岗位人员应保证在施工阶段常驻现场。

专业工程承包人中途更换项目经理和生产经理、技术负责人、安全员，需提前 7 天以书面形式通知发包人并获得发包人书面同意后方可更换，但不因此免除专业工程承包人违约责任，发包人视更换人员后期履约情况保留处罚权利。

发包人有权对不适合的项目经理和生产经理、技术负责人向专业工程承包人提出更换， 面试后接发包人书面通知后新项目经理和新生产经理、项目技术负责人 7 天内必须到岗。

专业工程承包人其他人员水平能力不能满足现场施工及发包人要求的，发包人有权要求专业工程承包人立即进行更换，专业工程承包人在接到发包人更换通知的 3 天内完成人员更换并到岗。

专业工程承包人需签订关键岗位承诺函，一旦完成项目部人员的选择，专业工程承包人应做出书面承诺（详见附件《关键保修岗位承诺函》）。

施工管理要求

质量管理要求

专业工程承包人质量管理的基本要求

专业工程承包人对合同约定的管理范围内的全部工程承担整体质量责任。

专业工程承包人应遵从发包人及总承包人的质量管理体系，严格执行材料管理、样板引路、工序交接、隐蔽验收、工作面移交、分批验收等质量管理制度，加强流程管控和过程管理，并接受总承包人、监理人、发包人的监督和检查，持续改进，满足发包人的质量要求，保证整体工程达到合同中规定的质量目标。

三检制验收程序

专业工程承包人每道工序都要坚持自检、互检、专检制度，隐蔽工程、关键工序经总承包人、监理人、发包人检查合格后方可后续施工，否则不得进行下道工序施工。自检要做文字记录，预检及隐蔽工程检查做好齐全的隐预检文字记录。各工序及最终工程质量，均需进行验收。子分部工程验收由专业工程承包人自检合格后报呈总承包人发起，监理人和发包人须参加，未经核定或不合格者不得交工。

专业工程承包人工程质量检查的基本要求

专业工程承包人质量评估体系以现行华润代建项目第三方评估体系为准。

专业工程承包人应配备专职人员负责项目管理系统的应用。

进度管理要求

专业工程承包人应依据总承包人提供的《总承包工程施工进度计划》编制《放射防护及磁屏蔽工程施工进度计划》，把工程施工准备至竣工验收、移交为止期间的，专业工程承包人承建部分以及与专业工程承包人管理相关的所有工作以计划的形式合理地组织起来。专业工程承包人以此为依据进行放射防护及磁屏蔽工程施工、及时检查项目施工进度、分析计划执行的偏差并进行调整或修正，服从总承包人的进度要求以及管理安排，以保证实现合同约定的目标工期。

工程进度计划的分类

按计划内容分

- 《施工进度计划》

- 《劳动力计划》

- 《机械设备进退场计划》

- 《材料设备采购供应计划》（含甲供材料进场计划）

- 《深化设计计划》

- 《施工工艺样板计划》

- 《工作面移交计划》

- 《竣工验收计划》

- 《工程移交计划》

按时间跨度分

- 放射防护及磁屏蔽工程总进度计划

- 季度工程进度计划(每季度计划及人、机、料清单)

- 月工程进度计划(每月度计划及人、机、料清单)

- 周工程进度计划(每周度计划及人、机、料清单)

工程进度计划的编制依据

总承包人提供的《总承包工程施工进度计划》。

发包人提供的招标文件。

发包人提供的项目合约界面划分明细。

项目主要施工合约、技术文件:包括但不限于放射防护及磁屏蔽工程施工合同、施工图纸、总体施工组织设计以及处于关键线路的重要分部分项工程的施工方案。

往来函件及会议纪要。

工程进度计划的编制要求

编制工具

应使用 Project、P6 等专业软件编制。

编制要求

- 放射防护及磁屏蔽工程进度计划组成应包含设计、采购、加工、施工等四个方面，施工方面分为施工准备、现场施工、竣工验收（包括移交）三个阶段:

  - 施工准备:图纸深化审核、施组方案编制报审报批、交底培训等。

现场施工:天棚工程、墙面工程、地面工程、涂饰工程等。

竣工验收及移交:规划验收、消防验收、竣工验收及备案、移交使用方/委托方、移交发包人。

- 应在工程进度计划中体现关键节点、关键线路的逻辑关系、任务工期、重要性、资源名称，在关键线路上的任务项受到其他专业任务限制而采取无逻辑的输入时，应给予说明。

- 放射防护及磁屏蔽工程施工进度计划应深入至专业工程承包人施工界面内的具体工序的组织，时间刻度不应大于周。

- 专业工程承包人须向总承包人报送《施工进度计划》，并由总承包人负责协调和审批， 并逐级报送至监理人、发包人审批确定。

- 编制计划时应充分考虑施工工艺、周边环境、季节影响、农忙、重大庆典和传统节日、重要政府会议、环保督查、中高考等因素的影响。

编制过程协调

- 放射防护及磁屏蔽工程施工进度计划是防护工程施工阶段实施的主要依据，专业工程承包人在编制专业工程施工进度计划时，应与总承包人和其他专业的任务搭接合理。

- 放射防护及磁屏蔽工程施工进度计划应由项目经理组织编制、协调。

- 放射防护及磁屏蔽工程施工进度计划经审核通过后，由专业工程承包人项目经理签发，报总承包人、监理人、发包人，作为项目施工阶段各项工作开展依据，专业工程承包人应在进场后 14 天内完成计划编制。

工程进度计划的管理要求

工程进度计划的实施

- 专业工程承包人按照经发包人审批确认工程施工进度计划组织施工。

- 总承包人负责监督、协调自有工作界面和照管专业承包工作界面内的施工进度。

- 专业工程承包人每周需按照总承包人要求按时提供周报告和下周施工计划。每月需按照总承包人要求提交本月月报及下月月施工计划。

工程进度计划的检查和纠偏

- 总承包人、监理人、发包人对专业工程承包人的施工组织、进度、资源投入进行检查， 发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响计划时，专业工程承包人应积极配合调整。

- 纠偏措施审批:

  - 周进度偏差:针对周进度偏差，分析偏差原因，专业工程承包人应根据总承包人、监理人、发包人意见提出纠偏措施，由总承包人、监理人、发包人确认并督促执行。

  - 累积偏差:当实际进度与放射防护及磁屏蔽工程施工计划累计偏差超过两周时，总承包人、监理人应向发包人提交专项报告，并责令专业工程承包人提交进度纠偏方案，四方共同就专业工程承包人的进度纠偏方案确认，专业工程承包人必须按纠偏方案执行。

进度管理报表

专业工程承包人应向总承包人、监理人和发包人按时提交《周工作报告》、《月工作报告》，在《周工作报告》、《月工作报告》中应包含周、月度工作计划。专业工程承包人进度报表的内容:

- 在现场工作的技术管理人员数量、技术工人和非技术工人数量。

- 现场所使用的各种主要机械设备和车辆的型号、数量和台班，工作区段，工程进度情况，天气情况记录，诸如停工、事故等特别事项说明。

- 进场材料、物品或设备分类汇总表、用于次周或下月的工程进度计划。

工程进度计划考核

- 不符合计划进度，进度拖延累计超过 3 天，由专业工程承包人项目经理汇报原因并制定措施。

- 如果进度计划累计 7 天以上或 10 天内未抢回拖后的 7 天工期，专业工程承包人项目总经理驻场制定措施，并直至赶回工期。

其他

- 现场施工人员数量必须满足施工进度要求，当发现施工人员数量无法满足施工进度要求时，总承包人、监理人、发包人均有权要求放射防护及磁屏蔽工程专业工程承包人增加施工人员和管理人员，放射防护及磁屏蔽工程专业工程承包人需在 48 小时内按发包人要求将人员补充到位。

- 对一些关键节点、工序或发包人有特殊要求必须在某个时间段完成的工作，专业工程承包人必须在人员、材料、机械方面全力予以配合，确保在要求的时间内完成。

深化设计要求

专业工程承包人进场后，在原材料订货、加工、运输以及现场开工以前，需按照现场移交条件，复核设计图纸尺寸并深化图纸，使之满足设计意图及相关规范要求。如未进行现场复核尺寸即进行加工定做，由此造成的损失由专业工程承包人承担。

放射防护及磁屏蔽深化设计图纸应严格遵循防护工程施工蓝图，在蓝图基础上进行深化设计。深化设计图纸必须有一定的全面性，应该包含整个招标范围内所涉及的全部内容。如有任何疑问，专业工程承包人须在回标时以书面方式提出。深化设计范围包括工程全过程与全部相关专业，专业工程承包人应对深化设计工作量有充分预计。深化设计所需费用除非单独约定外，均视为包含在报价中。

专业工程承包人应按照施工蓝图设计要求进行深化补充设计，深化设计图纸需经发包人及设计人审核确认。深化设计时应充分考虑现场实际条件，熟悉预评价、建筑、结构、机电、给排水、消防、幕墙、精装等各专业施工图纸，完成所有预评价图纸和防护施工图纸的叠图、复核工作，并提出完整的深化解决方案。专业工程承包人应按照发包人要求提供相应电子文件，经发包人确认。具体要求如下:

深化设计进度要求

施工图深化设计应在中标通知书发出后_15日历天内_全部完成，专业工程承包人 中标后应5天内  上报施工图深化的进度计划。

人员配置及要求

在专业工程承包人技术负责人的带领下，按合同约定配置有经验的深化技术人员驻场， 开展深化设计工作。

深化设计工作内容包括但不限于:（各项目根据项目实际情况增减相关内容）

- 承包范围内的专业深化设计、装修深化设计、管线深化设计及BIM设计等。

- 配合总承包及其他承包商完成防护区域的各专业（包含但不限于：空调风管、水管，排风管，强电，弱电等）管线深化设计及BIM设计。

- 应对最终管线综合设计提出防护屏蔽相关的专业性意见，确保设计符合所有标准和要求。

深化设计图纸要求及制图规范

- 必须以施工图纸为依据，并现场勘查，测量仔细，须标注给排水管、暖通、消防、电气及特殊建筑构件（梁、柱、门垛等）的准确位置及尺寸，并现场与相关单位复核、书面确认，彻底清除设计盲区。并对现场拍照，留影像资料。

- 特别要求对吊顶图纸的深化，如吊杆布置图、吊顶龙骨排版图、综合天花图的绘制。

- 对饰面材料安装排版的深化。

- 洁具、灯具、电气等均须以最终所选款式、尺寸大小在深化图中表示。

- 开关插座等位置的深化。

- 不同材质之间或者不同施工面之间须出构造节点深化图。

- 天花吊顶、各种防护板墙、楼地面及天花板防护等需要龙骨的所有部位投标人必须根据招标图纸、设计技术条件、材料要求、和现行的标准、规范进行深化设计、结构分析计算，必须满足承受防护铅板和吊顶等的荷载要求。所有深化设计详图、计算书等文件，须经设计院及发包人批准后方可作为施工和验收依据，深化设计费和深化设计导致承包人增加的工程费用包含在投标报价里，结算时不作调整。

- 图纸应分册深化，按不同专业、不同区域划分成册。

- 节点大样深化:深化技术人员应首先对设计人提供的施工图节点中未交待清楚的部位及有疑问的地方进行梳理、标注，并以书面形式反馈给发包人。发包人组织深化技术人员、设计人进行讨论沟通后，由设计人补充设计图纸及答疑。各个节点做法详图须详细、完善的交代清楚每个节点的材料、施工工艺，同时能够体现设计师的设计意图。节点大样深化完成后，提交发包人进行审核通过后方可实施。

深化设计审核要求

- 图纸深化工作由专业工程承包人中标后立即进行，深化设计图纸应提交监理人、设计人、发包人，由监理人、设计人、发包人组织相关单位进行审定。深化设计审批单位主要包括专业顾问、设计人、发包人。

- 深化设计成果应分阶段报批，审批单位应根据分阶段报批计划审查专业工程承包人提交的任何深化设计成果，并在规定时间内给予审查意见。

- 专业工程承包人应认真对待审批单位的审查意见，及时修订重报，同时积极跟踪审查进度，不得因审批进度为由追加工程费用和工期。

- 深化设计获得批准后，由专业工程承包人根据各自负责内容分别向相关单位和人员交底。

施工组织深化设计

应充分考虑承包范围内的各项工作的施工组织设计，还应充分考虑总包及其他各参建单位（包含但不限于：医用气体、医院弱电系统等专业施工）在承包区域内、外的交叉施工；工地范围内的道路及垂直运输等问题，工程施工的施工组织设计应取得发包人、监理、总包及其他各相关参建单位的认可。

样板管理要求

样板实施要求

专业工程承包人应在现场安排专门的材料样板存放区域，用于存放设计材料样板及施工材料样板。承包人应妥善保管发包人提供的设计材料样板，并根据设计材料样板在中标后1个月内提供完整的施工材料样板并通过发包人审批及完成封样（涉及后续施工的分包工程需在相应分包人进场后1个月内且在应在相应分包工程施工前1个月内完成）。

样板选用的原材料、构配件、设备等必须符合设计要求、国家和地方规范标准及合同约定。材料、构配件、设备进场应履行申报制度，提供产品合格证、材料质量检测报告及产品说明书，由监理人按有关规范要求见证取样。

样板施工质量应体现施工队伍的综合技术水平，经确定的样板施工人员应为该分项工程固定的施工人员，不得随意更换。监理人/发包人对样板操作过程进行监控，对关键点、关键部位进行旁站监督。

样板完成后由专业工程承包人进行自检，做好记录，报监理人、发包人验收，验收合格后方可开始现场的全面施工。

材料样板要求

材料样板: 粒状材料可协商确定，其他可报送整个样品，亦可协商方式确定。

发包人确认的所有样板需制作成展板，交于发包人封存，留作后续施工及材料进场验收依据。展板要求尺寸为 800*600 底色为黑色或白色，白色说明标签，其它辅材样板规格自定义排列；但各种材料资料说明书及彩色图片需另行装订成册一同提交。样板中小样要求标明材料编号、品牌、规格、各项技术参数及使用部位。

工艺样板的实施及管理要求

工艺样板

表 6-1 本项目需要施工的样板清单

| 序号 | 样品名称及 封样清单 | 样品规格 | 数量 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨 | 200mm长/每种规 格（含龙骨连接件及配件） | 2条/个 | 镀锌量≥120g/m²，材料厚度不超过±0.04mm。 |  |
| 2 | 纸面石膏板 （含耐水石 膏板） | 150X300mm/每种 规格 | 2块 | 材料放射性照射指数符合A类要求，厚度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 3 | 纤维水泥板 | 150X300mm/每种 规格 | 2块 | 防火等级必须达到B1级及以上（墙上用板B1级，天花用板A级），须提供产品与工厂无石棉认证，厚度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 4 | 阻燃胶合板 | 150X300mm/每种 规格 | 2块 | 防火等级必须达到B1级及以上，须提供材料检测报告，厚度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 5 | 矿棉板 | 150X300mm/每种规格 | 2块 | 材料放射性照射指数符合A类要求，燃烧性能A级，厚度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 6 | 玻璃 | 150X300mm/每种规格 | 2块 | 3C认证证明，材质、效果，厚度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 7 | 人造石 | 150X300mm/每种规格 | 2块 | 材质、效果和色差，厚度、平整度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 8 | 铝方通、铝 方槽、瓦楞板 | 200mm长/每种规格 | 2条 | 材质、效果和色差，厚度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 9 | 铝板 | 150X200mm/每种规格 | 2块 | 材质、效果和色差，板面厚度偏差不得超过±0.15mm。 |  |
| 10 | 踢脚线 | 每种材质100mm长 | 2条 | 整体效果和色差 |  |
| 11 | 密度板 | 150X300mm/每种规格 | 2块 | 材质、效果和色差，厚度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 12 | 墙纸 | 100X100mm/每种规格 | 2块 | 材质、效果、色差 |  |
| 13 | 不锈钢 | 200X200mm/每种规格 | 2块 | 效果和色差，厚度偏差须符合国标要求。 |  |
| 14 | 木饰面 | 200X300mm/每种规格 | 2块 | 材质、效果、色差 |  |
| 15 | 瓷砖 | 300X300mm/每种规格 | 2片 | 材质、效果和色差，厚度、平整度偏差不得超过±0.5mm。 |  |
| 16 | 石材 | 300X300mm/每种规格 | 2块 | 材质、效果和色差，厚度、平整度偏差不得超过±1mm。 |  |
| 17 | 洁净板 | 300X300mm/每种规格 | 2 | 材质、效果和色差，板面厚度偏差不得超过±0.15mm。 |  |
| 18 | 给、排水管及配件 | 直管100mm，每种规格一套 | 1套 | 品牌、厚度、整体效果 |  |
| 19 | 排气扇 | 跟种规格1个 | 1个 | 品牌、参数、尺寸 |  |
| 20 | 洗手盆下水软管 |  | 1条 | 不锈钢材质、品牌 |  |
| 21 | 角阀 |  | 1个 | 品牌、材质 |  |
| 22 | 瓷砖胶泥 | JC/T 547-2005-C2 | 1袋 | 品牌、检查报告、合格证 |  |
| 23 | 石材胶泥 | JC/T 547-2005-C2 | 1袋 | 品牌、检查报告、合格证 |  |
| 24 | 灯具 | 每种规格一盏 | 一套 | 品牌、参数 |  |
| 25 | 开关面板 | 每种规格一个 | 一套 | 品牌、参数 |  |
| 26 | 洁具类 | 每种规格 | 一套 | 品牌、参数 | 提供照片确认 |

若有其他工艺样板管理要求项目在此进行补充。

专业工程承包人进场施工后 15 天内，须制定工艺样板施工方案，报监理人、发包人审批。

工艺样板施工质量应体现施工队伍的综合技术水平，经确定的样板施工人员应为该工程固定的施工人员，原则上不得随意更换。监理人与发包人对样板操作过程进行监控，对关键点、关键部位进行旁站监督。

工艺样板的施工方案及图纸节点须保存在工艺样板展示区，随时被查阅。

工艺样板完成后由专业工程承包人进行自检，做好记录，报总承包人、监理人、发包人验收，验收合格后方可批量施工。

专业工程承包人应在施工前了解施工工序，统一施工工艺做法，确保大面积施工按要求顺利展开，须进行工艺样板的施工并经过验收。

专业工程承包人根据项目工程特点在施工过程中或在施工现场划出一定范围的区域，作为工艺样板展示区，但不能影响其他单位施工。

工艺样板须体现每个工艺的施工工序，细部构造应以剖断面的形式展示，做到工艺样板可视化引路。

所有剖断面部位应有施工工艺标准说明、工艺流程说明、工序交接标准说明、常见的质量通病防治措施说明等。

工艺样板须注明工艺样板名称，实测实量数据及工艺节点详图。

工艺样板验收后，须进行持续性成品保护，并对新来班组进行工艺培训与交底。

工艺样板的培训及交底须形成工程管控文件随时备查。

工艺样板拆除前，必须经过发包人同意。

工艺样板须严格按工程施工样板管理制度执行。

实体样板间施工要求

专业工程承包人进场后须按发包人要求做进行实体样板间施工。

工艺样板全部验收完且合格后方可进行实体样板间施工，实体样板间必须在发包人要求规定的时间内完成。

两个样板阶段需由发包人及监理进行评估，如果两个阶段由于承包人原因被评估均不合格，发包人可单方面与防护中标单位解除合同；被通知解除合同的中标单位需在一周内撤离现场。

评估合格的实体样板间，经过监理、发包人以及使用方和委托方（如需）验收合格后才能展开批量防护工作，施工过程中必须按发包人要求做好成品保护工作。

验收合格的实体样板间如需拆除，必须经过发包人（发包人代表）同意后才可进行拆除工作。

工序交接管理要求

工序管理的一般规定

为保证上道工序施工质量满足下道工序施工的需要，控制专业间的工序转换工作，所有工程必须进行工序交接。

重要工序施工完毕并经自检合格，由上道工序质检员向监理单位提出工序交接申请。

监理人负责组织重要工序交接，交接双方质检员和主要技术人员参加。

交接检查中有异议时，由监理人组织协调，如确有不满足下道工序施工要求时，由移交方处理，处理完毕，重新进行工序交接。

工序控制与工程款支付相结合，付款时专业工程承包人应附上各控制表格签字情况。未按上述要求办理或违反上述规定时，发包人将暂停支付相关工程量的工程款。

关键工序关键节点的停止点检查

放射防护及磁屏蔽专业工程承包人在以防护工程施工完成后，精装修工程施工开始之前，必须向监理工程师和发包人提报，由监理工程师、发包人及使用方（如需）检查无误后，方可进行下道工序。如未经停止点检查而造成的工程问题及发包人因效果不满意需要调整的后果均由放射防护及磁屏蔽专业工程承包人承担。

其他工序交接管理要求

若有其他工序交接管理要求项目在此进行补充。

工作面交接管理要求

专业工程承包人及其他专业工程承包人工作面移交的通用要求

专业工程承包人应参加发包人组织的由专业工程承包人、总承包人、监理人及相关人员等参加的工作面的检验及交接。四方共同以现场交接验收的方式确认质量缺陷责任并签字生效。对于认定的缺陷责任，限期由责任方负责安排整改完毕，经监理人及发包人验收合格后方可办理正式移交手续，并填写《工作面移交验收表》。

专业工程承包人负责制订移交计划，经总承包人、监理人及发包人审核通过后方可执行。同时必须保证其他专业工程承包人都具有施工工作面。

提前做好移交场地的清理及质量检查工作，并做好相关记录。

负责提供移交工作面的控制点、标高点。

负责提供移交工作面无质量问题，满足后续施工要求，由接收方确认。

根据验收意见及时编制整改计划，明确整改时间。专业工程承包人必须成立专职整改队伍，对整改内容和漏项工程，无偿负责整改、施工，保证施工质量及交接进度。

验收项目需要专业工程承包人提供相应检测工具并配合的，专业工程承包人负责提供所需的检测工具并协助检测工作。

专业工程承包人与总承包人应在监理人的监督下就施工用水、用电的临时设施进行交接，并做好相关记录。总承包人应提供给专业工程承包人临时用水、用电接驳点，由此等接驳点再接出的临时用水电系统则由专业工程承包人自行负责，包括在不需要时拆除及复原相关破损。

工作面移交

由总承包人向专业工程承包人移交的主要内容:

- 基准点移交。

- 施工水电接驳点。

- 施工场地移交。

- 其他相关工程移交。

成品保护要求

总则

工程竣工移交前，专业工程承包人负责其自身承建工程项目的成品保护责任。相关费用由专业工程承包人在投标报价中予以考虑。

责任划分

成品保护应遵循“谁生产，谁保护”、“谁破坏，谁负责”、“专业工程承包人监管”原则。

如果成品保护责任方未按要求完成成品保护工作，或未做到位而造成的成品破坏，无论是否有明确责任单位，所有损失由成品保护责任方承担。

如果成品保护责任方已按要求完成成品保护工作，其产品仍被破坏，若成品保护责任方有明确证据指证责任单位的，由责任单位赔付所有直接和间接损失。若不能明确责任单位，则由成品保护责任方负责。如各当事方对责任争执不下，则由监理人鉴定责任，发包人给出结果。

实施细则

专业工程承包人须根据总承包人的成品保护制度和措施向总承包人提供详细的成品保护方案。必须包括相关工序的具体成品、半成品保护措施，并对其承建范围内的工程项目的成品保护负责。

专业工程承包人现场成品保护有专人负责对整个施工现场巡视和检查，防止成品、半成品被破坏。

先施工的单位必须向后施工办理书面交接手续，双方签字认可，后施工单位应对施工区域内的所有成品、半成品履行保护的责任和义务。

施工过程中未按成品保护方案执行或成品保护执行严重不到位的，将处以处罚。

工程交接验收单、成品移交以监理人/发包人签字确认为准。无正式工程交接验收单，成品或半成品损坏丢失由专业工程承包人自行承担。

甲供物资管理要求

甲供物资

发包人招标，与供应商签订供货合同，发包人直接付款。

供应计划管理流程

专业工程承包人编制并提交《甲供物资供应计划表》，报总承包人，再报监理人审核确认→发包人审核确认→发包人核对供货合约，确认→发包人下发采购指令→发包人督促供应商按要求及时、保质、足量交货，对供应结果进行跟踪。

甲供物资采购供应计划编制与排产

专业工程承包人依据合同约定，根据已审批的工程总施工进度计划，考虑招标、排产、加工、运输、验收等因素，提前编制合理的《甲供物资进场计划》并报总承包人、监理人、发包人。

发包人根据每种甲供物资现场使用时间及各自的制造周期，适时向供应商发出甲供物资排产通知单。

甲供物资管理

首批甲供物资到场:发包人在接到通知后组织监理人、总承包人、专业工程承包人等参与到货验收。专业工程承包人填报《工程材料、构配件、设备报审表》，并报监理人。

以后批次物资进场:由监理人组织供货商、专业工程承包人、总承包人、发包人等相关单位共同验收。

参加验收人员应按供货合同以及供货样板核验材料设备质保文件、物资质量、型号、规格、观感及数量等。

各方检查验收结束后，应填写《甲供物资进场验收单》一式四份，各方签字并注明意见及日期，有不合格材料设备需退场的应注明。

若甲供物资需现场见证送检的，由监理人见证取样，由相关施工安装单位送检，检验所需费用按合同有关规定执行，检验所需时间应纳入计划。

对重要物资，必要时，发包人组织监理人、总承包人及专业工程承包人相关人员到工厂进行驻场监造，费用由各自单位承担。

专业工程承包人应根据《甲供物资进场验收单》登记《甲供物资验收入库台帐》，每月统计一次报送发包人。

所有发包人采购供应的物资由供应商运送到甲方施工工地现场并卸货至甲方指定地点（汽车可到达区域）。到场后，由专业工程承包人负责上述材料设备的二次运输和搬运、接收、验收、保管等管理工作。若因专业工程承包人管理不当造成的损失，专业工程承包人负责补偿。

乙供物资管理要求

乙供物资分类

甲限乙供:发包人限定品牌范围，由专业工程承包人在此范围内选择，专业工程承包人与供应商签订合同并付款。

乙方供应:发包人不限定品牌范围，专业工程承包人自行与供应商签订合同并付款。

乙供物资管理

甲限乙供物资样板：专业工程承包人应根据合约规定的品牌、规格、型号等要求提前组织，承包人应在进场后1个月内（涉及承包人分包的分部分项工程需在分包人进场后1个月内，且需在相关工程施工前1个月）提供需使用物资的品牌、样板实物、技术规格说明书以及有效的生产企业资信证明文件。经发包人组织样板验收程序，验收确认后，专业工程承包人需提供一式三份作为封样用，分别存放在发包人、监理人及专业工程承包人处；样板验收未通过的，专业工程承包人必须另行组织直到通过为止。

乙方供应物资，专业工程承包人需要提前提供技术方案，明确所用材料的品牌（至少三家），需要提供实物样板和有效的企业资信证明文件报总承包人、监理人、发包人审批， 需要组织考察的提前组织考察，考察合格后，专业工程承包人必须填报《非甲限乙供材料设备品牌报审表》。

发包人方根据考察结果及合同约定审批《甲限乙供材料设备品牌报审表》、《非甲限乙供材料设备品牌报审表》。

甲限乙供物资品牌一经审批后，原则上不允许更换。若由于特殊原因需更换，如在甲限品牌范围内更换，专业工程承包人需报监理人及发包人审批后，方可采购；如在甲限品牌范围外更换，专业工程承包人需书面说明更换原因，并对拟换品牌组织考察，经发包人及监理人审批后，方可采购。

专业工程承包人在物资进场前通知监理人，并填报《工程材料、构配件、设备报审表》。

监理人组织参与验收人员根据随货同行资料按照合同约定和相关标准对比封存样板进行验收，需要进行复试、检验和试验的材料设备，由监理人、发包人现场见证取样送检，待复试、检验和试验完成后连同检验合格报告作为完整验收资料附件。

所有乙供物资进场前须报监理人验收，监理人出具验收意见并报送发包人备案。

甲限乙供材料设备参考品牌清单及管理要求详见第 10 章及附件。

劳务队伍选择要求

劳务队伍的选定

具有劳务分包资质，不存在被停止招投标、安全生产许可证被暂扣或吊销等情况，已完成项目所在地备案手续。

具备与招标项目类似的项目工程经验。

近3年内与专业工程承包人无劳务纠纷、群众事件、集体上访事件。

不得使用建筑业信用警戒提示企业名单、个人名单内的劳务企业及施工队长。

劳务队伍的管理要求

劳务分包的组织机构健全，有完整的管理体系。

劳务分包的项目人员架构齐整，并有相应的资格证书。

专业工程承包人需要向发包人提交与劳务公司的具体承包方式及材料设备界面划分等详细信息。

劳务分包的机器设备应在专业工程承包人的指导和检查下使用，统一管理。

劳务队伍的选择和考察

专业工程承包人对劳务分包的工程业绩资料（包含承包项目参加第三方检查成绩等）、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证等资质证明及内部管理制度文件作资格审查并报送监理人与发包人。

监理人、发包人参与专业工程承包人对劳务分包的考察，对拟选用的劳务分包考察其在建项目。考察结果作为专业工程承包人劳务分包进场条件，发包人具有一票否决权。

按规定落实实名制及分账制要求。

工程验收及移交要求

竣工验收

工程具备竣工验收条件时，专业工程承包人应按竣工验收的各项规定，申请竣工验收， 并对验收中发现的问题积极进行整改。

资料整理及归档要求

本工程的资料整合和归档必须符合《城市建设档案着录规范》和《代建项目竣工档案管理写着》的要求。专业工程承包人的档案资料由专业工程承包人完善后提交总承包人归总、装订，总承包人对此提供协助。总承包人应及时为专业工程承包人的档案资料办理签字盖章等手续。

保洁要求

工程竣工完成后，专业工程承包人必须进行清理保洁，所有保洁工作需满足发包人的移交标准。

工程完成后，专业工程承包人清理放射防护及磁屏蔽工程所有工程项目，除去一切标志、污斑、垃圾和其它的油污等，以及清理所有的沟渠和下水道等。

工程移交

竣工备案完成且移交验收完成合格后 7 日内，专业工程承包人提交《工程移交书》，经发包人、委托人单位（或运营方）检查确认合同范围内工作已完成后签字认可，工程移交完成。

竣工资料

专业工程承包人必须向发包人提交完整的按档案馆规定格式装订成册的竣工资料4套、电子资料1套。

检测与试验要求

专业工程承包人负责承包范围内的所有涉及到的检测、试验、监测等工作（规定必须由发包人负责委托的除外），所产生的费用已在综合单价中考虑，结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。

专业工程承包人需做的材料检测和试验包括但不限于:

材料检测

专业工程承包人工程范围内的进场材料等须按照国家、地方相关检验标准进行检验，合格后方可使用。

性能试验

专业工程承包人须按照国家、地方和发包人的相关标准进行有关性能试验，具体试验内容有:（项目根据实际情况添加）。

本工程所使用的材料和设备必须符合国家、地方及企业标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

所有装饰材料必须满足防火要求。

所有装饰材料禁止使用超标的甲醛、挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯、二甲苯、甲苯二异氰酸酯、铅、镉、汞、砷等有毒污染物的产品。

涉及使用安全及人体健康的材料，均需按相关规范要求进行复检。

专项检测

在工程完工后，承包人需委托的第三方检测单位专项检测，专项检测包括但不限于节能验收、绿建验收、环保验收等所有专项验收涉及的检测、试验、检测等工作。

在工程完工后，承包人需委托的第三方检测单位进行空气检测，出具室内空气质量检测报告。如果检测不合格，承包人承担违约责任。

在工程完工后，承包人需委托的第三方检测单位进行噪音检测，噪音检测包括但不限于功能房间楼板撞击声检测、功能房间楼板隔声检测、功能房间分户墙隔声检测。

撤场程序

总则

必要情况下，经友好协商，专业工程承包人同意调整原合同的施工范围，同意撤场。具体各方在权责、范围等事宜由后期发包人与专业工程承包人签订的“放射防护及磁屏蔽工程合同补充协议”中详细说明。

成立撤场协调小组

明确专业工程承包人撤场的大原则情况下，双方需在 2 个工作日内成立各自的撤场协调小组，明确小组成员、分工及详细的工作职责和义务。小组成员应包括但不限于双方的法人或法定授权人、项目经理、合约人员等。

现场盘点

工程实体的盘点:双方对专业工程承包人自身完成的工程实体工作量确认，专业工程承包人需保证已完成的实体工程质量满足合同、国家、地方政府质量验收标准与规范要求。此项工作在专业工程承包人收到发包人撤场通知单后，双方 15 天内完成全部盘点工作，20 天内专业工程承包人逐步提供后续施工的工作面，并最终在 45 天内完成质量整改工作和全部撤场工作。

现场材料及配套设施的盘点:双方对现场剩余材料，临时水电、办公区、场地硬化、施工机械设备、临时防护、临时设施等进行盘点后，由发包人告知专业工程承包人需要撤场的配套物资、材料、机械设施等。

若“放射防护及磁屏蔽工程合同协议”包含上述内容，按协议执行。

专业工程承包人尚需要完成的工作

专业工程承包人必须在 45 天内陆续交接并最终完成以下内容:

专业工程承包人前期未完成的设计变更、已完工程中图纸漏项及未盘点到的相关内容。

由于工序、气候条件、工作界面、工料等原因需要连续作业完成的内容。

专业工程承包人依据合同中明确的资料内容、备案资料内容将其所涉及的全部施工过程资料移交于发包人，并签署资料移交清单。专业工程承包人同时承诺在本工程办理后续有关手续过程中提供全部配合工作。

专业工程承包人必须根据发包人下发的撤场通知单在规定时间内完成全部撤场（包括人员、材料、机械）。

专业工程承包人必须自行妥善处理农民工、材料商、租赁公司等与专业工程承包人有合同关系单位的一切纠纷，并完成上述单位的结算，保证不会影响交接和后续施工进程。

责任和义务

专业工程承包人应积极、及时、有效的配合发包人面积测绘、环保验收、消防验收、规划验收、电梯准用检测、卫生防疫验收、配套工程验收、竣工备案等一切后续验收及备案工作。在接到需要配合的通知后 3 日内按照通知要求派相关人员到场履行配合工作，若遇签字或盖章等需要，须在接到通知后 3 日内完成相应的签字及盖章工作。

双方协议撤场后，安全文明措施费、社保费、农民工保证金依据地方政府法律法规或依据发包人与专业工程承包人后期签署的“放射防护及磁屏蔽工程合同补充协议”执行，水电费依据水表、电表进行确定。

专业工程承包人对其施工的工程质量负有维保的义务。

治污减霾要求

专业工程承包人应充分了解当地政府治污减霾、大气污染综合治理的要求，落实相关措施。

专业工程承包人应积极应对雾霾天气对施工的影响，采取必要的措施，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

项目管理系统使用及维护要求

项目管理系统是华润置地开发的工程管理信息化平台，软件由华润置地免费提供给各相关方使用。项目管理系统以工程项目现场管理为对象，以安全生产为基础，质量管理为核心，进度管理为纽带，以赋能一线为目标，是总承包人、专业工程承包人、监理人和发包人多方协作的管理平台。平台内置总部、大区质量管理、安全管理的体系化制度和文件，依托项目管理系统平台做到在全置地范围内工程项目一线管理打法一致，动作统一，风险可控。

专业工程承包人应有专岗负责承接项目管理系统的系统功能培训、操作及对专业分包、劳务班组的转训、指导工作。

对于由于人员流动造成岗位职能缺失的，必须进行信息化相关内容的交接， 并保留记录。

积极推广使用项目管理系统系统，并在放射防护及磁屏蔽工程专业工程承包人内部强制使用项目管理系统系统，并将项目管理系统作为与各专业分包、总承包人、监理人、发包人等协作方的沟通平台，积极引导各方使用项目管理系统，并将使用效果纳入到对放射防护及磁屏蔽工程专业工程承包人的考核。

系统的使用，必须保证数据录入的真实性、及时性和准确性，杜绝数据的后补、造假。

项目管理系统会在使用过程中不断更新、完善系统功能，所使用系统的具体内容以项目管理系统统的当前版本为准。

按照“一人一账号”的使用原则，不可恶意使用他人账号进行操作使用。

设备及系统要求:Window 7 以上操作系统，建议使用 google、火狐浏览器， 加载速度更快，兼容性更好。支持 IOS 系统 10.0 版本以上和 Android 系统的目前较新版本。

维保要求

维保要求

放射防护及磁屏蔽专业工程承包人应在合同要求的维保期（2年）内负责对所施工区域的后期维护工作，并对工程范围内的品质效果负责。维保期内由于施工质量及材料问题所造成的破损、毁坏、等须即时进行无条件维修、更换。维修期间须服从物业公司的管理及要求，如发生维修严重滞后或接到物业要求维修通知后仍无采取相应措施的，发包人将有权进行处罚并从维护费中扣除。

资料管理要求

承包人对资料管理除按国家、省市等有关归档要求对自身资料进行收集整理外，且需满足《代建项目竣工档案管理细则》，并使整个工程资料达到国家、省、市优质样板工程资料归档的要求，产生的费用已在综合单价中考虑，结算时不单独立项计取，承包人不得以此项工作主张任何费用。

资料存档：承包人所有资料，必须扫描保存电子档，纸质版按文件盒分类存放。

影像资料：承包人须在施工全过程必须保留影像资料，不限于材料进场验收、材料见证送检、工作面移交、施工样板段/房评审、隐蔽工程验收等，统一水印相机模板。

周报资料：承包人在周例会前一天将word纸质版和PPT电子版汇报文件提交至监理项目部和发包方项目部；

月报资料：承包人在每月25日将word纸质版和PPT电子版月报文件提交至监理项目部和发包方项目部：

考勤记录：承包人每月30日将项目主要管理人员考勤记录至发包方项目部。

材料进场资料：承包人每月初制定本月材料进场计划，并在每月底向监理上报本月材料进场台账，确保材料品牌和合同要求完全一致。

第三方质量安全检查资料：承包人对发包人组织的第三方质量、安全检查的整改问题需在一周内完成整改并回复，如未按要求整改或回复的，将按合同相关条款进行处罚。

设计巡场资料：承包人对发包人设计部和设计院组织的设计巡场问题需在一周内完成整改并回复，如未按要求整改或回复的，将按合同相关条款进行处罚。

变更、结算资料：承包人应按照合同要求编制和上报工程变更、结算资料至发包人审核，若承包人不按要求在规定时间报送变更和结算资料，发包人可对承包人发催报书面通知，在书面通知规定期限内仍不报送结算的，发包人有权按已有资料进行变更和结算审核，并记录承包人不良行为。

EIM系统使用要求

对已建立线上档案管理平台系统（EIM）的项目工程，承包人需安排资料专员负责该系统的使用和管理，资料专员应参与由发包人组织的关于档案管理平台（EIM）的培训；在项目施工全过程中，须按发包人要求及时录入工程资料（不限于工程准备阶段文件、施工资料、竣工图、工程竣工文件、影像文件等）并进行组卷归档，以备为竣工后的资料移交提前做准备。

精细化管理要求

承包人进场后需结合地域环境的差异性、工程特点、精细化管理分档落地实施表及华润置地精细化管理相应制度文件，制定本工程的“精细化”管理动作清单及方案（提交文件时需提供PDF版和可编辑的电子版本），报发包方/监理单位审批及备案。

施工过程中，承包人需按照“精细化管理动作方案”严格进行现场管理，并接受华润置地华南大区工程部等部门对“精细化”管理执行情况的检查及考评。承包单位对于检查及考评过程中遇到的问题及不足，应积极响应并限时整改。

华润置地精细化管理制度文件包括：《华南大区项目工程精细化管理专篇》、《华南大区工程影响记录管理指引》、《华润置地工程精细化管理手册》。

放射防护及磁屏蔽工程	技术要求

技术规范和标准

1、承包人应严格执行最新的现行国家、行业和地方相关技术规范和标准。若上述规范和标准内容有互相抵触时，应按较严格的条款执行。

2、承包人应严格执行设计图纸要求的标准，按设计要求施工。若设计标准与国家、地方现行相关技术规范和标准内容不同时，按较严格的条款执行。

3、检测验收标准（防护工程）

中华人民共和国主席令《中华人民共和国放射性污染防治法》

中华人民共和国主席令《中华人民共和国职业病防治法》

中华人民共和国国务院令《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》

中华人民共和国卫生部《建设项目职业病危害评价规范》

中华人民共和国卫生部《放射卫生工作防护管理办法》

中华人民共和国卫生部《放射卫生人员健康管理办法》

国家标准：GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》

国家标准：GBZ120-2020《	核医学放射防护要求》

国家标准：GBZ121-2020《放射治疗放射防护要求》

国家标准：GBZ130-2020《放射诊断放射防护要求》

国家现行的有关规范、标准和规定

其他国家及省、市现行施工、验收规范、规定、标准

通用要求

本工程执行国家现行技术标准和技术规范，工程所用材料、工程技术与质量应符合本章中的有关规定。

在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范若有修改或新颁或不完整，监理工程师认为有必要采用时，在报经发包人批准后，向承包人发出变更指令。

本工程要求承包人必须以ISO9001（2000）质量体系为标准，建立健全的工程质量保证体系。

承包人应严格按照现行各项规范和标准，从材料到安装施工过程的各个方面入手，严把质量关，坚决杜绝把不合格的材料用到本项目上。

承包人在施工前须完成各种必要的试验。承包人应承担在生产场地和施工现场对材料和工程的任何部分进行的所有检验费用，并支付招标文件说明要由其执行的试验费用；无论何时承包人准备好进行检验的都应留出足够时间预先就检查地点和时间通知发包人，承包人应保证从任何有关的第三方获得必要的许可，以使发包人的检验人员能参加检验。

承包人必须做好与相关单位的配合。

承包人应对投标内容所涉及的一切专利承担责任，并负责保护发包人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决及其发生的所有费用均由承包人负责，与发包人无关。

本技术要求与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果技术要求与图纸中有明显未提到的任何细节，或涉及到本技术要求中任何条款的叙述中没有明显规定的，都应被认为指的是采用监理工程师可以接受的我市建设工程的习惯作法。

承包人应在装饰项目施工前先在原位加工样板，经建筑设计师及发包人查看同意后，才许批量施工。

本技术要求在执行中，某些条文如有不明确和矛盾之处，以要求较高者为准。

电动/手动防护门及铅玻璃观察窗技术要求

电动防护门

详见图纸（外观需满足设计风格及外观要求，与整体风格协调，门体表面颜色可选。

尺寸要求：见防护设计参数

防护要求：见防护设计参数。

配置：采用进口微电脑成套控制系统、配备门机联锁装置。

开启方式：按钮开关开启、没电情况下手动开启，详见防护设计参数并满足医院使用要求。

行走结构：轨道式，运行平稳，无噪音，无地轨，确保无障碍通行且不漏射线。

附属配置：

电离辐射标志及微电脑控制滚动工作警示灯，红外线光幕保护装置。按国家标准GB18871-2002确定规格制造的“当心电离辐射”警示牌及工作指示灯。电离辐射警示灯采用LED光源，使用电压为交流220伏。

门扇的内部结构：

- 包括整体门套、门扇，锁具、拉手、上下轨道、电离辐射警示牌及电离辐射警示灯等的制作和安装，

- 门体整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀。

- 门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。门扇内衬铅板，防护当量满足设计要求，且永不变形。门扇表面材质为304#1.0mm不锈钢，表面平整、美观。

- 整体门套配置与防护门相同材质，且做防护处理。

- 轨道采用专用整体轨道，能满足门体走行要求，表面平整，承载能力强，噪声小，不变形不易积污。

6）门的下沿无地轨、无地槽设计，确保无障碍通行且不漏射线。

电动门控制系统应满足以下条件：

- 电动门传动系统采用微电脑成套控制系统；

- 安全装置：具有电气、红外线光幕两种保护装置，实现开关门的限位，提供与放射设备联动的电离辐射警示和门电连锁，具有可靠的防夹保护。操作系统遥控器遥控操纵启动开、关门，电动控制箱，以按钮启动开、关门；

- 联锁装置：配备门机联锁装置，只有关门才能出束治疗，出束治疗中意外开门终止出束，关闭截束器（对放疗设备而言）；

- 系统应自带应急备用蓄电池，在断电情况下，应急备用蓄电池应能保证门体在30分钟内不间断使用；

- 停电异常情况下，在手动开关门的推力应为单人即可较为轻松操作；

- 可采用人性化开启模式，即有全开模式、病床出入模式、单人进入模式等开启模式选择。

手动防护门

详见图纸（外观需满足设计风格及外观要求，与整体风格协调，门体表面颜色可选。提供具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所的铅板测报告）。

尺寸要求：见防护设计参数

防护要求：见防护设计参数

其它要求：

- 包括门框、整体门套、门扇，锁具、拉手、铰链、闭门器等五金件，电离辐射警示牌（GB18871-2002）及电离辐射警示灯等的制作和安装。

- 门内部主要结构由钢骨架、铅板、防护粘合剂、抗氧化剂、特种密度板等组成。平开门框采用1.0厚304#不锈钢，门框与门扇间缝隙采用专用密封毛条。

- 整体结构牢固、可靠，不易变形和锈蚀，开关寿命不少于50000次。

- 门扇内框选用钢制结构，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。并填充保温隔音防火材料。表面平整、美观。防护层采用复合工艺，防护当量满足设计要求，且永不变形。表面平整、美观，无钉孔、无包边。

- 门框选用不锈钢型材，内部结构合理、牢固，防腐处理可靠。防护层当量满足设计要求，且永不变形。

- 整体门套配置与防护门体相同材质。

- 隔音效果好，开启灵活。

- 双开门在门中间闭合处应有防漏射线处理。

- 门的下沿无门槛设计，确保无障碍通行且不漏射线。

- 带闭门器。

手动/电动屏蔽防护门

尺寸要求：见防护设计参数

防护要求：见防护设计参数

其它要求：

- 门框、门扇以及与屏蔽体连接处，采取铜型材、铜板，达到屏蔽效果；同时，内部安装铅板，防护有害射线。屏蔽防护一体门的强度应能满足设计要求的铅当量的放射防护。可靠连接无泄漏死角，能满足最终的卫生评价单位实地检测要求。

- 与屏蔽体连接处，影响屏蔽性能的部分必须全部采用铜板、铜箔、铜皮材料，不得采用镀锌板、不锈钢板、铝板等材料，且能满足设计与国家规范要求的屏蔽效能检测要求。

- 门框门扇的装饰面板可采用不锈钢材料，但不得采用焊接方式固定，门扇及门框的设计、生产、安装应为可拆卸式，以方便今后日常维护及检修。

- 门扇和门框内部龙骨框架必须采用无磁材料，如不锈钢管，不得采用铁方管、木方等，并确保达到支撑门体和铅板的可靠强度。

- 门体由电机控制左右平移（电动），实现开启和关闭。电动门门体及电机驱动系统能够长期稳定运行

- 电动屏蔽防护门连锁装置，宜采用接近开关的形式，不得采用物理式限位开关，以防止干扰信号的传递。

- 因磁共振的噪音较大，门扇内应满铺填充玻璃纤维棉进行隔音，屏蔽间内外噪音衰减能够达到40db以上。

- 为了确保患者进入屏蔽间的安全性，及轮椅和推床进入的便利性，屏蔽防护门应为无门槛或下沉式设计，或者有能够自动填平密闭的装置，屏蔽门打开时不得有门槛和凹槽沟存在。

铅玻璃观察窗

详见图纸，提供具有中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所的铅玻璃检测报告。

尺寸要求：见防护设计参数

防护要求：见防护设计参数

其他要求：

a.铅玻璃观察窗的防护铅当量应与墙壁的防护铅当量同步。

b.采用的铅玻璃，性能应满足以下要求以及设计要求：

防护标准：0.211mmpb/mm（用于X射线的屏蔽防护）

比    重：4.2t/m3

折 射 率：1.775

透 光 率：≥85%

稳 定 率：(抗潮)A

以上所有门、窗，投标人提供深化设计图，因深化设计增加费用，含在投标总价内，结算时不作调整。

防护工程技术要求

基本要求

严格按照图纸、放射防护规范、预评价和环评要求进行施工。

每一个房间在防护完成、装修施工开始之前，都要由院方签字验收。

医疗设备安装完成后，检测须符合院方要求，即射线检测基本达到本底浓度。

平面布置按院方厂家要求，由院方负责实施，具体详见与院方界面划分。如院方有新增需求，以设计变更为准。

房间尺寸按设计施工，保证装饰完成面满足图纸要求。

防护门、窗外观形式须配合整体的内装效果，由设计师选择把控。

灰砂砖墙，砌块密度、灰缝饱满度等按设计要求完成，要求监理按流程和规范对防护使用的材料审批和验收。

防护涂料按设计防护当量及实际选用的防护材料，计算并提供实际涂料厚度；深化防护涂料施工方案，确保不开裂。

地面、顶棚设计采用铅板防护，厚度按设计当量选择，并要求地面、顶棚与墙面、地面交接部位上下搭接（10cm）收边，固定铅板的钉孔部位用铅板包裹处理，铅板与顶棚粘接牢固。

图 7-1 防护收边收口做法

防护自动门按设计图纸要求采用上部悬挂式，不得采用在地面开槽，并保证门缝隙达到防护要求，防护观察窗四周防护收口必须牢靠，确保不露线，防护门、窗材料进场须提供相应的检验报告，要求监理按流程和规范对防护门、窗审批和验收。

内、外装饰及机电系统施工不能在防护墙体上开槽、打洞，构造柱、圈梁施工也不能遗留施工缝隙和洞口，必须密实且密度达到设计要求；门、窗部位与装饰收口做法必须满足防护要求；如确需要开凿防护墙体，必须制定专项处理方案，审批后实施，必须确保墙体不漏线；进入到房间的风管、水管、电缆等机电管线按设计要求的防护节点做法实施。

图 7-2 防护墙体开槽打洞作物做法

要求施工单位按以上要求报审专项施工方案，监理审核通过后实施。

防护铅板的技术要求

铅板纯度为99.99%，满足设计要求及各项规范要求。

施工前需把混凝土楼板清理干净，铲除松动面皮，用角磨机对不平整的部位打磨平整，在混凝土楼板上刷一层结构胶，用刮板刮平。

用洗涤剂把铅板上的防锈保护油膜清洗干净，均匀涂上一层结构胶并用刮板刮平。把铅板从一端开始压紧在混凝土楼板上，并一边向前推进，一边用木夹板压平按紧，避免空鼓，一张铅板铺完后，用一张模板把铅板压紧，地面待结构胶凝固后取下木板。天花板则在木板下方用40x40x4mm角铁做托架，间距900，拖住木板，角铁两端固定在梁上或用拉爆固定在楼板上，拉爆螺帽外面用铅板帽盖住螺丝头，避免射线泄露。

| 序号 | 验收内容 | 检查方法 | 检查标准mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铅板厚度 | 卡尺 | 公差＞3% |
| 2 | 铅板搭接 | 直尺 | 25 |

地面防护铅板的技术要求

- 先在机房地面1：2.5水泥砂浆找平；

- 在地面铺铅板（铅板规格按设计要求）；

- 在铅板上用1：2.5水泥砂浆找平；

- 找平层完成后进入装饰装修处理。

- 铅板的技术要求：纯度为99.99%，防护当量满足设计要求。

顶棚铅板防护的技术要求

顶棚2.0 mmpb铅板防护

- 顶棚防护采用2.0 mmpb铅板防护；

- 铅板采用膨胀螺栓和钢铁件固定（具体按深化设计确定）；

- 固定吊顶，进入装饰装修处理。

- 铅板的技术要求：纯度为99.99%，防护当量满足设计要求。

顶棚铅板防护≥3.0mmpb铅板

- 6.3#槽钢做铅板固定支架。

- 槽钢上平铺5㎜高密度板。

- 高密度板上平铺≥3.0mmpb铅板。

- 铅板的技术要求：纯度为99.99%，防护当量满足设计要求。

- 在槽钢上固定吊顶轻钢龙骨，进入装饰装修。

顶棚铅板安装施工均需根据设计图纸进行深化设计，最终现场做法按经审核的深化设计。所有材料及做法均需满足设计及评价要求。

防护涂料技术要求

- 对X、γ射线有良好的阻挡作用。

- 有吸收散射线的功能。

- 防护涂料应不含铅，主要为硫酸钡成份，应是无毒、无害的环保产品；批荡后粘结牢固、不龟裂、不脱落。

- 可靠性高，符合国家有关标准和规范要求。

墙面防护的技术要求

3.0mmpb铅当量墙面防护涂料的施工技术要求

- 先在机房墙面抹一层水泥砂浆，批平并抹成麻面，而后墙壁上满铺钢丝网，每个钉的距离为不大于200㎜。

- 每次批荡1个铅当量（1mmpb）防护涂料，待干透后，经监理验收合格后，再批第二次，以此类推，直至达到3.0 mmpb。

- 防护涂料批荡完后，再进行装饰装修处理。

4.0 mmpb铅当量墙面防护涂料的施工技术要求

1）先在机房墙面抹一层水泥砂浆，批平并抹成麻面，而后墙壁上满铺钢丝网，每个钉的距离为不大于200㎜。

2）每次批荡1个铅当量（1mmpb）防护涂料，待干透后，经监理验收合格后，再批第二次，以此类推，直至达到3.0mmpb铅当量。

3）墙壁上满铺第二层钢丝网，每个钉的距离为不大于200㎜。

4）再刷1mmpb铅当量墙面防护涂料。

5）防护涂料批荡完后，再进行装饰装修处理。

5.0 mmpb铅当量墙面防护涂料的施工技术要求

- 先在机房墙面抹一层水泥砂浆，批平并抹成麻面，而后墙壁上满铺钢丝网，每个钉的距离为不大于200㎜。

- 每次批荡1个铅当量（1mmpb）防护涂料，待干透后，经监理验收合格后，再批第二次，以此类推，直至达到3.0mmpb铅当量。

- 墙壁上满铺第二层钢丝网，每个钉的距离为不大于200㎜。

- 按以上程序再刷2.0mmpb铅当量墙面防护涂料。

- 墙壁上满铺第三层钢丝网，每个钉的距离为不大于200㎜。

- 再进行装饰装修处理。

6mmpb\10mmpb等较大当量防护涂料施工

均需由施工单位结合施工工艺、材料特点、设计等进行深化设计及编制可行的施工方案报审后施工。

屏蔽机房装修的技术要求

技术要求

- 射频屏蔽材料要求为电解铜箔，墙面及天花吊顶的射频屏蔽材料安装方式应采用拼装式，在安装完毕后，可进行再次拆装，并不影响其的射频屏蔽性能；

- 射频屏蔽需要的衰减值：10～100MHz平面波衰减大于100dB。在频率范围10-100MHZ内，这些值必须在设备安装前由专业部门测量确认。

- 测试验收标准：GB12190-2006《高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法》；GB8702-88《电磁辐射防护规范》。

- 屏蔽室壳体绝缘指标：通过MR系统接地，单独接地。绝缘电阻大于1000欧姆；

- 所有连接进扫描室的强弱电电源管线、医用气体系统等等必须通过安装在射频屏蔽体上的各种滤波器、波导窗、过滤板才能进入。

- 扫描室采用直流LED照明电灯，直流电源的交流残余波纹应小于或等于5%。

- 风管进入屏蔽室处与通风波导窗连接，作为进出风通道，风管采用环保无磁风道，无磁法兰，防止干扰进入屏蔽室内，风口为铝合金风口。

- 隔音手动平开屏蔽门，面板为304#不锈钢材质，门扇与门框之间须有屏蔽措施，须装配安全锁及拉手。

屏蔽目的：

- 限制内部的电磁能越出某一区域；

- 防止外来电磁能进入某一区域。

屏蔽室组成部件：

组成：由屏蔽壳体、屏蔽门、屏蔽观察窗、通风波导窗、电源滤波器、过滤板、波导接口、配电系统、空调通风接口、线号线的处理和屏蔽室装修等组成。

1）电源系统及各种相关的信号电缆均需从外部通过高性能滤波器进入屏蔽室。

2）对于进出屏蔽室的各种进出光纤、水管通过铜制光纤波导管保证屏蔽效能，风管在进入屏蔽室处与铜制蜂窝状通风波导窗连接做为进出风通道，防止干扰进入屏蔽室内。

屏蔽墙、天花、地面的防护装饰：

屏蔽室地面：先做SBS卷材防潮层，再铺设3㎜的绝缘PVC灰板，上面平铺电解铜箔板，之后回填高密度板地面，最后铺设PVC地板，PVC地板接缝处必须在其下贴有铜贴条。

屏蔽室墙面：采用电解铜箔整体拼装模块，装饰面层为防火防潮装饰板，支撑框架，支撑龙骨固定好后，在其里面添加吸音棉。

屏蔽室顶部：顶部做好铜屏蔽后，再进行吊顶处理，吊顶材料选用硅钙板吊顶，面刷乳胶漆，屏蔽室吊顶龙骨采用无磁性的铝合金龙骨和相关的不锈角钢、不锈钢自攻螺丝及不锈钢铆钉等配件。

电源滤波器：

电源滤波器是一种无源双向网格，是由无源组件构成多端网络，它的一端是“电源”，另一端是“负载”，它不仅能衰减沿电源线传导的EMI能量，同时也对EMI的辐射有显着的抑制作用，本屏蔽室选用高插入低损耗滤波器，漏电小于0.5A。

空调及通风系统：

风道：要求使用无磁的2mm厚铝合金板，采用专用通风波导窗，其插入衰减与屏蔽室指标相应，由三层不锈钢屏蔽网组成，通风面积大，换气阻力小，波导窗规格：波导外框：660㎜×360㎜ 波导芯：300㎜×600㎜  机房共设置三个专用通风波导窗，其中一个为进风波导，一个为出风波导，另一个为紧急排风波导。保持扫描室内全天24小时温度在20-23度。

屏蔽体四周墙壁适当位置安装自然通风窗口，此处风口同样采用截止波导窗，其规格为300㎜×300㎜（按需配置），室内窗口部位采用铝合金百叶窗装饰。

注意事项

未尽做法详见防护图纸。

因本项目在防护预评价后对平面进行了修改，承包人需在预评价和环评变更审批完成后再深化与施工。

装修工程技术要求

装修说明

- 本项目技术要求详见施工图说明,若后述之技术要求与施工图说明有不一致,则以较高要求为准。

- 本工程施工须按照中国国家施工及验收规范实施。各材料和施工均应严格按照图纸设计进行，在满足设计要求外，更应符合国家和深圳地区之法规、规范要求。

- 本工程主要应采用中国国家规范。如国家规范和深圳地区规范有差异时，除建筑设计师或工程师有特别申明外，承包人应按较严格者为准。

- 装修工作按设计要求及图纸规定的内容执行，承包人应提供包括物料供应、施工及在保修期内免费维修承包范围内工程（按建筑设计师的图纸所指定在本工程内需要负责的区间），以及规定的保修等工作所需的一切劳务及材料。

分包人并须负责以下的工作：

- 承包商应与总包协调相互的进度及工地所需。注意和相关单位的配合、工序衔接。

- 保护工地的材料及已完成的工作。

- 避免由于装修施工不当而引致其它工程竣工部份污损或对结构构件及建筑物功能产生的不利影响。

- 在建筑设计师指定的区间建造样板间。有关材料及操作工艺均以设计要求为标准。竣工的样板间由建筑设计师检验。不合标准的样板间需由承包人自费拆卸及重新修建，直至合格为止。没有建筑设计师或发包人的同意，承包人不得拆卸样板间或移走样板间内任何已经批准的样板。样板间将视为日后品质检验的标准。如有需要，建筑设计师将作细部上的修改。

- 承包人必须应在地面饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配工作，以达到同一面墙或同一块地面上的装饰面具有统一和谐的外观效果；而同一范围内的同类装饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调或突兀的情况。色泽及纹理组合现场观察样板必须经建筑设计师批准才可施工。

- 承包人必须熟悉各种装饰材料在施工时所需要的环境及卫生条件，并必须提供有关设备室内环境适合该种装饰材料的施工，务必装饰工程效果达到施工图和合同要求。

- 除了特别所指示或规定的主要物料外，承包人亦须包括工程施工工程正常进行中所需的一切辅材和设备，以及所需劳务，不论此等辅材和设备有否详列于分包合同文件中。

- 在施工期间作经常的清洁工作，承包人面自行负责清走分包工程的废料。

- 竣工验收前的全部清洁。

- 承包人必须在提交物料样板时，连同《施工图纸存档报审单》或《材料/样品/技术资料审批表》一并提交，若缺报审表格一或表格没有填妥，建筑设计师有权否决报送图纸或物料。

- 承包人必须在报送物料时一并提交物料的清洁和维修方案，该方案必须是由物料生产厂商提供并盖章确认。承包人在提出竣工验收前，须递交两套所有认可物料的清洁和维修方案供发包人存档用。

- 工程验收标准

- 检查数量，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米。

- 检查工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。

- 表面应平整、不得有污染、拆裂、缺棱掉角、缺陷等，接缝应均匀一致，粘贴的装修材料不得有脱层及不得有穿透之处。

- 由于本工程重点为防护装修，其防护等级务必达到相关规定要求，必要时进行第三方检测（检测费用由施工方承担）。

- 所有施工都必须遵循相关的国家和地方的法规和标准。

- 规定相关的保质条款，工程免费保修期2年，保修期自验收通过起计。

- 投入使用的区域必须通过相关部门检测。

测量放线技术要求

测量基准点移交

承包人应根据总承包商统一提供的测量原始基准点、轴线和标高线对工程进行定位和放线，由监理人、发包人及相关专业承包人人在工地现场签字确认并形成书面移交记录。承包人应安排测量人员对测量基准点进行复测。工程的测量基准点由承包人负责管理及保护，并负责损坏后的修补工作。

测量组织管理

承包人应安排专业的测量人员持证上岗，设立专门的测量组负责管理。

- 承包人应配备满足本工程需要的测量放线人员，人员应有测量资质和三年以上测量经验。

- 承包人应配备满足本工程需要的测量设备，测量设备应按规定进行年检，并保证工程测量精度。

- 承包人应编制专项测量方案，并对实体工程平整度、垂直 度、净高等指标制定相关的控制保证措施，在工程实施过程中切实执行。

测量工作内容

（1）承包人施工前须复核的测量内容：楼层的标高，开间进深，建筑尺寸的复测。

a)构筑物、梁、中心线复测，并计算出偏移尺寸。

b)强弱电系统、通风空调系统、消防系统等机电工程及其它天花上走管标高位置是否影响天花造型施工。

c)地面平整度如何，是否需设找平层。

d)砼墙、柱面垂直度、方正度如何，是否影响墙饰面施工等。

e)门窗洞口大小尺寸的复测及周边造型是否有矛盾。

（2）承包人自身精准放线内容：

a)室内立面图的分格及造型设计，在施工立面以实际发生的尺寸分配定位放线。

b)对天花吊点进行精确放线，排列天花基础施工吊点、网格线，确保与风机盘管相联的风口与顶棚镶板相匹配。

c)涉及到天花造型从地面引出控制线到天花后，还要在墙面弹出对应的标识控制线。

d)墙面除了标高控制线和经复核后的建筑 1m 线外，墙面造型的排版线。

e)门边线处都弹出边线和所有待加工的内径控制线。

f)天花跌级造型的定位，以地面中线坐标定位后，将天花跌级造型投影在地面上进行放线造型。

（3）承包人配合其他专业点位放线及钻孔要求

表 7-2 承包人配合其他专业点位放线及钻孔要求

| 部位 | 专业点位 | 放线要求 |
| --- | --- | --- |
| 地面 | 建筑 | 所有隔墙线（标注墙体厚度）。 |
|  | 给排水点位 | 管中十字线并钻孔、恢复，钻孔尺寸按机电给出的要求施工。 |
|  | 强、弱电 | 线盒点位十字交叉线，用文字说明。 |
| 墙面 | 建筑、内装 | 最终完成面建筑 1.0 米标高线。 墙体完成面线，石材及瓷砖排版控制线。洗手盆标高线。 装修需要占用吊顶龙骨以上部位的标高标识。 |
|  | 排水点位 | 管中十字线，用文字标识清楚。 |
|  | 消防点位 | 消火栓箱完成面线。 |
|  | 给水点位 | 管中十字线，用文字标识清楚。 |
|  | 强、弱电 | 1、线盒点位十字交叉线，用文字说明。 2、线箱定位线。 3、手报定位十字线。 |
| 天花 | 建筑 | 天花标高及造型线（能辨认标高变化）。 检修口定位的地面投影线。 |
|  | 消防 | 喷淋点位，封板前局部采用小块石膏板经放线定位钻孔后，准确给出喷淋点位，喷淋系统验收合格后封板。 |
|  | 空调 | 所有风口位置。风口位置应划出风口面尺寸。 |
|  | 强、弱电 | 喇叭、烟感、温感、摄像头等点位放线、开孔及修复。 |

以上所有放线应有永久性参照，无参照者引起的其他专业的返工责任由精装承包人负责。

- 总承包人提供给电梯安装单位基准线，电梯安装单位提供厅门地面十字线，精装承包人提供标高线并复核全部工作。

装饰工程技术要求

所有建筑装修项目在施工前须做单元样板。承包人应在指定的区间建造样板间。有关材料及操作工艺均以设计要求为标准。竣工的样板间由建筑设计师检验，经发包人、监理认可后，方可全面推行。否则，一切返工责任均由承包人承担。不合标准的样板间需有承包人自费拆卸及重新修建，直至合格为止。没有建筑设计师或发包人同意，承包人不得拆卸样板间或移走样板间内任何已批准的的样板。样板间将视为日后品质检验的标准及有关机电工程管线布置的根据。如有需要，建筑设计师将做细部上的修改。

定位放线技术及要求

（1）根据总平面图纸或深化设计图纸（必须是经发包人、监理人、设计人三方确定，经过图纸会审后）进行计量、测定、编制坐标定位。

（2）在总平面中按功能要求分区域及平面轴线及结构几何尺寸定位。

（3）根据立面图的设计要求，采用激光水平仪定位法，标出各功能区域的实际标高定位。

地面工程

（1）瓷砖面层：

1）材料要求：

  - ①硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其强度等级不小于42.5MPa。粗砂或中砂，用时过筛，其含泥量不大于3%。

  - ②瓷砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。所用材料应有出厂合格证，强度和品种不同的板块不得混杂使用。

2）瓷砖面层施工技术要求

  - 承包人应在瓷砖地面饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配、排版工作，以达到同一块地面上的瓷砖、地砖饰面具有统一和谐的外观效果。而同一范围内的同类饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调和突兀的情况。材料色泽及纹理组合现场观察样板必须经建筑设计师批准才可施工。

  - 砖面层施工前穿过地面的套管已做完，管洞已堵实，防水层已按设计要求做好，并已做好隐检手续，墙面抹灰已做完；水平标高线已弹好。

  - 基层面层清理，并洒水湿润。根据水平标高线，测量并弹出面层标高。根据地砖尺寸在基面上弹地砖铺设基准线。铺设前，对地砖进行挑选并湿润地砖。

  - 地砖铺设完后需在24小时之内擦缝，铺设地砖的养护不少于7天。

3）质量检验要求：

地面平整色泽基本调和，不得有空鼓现象。表面平整≤1mm（光面），（用2m靠尺和锲形塞尺检查）, 接缝平直≤2mm（拉5m线检查,不足5m拉通线检查）;接缝高低≤0.3mm;接缝宽度≤0.5mm。

4）成品、半成品保护：

  - 施工人员应穿软底鞋，并要做到随砌随揩净。

  - 铺砌好地面的房间应临时封闭，当必需进入施工时，应在地面上作必要的铺垫保护，要避免重物铁器碰伤或划痕。

（2）抗静电同质透心PVC地板面层：

- 地坪检测

  - 平整度：平整度是指基层地面的平整度，地面2米以内误差不大于2mm。

  - 含水率：保证地面充分干燥，含水率要低于6%，对于经常有潮气渗出的地面，需做防水处理。

  - 强度：地面应不能有空鼓和起砂的现象，并要有足够的承载力。

  - 清洁度：地面应无灰尘、油污、酸碱等会影响胶水粘性的杂质

- 地坪预处理基本要求：

地面表面基层应当平整，干燥，坚固，没有灰尘和油污等，阴角处应用水泥砂浆做成小圆弧（R=5-6CM）。

- 施工要求

- 基层底涂处理

底油的目的是将地表基层与自流平水泥隔开，并有一定程度的防潮功能。根据不同的生产厂商的要求，加水比例可以根据厂商的建议来进行。加水后务必进行充分的搅拌，然后用不掉毛的滚筒将底油按照厂商提供底油可以适当加一些水，的使用量均匀的涂在地表，特别干燥的地面可以分两次来涂刷底油，使用量与一次涂刷一样，间隔时间根据底油的变色情况来确定。

- 自流平施工—搅拌

在搅拌之前的准备工作一定要做充分，一组施工人员最好备用多个水桶，其中一个用来搅拌，一个用来量水，一个用来盛水。量水的水桶一定要精确，要严格按照厂家提供的水配比建议。搅拌器一定要选择功率大的搅拌器，并且可以调速，起先放在低速成档上，因为刚开始搅拌时需要较大的离心力，待水泥完全融入水中以后可以放在中速档上，再搅拌2—3分钟。搅拌完4—6桶后应当清洗搅拌头，以防时间久后自流平在桶壁和搅拌头凝结成块。搅拌头直径的选择根据桶内径的大小，一般情况下，桶内径为搅拌头直径的2.5倍。

- 自流平施工-铺设、排气

先用铲刀将地面上原有的石膏，油漆，水泥硬块等到突起物铲除，用高标号水泥拌108胶水垫平地表的坑洼及裂缝，做到地面平整要求；再用打磨机将整个地面打磨一遍，以确保地面没有突起和松动的地表；然后将平整过的地面自然风干或用加热方式将其快速风干，使整个地面含水率不超过6%；再用扫帚将地面及各个角落清扫干净；用水平测量仪将地表上特别高出的地方结合粉笔将其圈出，再用打磨机在这局部高处进行精磨，使该处与其旁边地面厚度差不超过2.0毫米；最后用吸尘器将所施工地面完整的吸几遍，务必清除地面微小颗粒。

- 地板的铺装-粘贴

将胶地板均匀牢固的固定在地面上，将地板搭接部分处理成略留有缝隙的拼接处理：

  - 用墨盒和弹线按照测量尺寸和原先的布局在地表上弹出地板铺设的轮廓；

  - 将地板在干净的房间里根据尺寸进行裁剪，注意要留有余地，然后将地板移到要铺设的房间内，根据轮廓平整放下；

  - 掀起地板的一半，将胶水依照胶水施工规范和用量均匀铺设到地面；

  - 当胶水产生粘性后将掀起的一半地板用软木块推行，使地板与胶水充分接触；

  - 同样进行另一半地板的粘接；

  - 地板搭接部分用划线器或接缝切割器裁去多余部分，卷与卷之间的缝隙最好控制在0.2—0.5MM左右；

  - 地板铺装-排气、滚压  用滚筒前后左右将地板与地面充分压实； 再用滚筒及小滚轴压实地面和接缝处理的地方。

瓷砖墙面工程

承包人应在瓷砖墙面饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配、排版工作，以达到同一面墙上的瓷砖饰面具有统一和谐的外观效果。而同一范围内的同类饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调和突兀的情况。材料色泽及纹理组合现场观察样板必须经建筑设计师批准才可施工。

（1）材料要求：

- 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其强度等级不小于32.5MPa。硅酸盐白水泥，强度等级不小于32.5MPa。粗砂或中砂，用时过筛，其含泥量不大于3%。熟化石灰，磨细生石灰粉熟化48h后可使用。

- 瓷砖面层的表面应洁净、图案清晰，色泽一致，接缝平整，深浅一致，周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。所用材料应有出厂合格证，强度和品种不同的板块不得混杂使用。

（2）施工要求：

施工前对进场的墙地砖要进行开箱抽样检查，规格尺寸、色差、外观质量，翘曲度等均应符合质量标准。墙面地面对基层要清扫干净、浇水湿润。基层如有空鼓应局部返工。墙面四角弹垂线和水平线，地中央面弹十字线，根据墙面尺寸进行横竖试排，注意在同一墙面只准有一排非整砖，非整砖宽度不宜小于１/２整砖宽，并将其排在次要部位或不醒目处，釉面砖铺贴前要放入净水中适当浸泡，再取出阴干或擦净后使用。用1:1水泥砂浆（加２０％１０７胶水）或专用胶泥粘贴，擦缝用白水泥素浆或专用磁砖膏。填缝后用半园胶面压入抹漏。最后清净砖面脏物。

（3）质量要求：

饰面砖的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求，粘贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。表面应平整、洁净、色泽协调、无变色、泛碱污痕。饰面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀，阴阳角处砖的搭接方向正确，非整砖使用部位适宜，有坡度的流水坡向正确，滴水线顺直。

（4）验收要求：工程质量允许偏差：（用2m靠尺和锲形塞尺检查）

- 表面平整2mm，立面垂直：室内2mm，室外3mm。

- 阴阳角方正、接缝平直、墙裙上口平直：均是2mm。

- 接缝高低0.5mm。

（5）成品保护：

施工验收完毕的墙面地面应进行保护，要避免重物搬运和对象硬物的撞击。严禁在已完工的墙地面上凿洞，以破坏面砖与基层的粘接。当必须进行电焊施工时，必须用板材保护，以免焊渣将面砖表面烧伤。墙的阳角和门口处，应用木板保护，以免碰坏磁砖。

吊顶工程

（1）龙骨吊顶材料要求

- 龙骨吊顶的龙骨材料的类别与型号应符合设计要求，承包商须提供产品合格证。

- 罩面板材料和形状尺寸应符合设计要求，要求承包商提供其产品合格证。

（2）龙骨吊顶的施工控制要点

首先确认施工部位，测量设计标高与实际高是否相符，如果天棚标高，受到其他设施的影响，即报交技术组负责人落实解决。接着报据确认下来的标高，准确地在墙上1M高四周弹水平线，且按如下的步骤进行严格的施工：

- 熟识图纸，了解天棚上的灯具、广播喇叭、空调口、喷淋头、消防探头的具体位置，使主龙骨在吊放时尽量避开。

- 检查材料是否齐备，质量是否合格。

- 检查是否与相应部位弹出龙骨安装标高及其水平线、分格线、吊点位置线。

- 检查是否与已经绘制吊顶之棚平面布置图，须穿出顶棚罩面板安装的灯槽等与龙骨框格是否吻合。

- 龙骨要有足够的刚度，主龙骨的连接处应相互错位，不宜安装在同一条线上；安装需要水平与顺直方正。

- 吊筋与主龙骨的端部距离不得超过300mm,以免龙骨悬臂过大而造成端部下坠变形。

- 轻钢龙骨在施工中应有起拱高度，且应不小于房间短向跨度的起拱1/1000（10米跨内水平线上中心提升10mm高）,跨度越大起拱随之增大。

- 主龙骨吊点间必须保证１平方米内有一吊杆，吊杆长度不大于1.2m可采用为Φ8mm的钢筋作为吊杆，拉爆螺丝应完全拉紧，不得有松动，若吊杆长度大于1.2m，需采用L45x4mm角钢作为吊杆，并设置反支撑。

- 主龙骨的型号必须满足承受吊顶荷载的要求，主龙骨的间距应不大于800mm，次龙骨的间距不得大于400×600mm。

- 检查所有金属连接杆，吊挂件等是否有防锈处理，连接是否可靠，纵横龙骨平面相交连接是否牢固，密合、平齐、方正、框格尺寸是否与罩面板规格相符，留有安装间隔。

- 检查各吊杆位置是否正确，固定是否牢靠，吊杆是否具有足够承载能力，是否通直。

- 检查需安装在结构基体下及顶棚内所有水、电、通风、空调等管线是否已安装完；管道灌水试压是否完毕。

（3）龙骨吊顶罩面板安装施工质量控制要点

- 全面校正主次龙骨的位置及水平度，其他各专业工种也必须紧密地配合，做好各自的隐蔽工程，以便隐蔽验收后，才能进行石膏板封闭。

- 检查罩面板质量是否符合设计要求，质量是否合格，颜色是否一致，花纹图案是否易对花，建设单位对其是否认可。

- 检查罩面板材料是否符合环保要求及卫生要求。

- 接到天棚隐蔽工程记录认可表后，开始石膏板的安装，石膏板宜竖向铺设。安装时自攻螺钉与板边距离应为10-15mm,螺钉间距以150-170mm为宜,均匀固定。钉头嵌入板面深度以0、5-1mm为宜,板与板之间缝隙应在3～5mm左右,固定时应从一块板的中间向板的四边固定,不得多点同时操作。

- 检查罩面板是否安放平整，是否有翘曲变形、漏、透现象，有花纹图案是否安装符合要求。

- 检查罩面板表面是否有污染、折裂、缺棱掉角、锤印及发霉等。

- 半嵌式罩面板尚应检查接缝是否均匀一致，高低启口是否破裂

- 凡用夹板造型的跌级天棚，应在地面上开线弹墨定位，再用悬垂挂线定出吊装跌级造型的准确位置。安装好吊装的支撑铁件或吊杆，试吊后临时挂起，通线后调平，再把跌级造型件紧固。所用的木方、夹板均要进行防火涂料处理，高级装饰还要进行防虫处理。

- 螺钉眼应先刷防锈漆，再用石膏腻子点补，缝隙在填满后必须用纱布封闭，然后根据面层的装饰材料，做好板面的平整和防潮处理。

- 工程质量允许偏差：（用2m靠尺和锲形塞形塞尺检查）石膏板：表面平整3mm,立面垂直3mm,接缝高低1mm。胶合板：表面平整2mm,立面垂直3mm,接缝高低0.5mm。

涂饰工程

（1）涂料饰面工程施工前作业条件

- 涂饰工程应在抹灰工程、地面工程、木装饰工程、门窗工程、水、电气安装工程等全部完成后，并在清洁干净的环境下施工。

- 基体表面干燥，平整，干净无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%，木材基层的含水率不得大于12%。

- 晴天、无风、气温应在摄氏零上5～35℃之间。冬期应有采暖保温、防冻措施。

- 材料计划拟定，工具齐备，先期材料充足。

- 设备调试正常完好，辅助工具已备。仓储地点落实。

- 制度基本健全，有关人员配置到位到岗。

- 样板、设计要求已得到有关部门确认。

- 不涂饰的部位已作好保护措施。

（2）涂料饰面工程施工要求：

- 内墙乳胶漆

  - 基层处理：混凝土墙表面的浮砂、灰尘、疙瘩等要清除干净，表面的隔离剂、油污等应用碱水（火碱∶水=1∶10）清刷干净，然后用清水冲洗掉墙面上的碱液等。

  - 喷、刷胶水：刮腻子之前在混凝土墙面上先喷、刷一道胶水（重量比为水∶乳液=5∶1），要注意喷、刷要均匀，不得有遗漏。

  - 填补缝隙、局部刮腻子，用水石膏将墙面缝隙及坑洼不平处分遍找平，并将野腻子收净，待腻子干燥后用1号砂纸磨平，并把浮尘等扫净。

  - 满刮腻子：根据墙体基层的不同和浆活等级要求的不同，刮腻子的遍数为三遍，腻子的配合比为重量比其配合比为：聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）∶滑石粉或大白粉∶2%羧甲基纤维素溶液=1∶5∶3.5

  - 刷、喷三遍乳胶漆，前两遍乳胶漆待干透后各用细砂纸打磨一遍。

    - 防潮涂料—现浇板底薄水泥浆加胶水喷底，做1:1:6混合水泥，砂浆15厚，分二次粉光，石膏粉批嵌，上刷白色环保型水性涂料二度。

    - 天然真石漆:适用于水泥墙体木板，纸，泡沫，玻璃，胶合板的基层。基层处理达到平滑，干燥，结实。易受潮部位及木板基层喷涂防潮底漆（室外墙体必须）。一遍喷涂，厚均2~3mm，待稍干。二次喷涂，厚均2~3mm，待稍干。天然真石漆防水保护膜（室外墙体必须）。

- 油漆的施工技术要求

  - 在施工前根据图纸要求，应先做一块不少于300X300mm的饰面板进行油漆。样品制好后，待设计师及发包人认可方能大面积施工。

  - 工具：所用于油漆的工具排笔都必须是清洁、干净、无异物，包括喷漆的压缩机、管道和喷枪都要干净。

  - 环境：所有装饰件的油漆施工都应该是在干净的环境中进行，油漆作业时，严禁在封闭的地方进行，为了减少气体积聚密度，一定要通风透气。

d)油漆的材料：所选用的颜色和油漆种类一定要按设计要求和确认样品后才能使用，所有油漆材料必须有产品合格证及商检测试报告。并在储存有效期内使用。

- 工艺程序要求：

  - 所有油漆的木饰面板表面均用砂布先打磨光滑并清除粉尘。

  - 非原本色的油漆（手扫漆）表面要先补灰，补灰腻子的材料必须适应油漆的附着，避免脱层现象。灰层厚度适当，待干透后再进行反复打磨，直至光滑平整无缺陷、不出现裂口为止。还应注意报据使用部位，基层材料底涂料和面涂料的不同性能，合理地选用腻子的配合比。

  - 清漆油漆的施工需分层次进行。不同的漆类进行的次数均不相同，严禁一次性完成。对本色清漆的装饰面，先进行清漆封闭处理，刷漆二遍（防止饰面受污染）再进行加工成型后补钉孔，补灰缝，打砂纸，去粉尘后，喷漆二遍（不能有流泪痕迹，不能有发白现象，不能有微细气泡等缺陷，做完的油漆面应平滑，手感丰满。

  - 不管是油刷还是喷射施工，对不该油的部位应先保护起来，严禁有油漆占上后再铲除的处理方式。

  - 在整套工序完成后，油漆层完全自然干透后，再进行保护处理。

  - 遇上天气湿度大，油漆未干时，不能强行用太阳灯管进行加热烘干的错误做法进行作业，会引起火灾。油漆期间，绝对严禁吸烟、生火。

  - 油料应单独堆放和储存在四周砖结构的仓库。库门口放一定数量的灭火器及砂箱，油漆库内不能放道其他易燃物品。领取油漆不能在仓库内进行油漆稀释调配。完剩的油漆应加盖密封好或用板加盖好，不应随意乱放。

  - 洗手、洗刷、洗喷枪剩余的残油及抹布不能乱扔乱倒，慎防火灾。

木结构、木饰面板的施工技术要求

首先熟识图纸；测量实际尺寸与图纸中尺寸是否相符，如出入太大，需经设计师修改设计后，方能施工。同时对新、老图纸应分开，无另外通知均以新图为准。然后定出基准线，并注意如下事项：

          - 选用的木料必须干燥木材，无裂痕、无蛀腐，夹板3-18mm均按设计要求选用进口或国产一级品, 夹板规格为2440X1220,且合理用料,如天棚有吸顶灯的部位用9mm,贴镜部位用9mm,迭级造型天花制作采用12mm-18mm夹板,弧形面采用3-5mm夹板,木龙骨采用18mm大芯板支撑悬吊木方每平方四个点。

          - 木材内面必须涂上防火涂料两遍，靠墙的面须油防潮漆。

          - 接口和连结地地方必须牢固。

          - 封顶前必须请有关部门进行隐蔽工程检查，得到认可后才能进行。

          - 饰面板表面不能有缺陷，在一完整的饰面上不能在纹理的垂直方向出现接口，平行方向的接缝也要拼密，其他偏差范围应严控在有关规定范围之内。

          - 安装饰面板时，应注意逐块将该处的照明、弱电等导线拉出，出线孔的位置,标高应符合装修设计要求。

          - 饰面板拼接“回字”花纹时、接口紧密无隙、木纹的排列应纵横连贯一致。安装时尽开能用针形气枪紧固、减少钉孔的明显度。木饰线收边时应周边平外一致、连接紧密均匀。

          - 木装饰花线应为干燥木材制作。无裂痕、无缺口、无毛边、头尾平直均匀、尺寸、规格、型号统一。长短视乎装饰件的要求而合理挑选。（减少浪费）木装饰花线在安装前应按设计图纸选型加工，并得到有关单位认可，才大批量加工。

木门施工技术要求

必须采用符合设计要求的成品木门。

首先根据门的图纸，检查门的型号、规格、门框色颜色，木门材质材是否符合要求，然后根据门窗的安装规范进行施工，应注意如下问题：

- 根据图纸对门洞做水平和垂直的校正，门框木质必须坚实，门框靠墙面做好防潮处理，如门框埋下地面10mm部分应做好防潮封闭处理。

- 固定门框可采用焊接，膨胀螺栓或射钉等方式，但砖墙严禁用射钉固定。门框装好调平垂直后，用水泥砂浆，把门框内侧空位填实批平。

- 门套制作应考虑饰面板与实木装饰线的收口处理，碰接缝必须密实无间隙。门套木装饰线不能在中间接驳。木线并接要平整光滑。门套上下之间尺寸必须一致，对角线相等。门扇制作时必须防止变形，因此做门的骨架木方时就防变型技术处理。门扇的基层及饰面板的贴合应考虑总的厚度，与门锁的配合必须一致。门扇本身的造型拼花应对称均匀，拼缝细密，跌级地方实木装饰线压边收口，门扇周边实木收边收口。

- 门扇与地面缝（装饰面5mm）。

- 门扇与门企缝（油漆前2～2.5mm）

- 门扇与门上框缝（油漆前2mm）

- 门的油漆、颜色根据设计的要求，按油漆施工规程严格施工。

- 门框安装后，对人流繁忙的通道，门扇不得同时装上，应根据实际施工计划安排。

- 门框、门扇，安装完成后，必须严格地做好保护措施，使在意外碰击下不致损坏。

- 门扇应开启灵活，无倒翘，阻滞及反弹现象，五金配件齐全、位置正确。关闭后密封条处于压缩状态。

- 门的安装质量允许偏差要根据门的材料，装修标准高低，再结合国家验收规范制定出本工程的实际要求。

金属加工工程

不锈钢柱、扶手、铜管的施工技术要求

- 不锈钢选料应经过慎重考虑后决定，主要是板厚要确保装饰表面有足够的刚度，一般用1.2厚，较小尺寸可用1.0mm。

- 不锈钢材原厂的保护膜在加工和安装期间不能撕掉。

- 安装前一定要先定出纵横轴线、垂直线、控制线、并验证实际加工尺寸。

- 安装柱子前必须确认板的尺寸、规格与设计是否相符，确保安装顺利。

- 安装时应先进行试安装，如有尺寸不吻合，应送工厂返工或修理。安装时抹胶要均匀，由里向缝口顺序压紧，排胶排气，使板材与底板贴紧，挤出的胶液要立即擦净，不能留有胶痕。

- 不锈钢、铜管的转弯接口处凡无法抛光的均不用焊接，但其接口必须相当吻合。

- 焊接采用彩氩焊接、接口处焊接牢固，磨平抛光后不得看出接口。

- 完工后一定要做好保护处理。特别要防止硬止撞击使板面形成凹陷。

- 施工接口与转弯接口先做好样品，等设计师验证认可后方能全面施工。

装饰材料绿色环保要求

（1）装饰材料安全要求：装饰施工选择的全部装饰材料必须符合国家有关装饰材料的安全要求，并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后环境检测权威机构检测各项装饰安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求，若达不到规范各项指标要求，承包人负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。

（2）为了保证本装饰工程的质量，确保工程完工以后室内环境的空气质量符合国家标准要求，要求对石材、木地板、木门、胶合板、胶粘剂、木制品油漆、墙面乳胶漆等材料的原材料、辅助材料在使用前全部要求进行环保检测并提供有效检测报告。要求健康、卫生、安全、环保，最大程度地保证产品出厂时、消费使用过程中无毒、无害（无腐蚀性、无放射性、无生物危害、无有害挥发物）。

（3）装饰材料必须使用绿色、环保材料；各装修部位的要求如下表：

表 7-3 装饰材料环保检验要求

| 材料名称 | 使用部位 | 材料相关检验要求（材料进场后要求进行复验） |
| --- | --- | --- |
| 木夹板 |  | 人造板及其制品中甲醛释放限量符合国家标准GB-18580的要求。 |
| 胶粘剂 | 木器制作、腻子胶 | 有害物质限量应符合国标GB-18583的要求。 检测项目：1.甲醛；2.苯；3.甲苯及二甲苯；4.甲苯二异氰酸酯；5.总挥发性有机物。 |
| 内墙涂料 木制品油漆 | 墙面 | 有害物质限量应符合国标GB-18582的要求。 检测项目：1.甲醛；2.挥发性有机化合物；3.重金属 |
| 金属板、石膏板 | 吊顶 | 各材料放射性核素限量应符合国标GB-6566的要求。 |
| 分隔墙 |  |  |
| 石材 | 墙面、地面 |  |
| 室内环境 | 室内空间 | 室内环境检测应符合国标GB50325的要求。 检测项目：1.氡（RN-222）；2. 甲醛；3.氨；4.苯；5.总挥发性有机物（TVOC）。 |
| 防水材料 |  | 应进行常规建筑材料检验并符合相关要求。 |

（4）竣工检测

- 本工程完工以后，按中华人民共和国《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325进行检测。检测费用包含在投标综合报价内，不单位计算。

- 检测项目：氡、甲醛、氨、苯和TVOC等。

土建工程材料技术要求

（1）总说明

- 所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料；

- 所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《建筑设计防火规范》（GB 50016）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）的规定；

- 所用材料应绿色环保要求：符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后经深圳市环境检测权威机构检测各项安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325等环保要求，若达不到规范各项指标要求，承包人负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。

- 所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。

- 进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。

- 应对材料进行见证检测情况：国家规定或合同约定；对材料的质量发生争议时。

- 承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。

- 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。

- 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。

- 所有用于本工程的材料的防火等级必须满足设计B1级及防火规范要求。

- 现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。

- 复层涂料应符合GB/T9779-88（要求采用一级品及以上）。

（2）承包人施工前2个月提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、发包人和使用单位（必要时）审批、考察、备案。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部经济责任。

（3）主要材料技术要求：

表 7-4 主要材料技术要求

| 序号 | 产品名称 | 应用范围 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥基自流平 | 室内地面 | 一、符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： 1.外观：单组分产品外观应均匀、无结块；双组分产品液料组分经搅拌后应呈均匀状态；粉料组分应均匀、无结块。 2.物理力学性能：应符合以下要求 - 流动度/mm：初始流动度≥130；20min流动度a≥130 - 拉伸粘结强度/MPa ≥1.0 - 耐磨性b/ g ≤ 0.50 - 尺寸变化率/% －0.15～＋0.15 - 抗冲击性 无开裂或脱离底板 - 6）24h抗压强度/MPa ≥ 6.0，24h抗折强度/MPa ≥ 2.0 |
| 2 | 内墙乳胶漆 | 墙面 | 符合设计及国家标准的相关规定、环保要求； - 耐擦洗性能：≥10000次 - 干燥时间(表干)：≤2.0小时 - 耐水性：较好 - 耐碱性：(48h，饱和氢氧化钙溶液)无异常 - 黏度（s）： 30～75 - 细度(um)：≤100 - 遮盖力(g/㎡) ：≤300 - 对比率（白色和浅色）≥0.90 - 附着力(%)：100 - 耐沾染性（%）：≤30 - 延伸率（%）：≥150 - 涂膜口红污染试验：通过 - 游离甲醛（g/kg）≤0.1 - 挥发性有机化合物（g/l）≤200 - 可溶性铅（Pd）(mg/kg) ≤90 - 可溶性镉（Cd） (mg/kg) ≤75 - 可溶性铬（Cr）(mg/kg) ≤60 - 可溶性汞（Hg）(mg/kg) ≤60 |
| 3 | 轻钢龙骨 | 天花 | 并符合国家有关标准、规范、规程。 - 轻钢龙骨双面镀锌量: ≥140g/㎡ - 轻钢龙骨底面平直度: ≤0.4㎜/1000㎜ - 轻钢龙骨侧面平直度: ≤0.3㎜/1000㎜ - 承载龙骨加载挠度: ≤1.2㎜，残余变形量≤0.2㎜ - 覆面龙骨加载挠度: ≤1.6㎜，残余变形量≤0㎜ |
| 4 | 硅钙板 | 天花 | 符合设计及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： - 密度（干燥，最大值）/ kg/m3：：≦240 - 抗弯强度（最小值）/kPa：≥310 - 抗压强度（最小值，变形5%时）/kPa：≥414 - 含水率平均值≤1.2%，吸水率平均值≤7.8% - 热面性能：翘曲（最大值）/ mm：≦6.0 - 燃烧性能：不燃（A级） |
| 5 | 块型铝扣板 | 天花 | 符合设计及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： - 漆膜硬度：F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 - 耐火性能：A级 - Z 型龙骨采用1.2mm厚冷轧镀锌钢板，相关连接件表面镀锌，镀锌层厚度≥9μm； - 实际长度规格若按图纸尺寸有所调整，在+3%之内单价不做调整。 - 必须采用容易装卸、检修、耐用及不变形的构造方式以便吊顶内设备管线的维修。 - 天花完成后要求平整，无明显的凹凸、下垂。 |
| 6 | 防滑地砖 | （尺寸、部位详图识） | 符合设计及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： - 应选用强度高、耐磨性好的干压法成型砖，符合国标优等品要求，符合环保要求，各项质量指标符合国家规范要求，规格按设计要求。 - 吸水率：平均值10%≤E≤20% - 破坏强度：≥800N - 断裂模数：≥12Mpa - 抗热震性：经10次抗震性试验不出现炸裂或裂纹 - 耐污染性经试验后不低于3级 - 耐酸性：通过国家检验标准 - 耐碱性：通过国家检验标准 - 中国3C产品认证产品 - 国家绿色环保产品 - 中国名牌产品 - 其它按照实物样板标准执行。 |
| 7 | 釉面砖 | 墙面 | 符合设计及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： - 应选用抗热震性、抗釉裂性能好的亚面砖，符合国标优等品要求，并应符合环保要求，规格按设计要求。 - 长度和宽度 ±0.5% - 厚度 ±10% - 表面平整度 ±0.4%-±0.2% - 边直度 ±0.2% - 直角度 ±0.3% - 吸水率 10%E<18% - 抗热震性经十次抗热震性试验不出现炸裂和裂纹 - 经抗釉裂试验，釉面应无裂纹和剥落 - 铺贴时选用聚合物水泥沙浆湿贴作业 - 中国3C产品认 - 国家绿色环保产品 - 各项质量指标符合国家规范要求。 - 其它按照实物样板标准执行。 |
| 8 | 成品木门 | 所有需要安装成品木门的房间 | 符合设计要求及国家《建筑木门、木窗》规范和标准，并符合实物样板的技术要求和设计要求。 - 木材：使用的木材，材质无腐朽、无死节、无2㎜以上开裂、无严重色变，门框须采用硬杂木； - 板材 采用II级防水板材，达到E0级环保要求； - 含水率：使用木材、板材含水率为10%-14%，适合广东地区平衡湿度 - 油漆：采用PU水性环保漆（不饱和聚酯油漆），3道底漆、2道面漆；外观指标达到高级标准 - 胶水：采用D4双组份防水木工环保胶； - 工艺结构 - 拼板：采用无缝拼接技术，拼好的板无胶线，使用欧洲感色带测试拼缝效果 - 组合 采用榫胶结合和钉胶结合二种工艺，榫为∮14㎜加长木榫，采用无锈枪钉 - 防水 采用国内先进的阻水剂，经过6个循环的冷热测试，防水效果优异 - 密封 采用德国高抗环境变异塑胶密封条，密封严密，耐久性能好 - 包装 防震双层保护，PU套角及A=B加强芯五层双坑纸箱保护 - 缝隙 门扇和门框标准间隙为2.5-4㎜； - 门框 门框和线条采用卡线结构，组合严密，调整由于墙厚误差造成的缺陷 - 变形 采用350集成材工艺，加防变U槽，木门变形率低于0.5‰ - 除湿 生产周期内增加一次窑干平衡处理。 - 其它按照实物样板标准执行。 |
| 9 | 成品木门五金配件 | 成品木门 | 符合设计及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： - 门把手采用不锈钢把手，在双面100N拉力作用下，20万次开启测试把手偏角不大于1O；双锁舌； - 其他要求详见实物样板标准。 - 有用水要求的区域，门框采用不锈钢门框。 |
| 10 | 同质透心PVC卷材 | 地面 | 符合设计要求及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： - 耐磨层厚度不少于2.0MM，受热后折曲度不大于8.0 MM。 - 阻燃：不低于B1级或M3级； - 抗磨损性：大于或等于0.3MM；抗磨等级不低于M级； - 防老化、耐磨压，使用寿命可达10年以上不变色、不变形。 - 回弹性和标准吸振性应符合国家有关标准。 - 粘贴、焊缝连接，地面与墙角的接缝要求不留空隙。 - 7提供的同质透心PVC卷材要求是原装正品，粘接剂必须是优质产品，绿色环保、无毒、无味，防水、防滑、防霉菌。 - 符合品牌要求 - 其他要求详见样板 |
| 12 | 卫生间成品隔断 | 卫生间 | 符合设计要求及国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： - 板材为抗倍特板,12mm厚，分隔与宽度根据设计要求，主要材料为热固型酚醛树脂。 - 配件（底角、合页、门锁、把手、衣钩、拉杆）材质为尼龙材质。 - 隔断支腿内必须加衬钢，衬钢需经热镀锌处理。 - 隔断顶部拉接杆材质为铝合金。 - 蹲位隔断和冲凉隔断均应合理布置支腿和吊件。 - 防火要求：产品的燃烧性能必须达B1级要求。 - 其他要求详见样板。 |
| 13 | 其他材料 |  | - 所用材料的品种、规格和质量就符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料。 - 所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）。 - 所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定； - 所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。 - 进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。 - 当国家规定或合同约定应对材料进行见证检测时，或对材料的质量发生争议时，应进行见证检测。 - 承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系。 - 建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。 - 建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。 - 现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。 - 复层涂料采用一级品及以上产品。 - 人造石应符合国家有关标准、规范、规程，并且耐磨度＞Ⅱ级。 |

安装工程技术要求

预留预埋工程

结构预留孔洞要求

      - 总承包人需根据图纸要求绘制相应结构留洞及套管综合图以及洞口、套管检查表供施工和检查使用，洞口、套管检查表宜采用消项管理。

      - 总承包人应组织给排水、消防、暖通、电气等专业技术人员熟悉图纸，对本 专业管路和金属线槽、桥架等的走向形成立体的认识；审核预留洞有无冲突， 发现问题应及时通过监理人/发包人解决。

      - 结构预留孔、洞、槽和预埋件

  - 当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时，应与土建施工配合预留孔、槽。

  - 在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞、槽和预埋件时，应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定，标好孔洞的部位，将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢，盒内堵塞，并经监理人/发包人验收合格后才可浇注混凝土。在混凝土浇筑过程中应有专人配合校对， 看管模盒、埋件，以免移位。

  - 预制墙（楼）板需要剔孔洞时，必须在装修或抹灰前剔凿，孔洞直径与管外径的间隙不得超过 30mm。遇有剔混凝土空心楼板肋或断钢筋时，必须预先征得监理人/发包人的同意并采取相应的补救措施后，方可进行。

  - 在配合施工中，机电专业人员必须随工程进度密切配合土建专业作好预留预埋工作。

  - 为了避免遗漏和错留，在核对间距、尺寸和位置无误后，报监理人验收。

预留预埋套管的要求

- 套管设置

- 管道穿过楼板、梁、建筑外墙及隔墙、基础等处时，必须设置套管。安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平，套管与管道之间填实。管道穿地下室、地下构筑物外墙、卫生间沉箱、屋面、外墙及其它管线穿越防水层时，应采用刚性防水套管。

- 套管安装

- 根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度，翼环及钢套管加工完成后刷防锈漆做防腐处理。套管安装时，必须随混凝土施工一次性浇固于墙（壁）内。楼板、隔墙和墙内的穿管孔隙在安完管道后进行堵塞封堵。预埋上下层套管时，中心线需垂直，套管不能直接和主筋焊接，应采取附加筋形式。

- 人防套管的预留预埋

  - 给水管、压力排水管、电缆电线等密闭穿墙短管，应按设计要求制作。当设计无要求时，应采用壁厚大于 3mm 的短管。

  - 通风管的密闭穿墙短管，应采用钢板焊接，钢板厚度不应小于 3mm，其焊缝应饱满、均匀、严密。

  - 密闭翼环应采用厚度大于 3mm 的钢板制作，密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。

电气导管、线盒预留预埋（包括剪力墙、现浇顶板、砌体）

- 材料准备的要求

  - PVC 盒的表面一定要光滑，材质要好。钢制接线盒外观应干净，无脏污， 无划伤，无毛刺锐边。

  - 管件表面内壁一定要光滑，不应有裂痕，毛刺。厚度符合规范要求。

  - 钢管直接头，厚度要符合验收质量标准，表面光滑，无毛刺，镀锌层完好。

  - 接地线为软芯铜导线，接地管卡配套。

- 确定管、盒位置

  - 顶板类在模板上画出线盒位置线。

  - 墙面类用盒尺和水平仪确定线盒位置并在钢筋上标记（定位时考虑保护层厚度和建筑做法）。

- 固定线盒

  - 固定线盒时须在堵盒前首先堵好管口。

  - 为防止混凝土浇筑时线盒偏位，底盒绑扎时应加背筋。

  - 灯盒应该安装在房间或功能分区的中心。

  - 同一室内的底盒标高差≤3mm，并排插座开关面板高度差≤1mm。

  - 固定钢筋不小于 ф8。

- 敷设管路

  - 管路必须敷设在钢筋网内侧和上下层钢筋之间,与钢筋绑扎固定。管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉。

  - 布管完成后，用扎丝绑扎在钢筋的底板筋上。

  - 管口必须封堵严密。

  - 向上的管路在引出位置应用钢筋固定,用以固定位置和保护管路不受外力损伤折断。

  - 弯曲半径不小于管外径的六倍，且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。

  - 离表面的净距不小于 15mm，并列的管子间应留有间隙。

  - 混凝土结构内电管暗敷出梁、楼面偏差≤30mm。

  - 绑扎点距离应≤500mm，管的直接处与绑扎点间距应≤15mm。管与盒的接头处与绑扎点间距应≤10mm。

- 管路连接、切断、弯曲

  - 管路与管路的连接：使用与管路配套的套管和专用粘接剂。

  - 管路与箱盒的连接：使用配套的盒接头和胶粘剂，并用配套的锁母固定。

  - 管路切断的过程中不能使切断的管口发生变形，钢管则必须用钢锉把管口内外的毛刺修整平齐，不能出现斜口。

  - 直径在 32mm 以下的管路，使用配套的弯管弹簧，直径在 32mm 以上的管路使用热煨法。

  - 管口锉光滑、平整，接头应牢固紧密。

  - 弯曲半径不小于管外径的 6 倍，且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。

  - 管路切断处切口平顺、无毛刺。

  - 镀锌钢管连接处胶带缠绕圈数不少于 4 圈。

- 跨接地线

  - 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地线卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线。

  - 导线截面积不小于 4mm²。

  - 使用与镀锌钢管配套的专业接地线卡。

- 线管内应施工完成铝丝/钢丝/尼龙绳等导线穿线工作。

多媒体箱、配电箱预制件

- 制作模具

根据电箱箱体尺寸、安装标高以及安装墙面砌筑砖匹数排版设计开模；定型模具应固定牢固，拆卸方便，采用钢模或木模都可，建议使用钢模；预制块不应太重，以施工人员能顺利搬运为宜，过大过高应设置成 2 块组合（内部配筋加强）；预制块凹槽净宽度宜为箱体宽度＋50mm（每边留 20-30mm 塞缝），凹槽深度为箱体底盒＋10mm；预制块厚度与砌块同；预制块开口尺寸超过300mm 或上部有斜顶砖处，其上部宜加 2 根钢筋带，托住上部砌块（钢筋位置需注意避开电线管开槽深度）。

- 墙体砌筑预制块安装：墙面砌筑时在电箱安装位将预制块预留墙体内。

- 安装电箱底盒：砌筑完成粉刷灰饼验收后，使用砂浆在预制块洞口处固定电箱底盒（电箱上下应将电线管洞预先开好）。

- 电箱底盒保护：线盒周边使用砂浆倒 45°坡口，箱体配管穿引线，下方管口堵口，箱体洞口用硬纸板(或塑料板)封闭。

砌体墙面、混凝土墙面管线暗埋、后开槽与混凝土留洞技术措施及注意事项：

- 线管管槽定位：根据精装图纸，确定线盒及配管位置、放线、画线；

- 切槽：使用多片切槽机切槽，用凿子剔出管槽里多余的砖渣,管槽宽度比管的外径大 10mm，槽深为 D+15mm。墙面水平开槽的长度不得大于 50cm；

- 敷设线管及固定线管：放入槽后，每隔 0.5m 须用铁钉固定。首先用水浇湿管槽，再用高一标号水泥砂浆修补（砂浆强度等级不低于 M10，两根管槽以下）；三根配管以上用细石混凝土补槽，并挂玻纤网（玻纤网宽度超过管道两边不小于 10cm）；最后由土建统一面层抹灰,并排管间距 h≥15mm，D 为线管直径。

- 注意事项

  - 禁止现场抹灰墙面存在后开槽：在土建施工阶段加强与土建、精装修施工图纸复核，将精装修点位预留到位；加强现场施工工序的控制，管线开 槽、封堵应在砌筑阶段施工完成。

  - 禁止混凝土墙面管线暗埋后开槽：在结构施工阶段，加强施工前的图纸会审，复核水电点位，将水电点位定位准确，合理布置管线，预留管槽，避免结构后开槽。

  - 混凝土留洞：加强施工前的图纸会审，复核机电施工点位，将预留孔洞定位准确，避免结构后开洞、扩孔破坏钢筋，保证结构安全。

给排水工程

套管比立管大 2 个管号，套管间隙 10～20mm 为宜，套管高出装饰面层 20～

30mm，多水房间时应为 50mm，穿屋面应为 1000mm。套管安装前内外刷防锈漆。调整套管与管道的同心度，套管与板底平齐，管道安装就位后，用沥青油膏或膨胀水泥砂浆嵌缝。

给水系统–衬塑钢管安装

总承包人需审核施工图纸及其它技术文件是否齐全，图纸深度是否满足施 工要求；管道布置空间与建筑物及其它专业管道是否有交叉和矛盾，与设备、阀件相连接的口径、方位、坐标、标高是否相符；检查土建施工预留槽洞、 套管位置是否正确。

- 管材切割：应使用电动带锯、高速电动圆锯机等垂直切割，严防切管衬层变形、损坏。

- 加工管螺纹：准备加工螺纹的管段，外圆必须正常（不椭圆、无损伤），使 用套丝机或手工管子铰板加工螺纹。加工螺纹后，要用螺纹规鉴定是否标准。

- 里衬倒斜角：为了容易导入管件中的芯子夹层，用刮刀切去衬层厚度的一半； 倒角处必须保留衬层厚度的 1/2。

- 管道安装：用虎头钳子夹紧管子，装上管件，用手拧紧。

- 管道支吊架安装：所有管道支吊架应为钢制，制作完成后进行防锈刷漆处理。在阀门及大口径管道上需支撑的配/附件位置均应增设支吊架，以防止管道 受力过大。

给水系统–PPR 管道安装

- 材料验收

  - 压力等级、外径、壁厚符合设计文件及规范要求，合格证等质量证明文件齐全。

  - 管材和管件的内外壁应光滑平整，无气泡、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷，色泽应基本一致。

  - 管材的断面应垂直于管材的轴线。管件应完整、无缺损、无变形。

  - 搬运管材和管件时，应小心轻放，避免油污，严禁剧烈撞击，与尖锐物触碰和抛、摔、拖。

  - 现场设置材料架，具有遮阳措施，管件和管材按标签平整堆放，堆放高度不可高于 1.5m。

- 支吊架施工

  - 支架间距、型材规格符合相关规范、图集要求。

  - 分支管采用专用管卡。

  - 主干管（联合管道）采用型钢支架，支吊架除锈、刷漆；交付时支吊架漆面光洁、无锈蚀，型钢支吊架倒角。

  - 采用金属管卡时，需加设橡胶垫片。

  - 管道及管件安装

  - 管道不得穿越电气设备间、风道、电梯井、排水设施。

  - 横干管与墙、地沟净距≥100mm，与梁、柱≥50mm（无接头）。

  - 立管管中心距柱≥50mm，根据管径大小距墙面 25mm～60mm。

  - 管道平行安装时，冷水管位于热水管下方，连接器具时，冷水管位于热水管右侧。

  - 管井内管道安装前，应深化图纸，保证安装及检修要求，合理排布。

  - 与金属管连接时，采用丝扣或法兰连接。

  - 给水引入管应有≥0.3%的坡度坡向室外。

  - 热熔时，量出热熔深度，并做好标记，环境温度＜5℃时，加热时间延长

  - 50%。

  - 法兰盘压力等级相同，法兰垂直于管轴线，表面相互平行，橡胶垫无毒、抗老化；螺栓规格相同，方向一致，螺栓应露出螺母 2～3 扣丝。

- 管道试压及冲洗

  - 压力试压前，系统管道中阀门位于开启状态，水表采用短支管替代。

  - 热连接的管道，水压试验的时间应在连接完成 24h 后进行。

  - 水压试验前，试压管道应固定，但接头部位应明露。

  - 管道压力试验合格后，管道余水应采用有组织排放。

  - 在竣工验收前进行冲洗、消毒，冲洗水采用生活饮用水，流速≥1.0m/s。

  - 管道的各配水点、受力点以及穿墙支管节点处，使用专用墙装弯头及管卡固定。

- 给水 PPR 的补偿措施：

当条件具备时，横管或立管充分利用建筑空间，以Ω形管道作变形补偿， 条件不具备时应设置补偿器。

给水系统–不锈钢管安装

- 管道不得浇注在钢筋混凝土结构层中。

- 不锈钢管材和管件不宜与水泥、水泥砂浆、混凝土直接接触。为防止氯化物对管道腐蚀，可在管外套塑料膜或缠绕防腐胶带保护。

- 埋地宜选用覆塑不锈钢管，可避免土壤对管外壁的酸碱腐蚀和硬质杂物对 管材表面的损伤。亦可采用其他包扎材料作防腐措施，如外缠两层聚乙烯带， 包扎两层沥青漆（或环氧树脂）玻璃纤维塑胶布防腐。

- 室内不锈钢管宜距楼底面、墙面净距离 10～15mm 明敷，结合装饰成暗敷， 即敷设在顶棚内、吊顶内、装饰板内。

- 嵌墙敷设的不锈钢管，管线应水平或垂直布置在预留或开槽的凹槽内，槽内不锈钢管应采用管卡固定。在管线转折处，应预留 5～10mm 净空，补偿管路因热胀冷缩引起的伸缩变化值。

- 明装不锈钢管，其外壁距装饰墙面的距离：公称直径10～25mm 时应小于30mm； 公称直径 32～50mm 时宜小于 40mm。明装立管应靠近用水器具的墙角、柱旁或管道井内。

- 不锈钢管不宜穿越建筑物的沉降缝、伸缩缝和变形缝。当不可避免时，应采取防止管道被破坏的技术措施。

- 管道不得敷设在配电间、强弱电管道井、烟道、风道内和排水沟内，管道不宜穿越卧式、储藏室、橱窗、壁柜等处。

- 敷设水平干管宜具有 0.2%～0.3%的坡度，坡向泄水装置。在引入管、折角进户管件、支管接出和仪表接口处，应采用螺纹转换接头或法兰连接。

- 不锈钢管按设计要求处理。

- 薄壁不锈钢管安装注意事项

  - 不锈钢材料吊运，不能与其他金属直接接触，应加垫木板或橡胶板等非金属材料。

  - 管子切割不允许用普通砂轮片切割，应采用不锈钢专用砂轮片或等离子切割。

  - 不锈钢管材及管件定位焊时焊缝内侧应进行充氩保护。

  - 起弧与收弧：起弧采用回焊法，收弧应填满弧坑，起弧必须在坡口内完成,禁止在管道、管件母材表面打弧与起弧。若起弧与收弧处发现气孔、裂纹应及时处理。

  - 不锈钢管道、管件以及不锈钢管道、管件与非不锈钢材质管道、管件的连接，焊接的对接接头打底焊接前管内及空腔内应充满氩气保护，才能进行钨极氩弧焊。

  - 多道多层焊的起弧、收弧处应相互错开。

  - 不锈钢材料连续焊接时，其层间温度不超过 60℃。

  - 管道连接的焊口焊接前后要进行酸洗和钝化处理。

给水系统–铜管安装

- 给水系统使用的铜管，管材规格按设计要求确定。

- 建筑给水铜管管系统宜采用铜制管件，铜管与钢制设备连接时，应采用铜合金配件。

- 铜管可敷设在管沟内。埋地铜管宜有防腐措施。

- 建筑给水支管宜敷设在吊顶、地面垫层或墙壁内。高层建筑给水立管宜敷设在管道井内。管道不得浇注在钢筋混凝土内。

- 引入管穿过地下室外墙或地下构筑物墙壁时，应预留孔洞或敷设套管，并应考虑建筑物沉降等不利因素。管道不得穿建筑物的沉降缝、伸缩缝。如必须穿越时，应设置管道伸缩和剪切变形的补偿装置。

- 管道穿越楼板、承重墙时，应设钢制套管。穿楼板套管上端应高出室内地坪50mm，下端应与楼板底齐平。穿越承重墙时套管应与两墙面平齐。管道穿越地下防水墙、顶板时，应设防水套管。

- 敷设在垫层或墙槽内的铜管可采用覆塑铜管，外径不宜大于 28mm,管线宜水平或垂直布置在预留或开凿的凹槽内，槽内铜管应设置管卡固定。

- 管道不得敷设在卧室，贮藏室及烟道和风道内。

- 横管敷设宜不小于 0.2%～0.5%的放空坡度。

- 铜管的连接方式应符合以下规定：

  - 引入管、支管接出及水表接口处应采用便于检修拆卸的连接件。

  - 埋地、敷设在垫层或墙槽内的铜管采用硬钎焊接。

  - 外径小于 28mm 的明支管可采用软钎焊接、机械式连接(卡套、冷压接)。

  - 铜管与供水设备连接时，宜采用带螺纹端口连接或法兰连接。

  - 当热水铜管直线管段超过 10m 时，应有管道热伸长的措施。管道伸缩量宜根据实际温差进行计算。

  - 连接水箱等设备进出口处的铜管，应做局部加强处理。

  - 室内明装给水铜管应做防结露处理，热水铜管应做保温处理。

  - 铜管焊接不得使用含铅钎料、含氨焊剂。

- 管道安装施工的注意事项

  - 施工过程中应防止与酸、碱等对铜管有腐蚀按设计要求核对无误。

  - 管道在安装前应检查其外观和管口，有明显伤痕的管道不得使用，变形管口应用专用工具整圆。受污染的管材、管件内外污垢及杂物应清理干净。

  - 弯曲的管道调直时，外径小于等于108mm 管道可采用冷调法，外径大于108mm 的管道可采用热调法。调直后不应有凹陷、破损现象。采用胀口或翻边连接的管子，施工前应每批抽 1%且不少于两根进行胀口或翻边试验。如有裂纹， 需要退火、试验处理，应重做试验。如仍有裂纹，则该批管子须逐根退火、试验，不合格的不得使用。

排水系统–UPVC 安装

- 预留洞

  - 预留洞或套管尺寸比待安装的排水管管径大两号，标准层预留洞距墙尺寸统一，预留洞用的钢管应固定牢固。

  - 如采用积水处理器、止水节等成品预埋件，则应根据设计要求及产品安装要求预埋。

- 立管安装

  - 立管垂直度允许偏差 3mm/m，全长（5m 以上）≤15mm。检查口距地高度统一， 朝向便于检修。

  - 阻火圈：高层建筑内公称外径大于或等于 110mm 的明设排水立管，在穿越楼层处应采取设置阻火圈或防火套管等防止火灾贯穿的措施。

  - 立管伸缩节：当层高≤4m 时，立管上应每层设置一个伸缩节；当层高>4m 时， 根据设计计算设置伸缩节；楼层内有横管接入的，汇合管件设置在楼板上部靠近地坪时，应在汇合管件上方设伸缩节；汇合管件设置在楼板下部时，在汇合管件下部设伸缩节；伸缩节的承口方向应迎水流方向。

- 水平支管安装

  - 坡度和吊架间距满足规范要求。

  - 采用金属卡或吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

  - 横管伸缩节：横支管、横干管无汇合管道接入，且与立管相连管段的长度大于 2.2m 时，在靠近汇合管件的横管侧设置伸缩节；横管上伸缩节间距不宜超过 4m，超过 4m 时，应根据设计计算设置伸缩节；伸缩节的承口方向应迎水流方向。

  - 管道变径：当水平支管由上游小管汇入下游大管时，应采用偏心补心，顶平连接。

  - 水平管道末端转换：UPVC 水平排水支管与柔性排水铸铁立管应采用卡箍橡胶圈接口。

- 成品保护

对已施工完的 UPVC 排水管做有效的成品保护：所有预留管口封闭严密，管道应采用塑料布等材料包裹。对同层排水预埋件，在现浇楼板完成后须将产品保护盖上的多余水泥浆清理干净，保证盖中心排水孔洞的通畅。

排水系统–铸铁管安装

- 柔性机制铸铁管承插连接：

  - 承口、插口及法兰压盖工作面上不得有泥沙及制作毛刺。

  - 安装所在的平面应与管的轴线垂直。

  - 胶圈边缘与上、下端对齐。

  - 插口端插入承口内，为保持橡胶圈在承口深度四周相同，在插进中要保证插入管的轴线与承口管的轴线在同一直线上。

  - 拧紧螺栓时，要使密封圈均匀受力，不得一次拧紧，应逐个逐次拧紧到位。

  - 安装立管时，每个接口处，要用管箍固定在建筑物上。

- 卡箍连接

  - 沟槽式卡箍连接：管接头与管体相连，确保管体和管件之间不会轴向脱开，在密封圈的包裹下确保接头处无渗漏。

  - 柔性机制铸铁管卡箍连接：排水坡度符合设计要求。管道断口平整、光 滑、无毛刺、台阶、裂缝。橡胶密封圈应均匀平整地套在相连接的两管道上，相连接管道平直度应符合规范要求。

  - 加强卡箍：柔性机制铸铁排水干管和立管使用加强卡箍连接。

- 排水立管应每层设置支架固定，支架间距不宜大于 1.5m，层高小于或等于3m 时，可只设一个支架。

- 铸铁管水平管段按规范要求增加清扫口。

排水系统–镀锌钢管安装（雨水系统）

- 锌钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091）的有关规定。

- 管材、管件的材质、规格、管径应符合设计要求，并应有质量合格证明文件。

- 管材、管件等材料的表面应完好无损，钢管和管件表面应无裂纹、夹渣、重皮等缺陷。

- 管道切割应采用机械切割，切口表面应平整，并应与管道中心线垂直。

- 管道的连接应符合设计要求及国家现行有关标准规定，采用螺纹、法兰或沟槽连接件等方式。

- 当采用法兰连接时，法兰应垂直于管道中心线，两个法兰的表面应相互平行， 紧固螺纹部分应做防腐处理。

- 管道支、吊架应固定在承重结构上，位置应正确，埋设应牢固。

- 管道金属固定件的内、外层应采取防腐处理措施。

- 管道穿过墙壁及楼板时，应设置套管。

水泵安装

- 水泵运输到指定位置后，进行设备吊装安装，准确就位于已经做好的设备惯性台座上，所有水泵用漏斗盛接由密封垫所渗漏的水，并由管道排放到最近排水点。

- 水泵就位前的基础混凝土强度，坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合深化设计详图的要求，安装时地脚螺栓应垂直、拧紧，且与设备底座接触紧密。

- 水泵垫铁组放置位置正确，平稳，接触紧密，每组不超过 3 块。

- 在水泵附近的管道上安装支架，使泵壳上没有重量附着。

- 每台泵的进出水口两端应设有排气阀，排水口和压力表接头，进出水口应配有法兰供管道连接。

- 潜污泵：地下室集水坑内潜污泵安装方式有两种：固定式自动耦合安装系统和移动式自由安装系统，应根据设计要求满足验收规范。

- 立式给水泵：水泵吸入口处应有不小于两倍管径的直管段，吸入口不应直接安装弯头；水泵吸入管变径时，应做偏心变径管，管顶上平。水泵吸入管与泵体连接处，应设置可挠曲软接头，不宜采用金属软管。软接头应有限位装置。

- 卧式给水泵：出水管段安装顺序应依次为变径管、可挠曲软接头、短管、缓闭消声低阻止回阀、闸阀（蝶阀）。吸入管水平段上严禁因避让其他管道安装向上或向下的弯管；水泵就位时，水泵纵向中心轴线应于基础中心线重合对齐，并找平找正。减震装置应成对放置，弹簧减震器安装时，应有限制位移措施。

- 水泵在安装时，应注意各水泵的位置，同一排的水泵，应使每一台水泵的中心轴线相互平行，并且应使水泵的出水口或进水口的中心线在一条直线上。

- 水泵机组的基础应设置减震装置，且不被水泥砂浆封固失效。泵减震板可采用型钢制作或采用钢筋混凝土浇筑。多台水泵成排安装时，应排列整齐；水泵减震装置应安装在水泵减震板下面。

- 水泵试运转，在设计负荷下连续运转不应少于 2h，并符合下列规定：

  - 运转中不应有异常振动和声响，各密封处不得泄漏，紧固加接部位不应松动。

  - 轴承温升必须符合设备说明书的规定，滑动轴承的最高温度不得超过 70 度，滚动轴承的最高温度不得起过 75 度。

  - 轴封填料的温升应正常，在无特殊要求的情况下，普通填料泄漏量不得大于 35-60ml/h，机械密封的泄漏量不得大于 10ml/h。

  - 电动机的电流和功率不应超过额定值。

同层排水立管集水器安装

- 用混凝土将沉降地面同集水器找平，以防水保护圈为最低点做泻水坡，确保集水器最低，以便渗水尽快流走。

- 防水工序符合建筑施工相关规范，防水材料应做到防水保护圈上，蓄水验收正常后，将防水保护圈除去。

- 在排水孔的周围堆放直径大于 20mm 的砾石覆盖(堆放高于 50mm 为宜），确定具有一定厚度再回填炉渣。

预埋式地漏安装

- 按照图纸，确定排水管道离墙尺寸，确定预留 PVC 地漏的位置。根据位移情况适当调整地漏的位置，控制好上下层地漏的垂直度。

- 固定 PVC 地漏：用铁锤和钢钉将止水节固定在模板上。

- 排水管安装时将地漏内壁及承口清理干净，将立管及支管的插口外壁清理干净；将胶粘剂分别涂于承口内壁及插口外壁，胶粘剂涂刷应快速均匀。

虹吸雨水斗安装

- 雨水斗的进水口应水平安装，其高度应保证天沟内的雨水能通过雨水斗排净。

- 雨水斗安装时，应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的密封膏后，再安装整流器、导流罩等部件。

- 雨水斗安装后，其边缘与屋面相连处应严密不漏。

预埋止水节安装

- 按照图纸，确定排水管道离墙尺寸，确定预留 PVC 止水节的位置。根据位移情况适当调整止水节的位置，控制好上下层止水节的垂直度。

- 固定 PVC 止水节：用铁锤和钢钉将止水节固定在模板上。

- 排水管安装时将止水节内壁及承口清理干净，将立管及支管的插口外壁清理干净；将胶粘剂分别涂于承口内壁及插口外壁，胶粘剂涂刷应快速均匀。

水平管道支架安装

- 支架安装应平整、牢固，与管子接触紧密。

- 支、托、吊架上不允许有管道焊缝、管件。

- 支架标高应正确，对有坡度要求的管道，支架的标高应满足坡度要求。

- 支架间距及材质必须符合相关规范要求。

垂直管道支架安装

- 管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架，位置应准确，管卡与管道接触应紧密，不得损伤管道表面。

- 采用金属卡或吊架时，金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。

- 支架间距及材质必须符合相关规范要求。

对承包人综合支吊架的深化及安装要求

- 综合支吊架的设计范围为：地下室机电管线集中区域（空调通风、给排水、消防、桥架等）由承包人负责管线综合深化和联合支吊架的深化，并负责供应和安装施工。综合支吊架深化设计后需满足以下要求：

  - 满足设计净高，检修要求。

  - 梁板结构地下室最不利机电综合占用层高尽可能不应大于 600mm；大板结构地下室最不利机电综合占用层高不应大于 750mm。

  - 机电末端成排成线，满足美观要求。

- 抗震支吊架设计涉及多种复杂荷载形式的计算和配件的选用计算，必须由制造商的技术人员完成抗震支架的深化设计并指导安装。

- 抗震支吊架的设计必须满足《建筑机电抗震设计规范》的要求， 选用的产品必须满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》的要求； 抗震支吊架的施工必须满足《抗震支吊架安装及验收规程》的要求。

- 综合支吊架的深化设计图应由总承包人联合有相应资质及能力的深化设计单位共同完成，深化设计成果报监理人/发包人批准后方可实施。

- 选用的抗震支吊架产品必须满足以下要求：

  - 抗震支吊架系统应依据《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》进行测试，并提供国家级检测机构的检测报告。

  - 抗震支架系统的斜向支撑 C 型槽钢应使用冷弯薄壁成品支架槽钢,其壁厚不小于 2.5mm。

  - 抗震支吊系统使用的 C 型槽钢采用热浸镀锌，其镀锌层厚度必须≥55 微米，并提供相关镀锌层厚度测试报告。

  - 如果门型抗震支架系统由于受力计算要求需要使用双面拼接 C 型槽钢时， 为确保双面槽钢的整体受力性能，要求其拼接工艺应采用背孔冲压连接及一体激光焊接工艺，不得使用点焊连接。

  - 抗震支架使用的 C 型槽钢其卷边内沿必须带有深度不小于 1.0mm 的齿牙， 同时与之配合的连接扣件也应带有相同深度的齿坑，以保证咬合连接模式在遇到较大水平荷载的时，连接能实现延性破坏。

  - 配套安装金属管道的管卡内需配惰性橡胶内衬垫，以达到绝缘，减振，降噪的效果。

  - 抗震支架系统采用应采用具有机械锁键效应的后扩底锚栓，必须符合国家标准《混凝土结构后锚固技术规程》，并提供国内权威机构的测试报告。

电气工程

防雷与接地

- 接地装置

  - 人工接地体应选用角钢或圆钢，长度不小于 2.5m，相互之间间距不应小于5m，其顶部应作成尖角；埋设时应挖深为 0.8~1m，宽为 0.5m 的沟，沟上宽下窄，打桩时，应采取措施，防止接地角钢或圆钢打劈。接地体应垂直设置，避免打偏，其顶部离地高度为 600mm；接地体之间用镀锌扁钢焊接连接，扁钢应侧放，与接地体连接的位置距接地体顶部 100mm，焊接达到上条要求， 并留有足够长的连接长度；接地体埋设位置距建筑物不宜小于 1.5m，遇有垃圾灰渣等时，应换土并分层夯实；当接地装置必须埋设在建筑物出人口或人行道小于 3m 时，应采用均压带做法或接地装置上敷设 50~90mm 沥青层， 其宽度应超过接地装置 2m。

  - 自然接地体利用无防水底板钢筋或深基础做接地体，应按设计要求，将底板钢筋搭接焊好；将柱内两根相临或对角的钢筋与底板钢筋绑扎或搭接焊好，并将柱内主筋用色标作好标记。

- 接地干线安装

  - 室外接地干线一般敷设在沟内，回填土应压实但不需打夯，末端露出地面

  - 500mm，以便接引线；

  - 室内接地干线多为明敷设，但部分设备连接的支线需经地面也可埋在混凝土内；

  - 明敷设接地线不应妨碍设备的拆除与检修；

  - 接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物表面平行敷设，不应有高低起伏及弯曲情况；

  - 接地线沿建筑物墙壁敷设时，接地干线距地面应不小于 200mm，距墙面不小于 10mm，支持件间的水平直线距离一般为 1m，垂直部分为 1.5m，转弯部分为 0.5m；

  - 接地干线敷设应平直，水平度及垂直度允许偏差 2/1000，但全长避免超过

  - 10m；转角处接地干线弯曲半径避免小于扁钢宽度的２倍；

  - 明敷设的接地线应表面刷黑漆，油漆应均匀无遗漏，但接地卡子及接地端子等处避免刷油。如因建筑物设计刷其他颜色，则应在连接处及分支处刷以各宽为 150mm 的两条黑带，其间距 150mm；

  - 穿墙时，应套管保护，跨越伸缩缝，应做偎管补偿；

  - 接地线引向建筑物人口处，应标以黑色接地标志。

- 引下线安装

  - 当利用建筑物主筋做引下线时，主筋截面积避免小于 90mm2，每条引下线避免少于２根主筋。

  - 主筋搭接处接接地线的要求焊接，当主筋采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压时其接头处可不跨接。

  - 引下线扁钢避免小于 25x4mm，圆钢直径避免小于 12mm。

  - 现浇混凝土墙内暗敷引下线时不做防腐处理，焊接应满足规范要求。

  - 明装引下线应躲开建筑物的人口和行人较易接触到的地点，以免发生危险。

  - 每栋建筑物至少有２根引下线（投影小于 50m2 的建筑物例外），防雷引下线最好为对称位置，间距不应大于 20m，当大于 20m 时应在中间多引一根引下线。

  - 柱内主筋应用不小于Φ12 镀锌圆钢与屋顶避雷网焊接。

  - 引下线的垂直允许偏差为 2/1000。引下线必须调直敷设，弯曲处不应小于 90°，并避免弯成死角。引下线除设计要求，镀锌扁钢避免小于

  - 48mm2，镀锌圆钢直径不小于 12mm。

  - 将接地线地面以上 2m 段套上保护管，保护管避免用金属管，用镀锌角钢拼装，以免形成涡流，阻碍雷电流顺利通过。

  - 防雷引下线，接地体需要装设断接卡子或测试的部位、数量按图施工，无要求时按以下规定设置：建筑物、构筑物只有一组接地体时，可不做断接卡子，但要设置测试点；建筑物、构筑物采用多组接地体时，每组接地体均要设置断接卡子；断接卡子或接地点设置的部位应不影响建筑物外观， 应便于测试，暗设时距地高度为 0.5m，明设时距地高度为 1.8m。

- 避雷网安装

  - 避雷网应平直牢固，不应有变形扭曲现象，距离建筑物表面距离应一致，平直度每 2m 检查允许偏差 2/1000，但全长避免超过 8mm；

  - 避雷线弯曲处避免小于 90°，弯曲半径避免小于圆钢直径 10 倍；

  - 主筋搭接处接接地线的要求焊接，当主筋采用压力埋弧焊、对焊、冷挤压时其接头处可不跨接；

  - 现浇混凝土墙内暗敷引下线时不做防腐处理，焊接应满足规范要求；

  - 柱内主筋应用不小于Φ12 镀锌圆钢与屋顶避雷网焊接。

- 接闪器

  - 避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其它金属物体连成一个整体的电气通路，且与避雷引下线连接可靠，严禁串联连接，支持件安装位置正确。采用螺栓固定的应采取双螺帽等防松措施，利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约 20cm 的连接钢筋头焊接成一体。

  - 避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢，应优先选用圆钢，其直径不应小于 10mm，扁钢宽度不应小 12mm，厚度不应小于 4mm。

  - 接闪器转角、建筑物变形缝处应做补偿机制。

电缆桥架安装

- 材料要求

  - 金属线槽分镀锌和不镀锌制品，其规格、型号应满足设计规范要求。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲、翘边等变形现象。有产品质量认证和检测报告。

  - 对镀锌制品，要采用配套的镀锌配件，镀锌层表面应光滑均匀、致密、不起皮、无气泡、无局部未镀和局部锈蚀现象和划伤等缺陷，避免有影响安装的锌瘤。

  - 对非镀锌制品，漆层应坚固，无锈蚀现象，在每段上应焊接接地螺丝。

  - 支、吊架的结构应满足刚度、强度及稳定性的要求。

  - 焊缝的机械性能避免低于本体材料的机械性能，焊缝表面均匀，避免有漏焊、裂纹、夹渣、烧穿等缺陷。

  - 热浸锌桥架在现场切割后，桥架切口需在现场做热浸锌处理后方可安装。

- 桥架敷设

  - 依据配电箱、柜、电气器具，空间管道等确定敷设的位置走向，弹线定位， 并确定支吊架的固定位置；在竖井、机房内要考虑垂直干线与分支干线的连接方式。

  - 应保证桥架安装横平竖直，在有坡度的建筑物上应保证与建筑物表面相同的坡度。

  - 桥架水平敷设时距地高度不宜低于 2.5m，垂直敷设时不低于 1.8m，低于上述高度时应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（配电室、电气竖井、设备层等）内除外。

  - 电缆托盘、桥架多层敷设时其层间距离为：控制电缆间不应小于 0.2m，电气电缆间不应小于 0.3m，弱电电缆与电气电缆间不小于 0.5m，如有屏蔽盖板可减少到 0.3m，桥架上部距离顶棚或其他障碍物不应小于 0.3m。

  - 线槽和金属管道在同样标高安装，线槽要敷设于管道上方绕行，其做法要注意：线槽转角要平滑；转角处吊架要符合要求；和管道间距正确。

  - 尽量使用厂家配套的支吊架，在需要自制的场所，支吊架要统一预制，规格尺寸控制统一，焊接牢固，切口无卷边、毛刺，刷防锈漆；支吊架的规格不应小于扁铁 30mmx30mm，支吊架强度应能达到桥架的承载能力要求。

  - 支吊架预埋铁，自制加工尺寸应大于 120mmx660mm，其锚固圆钢直径不应小于 5mm，配合土建结构施工，拆模后，预埋铁的平面应明露或吃进 2~3mm， 再用肩钢或角钢焊接固定。

  - 钢结构上可将支吊架直接焊接在钢结构固定位置处，也可用万能吊具进行安装。

  - 用膨胀螺栓固定，应根据承载选择相应的螺栓及钻头，所选钻头应大于套管长度；适用于 CS 以上混凝土构件及实心砖墙上，不准在空心砖墙固定；打孔的深度应以将套管全部埋人后，表面平齐为宜；避免损伤螺栓的丝扣。

  - 避免使用木楔子固定，桥架、线槽敷设完毕后应作好标识，并对于不同系统的桥架、线槽用不同颜色的油漆进行区分。

  - 桥架水平敷设时应按荷载曲线选取最佳跨距及进行支撑，跨距一般为

  - 1.5~3m，垂直敷设时，固定点间距不大于 2m，支架与支架应安装牢固，朝向应一致，间距均匀，相同场所的支吊架位置应一致。

  - 在进出接线盒、箱、柜、拐角、转弯和变形缝及钉子接头的三端 500mm 内设固定支持点。

  - 在水平敷设时，支吊架应与桥架底面贴平没有缝隙，无悬空现象，以保证各支吊架均匀受力，至少每隔一个支架与桥架本体固定一次。

  - 在非直线段的支吊架当半径不大于 300mm 时，应在距非直线段与直线段结合处 300~600mm 的直线段侧设置一个支吊架；当半径大于 300mm 时，除应按上则要求外，在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

  - 桥架的接口应平整，接缝处应紧密平直，槽板盖上后应平整，无翘角。

  - 桥架进箱、盒、柜时，进线和出线口等处应采取抱角连接，并用螺丝紧固。

  - 线槽连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫、螺母紧固，螺母必须在线槽外侧。

  - 桥架在交叉、转弯、丁字连接时，应尽量使用厂家配套生产单通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

  - 金属线槽吊架安装：间距均匀合理；吊杆顺直无内（外）八字；镀锌或经过防腐处理；吊杆长度一致。

  - 如空间尺寸不允许，要自制弯通时要使用和桥架本体相同规格的材料；在拐角处要保留斜坡，以保护线缆；拼接的弯通、拐弯应保证连接平顺，空间布置合理；在采取焊接法连接时，要保证焊接面积，不能只是数点焊接，应保证整个焊口严密，焊完后，刷防锈漆和与桥架本体颜色一致的面漆；螺丝连接法只适于镀锌桥架，每段连接板间至少有两处螺丝做可靠连接。

  - 从桥架上分支的线管不得用电气焊开孔，管子要套丝用锁母于桥架固定，在距开孔处 300mm 内管子应加一道支架固定。

  - 桥架的连接处不得设置于过楼板、墙壁处，不得设置于支吊架支撑处，必须离支吊架 100mm 以上。

  - 桥架经过建筑物的变形缝 师缩缝、沉降缝）时，线槽本身应断开，断开距离以 100mm 为宜，槽内用连接板搭接，不需固定，保护地线和槽内导线应留有补偿余量，桥架直线段每段 50mm 应留伸缩缝 20~30mm。

- 桥架的接地

  - 当利用桥架本体系统构成回路时，连接接头处的电阻不得大于 0.00033Ω。

  - 对镀锌、铝制的桥架，本体的连接片连接可作为接地连接，但必须保证连接牢固，配套的螺丝、平垫、弹簧垫齐全，连接处无锈蚀现象和砂浆、渣土等污染。

  - 对非镀锌制品，除本体连接外，应在其接地螺丝（螺丝必须在加工时就与桥架焊接成一体）上用编织软铜线或铜线连接，导线截面积选择应符合，此连接必须在每一段都连接。尤其在拼接处的非直线段Ｌ更必须做到位，接地线宜做在桥架的同一侧，以便于检查，避免遗漏。

  - 沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。

  - 桥架应与配电箱、柜，分支管线、用电气具、设备做好接地，以保证用电系统接地在此环节中的可靠性、连续性。

  - 桥架过墙壁、楼板处、不应将空洞抹死，而应作如下处理：土建收口方正， 在桥架四周留一定空间，往空间内填充防火枕或防火堵料，在墙壁两侧，各用加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。

变压器安装

- 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全。

- 配电间和静止补偿装置栅栏门应采用裸编织铜线与保护导体可靠连接，其截面积不应小于 4mm2。

- 变压器外壳，距门不应小于 1m，距墙不应小于 0.8m。

风机安装

- 风机叶轮转向正确，叶轮不与风机壳相撞，风机壳进风到叶轮进口的间隙应均匀，叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位臵上。上人屋面或机房风机进风口必须设置安全可靠的耐久保护隔离网及防雨罩。

- 支吊架钢材、预埋件的锚板、钢支架材质符合规范要求。

- 支吊架、支座涂底漆前必须清除灰尘、污垢、锈斑及焊渣，再涂防锈漆 2 道， 室内明露部分再涂调和面漆两道。

- 吊装风机箱吊杆长度超过 1m 时，应采取防止晃动措施。

- 通风机进出风口与风管之间连接,采用柔性接头。进出风管应设置单独支吊架,并确保其牢固。

- 风机壳不承受其他机件的重量。在室外安装时，须使用室外型风机，防护等级必须满足室外产品要求，电机设防雨罩。采用皮带传动时，必须加皮带防护罩。

- 风管水平安装，支吊架间距应符合设计要求。

- 风管垂直安装，支架间距不应大于 4m，单根直管至少应有 2 个固定点。

- 支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于 200mm。

- 当水平悬吊的主、干风管长度超过 20m 时，应设置防晃支架，每个系统不应少于 1 个。

- 吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直，螺纹完整、光洁。可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

- 非金属风管的安装还应符合下列规定：

- 风管连接两法兰端面应平行、严密，法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈；

- 应适当增加支、吊架与水平风管的接触面积。

- 硬聚氯乙烯风管的直段连续长度大于 20m，应按设计要求设置伸缩节。

- 风管垂直安装，支架间距不应大于 3m。

- 复合材料风管的连接处，接缝应牢固，无孔洞和开裂。当采用插接连接时， 接口应匹配、无松动，端口缝隙不应大于 5mm。

- 采用法兰连接时，应有防冷桥的措施。

- 隔振器下方加垫 10mm 钢板，钢板尺寸与减震器大小相匹配并在钢板上车丝， 钢板与槽钢底座接触边满焊，隔振器与钢板连接下方加双螺帽固定。

- 风量 20000m3/h 以下，每个底板两颗 M10 后扩底锚栓；风量 20000m3/h 以上

- （包括 20000），每个底板四颗 M12 后扩底锚栓；吊装底板：钢板厚度为 10mm。

- 安装风机的隔振钢支、吊架，焊接应牢固，焊缝应饱满、均匀。

- 通风机进出风口与风管之间连接,采用柔性接头。进风管与出风管应设置单独支架,并确保其牢固,不得使风管及其附件的重量传递给风机。

- 风机两端帆布软接安装完成后，风机与两端风管须在一条直线上。

- 用于通风及空调系统，无防火要求时，连接通风机/空调机组与风管的柔性软接短管可选用帆布软接短管；用于防排烟系统时，应按设计或规范要求选用防火材质的软接短管。

- 减振设备选型应根据设备技术参数进行确定，符合风机的减振要求，并应具有详细的技术参数及检测报告。

- 通风机与空调机组的进风管、排风管、阀件调节装置等均应有单独的支撑并与基础或其他建筑物连接牢固；各管路与风机连接时法兰面应对中贴平，不应硬拉和别劲，风机机壳不应承受其他机件的重量，防止机壳变形。

灯具、开关、插座安装

- 灯具安装

  - 灯具安装前，必须检查灯具型号及外形有无破损，然后根据图纸上的尺寸对号安装。灯具安装必须牢固端正，位置正确，器具清洁干净，吊杆垂直。导线进入灯具的绝缘保护良好，留有适当余量，连接牢固、紧密，不伤线芯， 灯具成排安装的中心线允许偏差 5mm。灯具安装后不得再次喷浆，以防器具污染。

- 开关、插座安装

  - 插座及开关等的安装须格外注意观感质量，标高位置要正确可靠，接线盒子内清洁、无杂物，表面清洁、不变形，开关盖板紧贴建筑物的表面。

  - 开关、插座的底板和暗装开关、插座的面板并列安装时，开关、插座的高度差应小于 0.5mm，面板的垂直度小于 0.5mm。同一场合的开关或插座高度差小于 5mm。

  - 接线时，应注意区分相线、零线及保护地线，不得混乱，注意的是零线与保护接地线切不可错接或接为一体，其中地线采用黄绿相间的双色线。相线经开关关断。

  - 单相两孔插座接线应注意“左零右火、下零上火”。单相三孔插座的接线要求是：上端的接地孔眼一定要与接地线接牢、接实、接对，绝不能不 接，余下的两孔眼按左零右火的规则接线。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序应一致。

  - 接线时，要预留适当的余量电线在线盒内。三根及以上导线连接时，将连接导线绝缘层并齐合拢，在距绝缘层约 15mm 处用其中一根线芯，在其连接端缠绕不少于 5 圈后剪断，把余头并齐折回压在缠绕线上。两根导线连接时，将连接导线绝缘台并齐合拢，在距绝缘层约 15mm 处用两根线芯捻绞不少于 5 圈后，留余线适当长后剪断折回压紧。

配电柜/箱安装

- 在配电柜/箱安装前，应具备墙面、屋顶喷浆完，无漏水，门窗玻璃安装完， 门上锁等条件。首先安装基础型钢，基础型钢安装后，顶部宜高出抹平地坪地面 10mm，手车柜基础应与地坪相平，基础槽钢应与地线可靠连接。柜在找平找正后，柜体与基础型钢固定，然后柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接，盘柜接地应用 6mm2 铜绞线与基础型钢可靠连接。

- 按照电气设备平面图，确定好配电箱的具体安装位置，要保证固定牢固可靠。配电箱安装的垂直偏差不应大于 3mm。配电箱的箱体及电器的金属外壳，均应做接地保护。安装结束后，应保证箱体内外清洁、箱盖开启灵活、箱内接 线整齐、回路编号齐全正确。

- 配电箱安装需横平竖直，配电柜与基础支座连接可靠。

- 成列配电柜安装时，柜面应平齐，配电柜垂直度偏差不大于 1.5mm，柜体之间用螺栓连接牢固，相邻配电柜体缝隙不大于 2mm；

- 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所，在同一建筑物内，同类箱的高度应一致，允许偏差为 10mm。

- 安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋，挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。

- 配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的 PE 线接地。PE 线不允许利用盒、箱体串接。

- 配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便于检修。

- 配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器。

- 接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。

- 零母线在配电箱上应用端子板分路，零线端子板分支路排列位置，应与熔断器相对应。配电箱上的母线应套上有黄（A 相），绿（B 相），红（C 相），黑（D 相）等颜色色带，双色线为保护地线（黄绿，也称 PE 线）。

- 配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁，间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。

母线槽安装

- 储存

  - 母线槽应放置在干燥的地方，不能受到水，水蒸气及泥土的侵蚀，不能直接放在地上，需在地上垫上木板。

  - 不要直立放置。

  - 母线槽外壳防护膜在送电前才能拆除，确保母线槽在送电前不会弄污或受到破坏。

- 安装前检查

  - 检查安装线路中是否有障碍、热源、漏水等情况。检查安装设备是否齐全。检查安装线路是否与设计相同。

  - 安装吊架螺栓和支撑架。

  - 安装前对每个单元母线槽进行绝缘电阻测试。

  - 检查接头处有无泥土，灰尘及其它异物。

- 安装注意事项

  - 必须对照图纸，按序号顺序进行连接。

  - 在吊装时要垫硬纸或木板，以防母线槽表面被破坏或变形。

  - 边安装边测试绝缘电阻，以免出现不正常时整段线路的检查的拆卸。

  - 安装未完成前，连接终端应有防水，防尘措施。

  - 接头处安装后必须将螺栓拧紧。

  - 对防护等级为 IP54 的母线槽在接头安装时，必须在铝盖两边、螺栓孔周围、密封垫圈底部、侧面铝盖上沿周边处涂上硅胶。

  - 母线槽数排并安装时，为确保散热和方便安装，其间最小间距 150mm，如其上有插接箱时应保证插接箱之间有 50mm 间距。母线槽安装穿过墙壁或楼层板时其接头中心距墙或楼层板间距至少为 300mm。

  - 母线槽穿过防火墙及防火板时，应采取防火隔离措施。

  - 吊架之间距离为 2m，大跨度母线槽为 6m。

  - 水平安装时，距离地面高度不应小于 2.2m；垂直安装时，距地面 1.8m 以下部分应采用防止机械损伤措施（竖井内除外）

  - 垂直安装的母线槽在楼板处用弹簧支架固定并调节弹簧，使之保证垂直度。末端悬空时应采用支架固定；楼层高于 4m 时，中间也应采用支架固定。

  - 垂直安装时，长度不超过 40m 应安装伸缩节，如每层都有插接箱，长度超过 90m 时应安装伸缩节。

- 接头的安装顺序

  - 打开接头安装盒，检查接头部件数量及质量。

  - 把两端需连接的母线槽侧板上下对齐，端头紧靠。

  - 揭去侧板端头上的薄膜，将电板贴在侧板内侧，用 M8 螺栓紧固。

  - 将隔板 1、隔板 2 按序号插入各相搭界母线之间，上下位置由隔板上两个小圆柱定位，两边缘与母线排头对齐。

  - 依次将垫板、弹簧、平垫套在螺栓上，两边用螺母紧固，拧紧力矩为 M12 螺栓为 40N·M、M16 连接螺栓为 80-100N·M。

  - 相邻的母线槽如安装有插接箱，插接箱间距保证大于 50mm。

电缆导管安装

- 材料要求

  - 钢管：内外表面热镀锌处理，镀层完整，内焊缝应平滑、圆顺，钢管无压扁。

  - 管箍：使用通丝管箍，丝扣清晰，不乱扣，镀锌层完整无脱落、无劈裂。

  - 锁紧螺母：外形完好无损，丝扣清晰。

  - 护口：使用专用护口，护口要完整无损。

  - 接线盒：盒板厚度符合规范要求，接线盒底部有接地螺丝及接地标志。

- 管材及支吊架加工要求

  - 管道切割：应选用钢锯或砂轮切割机切管，切管的长度要测量准确。

  - 管道套丝：采用套丝板、套管机，根据管外径选择相应的板牙，将管子用台虎钳或压力钳固定，再把绞板套在管端，先慢慢用力，套上扣后再均匀用力。套丝时应及时用毛刷涂抹机油，保证丝扣完整不断扣、乱扣，用套管机套丝时，应注意随套随浇冷却液。

  - 管道弯曲：管径大于 32mm 的钢管须采用液压煨管机弯制，管径 25mm 以下的钢管采用手动煨管机弯制。钢管弯曲处不能出现凹凸和裂缝。

  - 支吊架固定：固定点的间距应均匀，固定点与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为 300mm，固定点之间的最大距离应满足规范要求。

  - 管路敷设：钢管采用丝扣连接，套丝后要对管口进行打磨、清扫，施工过程中要尽量减少弯头。电气管路敷设时有下列情况时须加装接线盒：直线段超过 30m；有一个转弯且超过 20m；有两个转弯且超过 15m；有 3 个转弯且超过 8m。钢管进出线盒处，用锁紧螺母固定牢固。管子进入箱盒螺纹应外露 2~3 扣，并且一孔一管，严禁将其它敲落孔敲掉。多根管子进入配电箱时，应排列整齐，进入箱内的管口高度一致。管路经金属软管引入设备时，金属软管的长度不得超过 0.8m。

  - 管路接地：管路的接地采用接地卡与专用接地线。

  - 管路敷设方式：要求水平和垂直方向整齐排列，并以 U 型卡、鞍型夹予以牢固。固定间距不得超 1.2m。

- 管路施工关键部位技术要求

  - 钢管与设备的连接：钢管与设备连接时，电线、电缆与设备的连接采用普利卡保护管。对室外或室内潮湿场所，则采用防水型普利卡保护管及防水型连接器。普利卡保护管与钢制电线管、各类箱盒的连接时，均应采用其配套的专用附件。

  - 管道穿防火墙：电线管穿过防火墙时要采用防火封堵，管径大于 80 时， 距墙 1m 内的钢管应外涂防火涂料。

管内穿线

- 材料要求

  - 绝缘导线：导线的型号、规格必须符合设计要求，并有产品出厂合格证。

  - 镀锌铁丝或钢丝：应顺直无死弯、扭结等现象，并具有相应的机械拉力。

- 管内穿线及连接要求

  - 电线管在穿线前，应首先检查各个管口的护口，保证护口齐全完整。当管路较长或转弯较多时，在穿线前向管内吹入适量的滑石粉。穿线时，两端的工人应配合协调一致。导线连接接头不能增加电阻值，不能降低原机械强度及原绝缘强度。用接线钮连接线时, 6mm²及以下的导线把外露的线芯对齐按顺时针方向拧绞，在线芯的 12mm 处剪去前端，然后选择相应的接线钮按顺时针方向拧紧。要把导线的绝缘部分拧入接线钮的上端护套内。

- 线路检查及绝缘测试要求

  - 穿线后，应按规范及质量验评标准进行自检互检，不符合规定时应立即纠正， 检查导线的规格和根数，检查无误后再进行绝缘测试。设备未安装进行线路 绝缘测试时，应将干线和支线分开，测试时应及时进行记录。设备全部安装 送电前进行测试时，应先将线路的开关、仪表、设备等全部置于断开位置， 绝缘测试无误后再进行送电试运行。绝缘电阻值应符合规范和设计的要求。

矿物绝缘电缆（BTTZ）敷设

- 按照《国家建筑标准设计图集》规范要求敷设；

- 电缆敷设时，其固定点之间的间距应满足下表要求：

表 7-5 电缆固定点间距与电缆直径的关系

| 电缆直径（mm） |  | D<9 | 9≤D<15 | D≥15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定点之间的最大间距（mm） | 水平 | 600 | 900 | 1500 |
|  | 垂直 | 800 | 1200 | 2000 |

- 在明敷部位，如果相同走向的电缆大、中、小规格都有，从整齐、美观方面考虑，可按最小规格电缆标准要求固定，也可分档距固定。当电缆倾斜敷设时，电缆与垂直方向成 30°及以下时，按垂直间距固定；大于 30°时，按水平间距固定。

- 计算敷设电缆所需长度时，应考虑留有不少于 1%的余量，各种敷设方式也可按每米一个固定点固定。

- 电缆敷设时，在转弯处、中间联接器两侧，有条件固定的应加以固定。

- 单芯电缆敷设时，每路电缆之间留有不少于电缆外径的 2 倍间隙，如不留间隙，则应考虑载流量减少系数。

- 对电缆在运行中可能遭受机械损伤的部位，应采取适当的保护措施。

- 单芯电缆敷设时，应逐根敷设，待每组布齐并矫直后，再做排列绑扎，绑扎间距以 1~1.5m 为宜。

- 当电缆在对铜护套有腐蚀作用的环境中敷设时，或在部分埋地或穿管敷设时，应采用有聚氯乙烯外护套的电缆。

- 单芯电缆不允许单独穿金属管道敷设。

- 在布线过程中，电缆锯断后应立即对其端部进行临时性封端。

- 电缆终端、中间联接器、敷设配件及施工专用工具应由电缆生产厂家配套供应。

- 电缆终端、中间联接器的安装，应严格按照电缆生产厂家推荐的安装工艺、规格和规范施工。

- 由于电缆的绝缘材料（氧化镁）在空气中易吸潮，施工时应做好防潮措施。当发现有潮气侵入电缆端部，可剪去受潮段；也可以用喷灯火焰直接对电缆受潮段进行加热驱潮，必须将火焰移向电缆终端，直到用 1000V 兆欧表检测电缆的绝缘电阻达到 200MΩ 以上，才能进行安装终端和中间联接器。

- 在终端、中间联接器的安装过程中，要多次及时的测量电缆的绝缘电阻值， 因安装时电缆受潮，或金属碎屑未清除干净，均可能造成绝缘不合格。

- 电缆终端、中间联接器的导线连接，可选用围压、点压、螺母压装、螺丝压接、压板压接等多种连接方式。

- 电缆的终端应牢固可靠地固定在电气设备上。

- 电缆平行敷设时，如有多支中间联接器，其位置应相互错开。

- 终端的芯线相序应连接正确，色标明显。

- 每路电缆的终端、中间联接器安装施工完后，应经绝缘电阻测试达 100MΩ 以上才能交付使用。

电缆敷设

- 对敷设距离较长，难度较大，宜采用机械敷设。电缆敷设线路较短，可采用人力敷设。

- 桥架内电缆应排列整齐，固定点一致。在水平方向以尼龙带扣将电缆束牢。在垂直方向敷设的电缆上以批准的电缆夹或鞍型夹固定。不得将一个以上的单芯电缆回路或一回以上多芯电缆敷设在一起。单芯电缆回路或多芯电缆间至少相隔等于相邻电缆群中最大电缆直径之两倍。电缆穿过楼板和墙壁处须以批准的防火材料将电缆孔封闭，以保持与所穿过的楼板和墙壁相同的耐火等级。

- 电缆头制作

  - 所有接线端子均采用紧压铜端子，端子与电缆线芯截面相匹配，铜端子的压接采用手动式液压压接钳，采用热缩头、热缩管作为电缆头绝缘保护。电缆终端制作好，与配电柜连接前要进行绝缘测试，以确认绝缘强度符合要求。同时电缆要作好回路标注和相色标记。电缆的裁减长度要合适，保证电缆与配电柜母线或接线端连接后不产生过大的机械应力。连接前，对搭接面进行清洁处理，同时涂抹适量的电力复合脂，确保连接和导电性能可靠。

- 电缆的标识

  - 沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段每间隔 20m 增设标志牌。电缆标识须由椭圆形的 PVC 标记，穿标记带及尼龙扎带组成。整个标志须能耐 70℃的温度。挂设应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。

设备接线

- 配电系统接线应按图施工，接线正确；导线与电器元件间的连接应牢固可靠； 箱、柜内的导线不应有接头，导线芯线应无损伤。

- 电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号，编号应正确，字迹清晰且不宜脱色；配线应整齐、清晰、美观，导线绝缘应良好，无损伤；每个接线端子的每侧接线宜为 1 根，不得超过 2 根；接线应设专用螺栓。

- 引入箱、柜内的电缆及其芯线符合下列要求：引入箱、柜的电缆应排列整齐， 编号清晰，避免交叉，并固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力；箱、柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯线长度应留有适当余量。

- 现场电气接线：灯具、插座、开关等的现场接线应严格按照施工规范要求进行，接线牢固、连接可靠。

- 控制电缆进出配电箱柜需设置橡胶防护胶套，防止划伤电缆、电线外径；

- 控制电缆在配电箱内配线整齐，绑扎成束，无绞接现象，回路编号、标识清晰。

电气工程的调试、试运行

- 动力系统安装调试

  - 在封闭母线安装完毕，应进行下列检查：绝缘子的绝缘电阻测量和套管的绝缘电阻测量。

  - 动力电缆：测量电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻， 电缆直流耐压试验和直流泄露试验。电缆相位检查、电缆头制作应符合规范要求。

- 电机

  - 电机试运行前应测试其线圈阻值符合说明书之要求。检查电刷与换向器或滑环接触是否良好，转子是否灵活，引出线相位是否正确，连接是否牢固。电机每次启动应为空载运行，运行时间为 2 小时。试运时，如发现旋向不对，换向器、滑环及电刷工作不正常，电机温升过高，电机振动过大，应立即停机检修。电机空载运行正常，无异常现象，才能投入负载运行。

- 通电试运行

变压器通电试运行前应做好全面检查，确认符合试运行条件时，方可投入运行。

- 给水系统调试

给水系统调试主要内容是管道系统试压、冲洗、消毒试验，通水能力检查。

  - 系统试压

    - 灌水前的检查工作：检查全系统管路、设备、阀件、支架等必修安装无误。各连接处均无遗漏； 检查全系统试压的实际情况，检查系统上各类阀门的开、关状态，不得漏检，保证各用水点的阀门全部关闭严密；检查试压用的压力表灵敏度；水压试验系统中的阀门都处于全关闭状态，待试压中需要开启时再打开， 控制阀门打开后，派专人巡视。

    - 向管道系统注水：用生活水泵从下往上向系统送水，注水时，应该将楼内给水系统最高点的阀门打开，并安排专人进行看守；待管道系统内的空气全部排净见水后，才可将阀门关闭，此时表明管道系统注水已满（应反复关闭数次进行验证）。

    - 向管道系统加压：管道系统注满水后，启动加压泵使系统水压逐渐升高， 先升至工作压力，停泵检查，观察各部位无破裂、无渗漏时，再将压力升至试验压力 (工作压力的 1.5 倍)，并稳压 10 分钟，压力降不大于 0.02MPa，表明系统强度试验合格。然后再将试验压力缓慢降至工作压力，保持压力不小于 2 小时，压力不下降并且管道各连接处无渗漏现象，试压合格。

    - 泄水：系统试压合格后，放掉管道内的全部存水，特别注意将系统低处的存水泄掉。

  - 冲洗、消毒

    - 给水系统冲洗应该先冲洗底部干管，后冲洗各环路支管。冲洗前，将管道系统内的止回阀阀芯等拆除，待冲洗合格后重新安上。

    - 将临时自来水接至供水水平主管向系统供水。关闭其他支管控制阀门， 只开启干管末端支管最底层的阀门，由底层放水并引至排水系统内。观察出水口处水质的变化。底层干管冲洗后再依次冲洗各分支。直至全系统管路冲洗完毕为止。

    - 冲洗时水压应该大于系统供水工作压力，保证出水口的排水流速 υ≮1.5m/s。

    - 出水口处的管径截面不小于被冲洗管径截面的 3/5。

    - 冲洗前，结合生活饮用水消毒规定，先进行处理，即用每升水中含20~30mg 游离氯的水灌满管道，并在管中留置 24 小时以上，然后再进行冲洗。

    - 系统通水能力：室内生活通水能力检查，按设计要求同时开放最大数量配水点是否全部达到额定流量。

- 排水系统调试

  - 排水系统调试主要内容为排水管道系统的灌水、通球、通水试验。

  - 排水管道的灌水试验在施工过程中需按照规范要求进行。

  - 通球试验：通球的直径不小于排水管道管径的 2/3，通球率必须达到100%。

  - 通水试验步骤：

    - 检查各排水系统，均应与室外排水系统接通，并可以向室外排水。

    - 将排水立管进行编号，逐步开启各路排水立管顶层各配水阀件至最大水量，使其处于向对应的排水点排水状态。

    - 检查排水立管从顶层到第一排水检查井各管段及排水点，对渗漏和排水不畅处，进行及时处理，再次通水检查。

    - 检查室内排水系统，设计要求同时开放的最大的数量配水点是否达到额定流量。

    - 将室内排水系统，按给水系统的 1/3 配水点同时开放，检查各排水点是否畅通，接口处有无渗漏。

- 水泵等设备调试

  - 试运转前检查

    - 清洗泵外表，检查泵体有无杂物。

    - 各紧固件连接部位、地脚螺栓的紧固情况，不得有松动情况。

    - 润滑状况良好，润滑油已按规定加入。

    - 附属设备及管路是否冲洗干净，管路是否保持畅通，吸入口有无杂物。

    - 盘车灵活，声音正常。

    - 各指示仪表、安全保护装置及电控装置应灵活、准确、可靠。

    - 检查所有接地装置；水泵试运转前必须进行绝缘测试。

    - 查电源供应及电压是否正常。

    - 水泵、阀门、泵送排水管道等的安装是否符合要求。

    - 检查水位控制器的安装是否符检合要求。

    - 检查水泵轴封是否有泄漏。

  - 无负荷试运转

    - 全开启入口阀门，全关闭出口阀门，防止水泵启动电流过大。

    - 启动泵，运转 1~3 分钟后停车。

    - 运转中有无不正常声响，各紧固部分无松动现象，轴承无明显的温升。

  - 负荷试运转

    - 系统运行正常，其压力、温度、流量等符合设计要求。

    - 泵运转无杂声，泵体无泄漏。

    - 各紧固部位无松动。

    - 电动机起动电流和负荷运转电流符合要求。

  - 给水减压阀调试要求

    - 给水减压阀组正式交付使用前应进行现场调试和安装检验。

    - 给水减压阀组的安装检验应包括以下内容：

    - 检查阀组安装的完整性，不应漏装，确认阀组水流方向正确；检查阀组设置场所排水设施的可靠性；检查阀组及其连接部位的密封性能；检查正常供水情况下减压阀组的减压功能和可调节性能；检查给水减压阀出口压力的动静压力是否符合要求；检查采用并联减压阀组的出口压力应一致；现场评估减压阀失效后的安全措施是否可靠。

    - 给水减压阀组的现场调试应包括以下内容：

    - 调试前，应确认阀组上游管道已冲洗干净，阀组前、后检修阀处于关闭状态；按设计要求调定减压阀出口压力；检查减压分区内最不利点的供水压力和底层供水压力，并符合设计要求；对阀组超压报警装置和泄压保护装置进行调试和试验，确认其有效性。

    - 各类型给水减压阀出口压力的调定方式按现行国家有关标准的规定执行。

  - 排水泵的调试

    - 启动排水泵，检查转向是否正常；记录空载启动电流、空载运行电流、负载启动电流、运行电流。

    - 测试集水井的高水位报警，并调校过载保护设定值。

机电系统（材料）技术要求

总体要求

- 承包人在本项目中所提供的所有材料和设备，必须符合设计图纸要求，必须达到或超过相关国家标准、行业标准和企业内部的出厂检验标准。

- 承包人须提交有关制造商的营业执照和资质证明文件；材料、构件、设备的合格证，检验报告和样品；法定检验机构检测的有效检验报告以及工业生产许可证、3C认证证书。

- 设备进场前需提供针对本项目的供货证明或授权书及保证售后服务、保证产品质量的承诺函。

- 材料根据相关规范和当地政府规定进行有见证送检，送检费用由承包人负责。

- 应急灯具需有消防局签发的生产许可证，外省市产品需有本省、市消防局签发的进境许可证和国家消防电子产品质量监督检验中心做出的“检验报告”。

- 主要设备需附相关证明材料，动力配电箱（柜）、照明配电箱（盘）和控制柜（屏、台）及各类箱屏，必须采用国家权威部门认可的定点生产的产品，外省市进境，必须附有两部局认可的定点厂的证书复印件。进口的电气产品，必须经国家商检局检定合格。

- 安装工程施工中所使用的新技术，新材料，新产品，新工艺，必须先经试验（试点）和国家规定组织鉴定，有相应的规程和标准，未经试验或未达到技术指标要求的不得在工程是使用。

- 不符合要求的材料、设备严禁入场。发包人有权拒绝不符合招标文件和规范要求的材料、设备进入施工现场；若发现承包人使用，有权命令拆除和更换，由此引致工期延误和费用由承包人负责。

适用的规范、标准和当地条例

- 本技术规格说明书内所列的有关规范和标准是指签订合同时所颁布的最新修订版本。

- 若技术规格说明书内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或行业标准，取较高者为依据。

- 若上述各技术要求之间发生矛盾，则应按下列顺序优选选择：

  - 当地政府的条例、规定和规范

  - 本技术说明书和图纸

  - 其它认可的标准

保证

- 承包人需保证各系统的安装及运行，均达到设计要求及用户需求。电气设备调试的试验记录应符合国家规定的项目和内容。

- 承包人必须保证所提供的设备或配件均能按设计要求在任何工作环境正常操作

- 保证期是指自合同生效直至竣工证书发出日起计两年为止。

- 承包人如认为本技术规程说明书或图纸中的要求或说明与承包人所负的责任不适用时，必须在投标时提出。

- 任何制造商的产品保证在工程完工后仍然有效，该保证的权属应自动转归发包人所有，其后有关制造商保证中的权利和责任也转为发包人所有。

- 若在保证期满后，发现系统上潜在的缺陷，经技术专家鉴定是由于承包人的工料和施工方法不符合本技术规格说明书和图纸要求引起，承包人须负全责免费更换或整改，而不得推诿。

设备的更改

- 在合同生效后，在特殊情况下，承包人需要更改某些设备或材料须以书面提交合理的解释及证明文件，并提出建议；重新选定设备或材料制造商，必须在本议标书的可接受的生产商范围内挑选并同时经发包人书面批准方可使用。同时更改后的材料和设备必须达到本技术规格说明书的要求。此外，如有额外费用及合同责任应由承包人负责。

- 承包人更改材料和设备而延误的工期，由承包人全部负责。

- 因更改材料和设备导致有关建筑和结构的改动，对承包人及其它承包人所产生的影响及由此而引起的额外费用由承包人负责。

- 因更改材料和设备而引致和相关的管道、电缆、导管和设备的数量及排列的变化，承包人需提供因变化所需的材料和附件并承担所有增加的费用。

工件的包装和保护

- 所有运送到工地的设备和材料均应保持全新状态，并应有适当的包装和保护。

- 所有运送过程中或在工地上受损的设备和材料，不得使用，承包人必须无偿更换，因此而引起的工期延误承包人负责。

- 承包人对大型设备的进场必须事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方案，工地一般不可能提供临时贮存场地。

对机件和设备的责任和拥有权。

- 在工程施工期间，承包人必须对所有材料、设备、机件的破损和遗失负责。

- 在本合同范围内所提供的一切材料、设备、机件一经送达工地，其拥有权归发包人所有。没有发包人的批准不得移离工地。

装置的大小及设备交送通道

- 所提供的装置和设备的大小尺寸应能适合指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养通道。

- 承包人应负责把全部材料运送到安装现场，对于大型重要设备的运送应拟定方案，事先交现场监理工程师审查。若承包人所提供的设备规格尺寸与图纸不符，由此造成的一切改动和费用，须由承包人负责。

样品审批

- 承包人须在合同生效后，在发包人要求时间内，提交一份具体的样品清单给现场工程师审批。清单内应注明设备材料名称，制造商名称、产地、规格型号、预定交货的日期。如现场工程师认为有必要，可要求承包人补充清单以外的样品。

- 送审的样品需采用木板挂成行列提交，样品板应按发包人指定的统一模式制造。所有材料及工艺的样品须先获得现场监理工程师的书面批准才可在现场使用。

- 承包人须将获批准的样品板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在发包人处，以备日后对所用材料和工艺的核对和验收。

- 在每一个样品上应附有中文说明标签，标明有关承包人商，制造商名称，合同名称，将投入使用的系统名称，还必须有现场工程师的签字。

- 承包人还应按本技术规格说明书的要求，提供足够的样品，以备需要时进行破坏性试验用，样品试验所需的费用应由承包人负责。

材料和工艺

- 除了本技术规格说明书有特殊说明外，本合同范围内所使用的所有材料、设备和配件必须为全新和标准产品，并具有相应的合格等级标准。详细要求请见《防护工程主要材料参考品牌及生产厂家或供货单位选用表》。

- 同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

- 同类型的设备的零部件及其组装零件应能互相调换，备用零件与原机零件相同，性能相同。若需使用机械加工的配件，机械加工要求及允许偏差应符合图纸要求。

- 所有转动部件须在额定转速和最大负载情况下达到静、动力学平衡要求，同时噪音和震动必须在允许范围之内。

- 所有受尘埃影响会出现磨损或损坏的零部件，应设置防尘保护罩。

- 本合同范围内的全部施工须由熟练的专业技工进行，并应遵照本说明书所规定的工艺要求施工。发包人监理工程师有权要求承包人提供各专业技工和技术人员的资历作审查。

- 所有部件的安装位置方便维修保养和更换。

以上各章节之技术要求，如与设计图纸或国家相关规范、规程及行业标准不符，则以较严标准为准。

医疗工艺及净化工程技术要求

主要材料、设备技术要求、施工及管理技术要求

医疗工艺及洁净装修技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医疗工艺及洁净装修技术要求 | 一、一般要求： 1）投标人应根据本技术要求与设计院设计的洁净设计图纸一起使用，如本技术要求与相关图纸不符合时应以两者中较高要求为准。 2）在符合本工程技术要求外 ，承包人更应符合国家与地方的法律、法规、规范、规程的要求。 3）样品：承包人应提供所有外表可见的产品及颜色的样品报监理、发包人和设计方联合审批，并封板留存供验收参考。 二、规范标准： 本项目应严格按照国家与地方的有关法律法规及相关技术规范进行施工。相关技术规范规程如下(包括但不限于)： 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《中华人民共和国消防法》 3、《民用建筑设计通则》（GB50352—2005） 4、《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001） 5、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001） 《钢结构工程施工质量及验收规范》（GB50205—2001） 《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375－2006） 《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354－2005） 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) 7、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325—2001) 8、《普通混凝土小型空心砌块》(GB8239—1997) 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GBl75—1999) 10、《矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥》(GBl344—1999) 11、《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》（GB 18580-2001） 12、《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001 13、《室内装饰装修墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 14、《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001 15、《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB18584-2001 16、《室内装饰装修材料聚氯乙稀卷材地板中有害物质限量》GB18586-2001 17、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566-2001 18、《天然石材产品放射性分类控制标准》JC518－93 19、《关于加强建筑工程室内环境质量的若干意见》（建办质【2002】17号） 20、《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6-2000 21、《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763.1-2001 22、《钢化玻璃》GB/T9963－1998 23、《夹层玻璃》GB9962-1999 24、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 25、《白色硅酸盐水泥》GB2015－91 26、《陶瓷砖》GB/T4100—2006 《釉面内墙砖》GB/T4100—92 27、《彩色釉面陶瓷墙地砖》GB11947－89 28、《建筑石膏》GB9776－88 29、《建筑生石灰》JC/T479－92 30、《天然大理石建筑板材》JC/T 79－2001 31、《天然花岗石建筑板材》GB/T18601－2001 32、《水溶性内墙涂料》JC/T 423－91 33、《建筑用轻钢龙骨》GB11981－2001 34、《建筑材料产品及建材用工业废渣放射性物质控制要求》GB6763-2000 35、《建筑窗用弹性密封膏》JC/T485-1996 36、《建筑室内用腻子》JG/T3049-1998 37、《建筑瓷板装饰工程技术规程》CECS 101—98 38、《建筑隔声评价标准》GBJ121-88 39、《建筑隔声测量规范》GBJ75-84 40、《民用建筑隔声设计规范》 GB50325-2001 41、《建筑内部装修设计防火规范》GB-50222-2017 42、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版） 43、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98—2000 44、《轻骨料混凝土技术规程》JGJ51—2002 45、《建筑用砂》GB／T14684—2001 46、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 47、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 48、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93 49、《建筑材料用工业废渣的放射性物质限制标准》(GB6763—86) 50、《掺工业废渣建筑材料产品放射性物质控制标准》(GB9196—88) 51、《建筑防水工程技术规范》DBJ15-19-97 52、《公共建筑节能设计规范》（GB50189-2005） 53、《湛江市建设工程质量管理条例》 54、《建筑节能工程施工质量验收规范》 55、《湛江经济特区建筑节能条例》 56、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010 57、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 58、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 以及其它与本工程相关工程项目有关的规范、规定、条例、法律条文等。 如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。若施工期间国家相关部委及省市各级主管部门出台新的法规条例，投标人必须按照最新的法规条例执行。 若投标人使用的标准在本技术要求规定外，投标人应明确说明用于替代的标准或规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级别的标准，如投标人所使用的标准低于上述标准，业主将不予接受。投标人必须列表将明显的差异详细说明。 三、深化设计 （一）深化设计总体要求 1、本项目技术要求详见施工图说明。投标人需充分与使用方沟通确认需求， 深化图纸需经使用方审核确认。 2、本工程施工须按照中国国家施工及验收规范实施。各材料和施工均应严格按照图纸设计进行，在满足设计要求外，更应符合国家和湛江地区之法规、规范要求。 3、本工程主要应采用中国国家规范。如国家规范和湛江地区规范有差异时，除原设计建筑设计师或工程师有特别申明外，承包人应按相关规范较严格者为准。 （二）深化设计的主要内容 深化设计按设计要求及图纸规定的内容执行，承包人应提供包括施工组织、物料供应、安装、完成及在保修期内免费维修所有工程（按原设计图纸所指定在本工程内需要负责的范围），以及规定的保修等工作所需的一切劳务及材料。 1、深化设计应配合总包协调相互的进度及工地所需。注意和总包、幕墙、消防、弱电、医疗气体等分项工程的配合、工序衔接。本项目分包要负责统筹及协调区域内其它分包的工作，如有需要，在施工图基础上作深化或调整设计，以达到合格工程的要求，并对最后的工程整体效果负责。 3、通过深化设计避免在工程实施过程中对已竣工部分造成破坏或对结构构件及建筑物功能产生不利影响。 4、深化设计中应包括装饰色彩组合设计，在施工过程中得到业主和原设计建筑师的批准。 5、深化设计除了应符合招标规定的主要设备、材料、构配件外，还须包括工程施工及安装工程正常进行中所需的一切配件及辅材设备，以及所需劳务，不论此等配件有否详列于分包合同文件中。 6、深化设计应根据投标人选用的符合招标人要求的设备、材料进行，并须达到或高于工程整体要求水平。 7、深化设计中应对分期施工的衔接处进行设计处理，达到分期投入使用的功能，并确保使用功能和效果。 8、承包人需提供符合工程管理的完整材料报验资料、竣工资料、竣工图纸、维修方案及说明。 四、专用要求 1、本项目技术要求详见施工图说明,若后述之技术要求与施工图说明有不一致,则以净化施工图说明为准。 2、本工程施工须按照中国国家施工及验收规范实施。各材料和施工均应严格按照图纸设计进行，在满足设计要求外，更应符合国家和湛江地区之法规、规范要求。 3、本工程主要应采用中国国家规范。如国家规范和湛江地区规范有差异时，除建筑设计师或工程师有特别申明外，承包人应按较严格者为准。 4、承包商须根据招标人要求提供各种建筑构配件、装饰材料的样板，并将获批准的样板（一式两份），交到工地，一份保留在工地现场，一份保留在业主处，相关费用含在本次报价中。 5、施工现场禁止搅拌水泥砂浆，全部采用预拌砂浆。 6、如因承包商与业主、监理缺乏协调而导致已完工程造成质量缺陷的，承包商除需支付所有有关的费用和负由此而导致工期延误的责任外，仍须对业主作出相应的赔偿。 7、净化用气密门必须符合招标技术要求。所有门窗的安装要求根据房间的功能和装修的协调要求而定，以成熟工艺保证设计意图的实现。 8、本工程门、窗及配件均须提供实物样板，质量和外观应符合设计要求。工程施工以获批准的实物样板为准，质量不得低于实物样板。本工程洞口尺寸仅为报价依据，制作时应实地测量洞口尺寸。本招标文件提供的数量，如与施工图不符者以施工图为准。 9、板块面层材料应符合现行行业标准的规定，并应符合现行的国家规范质量的规定。用于擦缝的颜料应采用耐光、耐碱颜料的矿物颜料。 10、吊顶施工前应对设计图纸进行了解，同时针对现场的安装情况进行深化排板，复核现场标高是否能达到设计要求。 11、检查顶棚内所有的水、电、通风、空调等管线是否安装完毕（吊顶应在设备安装基本完成后进行，相对来说，明龙骨吊顶的材料较单薄，截面小易碰撞变形，所以应对产品加强保护）。 12、承包商应在瓷砖墙或地面饰面施工前，组织花纹、颜色的分类和选配工作，以达到同一面墙或同一块地面上的石材、瓷砖、地砖饰面具有统一和谐的外观效果。而同一范围内的同类饰面不得出现明显的色泽、纹理不协调和突兀的情况。材料色泽及纹理组合现场观察样板必须经建筑设计师批准才可施工。 13、承包商必须熟悉各种装饰材料在施工时所需要的环境及卫生条件，并必须提供有关设备室内环境适合该种装饰材料的施工，务必装饰工程效果达到施工图和合同要求。 14、建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能，严禁未经、监理及业主确认拆改水、暖、电、燃气、通风等配套设施。 15、监造和检验 （1）承包商选择的主要材料生产厂商(以下简称厂商)在产品生产期间，应邀请发包人代表到主要材料制造厂进行产品监造。当主要材料在中国制造，发包人进行监造时，供货商应提前二周发出通知；如果在规定的时间内发包人代表不到场，在发包人同意的前提下，工作可按发包人在场的情况进行，并应及时把结果报告发包人。 （2）承包商必须在主要材料制造完成后的两周内将所有检验证书和报告提交监理工程师签证。 （3）主要材料的检验应在工厂完成，承包商应提供必要的技术资料、图纸、检验标准和计划，供发包人认可。如果测试工作超出了厂商的能力，则应安排到有测试条件、具备相应资质的第四方(指除发包人、承包人、制造方以外的另一方)进行。测试工作的任何变化都应事先征得发包人的书面确认．如果某些产品在其它场所制造和测试时，厂商应替发包人办理进入现场的证明并亲自陪同。 （4）制造期间，发包人拥有检查的权力，以及索取图纸和试验结果的权力，承包商应提供支持。如发包人代表有要求，承包商应解释监造、工厂检验的一切事项，直到发包人代表满意，如不符合本条款要求规定，承包商应按发包人要求作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工期延期和增加费用的理由。 （5）承包商必须在每一个测试项目完成后的两周内，将测试证书和报告提交发包人。 16、装饰材料绿色环保要求 装饰材料安全要求：装饰施工选择的全部装饰材料必须符合国家有关装饰材料的安全要求，并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后环境检测权威机构检测各项装饰安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求，若达不到规范各项指标要求，承包商负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。 为了保证本装饰工程的质量，确保工程完工以后室内环境的空气质量符合国家标准要求，要求对石材、地坪漆、地砖、墙面乳胶漆、木地板、木门、胶合板、胶粘剂、木制品油漆等材料的原材料、辅助材料在使用前全部要求进行环保检测并提供有效检测报告。要求健康、卫生、安全、环保，最大程度地保证产品出厂时、消费使用过程中无毒、无害（无腐蚀性、无放射性、无生物危害、无有害挥发物）。 承包商应委托检测部门对样板间室内环境污染物浓度进行检测，合格后方可全面展开施工。 竣工检测：本工程完工以后，按中华人民共和国《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001进行检测。 检测项目：氡、甲醛、氨、苯和TVOC等。 五、工程承包范围内设备材料的说明 本篇提出了本工程主要设备、材料的具体技术要求，投标人应充分理解本篇“技术要求”，在投标报价时应充分考虑满足本篇“技术要求”的设备、材料的市场价位。 本篇“技术要求”中所列设备、材料为“参考品牌”，同一设备、材料的参考品牌不少于三个品牌/规格，参考品牌作为投标人投标报价和中标后选用时的最低要求。除非发包人同意采购参考品牌之外的产品，否则，承包人必须在参考品牌范围内选择采购。承包人采购参考品牌之外产品的必要条件是：提供证据证明拟采购产品其品质、档次不低于任一参考品牌。 当工程量清单项目或设计图纸与本篇“技术要求”不一致时，投标人在投标报价、承包人在采购时以最高的技术要求为准。 本篇参考品牌材料/设备“名称”可能与设计图纸或工程量清单“名称”不一致，但只要“使用性质”一致，便不影响本篇“技术要求”的效力。 发包人根据设计图纸要求，提供主要装饰材料和照明材料的技术要求及部分参照样板，投标人在投标时，按此要求选择材料，根据招标文件中参考品牌，填注投标选用的品牌或厂家（包括符合技术要求的其他同等档次的品牌及厂家，不得低于设计图纸和参照样板要求）。在标明“不推荐品牌”栏中，投标人应填注投标选用的品牌或厂家。投标人在投标报价时，应标明标书所列表的主要工程材料的品牌或厂家，检测结果除应满足相关规范、规程、标准、设计要求外，还必须符合标书所列表内的技术要求。 承包人中标后2个月内必须按照投标时填报的提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、甲方和使用单位（必要时）审批、考察、备案，3个月内将全部装饰材料供货合同报甲方备案。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部经济责任。 六、工程材料的技术要求 1、总说明： 1）所用材料的品种、规格和质量须符合设计要求和国家现行标准的规定。当设计无要求时应符合国家现行标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料； 2）所用材料的燃烧性应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95 2001版）、《建筑设计防火规范》（GB 50016--2006）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95 2005版）的规定； 3）所用材料应绿色环保要求：符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；并具有国家权威检测机构颁发的绿色环保安全使用证书，并保证工程完工后经湛江市环境检测权威机构检测各项安全指标达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001等环保要求，若达不到规范各项指标要求，承包人负责返工并承担全部返工费用及相关检测费用，发包人保留按合同规定索赔的权力。 4）所有材料进场时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。材料包装应完好，应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告；进口产品应按规定进行商品检验。 5）进场后需进行复检的材料种类及项目应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）各章的规定。同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复检，当合同另有约定时应按合同执行。 6）应对材料进行见证检测情况：国家规定或合同约定；对材料的质量发生争议时； 7）承担建筑装饰装修材料检测的单位应具备相应的资质，并应建立质量管理体系； 8）建筑装饰装修工程所使用的材料在运输、储存和施工过程中，必须采取有效措施防止损坏，变质和污染环境。 9）建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理； 10）现场配制的材料如胶粘剂等，应按设计要求或产品说明书配制。 2、承包人施工前2个月提供主要材料的品牌和厂家报监理、设计、甲方和使用单位（必要时）审批、考察、备案。凡未经审批合格或经检测不合格的材料，一律不得进场使用。否则，凡由此造成纠纷，影响工程质量、工期的由承包人承担全部经济责任。 |  |
|  | 施工技术要求 | 投标人应提供并满足工程实施的详细方案及施工工序。 （一）装饰装修工程 电解钢板墙体模块化装配式 1.墙板深化设计方案必须完全反映使用单位在墙体上的手术装备布置要求，在电解钢板加工前必须得到使用单位和建设单位的书面认可。 2.必须采用模块化设计及工业化生产，现场不得焊接、喷涂、切割。 3.手术室墙面采用方钢龙骨+模块化板材安装工艺。 4.模块化电解钢板墙板由电解钢板板材+石膏板+安装受力单元组成，单块电解钢板墙板在垂直方向上不能有接缝（组成每块独立电解钢板板材和硅酸钙板不能有水平缝隙或者裂缝）。 5.墙板必须在工厂压制成型，现场安装，不得在现场压制，所采用的胶水必须是无污染、无刺激气味的环保胶水；成型后及运输至现场安装的电解钢板和硅酸盖板必须无裂缝、无气泡。 6.手术室电解钢板墙面与手术室顶面及其斜面必须有成熟的节点工艺处理措施，保证稳固、易清洁。 7.手术室电解钢板板缝采用医用级条密封，保证手术室内对外压差梯度。胶条安装完成后与墙面在同一平面并保持平滑。 8.墙体受力方钢龙骨尺寸不得小于50mm×30mm，壁厚不得小于2.0mm，确保整个骨架结构能够承受在墙板上设计安装的所有设备重量而不变形。 9.墙面可进行拆卸更换和满足搬迁或升级功能等要求，实现快速拆装。 1、墙体工程 1.1轻钢龙骨墙体 1）轻钢龙骨应符合发包方甲限品牌要求，墙面基层板材禁止使用玻镁板。 2）轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横向龙骨应符合规范要求。 3）轻钢骨架配件：支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、附墙龙骨、压条等附件应符合规范要求。 4）紧固材料：射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料应符合设计要求。 5）轻钢龙骨双面镀锌量须达到 120g/ m²。 6）超过 3 米须每隔 1.2 米增加一条穿心龙骨，穿心龙骨须与隔墙龙骨固定。 7）表面有产品标记，顺序为：产品名称，板材棱边形状的代号，板宽，板厚， 及标准号。 8）外观质量：普通纸面石膏板板面应平整，无波纹、沟槽、污痕和划伤等缺陷； 尺寸允许偏差、含水率、单位面积重量应符合优等品的质量要求。 9）产品应有质量合格证。在每张板材的背面应标明产品的名称、制造厂名、生产日期和商标。 10）隔音棉：同一套房内隔墙防火隔音棉，容重不低于 48kg/m³；分户墙防火隔音棉容重不低于 80 kg/m³。 11）机电底盒垫块：轻质隔墙内部预埋机电底盒垫块材料须符合防火等级要求， 但不得低于 B1 级。 12）地下室及海边环境禁止使用普通石膏板或防潮石膏板。 13）隔墙需根据国家规范要求增加横向卡档龙骨，采用抽芯铆钉固定，不得使用龙骨钳压式固定。 14）龙骨安装质量、门洞口框是否符合设计及构造要求，龙骨间距是否符合石膏板宽度的模数，龙骨周边应留 3mm 伸缩缝，以减少墙体变形和裂缝现象。 15）石膏板应无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉角等缺陷，安装必须牢固。安装墙体另一侧石膏板时，其接缝应与第一侧石膏板错开。 16）安装双面石膏板时，面层板的接缝应与底层板错开，并不得在一根龙骨上接缝。不得出现通缝现象。 17）石膏板接口处需竖向龙骨，不允许接口处板悬空。 18）石膏板与轻钢龙骨的的连接采用高强度自攻螺钉固定，不能先钻孔后固定， 要采用自攻枪垂直地一次打入紧固，石膏板需自由状态下就位安装，板间留缝 4mm,板周边离墙 4~6mm, 周边接缝采用模型石膏填缝补平，螺钉头表面埋入石膏板纸面约 0.5-1.0 mm，不得破坏纸面，并刷防锈漆。 19）轻钢龙骨隔墙需做导墙的采用 C20 混凝土导墙，导墙尺寸应符合设计要求， 支模前必须植筋，直径Φ6 光圆钢筋或者Φ8 通丝，间距 600mm，顶部使用对应Φ6 光圆钢筋或者Φ8 通丝焊接牢固。植筋必须与楼地面可靠连接，无松动。 20）隔墙的门框安装须符合设计要求。 21）自攻螺钉固定时，距离石膏板边缘不得低于 10mm（如加工板，距离不得小于 15mm）。. 22）整面轻钢骨架应顺直、无弯曲、无变形；连接件应符合产品组合的要求。 23）轻钢龙骨材料及工艺须符合 GB/T 11981-2008《建筑用轻钢龙骨》最新标准。 2、墙面装饰： 2.1、手术室电解钢板顶面 工程做法： 手术室龙骨采用镀锌龙骨， 1.2厚电解钢板，背衬贴12厚石膏板，工厂加工成型，表面喷涂环保抗菌涂料，达到抗菌、耐腐蚀、现场安装，整体墙面光滑平整。 施工工序： 隔断龙骨安装前，先在上下及两边基体连接处弹线定位。安装龙骨边线应与弹线一致。 在地龙骨与地接触处，按规定间距用电钻打眼塞膨胀螺栓，将地龙骨固定地面。 射钉按中距0.6～1.0m的间距布置，水平方向不大于0.8m。垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳厚度：混凝土为22～23㎜。 按图纸规定，确定八角竖龙骨位置，临时固定，安装顶龙骨，并确定顶龙骨水平度，临时固定，用经纬仪或线捶确定龙骨垂直度，并对龙骨进行固定，安装其他制作好竖龙骨，逐一校正其垂直度，并按同样方法安装水平龙骨。水平断面允许偏差小于2㎜，垂直断面允许偏差小于2㎜。 对有嵌入设备器材的位置应对墙面龙骨进行加强。 墙体、吊顶内各种管道、管线安装完毕，嵌入式设施位置校正无误后并经过隐蔽工程验收后，开始挂金属墙面。 金属板墙面按从中间向两边的顺序安装，调平，两板板缝应控制在小于2mm。 接缝处按300间距点焊接连接，磨平、刷防锈漆，刮专用原子灰腻子，用砂纸、水砂纸磨光处理。 抗菌涂料喷涂：喷涂底漆，用细砂纸刨光，封第二道底漆，用水砂纸刨光，喷涂抗菌涂料面漆。 质量检验与工程验收 龙骨、墙板按10%抽查，外观平直度检查，壁厚检查。 检查工程所用材料的品种、规格、颜色、基层构造、固定方法等是否符合设计要求。 龙骨安装位置、安装水平垂直度100%检查。 面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层。 板材平整度，表面检查，不得有鼓包，凹陷等，板边应平直，不得翘曲。 墙面板工程质量的允许偏差应符合平整度≤2㎜（2m靠尺下）。 涂料喷涂表面光洁度检查，喷涂颜色一致性检查。 现场清理必须及时。 按装饰工程施工验收规范。 2.2、手术室预喷涂电解钢板墙面 工程做法： 手术室龙骨采用镀锌龙骨，1.2厚电解钢板，背衬石膏板，工厂加工成型（折边、开孔、加强龙骨），高压静电喷涂，热处理。现场挂板，调平、调直、螺栓固定，板缝打墙面近色的中性耐候硅酮密封胶。 施工工序： 隔断龙骨安装：上下及两边基体连接处弹线定位。安装龙骨边线应与弹线一致。 在地龙骨与地接触处，按规定间距用电钻打眼塞膨胀螺栓，将地龙骨固定地面。 射钉按中距0.6～1.0m的间距布置，水平方向不大于0.8m。垂直方向不大于1.0m。射钉射入基体的最佳厚度：混凝土为22～23㎜。 放线确定竖龙骨位置，临时固定，安装顶龙骨，并确定顶龙骨水平度，临时固定，用经纬仪或线捶确定龙骨垂直度，并对龙骨进行固定，安装其他制作好竖龙骨，逐一校正其垂直度，并按同样方法安装水平龙骨。水平断面允许偏差小于2㎜，垂直断面允许偏差小于2㎜。 对有嵌入设备器材的位置应对墙面龙骨进行加强。 墙体、吊顶内各种管道、管线安装完毕，嵌入器材安装完毕或位置校正无误后并经过隐蔽工程验收后，开始挂金属墙面。 金属板墙面按从中间向两边的顺序安装，调平、调直，两板板缝应均匀控制在小于8-10mm。撕去、清除钢板保护膜。 板缝清理，打中性硅酮密封胶。 质量检验与工程验收 龙骨、墙板按10%抽查，外观平直度检查，壁厚检查。 检查工程所用材料的品种、规格、颜色、基层构造、固定方法等是否符合设计要求。 龙骨安装位置、安装水平垂直度100%检查。 面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层。 板材平整度，表面检查，不得有鼓包，凹陷等，板边应平直，不得翘曲。 墙面板工程质量的允许偏差应符合平整度≤2㎜（2m靠尺下）。 钢板表面光洁、平整，色泽均匀，无色差。 胶缝宽度统一均匀，为 8-10之间，注胶饱满，无脱落，保证密封度。 按装饰工程施工验收规范。 2.3、无菌涂料墙面 工程做法： 土建墙体抹灰面基层处理：先将装修表面上的灰块，浮渣等杂物用开刀铲除，如表面有油污，应用清洗剂和清水洗净，干燥后再用棕刷将表面灰尘清扫干净；表面清扫后，用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填补好。腻子干透后，先用开刀将多余腻子铲平整，然后用粗砂纸打磨平整；另外，底面必须是干燥的和满足以下要求：a ）抹灰底面不少于14天；b） 除非是特别要求改变上述条件的除外。 满刮两遍腻子：第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，线角及边棱整齐为度。尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留槎，注意不要沾污门窗框及其他部位，否则应及时清理。待第一遍腻子干透后，用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡，保护棱角，磨后用棕扫帚清扫干净；第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整，否则必须进行第三遍、第四遍，用300W太阳灯侧照墙面用粗砂纸打磨平整，最后用细砂纸打磨平整光滑为准。（墙面满刮三遍腻子，应采用具有耐磨加铁销的腻子。）2厚防水腻子，3厚防裂腻子，满刷氯偏乳液（或乳化光油）防潮涂料两道，纵横各一道。 底层涂料：施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂一遍，涂层需均匀，不得漏涂。 中层涂料施工：涂刷第一遍中层涂料前如发现有不平整之处，用腻子补平磨光。涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大，可适当加清水稀释，但每次加水量需一致，不得稀稠不一。然后将涂料倒入托盘，用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷，然后再纵向滚压，将涂料赶开，涂平。滚涂顺序一般为从上到下，从左到右，先远后近，先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀，防止涂料过多流坠。滚子涂不到有阴角处，需用毛刷补充，不得漏涂。要随时剔除沾在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象，沾污到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后，一般需干燥4h以上，才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿，应适当延长间隔时间。然后，用细砂纸进行打磨，打磨时用力要轻而匀，并不得磨穿涂层，磨的将表面清扫干净；第二遍中层涂产刷与第一遍相同，但不再磨光。涂刷后，应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求；如果前面腻子和涂料底层处理的好可以不进行本层的深刷。 无菌涂料（乳胶漆）面层喷涂：由于基层材质、齿期、碱性、干燥程度不同，应预先在局部墙面上进行试喷，以确定基层与涂料的相容情况，并同时确定合适的涂布量；乳胶漆涂料在使用前要充分摇动容器，使其充分混合均匀，然后打开容器，用木棍充分搅拌；喷涂时，嘴应始终保持与装饰表垂直（尤其在阴角处），距离约为0.3-0.5m(根据装修面大小调整)，喷嘴压力为0.2-0.3mm2喷枪呈Z字形向前推进，横纵交叉进行。喷枪移动要平衡涂布量要一致，不得时停时移，跳跃前进，以免发生堆料、流挂或漏喷现象；为提高喷涂效率和质量，喷涂顺序应安：墙面部位、柱部位、预面部位、门窗部位，该顺序应灵活掌握，以不增重复遮挡和不影响已完成的饰面为准； 清扫：清除遮挡物，清扫飞溅物料。 质量检验与工程验收 承包人在进行涂漆工程前，必须向建筑设计师提交漆料样本及资质证明，供建筑设计师审查批准。建筑设计师可要求总承包提供颜色样本，以审查涂漆质量效果、色差及工艺，批准后才可进行涂漆工作。颜色样本可以是涂在300×300mm木夹板上或在指定的工地现场作较大面积的样本做实地检查。颜色样本的涂漆工序必须按所有规定完成。所有各种涂漆样本的制作及付运费用须由承包人负担。 基底表面应打磨平整、清理干净，无浮尘。 涂料应具有耐水、耐磨和耐酸碱特性。经96h浸泡不起泡脱落，耐洗刷达到300次以上无明显变化。当有防霉要求时，应在涂料中加入防霉剂，防霉涂料应按照《漆膜耐霉菌测定法》（GB1741）的规定，进行人工施菌培养7天后不长霉。 每间洁净室如需现场喷涂，每层喷涂应一次完成。 墙面平整度检查：允许偏差应符合平整度≤2㎜（2m靠尺下）。 2.4、瓷砖墙面 本项目采用优等品瓷砖 产品应符合国家现行规范及标准：《陶瓷砖》（GB/T 4100-2015）、《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）。 工程项目的验收一般按照招标图纸的说明和要求及国家和地方建设委员会所批准或发布的规范与标准执行。若标准有不一致，以最高及最严格的标准为准。包括但不限于以下规范及标准（以发布的最新版本规范、标准为准）： 中国国家标准《陶瓷砖》GB/T4100-2015 中国国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T3801.1～16 中国国家标准《陶瓷砖和卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195 中国国家标准《卫生陶瓷包装》 JC/T694 中国国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566 中国国家标准《镜面光泽度》GB/T13891 中国国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209—2002 中国国家标准《建筑装饰装修工程质量及验收规范》GB50210—2001 《陶瓷砖环境标志产品技术标准》 HJT297-2006 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325—2010 《装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 《工业产品保证文件-总则》（GB/T 14436-1993） 《人造石》（JC/T 908-2013） 关键技术指标; 测试方法; 标准. 尺寸 偏差; 长度和宽度; GB/T3810.2; ±0.1%，±0.3mm. 厚度; GB/T3810.2; ±3.5%. 边直度; GB/T3810.2; ±0.1%且≤1.0mm. 直角度; GB/T3810.2; ±0.1%且≤1.0mm. 表面平整度; GB/T3810.2; N≥300：±0.1%，300*600：短边±0.15%，长边±0.1%. N＜300：±0.15%. 表面 质量; 釉裂、针孔、 色斑、粘膜、 色点、凹坑、 漏印、色差; GB/T3810.2; 至少98%的砖主要区域无明显缺陷. 耐污染性; GB/T3810.14; 不低于4级. 光泽度; GB/T13891; ≥85°. 物理 性能; 吸水率%; GB/T3810.3; 平均值：E≤0.3 单块值：E≤0.4. 断裂模数Mpa; GB/T3810.4; 平均值：E≥38 单块值：E≥36. 破坏强度N; GB/T3810.4; ≥1800 N. 耐磨性mm3; GB/T3810.6; ≤140. 静摩擦系数（干法）; GB/T4100-2006附录M; ≥0.55. 抗冻性; GB/T3810.12; 110次抗冻性试验无裂纹. 抗热震性; GB/T3810.9; 145℃±5℃～15℃±5℃ 之间循环，10次数不裂. 莫氏硬度; JC/T 908-2013; 6级. 化学 性能; 耐化学腐蚀性; GB/T3810.13; ULA级. UHA级. GA级. 放射性核元素限量; GB/6566-2010; A. 瓷砖铺贴必须采用背胶工艺。 墙面平直度检测标准： 项次; 项目; 允许偏差（mm）; 检验方法. 纸面石膏板; 金属板. 1; 表面平整度; 3; 2; 用2m靠尺和塞尺检查. 2; 接缝直线度; 3; 1.5; 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查. 3; 接缝高低差; 1; 1; 用钢直尺和塞尺检查. 3、吊顶工程 3.1、一般规定： 本规定适用于本工程中吊顶为轻钢龙骨、铝合金龙骨骨架，罩面板为电解钢板、铝扣板、硅钙板等吊顶工程的安装及验收。 吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色基层构造、固定方法应符合设计要求。金属吊顶材料供应商需在满足各种相关的国际或国内涂层检测标准的前提下，提供不少于五年的质量保证书，同时出具相关的物理机械性能、耐化学腐蚀性能、耐酸性的试验数据或相关说明；金属吊顶材料的供应商必须提供专业的施工设计详图及节点大样图纸； 吊顶龙骨在运输安装时，不得扔摔、碰撞。龙骨应平放、防止变形；罩面板应按品种、规格分类存放于地面平整、干燥、通风处，并根据不同罩面板的性质，分另采用措施，防止受潮变形。 吊顶龙骨宜存放于地面平整的室内，并应采取措施，防止龙骨变形、生锈；罩面板应按品种、规格分类存放于地面平整、干燥、通风处，并根据不同罩面板的性质，分别采取措施，防止受潮变形。 罩面板安装前的准备工作应符合下列规定： 吊顶内的通风、水电管道应安装完毕。消防管道安装并试压完毕； 吊顶内的灯槽、斜撑、剪刀撑等，应根据工程情况适当布置。轻型灯具应吊在主龙骨或附加龙骨上，重型灯具、LED屏等不得与吊顶龙骨联结，应另设吊钓； 罩面板应按规格、颜色等进行分类选配。 所需脚手架及登高物件应自行准备，并需监理验收后才许使用。 罩面板安装前应根据构造需要分块弹线。装饰图案罩面板的布置应符合设计要求。若设计无要求，宜由顶棚中间向两边对称排列安装。墙面与顶棚的接缝应交圈一致。 罩面板与墙面、窗帘盒、灯具等交接处应严密，不得有漏缝现象。 搁置式的轻质罩面板，应按设计要求设置压卡装置。 罩面板不得有悬臂现象，如有应增设附加龙骨固定。 施工用的临时灯具应架设或吊挂在结构受力构件上，严禁以吊顶龙骨作为支撑点。 吊顶施工过程中，土建与电气设备等安装作业应密切配合，特别是预留孔洞，吊灯等的补强应符合设计要求，以保证安全。 罩面板装后，应采取保护措施，防止损坏。 3.2、材料质量要求 各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案不完整等缺陷，表面应平整，边缘应整齐，暗装的吸声材料应有防散落措施。各类罩面权的质量均符合现行国家标准，行业标准的规定。 吊顶工程所用的铝合金龙骨及其配件应符合有关现行国家标准。 安装罩面板的紧固件，宜采用镀锌制品，预埋的木砖应作防腐处理。 粘剂皂类型应按所用罩面板的品种配套选用，现场配制的胶粘剂，其配比应由试验确定。 3.3、龙骨安装工序 安装吊顶龙骨的基体质量，应符合有关现行国家标准的规定。 根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清楚，位置准确，其水平允许偏差 ±5mm。 主龙骨吊点间距，应按设计推荐系列(900-1200)选择，中间部份应起拱，金属龙骨起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200，主龙骨安装后应及时校正其位置和标高。 吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm，否则应增设吊杆，以免主龙骨下坠。当吊杆与设备相遇时，应调整吊点构造或增设吊杆，以保证吊顶质量。当吊杆长度大于1.5 m时应设置反支撑。 吊杆应通直并有足够的承载能力。当预埋的吊杆需接长时，必须搭接焊牢，焊缝均匀饱满。 次龙骨（中或小龙骨，下同）应紧贴主龙骨安装。当用自攻螺钉安装板材时，板材的接缝处，必须安装在度不小于40mm的次龙骨上。 根据板材布置的需要，应事先准备尺寸合格的横撑龙骨，用连接件将其两端连接在通长次龙骨上，横撑龙骨与通长次龙骨的间隙不得大于1mm。 边龙骨应按设计要求弹线，固定在四周墙上。 全面校正主、次龙骨的位置及水平度。连接件应错位安装。明龙骨应目测无明弯曲。通长次龙骨连接处的对错位偏差不得超过2mm。校正后应将龙骨的所有吊挂件、连接件拧夹紧。 检查安装好吊顶骨架，应牢固可靠。 吊杆固定严禁在梁上钻孔打眼，严禁打穿楼板及屋面板。 3.4、罩面板安装工序 铝扣板安装施工： 600*600铝扣板采用托卡固定法，在T型轻钢骨架通长次龙骨安装完毕，经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求，垂直于通长次龙骨弹分块及卡档龙骨线。安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始，先装一根边卡档次龙骨，再将罩面板槽托入T形次龙骨翼缘或将无槽的罩面板装在T形器缘上，然后安装另一侧长档次龙骨。按上述程序分行安装，最后分行拉线调整T形明龙骨。 铝板、钢板吊顶安装施工： 板的固定：首先要在龙骨调平的条件下才可安装，安装板时，应从单向开始，依次安装。采用自攻螺钉固定方板。 接缝处理：板与板的接缝应为密缝，为防止空气泄露，所有板缝均采用中性硅酮密封胶封闭。 石膏板吊顶安装施工： 板材应在自由状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象； 纸面石膏板的长边（即包封边）沿纵向次龙骨铺设； 自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封边以10-15mm为宜，切割的板边边以10-15mm为宜； 固定石膏板的次龙骨间距一般在300－600mm； 钉距以150－170mm为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除，并在相隔50mm的部位另安螺钉； 石膏板的接缝，应按设计要求进行板缝处理； 纸面石膏板与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四周固定，不得多点同时作业； 螺钉头宜略埋入板面，并不使纸面破坏。钉眼应作防锈处理并石膏腻子抹平；拌制石膏腻子，必须用清洁水和容器。 工程验收 检查数量，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大空间按两轴线为1间，但不少于3间。 检查吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。 罩面板与龙骨应连接紧密、表面应平整、不得有污染、拆裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘贴的罩面板不得有脱层及不得有创透之处。 搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。 吊顶罩面板工程质量的允许偏差： 项次; 项目; 允许偏差（mm）; 检验方法. 纸面石膏板; 金属板. 1; 表面平整度; 3; 2; 用2m靠尺和塞尺检查. 2; 接缝直线度; 3; 1.5; 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查. 3; 接缝高低差; 1; 1; 用钢直尺和塞尺检查. 4、地面、踢脚 4.1、一般规定： 所有卷材拼缝均为平整无缝，与墙体均为圆弧连结。踢脚线与相应房间内的地面材料相同。 材料报验：对所进场材料必须经监理见证送检合格后方能使用。成品材料需提供大约1m2的样本板块，并在工程开始前取得批准。 基层处理：测量校核地面基层标高，清理基层表面浮尘，颗粒、松动的基层面，根据装饰面层的不同进行找平。当铺设卷材地面时，地面含水率应符合卷材粘贴的要求。 4.2、地砖楼面 施工工序 用清水浸湿瓷砖2-3小时，取出阴干；（地砖应按颜色和花纹分类放置，有裂纹，掉角和表面有缺陷的不许用于本工程） 清理好基层，地面扫水泥浆； 铺放1:3的水泥及砂加入5%-8%的防水剂，约20mm厚； 放前在瓷砖底层涂上稀浆； 对缝：有缝饰面材料应按设计要求对缝，按图纸铺装启始点施工。 瓷砖夯实于底层内；（地砖应相互结合紧密，不得用砂浆填补，代替面砖） 在铺放面砖1-2小时后，用1:1的水泥砂浆填缝，面砖接缝小于2mm； 24小时后浇水养护； 在接缝处灌浆，并将过多的薄浆自瓷砖面清除。 养护：所有水泥砂浆铺面，颜色水泥砂浆铺面，防水水泥砂浆找平层，人造石铺面，现浇水磨石等的表面应在铺放后七天（最少）之内保持湿润。方法是厚厚地铺上湿砂、粗麻布袋或聚乙烯膜而且经常酒水以保持潮湿。 保护工作：在完成饰面的地台上铺放保护层。不可在完成的饰面地台上，进行污染性工程。 质量检验与工程验收 饰面砖的品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准的规定。 饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。 表面平整、洁净，颜色一致，无变色，起碱，污痕，无显著的光泽受损处，无空鼓。 接缝填嵌密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处压向正确，非整砖的使用部位适宜。 5、门、自动门安装工程 5.1、门框加固 安装于轻质隔墙（如轻钢龙骨隔墙）的门，在门洞进行加固。 加固采用薄壁型钢或普通型钢，型钢采用M8膨胀螺栓和8厚钢板与土建结构相连接牢固。 5.2、手动门安装 施工工序 成品门框（套）与加固钢结构侧向螺栓连接安装，门框（套）闭合后灌浆（或发泡）加固。 测量验证门框垂直度、水平度，四角成90度，对角线测量一致，误差低于2mm。 安装门体，根据门体重量安装铰链五金。 安装闭门器、门锁、门止（吸）等五金 门框（套）卡槽或粘贴安装密封胶条。 质量检验与工程验收 门体转动自如，平正。门体平整度好，无磕碰现象。 门体密封性好，与地面最大缝隙不大于2mm。 门窗框与非不锈钢紧固件接触面之间，必须做防腐处理； 5.3、自动门安装 施工工序 门机横梁安装：以制造厂家标准为依据，测量横梁安装位置，螺栓固定。 安装门机构，安装门机构控制线。 安装自动门门框（套）（同手动门），安装自动门感应装置，穿线。 安装门体，门体构件组装后挂在门机构上，安装门体限位器。 门体调平、调直，轨道调试，安装密封条。 自动门安装应力求紧密；安装时应对接口平整度进行反复校验，以保证门之气密性；开门时保持底部与地板之间有4mm左右的间隙，关门状态下，门之摆动应在1mm以下。 应进行电动、手动开启试验、防夹功能等试验。 质量检验与工程验收 门体平整度好，无磕碰现象。门传动机构良好。 感应装置灵敏度适当，开启、关闭平滑，密封性能好。 门开启关闭运行噪音应小于55dB。 门运行时门体无摆动。 6、室内嵌入式设施安装 手术室内设备器材主要包括：器械柜、药品柜、麻醉柜、观片灯、控制面板、书写台、保温柜、保冷柜、气体面板的安装。 安装要点： 手术室龙骨安装预留设备安装位置； 柜体或面板加固框架固定安装； 完成手术室龙骨安装，在墙板安装前进行柜体或面板的安装、接线测试工作； 安装完成后作好成品保护； 手术室墙板安装完成后进行整个墙面的调整，保证设备与墙面平齐，柜体正直； 柜体与墙面结合紧密，缝隙均匀，与墙体缝隙宽度一致； 质量检验与工程验收 隐蔽工程验收合格后安装。 柜体等设施无变形。 表面清理洁净。 |  |
|  | 玻化砖 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，产品执行标准：GB/ T 4100-2006；并符合下列要求： 1、材质及成型方法：材质为瓷质砖；成型方法采用干压法。 2、吸水率：≤0.1%。 3、尺寸要求：①边长偏差：10块砖平均允许偏差（mm）±0.4；②边直度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；③直角度允许偏差为±0.2%，且最大偏差≤0.5mm；④厚度偏差±5%；⑤表面平整度允许偏差为±0.2%，最大偏差≤0.5mm。 4、表面质量：至少95%以上的砖无明显缺陷；用肉眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差。 5、物理性能要求：①破坏强度（N）：平均值≥2500 ；②断裂模数（MPa）：平均值≥40。单块值≥40；③无釉砖耐磨（耐磨损体积/mm3）: ≤140；④抗热震性：无炸裂和裂纹；⑤抗冻性：无裂纹和剥落；⑥静磨擦系数：干法 0.65；⑦湿膨胀（mm/m）: 无；⑧抗冲击性：0.80；⑨光泽度：≥55。 6、化学性能要求：①耐污染性（级）：5；②耐化学腐蚀性：低浓度酸碱 ULA级，高浓度酸碱UHA级,化学试剂及游泳池盐类 UA 级。 |  |
|  | 釉面砖 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，产品执行标准：GB/ T 4100-2006；并符合下列要求： 1、材质及成型方法：材质为陶质砖；成型方法采用干压法。 2、吸水率：≤10%。 3、尺寸要求：①长度和宽度偏差：平均允许偏差±0.2%；②边直度最大允许偏差为±0.3%；③直角度最大允许偏差为±0.3%；④厚度偏差±8%；⑤表面平整度最大允许偏差为±0.3%。 4、表面质量：至少95%以上的砖无明显缺陷；用肉眼观测批量砖与选定样板对比无明显色差。 5、物理性能要求：①破坏强度（N）：平均值≥1000；②断裂模数（MPa）：平均值≥20。单块值≥15；③有釉砖耐磨（类）:3类（700转）；④抗热震性：无炸裂和裂纹；⑤抗釉裂性：五次后无裂釉；⑥抗冻性：无裂纹和剥落；⑦静磨擦系数：干法 0.70；⑧湿膨胀（mm/m）:无；⑨抗冲击性：0.55。 6、化学性能要求：①耐污染性（级）：4；②耐化学腐蚀性：低浓度酸碱GLA级，高浓度酸碱GHA级,化学试剂及游泳池盐类GA 级。 |  |
|  | 纸面石膏板 | GB/T 9775-2008《纸面石膏板》 JC/T 1074-2008《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》 纸面石膏板须采用净醛石膏板，潮湿区域须使用耐水石膏板 净醛石膏板技术参数： 甲醛净化性能≥95%； 甲醛净化效果持久性≥88%； 断裂荷载平均值： 9.5mm厚净醛石膏板≥430N； 12mm厚净醛石膏板≥530N。 |  |
|  | 50mm彩钢板隔墙 | 1、50mm厚保温彩钢板 2、专用钢制天槽地槽固定； 3、专用镀锌角钢支架与混凝土墙预埋钢板焊牢 （或膨胀螺栓固定）,固定天槽； - 地槽与混凝土地面预埋钢板焊牢（或膨胀螺栓固定）。 |  |
|  | 铝扣板天花 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： 1、材质结构：3003H24国际标准铝材。 2、板材厚度：≥1.0或1.5 mm（具体详见图纸）。 3、表面处理：辊涂（平均涂膜厚度≥25µM，最小局部膜厚≥23 µM）或静电粉末喷涂。 4、耐腐蚀性：符合（GB/T11942）检测标准。 5、膜硬度（铅笔硬度）：（ECCA T4）≥ F；或用F级硬度铅笔对干膜刻划，膜层无划断。 6、使用年限：＞15年。 7、防火性能：能承受高温，防火等级为A 级不燃。 8、安装方式：专用配套龙骨，每块板可单独拆装。 |  |
|  | 铝合金型材 | 应符合国家标准的相关规定及设计要求，并符合以下要求： 1、铝合金型材应符合现行国家标准，壁厚不得小于设计要求； 2、铝型材可视表面喷涂处理：铝合金型材可视部分采用氟碳喷涂，涂层厚度不小于40μm；颜色以设计要求为准。 |  |
|  | 抗菌涂料 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： 1、涂料光泽：哑光。 2、表干时间： 1小时。 3、重涂时间： 2小时。 4、涂料功能：抗菌、防霉，抗污染（提供第三方专业机构检测报告）。 5、安全性能：不添加铅、汞及其化合物，无毒无味、安全环保。 6、耐擦洗性：不低于18000次。 7、耐化学品性：能耐一般清洁剂。 8、完成后漆干膜厚度：≥90微米（涂刷3遍）。 9、涂刷次数：1底2面（每次干膜厚度≥30微米）。 |  |
|  | 手术室墙面、天花抗菌漆 | 1、符合医用要求、环保、抗菌水性涂料，喷涂后形成的漆膜应具有良好的抗菌性与耐腐蚀性； 2、应选用专用于金属表面、底面两用产品系列； 3、光泽：平光； 4、环保要求：挥发性有机化合物VOC含量<1.25 lb/gal（150 g/l）； |  |
|  | 1.2mm厚电解钢板 | 1、电解钢板和石膏板背板符合设计、国家有关标准、规范、规定要求。 2、石膏板背板，要求在背板在工厂加工成型，表面喷涂环保抗菌涂料，达到抗菌、耐腐蚀、现场安装，整体完成面光滑平整。严禁在现场加工背板，材料进场前申报电解钢板品牌及背板加工厂家，得到监理工程师、业主认可后方可进场。 3、手术室内电解钢板墙面需采用装配式模块化设计，墙体模块在工厂一次成型，现场不得切割或焊接，每块墙板均可自由拆卸，满足手术室升级改造需求。 4、尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |  |
|  | 卫浴镜专用防雾膜 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： 1、产品类型：洗手间镜面防雾用材。 2、材料结构：双面PET绝缘 PTC金属合金发热体。 3、发热方式：远红外辅射。 4、电热转换效率：98% 以上。 5、额顶电压：220 V/50HZ。 6、面积功率：180-250 W/ m2。 7、温升平均值：10-20℃。 8、耐冲击电压：3750 V。 9、使用寿命：30-50年。 10、控制方式：自动控制，有雾时自动通电发热，无雾时自动断电。 |  |
|  | 无机预涂装饰板 | - 基板选用多种无机材料经高温高压加工而成的专用无机板材，不腐坏、不产生霉菌 ；表面涂层经过特殊处理后，具有高强度抗撞击性、防辐射、抗静电、耐磨耐刮、耐酸、耐碱、抗菌的特性，且光学性能具有反光均匀，无眩目反射。无机预涂板具有良好的抗化学反应能力，防潮防水、防霉、防止细菌污染；防紫外线性能和涂层颜色的稳定性优良，长期使用不会出现涂层脱落、起泡、变色。 - 燃烧性能：达到不燃 A（A2-s1，d0，t0）级。 - 物理性能：根据 JC/T 564.2-2008《纤维增强硅酸钙板 第 1 部分：无石棉硅酸钙板》标准及其测试方法，无机预涂板的密度＞1.40g/cm3、含水率＜6.5%、湿涨率＜0.05%、热收缩率＜0.15%、24h 检验后板反面无湿痕和水滴，并经 25 次冻融循环，无破裂、分层、涂层无剥落现象，且整体抗折强度≥20MPa（纵横强度比＞75%）、吸水率＜25%。 - 环保抗菌性能： 甲醛释放量：甲醛释放量≤0.1mg/L。 放射性核素：材料属于 A 类装饰装修材料，且其内照射指数和外照射指数均≤0.1。 抗菌性能：抵抗白色念珠菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌等在板材表面的存活，抗菌率均不低于 99%。 5、表面涂层性能：（提供第三方检测机构依据相关标准检测的检验报告复印件） 1）铅笔硬度达到 3H； 2）耐盐酸性性经测试无变化； 3）抗冲击性经落球法试验冲击 1 次，板面无贯通裂纹； 5）涂层附着力达到 0 级； 6）涂层经碱性、硝酸性测试，无鼓泡、凸起、粉化等异常； 7）经溶剂性测试，不露底；经 10000 次洗刷，不露底； 8）168h 浸泡，涂层无失光、变色、起泡、起皱、脱落等现象； 9）168h 湿热环境下，涂层无起泡、变色、开裂等破坏现象。 |  |
|  | 不锈钢防撞带、不锈钢护角 | 符合国家标准规定及环保要求，满足设计要求；规格尺寸、形状、颜色按现场样板实物。 |  |
|  | 人造石 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： 1、材质结构：主要成分为甲基丙烯酸甲（ MMA）、天然矿物（不少于55%）、进口颜料及促进料等。 2、尺寸偏差：（1）长、宽允许偏差：±0.3%；（2）厚度允许偏差（A、C型）：±0.3㎜；（3）对角线偏差：同一块板材对角线最大差值≤10㎜；（4）平整度（A、C型）：≤0.5㎜；（5）边缘不直度≤1.5㎜/m。 3、外观质量：色泽均匀一致，不得有明显色差；板材四边平整，表面不得有缺棱掉角现象；图案清晰、花纹明显；表面光滑平整，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡、杂质；拼接不得有缝隙。 4、巴氏硬度：PMMA≥58。 5、力学性能：（1）荷载性能（A、C型）：表面不得有破裂，最大残余挠度值不得超过0.25㎜；（2）落球冲击：表面无破裂和碎片；（3）冲击韧性：不小于4KJ/㎡；（4）弯曲强度及弯曲弹性模量:弯曲强度不小于40MPa,弯曲弹性模量不小于6500MPa。 6、色牢度与老化性能：不得呈现任何破裂、裂缝、气泡或表面质感变化；色差不得超过2CIE单位。 7、耐污染性：耐污值总和不得超过64，最大污迹深度不大于0.12㎜。 8、耐燃烧性能：（1）香烟燃烧：在与香烟接触过程中，或在此之后，不得有明火燃烧或阴燃，任何形式的损坏不得影响产品的使用性，并通过研磨和抛光剂大致恢复至原状；（2）阻燃性能：氧指数不小于35。 9、耐化学药品性：表面无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响产品使用性，并易恢复至原状。 10、耐加热性：表面应无破裂、裂缝或气泡，任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材使用，修复后的色差不得大于2CIE单位。 11、表面无破裂、裂缝或气泡等显著影响，表面缺陷易打磨恢复至原状，并不影响板材使用，修复后的色差不得大于2CIE单位。 12、金黄色葡萄球菌：平均抗菌率不小于90%。 13、大肠杆菌：平均抗菌率不小于90%。 14、放射性检测：符合（ GB6566-2001）标准 A 级。 |  |
|  | 成品钢质门 | 使用部位：无洁净要求的医生办公室等辅房，详见设计。 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： 1、材质要求：钢板采用国家知名企业生产的优质电镀锌板，门扇钢板厚≥0.8mm，门框钢板厚≥1.5mm，门扇内填充物采用高密度铝蜂窝，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。 2、要求采用静电氟碳（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求采用国际知名品牌，并要求涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，应对涂装工艺、厚度、材料及其特点进行说明，并提供相关证明资料。 3、表面采用特殊防菌处理，有效控制细菌二次感染，并提供国家相应的检测报告。 4、表面采用特殊技术加入防酸防碱材料，在使用中保证具有便于擦洗和清洁功能。 5、门框：采用矩框，内置连接角，45度拼接，现场螺栓组装。所有门框压制R型密封槽，内嵌EPDM多胫密封条；门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用钢化玻璃并采用橡胶框压条，整个门扇无钉头外露。 6、所有五金配件详见参考品牌，门锁采用高强PVC静音锁舌，锁体采用暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销。 7、门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。 8、尺寸公差：①门扇高度（㎜）：+2～-1；②门扇宽度（㎜）：+1～-3；③门扇厚度（㎜）：+2～-1；④门框槽口高度（㎜）：±3；⑤门框侧壁高度（㎜）：±2；⑥门框槽口宽度（㎜）：±1。 9、形位公差：①门框（㎜）：槽口两对角线长度差≤3；②门扇（㎜）：两对角线长度差≤3，扭曲度≤5，高度方向弯曲度≤2；③门框、门扇（㎜）：门框与门扇（前表面）高底差≤3。 10、门框槽口对角线尺寸之差（㎜）：对角线尺寸<2000时，极限偏差≤2；对角线尺寸2000～3500时，极限偏差≤3；对角线尺寸>3500时，极限偏差≤4。 11、成品钢质门的五金要求参照成品木门的要求执行。 |  |
|  | 电动密闭门 | 2、门体：门身为钢板，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。门边四周橡胶条密封，当门处于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合；门体表面门板不可以有接缝。 3、电动开门方式：为非接触性开关、按钮开门、脚感开关，有消防联动功能接口，并具有外接门禁功能；运行平稳、安静、运行速度可多段式调校。 4、开门停留时间可调（1～30s）,停电或传动系统出现故障时，也可以手动控制。 5、门机采用交流/直流电机驱动，门体挂轮运行应采用单/双轨道，门均应有内压下沉等气密动作。 6、关门为自动延时主动关闭，在门关闭过程中，如果检测到障碍物时，平滑门自动反向运动（撞击力度小于50牛顿），直到障碍物清除后再自动关闭。 7、门体上方设“手术中”灯。 8、要求具有完整的由专业实验室出具的气密性检测报告、声音衰减检测报告、并附有检测报告。气密性及隔音性如下： （1）气密性：压力15帕时，渗透量不小于0.78立方米/小时。 （2）声音衰减R（C100-C5000）高于27.7 dBA。 9、安全性能：遇阻反弹力可调，安全开启次数大于200万次。 11、需拉动门扇重量为：（单扇）1*220kg或以上（带气密式下沉）、（双扇）2*150kg或以上（平移型）； 12、开关门最大速度：（单扇）300mm ∕ 秒以下、（双扇）500mm ∕ 秒以下。 13、电动门采用感应器。可自动识别障碍物，遇到障碍物时可自动反弹，连续撞击障碍物3次机组将暂停运作，障碍物挪开后可自动恢复正常。 14、手术室的门轨不应有缝隙，以免积灰和难以清洁。 15、ICU门体采用10mm钢化玻璃制作，净化铝材收边。 |  |
|  | 手动密闭门 | 1、门体：门框采用铝合金密封框，门身为钢板，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。门边四周橡胶条密封，当门处于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合；门体表面门板不可以有接缝。 2、要求具有完整的气密性检测报告、声音衰减检测报告、并附有检测报告。气密性及隔音性如下： （1）气密性：压力15帕时，渗透量不小于0.78立方米/小时。 （2）声音衰减R（C100-C5000）高于27.7 dBA。 |  |
|  | 隔帘轨道（铝合金） | 1、材质类型：病房、诊室等天花隔帘轨道。 2、材质结构:铝合金。 3、表面喷涂：静电粉沫喷涂。 4、安装方式：暗装式（轨道下平面与天花完成面平齐，并在一端留有可拆装挂帘滚轮的操作口）。 5、外观质量、尺寸偏差、静载、涂层厚度及硬度等标准，可参照“铝合金通槽龙骨”同项参数。 6、每根隔帘轨道必须用三根直径8 mm的镀锌钢筋吊杆与楼板独立吊挂，不能直接装在天花龙骨上。 |  |
|  | PVC地板（同质透心PVC卷材） | 序号; 性能要求; 采用标准; 度量单位; 基本要求. 1; 每平方米总重量; GB/T4085-2005; 克; ≤3100. 2; 残余凹陷; GB/T4085-2005; 毫米; 平均值≤0.05. 3; 耐磨性; GB/T4085-2005; HT型，g/100转; ≤0.08. 4; 加热尺寸变化; GB/ 4085-2005; %; 纵、横向：≤0.40. 5; 加热翘曲; GB/T4085-2005; 毫米; ≤0.5. 6; 色牢度; GB/T4085-2005; 级; ≥4. 7; PVC地板有害物质检测; GB18586-2001; 达到规范要求. 8; 粘合剂有害物质检测; GB18583-2008; 达到规范要求. 9; 燃烧性能; GB 8624-2006; 不低于Bf1级. 10; 抗菌性能; QB/T2591-2003; 达到规范要求. |  |
|  | 水泥基自流平（胶地板基层） 详见图纸标注（颜色以实物样板为准） | 符合国家有关标准、规范、规定，并符合下列要求： 1、材料类型：室内装饰地面胶地板基层用材,厚度：≥3 mm（具体详见图纸）。 2、材料成分：特种水泥、超塑化组分、天然高强骨料及有机改性组份复合而成。 3、颜色：灰色。 4、凝结时间：初凝（60-80min），终凝（70-90min）。 5、抗压强度：1天（20 Mpa）, 7天（30 Mpa）,28天（35 Mpa）。 6、尺寸变化率：-0.1%～0.1%。 7、拉伸粘结强度：≥1.0 Mpa。 8、流动性能：初始130-150mm，20 min130-150 mm。 9、可施工时间：＞15 min。 10、施工温度：5-40℃。 11、可上人行走时间：2-3小时。 12、可铺设面材时间：1天。 13、耐碱性：低碱性对表面无侵蚀作用。 14、环保性：不含干酪素、环保五毒。 15、耐水性：浸泡在水中无任何损坏。 16、收缩率：极低收缩率、无裂缝现象产生。 17、抗化学腐蚀：与混凝土相似。 |  |
|  | 瓷砖粘结胶 | 1、拉伸胶粘原强度/MPA≥1.0； 2、浸水后的拉伸胶粘强度/MPA≥1.0； 3、热老化后的拉伸胶粘强度/MPA≥1.0； 4、冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPA≥1.0； 5、晾置时间，20min拉伸胶粘强度/MPA≥0.5； 6、加长的晾置时间，30min拉伸胶粘强度/MPA≥0.5 7、滑移/mm≤0.5； |  |
|  | 硅酮胶（中性硅酮结构胶、中性硅酮密封胶） | 承包人本项目中使用的所有硅酮胶都应为同一家厂家的产品，其中中性硅酮结构胶，中性硅酮耐候密封胶均应符合设计、《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776规定及相关的技术标准要求。 承包人需严格按照生产商的书面指示和建议(依照试验)选择和安装所有密封胶，包括接口尺寸限制、混合、底漆和使用方法等方面。 承包人需在在施工图中标注所有密封胶位置、品牌、规格及使用尺寸。 承包人应确保拟采用的硅酮胶与各类型玻璃、铝材、铝板相容。 发包人、设计院对对任何密封胶、硅酮胶或玻璃产品的意见，并不能减轻承包人的责任。 硅酮胶的拉应力、剪切应力不能超出生产商的建议数值。 在加工期间，经常并定期地对密封胶，特别是硅酮结构胶进行粘着力试验，以在材料安装前发现潜在的问题。 硅酮结构胶需有生产企业的结构胶产品合格证，且为国家相关部门检查合格准许使用的产品，结构胶产品需有国家指定的检测中心出具的合格的结构胶相容性试验和粘结性能检测报告。 硅酮密封胶填充垫层材料为聚乙烯泡沫，石材密封胶必须采用专门产品并在使用前做相容性及污染试验检验。 结构胶包装上必须有国家认定标识、商检标志、说明、批号、出厂及使用有效日期。 在核准特定硅酮胶前，承包人需在监理见证下负责将所用结构胶、双面胶条、泡沫棒、铝材、玻璃和相关材料送国家指定的检测中心做相容性试验粘着力及污染试验，同时达到规定要求。 承包人注硅酮结构密封胶应打注饱满，并应在温度15—30℃、相对湿度50％以上、洁净的加工厂注胶车间进行，不得在现场墙上打注；并在注胶前必须取得相溶性试验合格的报告；另承包人在硅酮结构胶注胶完毕后还应保证有足够的洁净符合养护要求的场地进行养护、存放。 验收时承包人必须提供下列资料存档： 生产企业的硅酮胶产品合格证、品质证明书、十年质量保证书。 硅酮胶的购销合同原件。 国家指定的检测中心出具的合格的硅酮胶相容性试验和粘结性能检测报告。 硅酮结构胶注胶记录和工艺过程质量检测记录。 |  |
|  | 标准件及其他配件 | 1）所有标准件与五金配件均要符合相关标准的要求，同时达到设计的强度与耐久性要求。 2）标准件应采用不锈钢材或碳钢，所有与铝合金接触部位均采用不锈钢紧固件，材质为奥氏体不锈钢304#。 3）电动开启扇的金属配件应采用奥氏体不锈钢304#。 4）室外采用奥氏体不锈钢316#，室内采用奥氏体不锈钢304#。 5）所有材料及附件均应有产品质量证明书及产品合格证。 |  |
|  | 聚氨酯防水涂料 | 1.须采用单组分聚氨酯防水涂料 2.须达到Ⅱ类产品相关技术指标（抗拉强度≥2.45MPa、断裂伸长率≥450%） |  |
|  | 手术室、icu嵌入式医疗柜 | 台柜规格，具体详见图纸，可根据现场需求定制； 材料种类、规格:柜体采用1.2mm 304不锈钢板,分四门开启,上下两层内均有高强度拖架,可放置足量手术器械,柜门色调与手术室主色调颜色相同,周边采用不锈钢包边。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |  |

医疗工艺及净化通风空调技术要求

（一）设计依据：

1、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

2、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014

3、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

4、《建筑设计防火规范(2018版)》GB50016-2014

5、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

6、《高效空气过滤器》GB/T13554-2020

7、《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

8、《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

9、《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

10、《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》T/CECS 662-2020

11、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

12、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

13、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

14、《通风与空调工程施工规范》GB50738-2012

15、 甲方确认平面及各专业有关资料

（二）设计内容：

设计参数：

1、室外设计参数 ：

夏季：  空调室外计算干球温度      33.9℃

空调室外计算湿球温度      28.1℃

大气压力               1001.3hPa

冬季：  空调室外计算干球温度        7.5°C

空调室外计算相对湿度        81%

大气压力                1015.5hPa

空调工程施工工艺要求：

1、洁净风管及部件制作安装

材料要求

能适用的板材、管材等主要材料应有出厂质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测报告等)。

板材外观检查必须达到平整光滑无锈蚀，无划痕，无锌层剥落，否则不得使用。待材料进场后，报请监理验收合格，方可制作。

风管及配件钢板厚度（㎜）

| 类别 | 圆形风管 | 矩形风管 |  | 除尘系统风管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风管直径或长边尺寸 |  | 中压低压系统 | 高压系统 |  |
| 80～320 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
| 340～450 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
| 480～630 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 2.0 |
| 670～1000 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.0 |
| 1120～1250 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 1320～2000 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 3.0 |
| 2500～4000 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 按设计要求 |

矩形法兰的四角处应设螺孔：

| 风管直径（㎜） | 法兰材料规格 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 扁钢 | 角钢 |
| ≤140 | 20×4 | ---- |
| 150～280 | 20×4 | ---- |
| 300～500 | ---- | 25×3 |
| 530～1250 | ---- | 30×4 |
| 1320～2000 | ---- | 40×4 |

矩形风管法兰规格：

| 风管长边尺寸（㎜） | 法兰用料规格（角钢） |
| --- | --- |
| ≤630 | 25×3 |
| 670～1250 | 30×4 |
| 1320～2500 | 40×4 |
| 3000～4000 | 50×5 |

施工工序

施工工艺

加工前，应清除板材上的污渍，做到一摸，二擦，三查，保证将油污彻底清除干净。

板材的拼接咬口可采用单咬口，矩形风管的四角组合可采用转角咬口，联合角咬口；

风管各管段间的连接应采用可拆卸的形式，管段长度宜为1.8m~2.4m；板材应减少拼接 ， 风管不得有横向拼接缝，矩形风管底边宽度小于或等于900mm时，其底边不得有纵向拼接缝，小于或等于1800mm时，不得多于1条纵向接缝，小于或等于2600mm时，不得多于2条纵向接缝。

风管和配件的板材连接，镀锌钢板及含有保护层的钢板，应采用咬接或铆接；风管所用的螺钉螺母垫圈和铆钉均应采用镀锌或其它防腐措施，并不得采用抽芯铆钉；

风管与法兰连接采用翻边时，翻边应平整，宽度应一致，且不应小于6mm，并不得有开裂与孔洞；风管的无法兰连接，不得使用型插条直角型平插条及立联合角插条；

金属风管和配件的制作，其外径或外边长的允许偏差：当小于或等于300时为  -1~0，当大于300时为-2~0，其法兰内径或内边长尺寸的允许偏差为+1~+3，平面度的允许偏差为2，矩形法兰对角线之差不应大于3。

风管与配件的表面应平整，圆弧应均匀。咬口缝应严密，宽度应一致，并不得有十字交叉的拼接缝；法兰螺栓几铆钉的间距，当用于5级和高于5级洁净度级别场合时，角钢法兰螺栓孔和管件上铆钉孔间距均不应大于65mm，5级以下时不应大于100mm。薄壁法兰弹簧夹间距不应大于100mm，顶丝卡间距不应大于100mm。矩形法兰四角应设螺栓孔，法兰拼角缝应避开螺栓孔。螺栓、螺母、垫片和铆钉均应镀锌。

风管与镀锌法兰的连接，管壁厚度小于或等于1.5时，可采用翻边铆接，铆接应牢固；矩形风管的弯管，可采用内弧形或内斜线矩形弯管；矩形风管的三通或四通，可采用分叉式或分隔式；

风管上的测孔应在风管安装前装设与实际要求的部位，其结合处应严密牢固；不得采用楞筋方法加固，加固框或加固筋不得设在风管内；

风管按洁净等级或设计要求，在咬口缝，铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取涂密封胶或其它密封措施；

风管经过严密性试验后进行保温，风管吊架处垫块采用防腐处理的木条或橡胶板（厚度与保温层同），以保证风管与支吊架不直接接触，从而保证与支架之间不产生冷桥；

柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电的难燃材料制做，安装应松紧适度，无明显扭曲。安装在负压段的柔性短管应处于绷紧状态，不应出现扁瘪现象。柔性短管的长度一般为150~300mm，设于结构变形缝处的柔性短管，其长度宜为变形缝的宽度加100mm以上。不得以柔性短管当成找平找正的连接管或变径管。

法兰密封垫应选用弹性好、不透气、不产尘的材料，首选多孔且闭孔的材料。严禁采用乳胶海棉、泡沫塑料、厚纸板等含开孔孔隙和易产尘、易老化的材料。密封垫厚度一般为5-8mm，一个系统法兰的密封垫的性能和尺寸应相同。严禁在密封垫上刷涂料。

空气净化系统风管的制作，除应满足本节有关规定外，应符合下列规定：

风管的板材加工前应去除板材表面油污及积尘，并应选用中性清洁剂清洗。

施工现场应保持清洁。风管部件和设备搬运时不得碰伤，存放时应采取避免积尘和受潮的措施。

板材应减少拼接。矩形风管底边宽度小于或等于900mm时，不应有拼接缝；大于900mm时，应减少纵向接缝，且不得有横向拼接缝。

风管所用的螺钉、螺母、垫圈和铆钉均应采用镀锌或其它防腐措施，并不得采用抽芯铆钉。

不得采用楞筋方法加固，加固框或加固筋不得设在风管内。

风管应按洁净等级或设计要求，在咬口缝、铆钉缝以及法兰翻边四角等缝隙处采取密封措施。

空气洁净度等级1～5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口。

风管加工完毕，经检验合格，封闭管口，运至工地，待安装。

风管安装

风管启封安装前必须做到对所安装的风管走向测位，放线，在安装吊架时，不允许边安装边敲打，避免灰尘进入风管。

风管支吊架不得设在风口处，吊架不得直接吊在法兰上，风管与支、吊托架接触处应垫木块，宽度与支吊架角钢相同，高度比保温材料厚度大5mm。支吊架上的卡箍螺栓应待法兰盘拴紧后再拧紧。

风管安装前应做清理现场，排除障碍，并检查所需的安装工具，检查脚手架是否牢靠，并检查风管组对管件接口的严密性和管段的平直度，风管水平度应用水平尺检验，水平偏差应该在2mm/m，总偏差在15mm以内，风管支、吊、托架及法兰的角钢，圆钢应涂二遍防锈漆进行防腐。

风管按设计要求的连接方式。法兰之间衬以δ=5mm厚闭孔橡胶板作密闭垫圈，防火阀的法兰垫圈采用3-5mm厚的石棉橡胶板，法兰接头应避免装在墙内或楼梯中。

风机进出口，空调机进出口所用软管采用双层晴纶帆布，外涂自熄性隔气涂料。风管直角弯头内设导流叶片。

所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支吊架或托架，其构造形式要确保牢固、可靠，当风管的周长小于等于400mm时，不大于4米，当风管的周长大于400mm时，不大于3米。风管弯头的弯曲率半径，不小于风管的高度或宽度。

风管支吊架或托架应设置与保温层的外部，并在支吊架与风管间镶以填木，同时应避免在法兰、防火阀、调节阀等处设置单独支吊、托架。

风管穿越楼板处做向上的翻口。宜在翻口处设风管支座，其风管结合预留孔封板一起施工。

保温风管穿越墙体、楼板时，应采用厚度不小于0.75毫米的镀锌钢板做保护壳，保护壳端面应与墙面或楼板底面平齐，但应比楼板面高30毫米。

部件及配件安装

风阀、消声器等部件安装时必须消除内表面的油污和尘土。

风阀阀体与轴应同心，轴和阀体连接处缝隙应有密封措施，阀的各部分（包括外框、活动件、固定件及连接螺栓、螺帽、垫片等）表面应做镀锌、镀铬或喷塑处理，叶片及密封件表面应平整、光滑，叶片开启角度应有明显标志。

定风量阀安装处的管内压力应大于阀的启动压力。入口前后直管长度应不小于该定风量阀产品要求的安装长度，一般宜有不小于1.5倍阀长或1.5倍阀径的直管段。安装方向与指示相同。

防火阀的阀门调节装置应设置在便于操作及检修的部位，其中易熔件应在各项安装工作完毕后再安装。阀门在吊顶内安装时，应在易检查阀门开闭状态和进行手动复位的位置开检查口。

消声器、消声弯头在安装时应单独设支、吊架。

对有恒温要求的净化空调系统，消声器外壳应与风管同样作绝热处理。

穿孔板消声器孔口毛刺必须锉平。

消声器内充填的消声材料应不产尘、不掉渣（纤维）、不吸潮、无污染，不得用松散材料，纤维材料应为毡式材料，外覆可以防止纤维穿透的包材（如尼龙绸）。不应采用泡沫塑料和离心玻璃棉。

消声器应安在气流平稳的直管段上。

净化空调系统绝热工程施工应在系统严密性检验合格后进行。

风管绝热材料应采用有检验合格证明的不燃或难燃材料，宜用板材粘贴形式，必要时加防潮层。

有开孔的风管，应在绝热后再安装，并在开孔处独立绝热。风管绝热后，禁止在绝热层上开洞和上螺栓。风阀和清扫孔的绝热措施不应妨碍阀和门的开关。

电阻式电加热器如安在风管上，加热器及其前后各800mm的风管绝热材料，必须为耐高温不燃材料。

当绝热风管位于室外时，应在管外增设防晒、防雨淋等保护壳。

风口的安装

系统新风口与排风口距离应在8m以上，并处于排风口下方和上风向。入口处必须有挡雨措施，通风面积应使通过风速不大于3m/s。

新风入口处最外端应有金属滤网，要便于清扫其上的积尘、积物。

新风过滤装置的安装应使更换过滤器，检查压差显示或报警装置方便。

回风口上的格栅必须是竖向的，宜为可调至关闭的，室内格栅通风面积应使通风速度不大于1.5m/s，走廊等场所不大于2m/s。

回风口的安装应使在室内更换回风过滤器方便。

风管漏风检验

风管及部件安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性检验。系统风管的严密性检验应符合漏光法检测和漏风量测试的规定。

低压系统的严密性检验宜采用抽检，抽检率为5%，且抽检不得少于一人系统。在加工工艺及安装操作质量行到保证的前提下，采用漏光法检测。漏光检测不合格时，应按规定的抽检率，作漏风量测试。

中压系统的严密性检验，应严格的漏光检测合格条件下，对系统风管漏风量测试抽检，抽检率为20%，且抽检不得少于一个系统。

高压系统应全数进行漏风量测试。

系统风管漏风量测试被抽检系统应全数合格。如有不合格时，应加倍抽检直至全数合格。

质量检验与工程验收

金属风管及配件制作质量要求应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 材料种类、性能及厚度 | 第4.2.1条 |
|  | 2 | 防火风管材料及密封垫料 | 第4.2.3条 |
|  | 3 | 风管强度及严密性、工艺性检测 | 第4.2.5条 |
|  | 4 | 风管的连接 | 第4.2.6条 |
|  | 5 | 风管的加固 | 第4.2.10条 |
|  | 6 | 矩形弯管制作及导流片 | 第4.2.12条 |
|  | 7 | 净化空调风管 | 第4.2.13条 |
| 一般项目 | 1 | 圆形弯管制作 | 第4.3.1-1条 |
|  | 2 | 风管外观质量和外形尺寸 | 第4.3.1-2.3条 |
|  | 3 | 焊接风管 | 第4.3.1-4条 |
|  | 4 | 法兰风管制作 | 第4.3.2条 |
|  | 5 | 铝板或不锈钢板风管 | 第4.3.2-4条 |

2、亚高效、高效过滤器安装

施工程序：系统空吹→室内清扫→过滤器安装

施工工艺

安装高效过滤器的框架应平整，框架的平整度允许偏差不大于1mm；

安装前清洁：高效过滤器单体或送风末端安装前系统新风过滤器与系统内中效过滤器均应安装好并可运行。必须对洁净室空调设备内部和风管进行全面、彻底清洁，对风管空吹24h以上。如在技术夹层或吊顶内安装则技术夹层或吊顶也应进行全面清扫、擦净。

拆包：高效过滤器的安装应在系统风管和空调机组内灰尘擦洗干净并运转后，而且洁净室内彻底打扫干净，方可开箱。只能在安装现场、安装时刻现拆高效过滤器包装。取出之后应作外观检查，并要每一台有性能指标的具体检测数据。

安装高效过滤器或其送风末端前，应再次检查风口尺寸，风口尺寸只允许小于高效过滤器或其送风末端的边框内净尺寸。安装高效过滤器时，外框上箭头和气流方向应一致，当其垂直安装（包括码放）时，滤纸折痕缝应垂直于地面。

检漏：对安装好的过滤器作检漏，检漏的重点是过滤器边框密封质量。并在安装前检查其上密封胶有无开裂，滤纸局部有无损坏。高效过滤器安装后，对安装的严密性和高效过滤器本体有无损坏，采用尘埃粒子计数器进行检漏。

高效和亚高效过滤器安装过程中，室内不得进行带尘、产尘作业，安装完后应用薄膜将出风面封住，不上扩散板等装饰件。

3、空气处理机组安装

空气处理机应平整、牢固、各功能段连接严密，机组检修侧预留足够的维修空间；

水管与机组连接宜采用橡胶软接头或不锈钢软管；

自动放气阀要高位设置；

凝水管设置存水弯；

供水管设置Y型过滤器；

供回水管均需安装压力表温度计；

蒸汽管采用无缝钢管或不锈钢管；

空气处理机组用弹性减震垫安装；

风管与机组连接宜采用软接，空气处理机组现场拆装后做好密封处理，防止漏风。

4、风机盘管安装

风机盘管由支吊架固定，便于拆卸和维修；

水管与风机盘管连接采用软接，接管应平直，严禁渗漏；

水管截止阀、电动两通阀安装位置应便于检修；

凝结水管道坡度不小于0.003；

5、排风机安装

使用专用吊杆安装，机组保持水平，找平、找正；

风管与机组连接采用软接，若排风量较大噪音较大时须安装弹簧吊杆；

安装排风机时注意控制气流方向。

6、空调水管道安装

材料要求

空调供回水管DN100及以上管径的采用无缝钢管，DN100以下管径的采用镀锌钢管，冷凝水管采用镀锌钢管，空调加湿用水管采用镀锌钢管，蒸汽管采用无缝钢管。镀锌钢管采用丝扣，无缝钢管采用焊接。当无缝管的壁厚均≤4mm，可采用无坡口对口焊，但焊缝要焊透，焊缝加强厚度及焊缝宽度应符合以下规范，管壁厚度2-3mm，焊缝加强高度应在1-1.5mm之内，焊接宽度5-6mm；管壁厚度4-6mm，焊缝加强高度应在1.5-2mm之内，焊缝宽度7-9mm。DN70的采用坡口对焊，管道变径时，应采用冲压异径管，并做冷底子油一遍，防锈漆二遍处理。丝接管道管件质量一定要保证。不得使用补心，管子套丝长度应符合规范。

安装工艺

管道井中的支架每层设一个，管道与支架接触处用木哈夫隔热，凝结水管与支架接触处用3mm木块隔热以防产生凝结水。管道支架按规范要求设置（详见附表4）。

管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净。安装停顿期间对管道开口应采用封闭保护措施，冷冻水管道系统在系统最高处，在便于操作的部位设置放气阀。最低点设排污泄水装置，与设备连接的支管上装法兰，以便拆卸。

管道安装后应进行系统冲洗，系统冲洗后方能与冷热机组或空调设备连接。

冷凝水的水平管应坡向排水口 ，坡度应大于或等于8‰。

冷冻水管、凝水管在穿墙、穿楼板时应设保护套管，套管应比管径加保温层厚度大1cm，套管应能保证管道及保温层自由伸缩。套管处不得有管道的接头焊缝，套管与保温层之间的空隙用石棉绳塞紧。

管道与泵的连接采用弹性连接，并在管道处设置独立支架。

本工程保温管道与支吊架之间采用木哈夫绝热，要做到其厚度与绝热层厚度相同，表面平整，接触面的空隙应填实。

空调供回水管采用难燃型橡塑保温材料，保温厚度根据管径确定。凝结水管保温厚度22mm，室外管道采用厚度0.5mm的铝板做保护壳。搭接缝要顺坡设置。

保温材料在储存、搬运及施工工程中，要加强防潮、防水措施，以保护材料的功能。

7.防腐与绝热

一、防腐

本节说明有关通风与空调系统的设备、风管、水管和其他配件进行防腐油漆工程的相关技术要求。

一般要求

所有机电设备、风管和水管须按设计及本技术要求，提供所需的油漆防腐。

所有由铁或钢的制成品（包括风管、水管、支吊架、结构钢架、检修门、设备基座等等）都须涂以油漆防腐。而所用的螺栓、螺母及垫片等须由防锈金属材料制成；

须严格按照油漆生产厂家的要求进行涂漆工作。同时为确保各种油漆互相兼容，应采用同一厂家的油漆产品；

所有油漆产品须符合当地消防局的要求；

所有油漆产品的生产商必须具有不少于十年生产油漆产品的经验；

所有油漆产品须有出厂合格证或质量保证书；

须按照国标GB50243-2002的规定进行有关油漆施工工作。

在运送、储存和防腐施工期间，应采取正确的保护措施，以确保产品在任何情况下不受破损；

要提交所有油漆的样本。

产品

所有油漆须是有效保质期限内的合格产品；所有盛装油漆材料的容器必须清楚印上商标、产品编号和产家名称。

防腐油漆和涂料，必须是有效保质期限内的合格产品。

空调冷冻水、冷却水管须在除锈后刷防锈漆两道。

施工

喷涂油漆的施工环境

除特别注明或经业主/监理工程师许可外，所有油漆工作须在一个清洁及干燥的环境里进行。在气温低于4℃或相对湿度高于90%的环境下不能进行任何油漆工作。

除锈

风管、部件、设备及水管道在涂刷底漆前应作好表面处理，清除金属表面的氧化物、铁锈、灰尘、污垢等，露出金属光泽。一般用手工或机械除锈，亦可采用化学试剂除锈，不得使用损伤物件表面或使之变形的工具或措施。表面处理后应在规定的时间内（一般不超过4小时）喷涂底漆，以免表面处理失效。

喷涂油漆

所有经过清理干净的、干燥金属表面，必须尽快提交监理工程师检查合格后，按已认可的程序进行油漆保护，以免清理干净的表面再锈蚀；

必须严格按照生产商推荐的油漆程序进行油漆工作，同时各有关人员在处理、储存和使用油漆材料时须严格遵守有关的安全守则、当地法规和油漆供应商所列的注意事项等，以提供一个安全、健康的工作环境；

进行油漆工作时，所有不需油漆的而可能受到影响的表面须加以覆盖保护以免受污染。油漆工作结束后，须将其工作环境清理妥当；

所有油漆工作须由熟练的油漆工担任，以保证各层涂漆能均匀及光滑地覆盖。每一层涂层必须完全干透才可进行下一步涂漆；每层涂漆的最小干膜厚度须符合油漆厂家的建议。

所有钢制预埋件，当局部埋在结构内时，必须在结构混凝土凝固及模板拆除后，对所有外露部分尤其是与结构接合处加以涂漆作保护；

每公升的油漆所能涂刷的表面面积必须不能超越由油漆生产商所定的标准。

喷涂油漆的漆膜应附着牢固、光滑均匀，无漏涂、剥落、起泡、透锈等缺陷。

带有调节、关闭和转动要求的风口类及阀门类部件油漆，涂刷油漆后应开启灵活、调节角度准确、关闭严密。

支吊架的防腐油漆应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆。

空调制冷各系统管道的外表面，应按设计规定作色标。

二、绝热

1、本节说明有关保温材料的制造及安装技术要求。

一般要求

在运送、储存和安装保温材料期间，应采取正确的保护措施，以确保在任何情况下不受破损；

生产保温材料的制造商至少具有五年或以上的生产制造经验；

所有保温材料应符合国家产品标准和遵从当地消防局的规定；

保温施工应符合GB50243-2002施工验收规范。

要提交完整的保温材料产品技术说明书资料、产品质量合格证书；

要提交所有保温材料的样本。

产品

保温材料应具有较低的导热系数、质轻、难燃、耐热、性能稳定、吸湿性小、无异味、不腐蚀金属并易于成型、有一定的机械强度、耐用、方便施工、价廉等特点。

本工程空调送回风管采用铝箔橡塑保温材料，保温厚度按设计要求选用。

空调水管用发泡橡塑材料保温，接缝用专用胶水封严；保温厚度按设计要求选用。

安装

需保温的设备和管道，必须在完成所需的各项系统测试后，才能进行保温安装。

水管道在安装保温材料前，必须先表面除锈，且完成油漆工作。

所有保温安装工作应由熟练的工作人员进行施工。须在清洁干燥及没有任何污染物的表面进行保温工作。

只可使用清洁及干燥的保温材料。

由保温制造商所提出的保温施工建议将作为基本的保温施工要求。

凡金属支吊架及其它穿过保温层而与冰冷管道表面接触的金属构件，须提供一个完善的保温密封处理，确保不会产生结露。

所有用于空调水系统的阀门、存水弯、过滤器、法兰和其他配件等应按其连接管道的保温厚度作相同厚度的保温，同时外加以1.2mm厚的镀锌钢板制成的可拆卸式保护盒。过滤器的保温须容许清理过滤器而不会损坏保温材料。阀门的保温须覆盖至阀帽。

对水泵等设备进行保温时，应将保温材料裁剪以配合设备不规则或弯曲的表面，并紧贴密封。同时应提供可拆卸式的保护盒。

设备机房和屋顶明设的冷冻水管保温层外加铝板保护壳。

屋顶明设的空调风管保温层外加铝板保护壳。

8．隔震设施

概述

本节说明防止或减低设备震动的有关隔震设施产品及安装的技术要求。

一般要求

除在有关图纸上特别注明豁免外，在所有机械设备须设置隔震器，以防止设备操作时产生的震动和声音传送到建筑结构。

按照设备重量的分布选择隔震器，以提供合理及均衡的震幅；

对转动机件，所选的隔震装置须在任何正常操作状态下仍可提供足够的隔震措施。

所有提供隔震设备的厂家必须具有制造此类设备不少于五年的经验；

提交有关隔震设备和材料的详细样本说明书和施工图、测试证书等以供审批；

须提交所有隔震装置的弹簧的震幅量、隔震效率、弹簧的种类及其安装方法等资料。

产品

所有供本工程使用的隔震设备必须为不含石棉物质的产品。

自立式弹簧隔震器

弹簧型隔震器均为无外壳自立式，底板和基座之间应配有6毫米厚的氯丁橡胶消声防滑垫片；

所有隔震器均须配有牢固栓接在设备上的水平调校螺栓；

弹簧最大的隔震幅度须能足够负担50%的额外负荷。

限位式弹簧隔震器

当设备的额定装配重量和操作重量不同时，应设置附有垂直限位器的弹簧隔震器，以防止有关设备的外加重量除去后而引致弹簧伸长。外壳须由装配钢件组成，并施以热浸镀锌处理。

弹簧装配和正常运作时的高度相同。

在与限位螺栓的周围及弹簧与外壳之间，最少要保留12毫米的间隙，以供弹簧正常运作。

在正常操作时，限位器不应被接触。

弹簧的横向硬度不能小于其额定垂直硬度的80%。

弹簧最大的震幅度须能足够负担50%额外负荷。

防震吊钩

防震吊钩应由一钢制弹簧和8毫米厚含弹性的氯丁橡胶垫层相串联组合在一吊钩盒子内。垫层须有一孔供吊杆安装。

弹簧的盘径和吊钩箱底的洞孔直径的大小应可容许吊杆作30度弧度的摆动，而不致碰到底洞及触到弹簧。

弹簧须能负担50%的额外负荷。

氯丁橡胶隔震器

氯丁橡胶隔震器应具有双重隔震幅度设计而最小的隔震量须为9毫米；

全部金属面须覆以氯丁橡胶而底座的上下面皆附以防滑垫片及栓孔；

设备如小型风机或紧密接合的水泵应在隔震器上加钢轨。

防震垫片

由两层或以上的受剪蜂窝组式氯丁橡胶片叠合，中夹填隙钢片。

惯性基座

制造厂家须为需要惯性基座的设备进行设计、制造并提供隔震器。

由钢筋混凝土及钢制框架制成的惯性基座，其重量最少为所承载设备重量的1.5倍。混凝土的强度须为20，000千帕卡；

承托惯性基座的隔震器，其隔震量不可少于20毫米。

水平推力限制器

推力限制器应由一弹簧组件与一氯丁橡胶串联组成及装设在一钢制框架内。限制器应在厂内预校及在工地按实际需要再作调整，以限制有关设备再起动和静止时水平移动不多于6毫米。

柔性聚氯丁橡胶连接器

按图纸所示的设备其出口和进口处应设置柔性聚氯丁橡胶连接器；

连接器应为尼龙胎芯结构和聚氯丁橡胶复合管以液压橡胶压机压铸成型；

不应采用钢丝或钢环作为压力增强器；

所有连接管均应按系统要求提供单球型，且需得到监理工程师认可；

连接器应用悬浮式钢制凹槽法兰与管道进行连接；

所有连接器均应能承受1600千帕斯卡工作压力和2400千帕斯卡的测试压力；

所有连接器均应制成凸缘球形，在生产过程均应进行适当的预伸长以防在系统压力下产生附加的伸长，同时每个连接器均需提供防超伸长销定杆装置。

风管柔性接头

在各风管系统和设备连接口提供柔性接头；

按图纸所示或为减低震动，在所有风机和空调处理机的进风和出风接口安装隔震柔性接头。在每个接头均须预留有25毫米的宽松带以确保由风机所产生的震动不会传送至风管系统。柔性接头的连接应采用内折于金属片内或附于金属框架上，以防止漏风；

连接器应采用氯丁橡胶涂膜玻璃织物制造。所有连接器要符合当地消防局最新要求。呈交有关试验证书以供审批。

安装

所有隔震设备均应按照各认可的制造厂家所建议的安装指引进行施工；

空调处理机及风机

用一相同的构件连接整个风机及电动机，并安装在一具有足够刚度的钢制组合基座上；

所有风机须提供水平推力限制器；

除在图纸有特别标示，各弹簧隔震器的最少静态隔震器幅度是20毫米；

水平管道

除特别注明外，安装在各空调机房内的所有水管道均须提供防震吊钩；

垂直管和立管

所有立管均应按图纸上所示用支架或固定件悬吊或支撑，所有立管均应以4米的间隔弹性地悬吊或支撑。

9．通风空调系统试验和试运行

概述

本节说明有关所有通风空调系统的试验、试运行的技术要求。

一般要求

除了其他章节内的要求外，本承包单位还应实施各项必要的试验和试运行，这包括施工期间的现场试验、交工试运行和验收试验。

所有的测试须按业主/监理工程师所认可的程序进行，同时在完成试验后须提交所有试验记录文件一式三份供业主/监理工程师审阅。所有安装的系统必须完成本技术要求所有的试验并经业主/监理工程师审核认可后，方可正式移交业主使用。

本承包人须负责有关系统试验所需的一切费用，包括修正在试验过程中所发现不妥善的地方及再次试验的费用，同时需包括一切试验所需的仪器设施。

有关执行各系统的试验、调节和试运行工作的人员须具有五年或以上担任过相同工作的经验。

所有用于试验、调节和试运行工作的仪器设施，须在使用前检定合格。

遵守国家相关标准和规范（特别是消防、环境方面的要求）。

提交执行系统测试及试运行人员的名单、简历。

提交测试及试运行的计划进度表。

提交测试及试运行的方案。

产品

1.提供所有试验及试运行所需的仪器设施，其中包括但不限于下列内容：

8倍频带噪音测量表；

温湿度计；

转速计；

非接触式温度计和接触式温度计；

流速测定管连测压计；

热球式风速仪；

测速仪；

电流、电压表；

绝缘测试表；

试压水泵设备。

2．须于使用前三个月内对有关测量仪器重新校核检定。

3．承包单位须负责提供一切为成功调试有关水、风系统所需的附加设备，如调节阀、减压阀和蝶型阀等，并负责一切费用。

4．提供本和约范围内一切系统测试所需的工作人员、设备、仪表。

5．增添、替换或修正在测试期间发现的有缺陷的系统、设备。

测试前的准备：

承包单位须保证所有本和约范围内的设备及装置，在进行调试工作前，彻底进行清洁、润滑和检查，将所有遗留在风管系统、水管系统、设备内的杂物一一清除。

彻底冲洗管道系统，以清除管道内的污渍。在每个盘管设置旁通管，以避免在冲洗时，管网内的污垢被带入及积存在盘管内。冲洗完毕后，清洁系统内所有的过滤器及阀门，并为所有系统注入所需的媒体，及利用排气阀进行排气。

须对所有自动控制元件和安全装置进行检查，确保操作正常后，才可接通水路和电力系统。

在工程施工期间和在保温施工前，应对所完成的工程分段进行压力试验。压力试验前应先将可能受损的设备拆移并加法兰盲板封闭。

设备单机试运转

通风机及空调机组中的通风机

盘动叶轮，应无卡阻和碰擦现象；

叶轮旋转方向必须正确、运转平稳、无异常振动和声响，电机运行功率应符合设备技术文件的规定；

风机启动达到正常转速后，应首先在调节门开度为0º到5º之间小负荷运转，待达到轴承温升稳定后连续运转时间不应小于20min；

小负荷运转正常后，应逐渐开大调节门但电动机不得超过额定值，直至规定的负荷为止，连续运转时间不应小于2h；

试运转中，滚动轴承温升不得超过环境温度40℃；滑动轴承温度不得超过65℃。轴承部位的振动速度有效值（均方根速度值）不应大于6.3mm/s。

风机盘管机组

风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确，并与机组运行状态一一对应；

风机盘管水压试验的试验压力为系统工作压力的1.5倍，以不漏为合格。

系统无生产负荷联合试运转及调试

通风与空调工程系统无生产负荷的联合试运转及调试应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行。空调系统带冷源的正常联合试运转不应少于8h，当竣工季节与设计条件相差较大时，仅作不带冷源试运转。通风系统的连续试运转不应少于2h。

空调系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%。

系统经过平衡调整，各风口或吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

空调冷冻水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。

通风与空调工程的控制和监测设备应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通，系统的状态参数应能正确显示，设备连锁、自动调节、自动保护应能正确动作。各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常，满足建筑设备自动化（BA）系统对被测定参数进行检测和控制的要求。

通风工程

系统联合试运转中，设备及主要部件的联动必须符合设计要求，动作协调、正确，无异常现象。

总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%；

系统经过平衡调整，各风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

空调工程

水系统应冲洗干净、不含杂物，并排除管道系统中空气，系统连续运行应达到正常、平稳，水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动，系统调整平衡后，各空调机组水流量应符合设计要求，允许偏差为20%；

空调冷冻水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于10%。

各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常，满足建筑设备智能化系统对被测定参数进行检测和控制的要求。

舒适性空调的温度、相对湿度应符合设计的要求；

空调室内噪音应符合设计规定要求；

有环境噪声要求的场所，制冷、空调机组应按现行国家标准进行测定。

制冷系统

试运转前应首先启动冷却水泵和冷冻水泵；

离心式制冷机试运转时应首先启动油箱电加热器，将油温加热至50-55℃，按要求供给冷却水和载冷剂，在启动油泵，调节润滑系统，按照设备技术文件要求启动抽气回收装置，排除系统中的空气。启动压缩机应逐步开启导向叶片，快速通过喘振区，油箱的油温应为50-65，℃，油冷却器出口的油温应为35-55℃，滤油器和油箱内的油压差R11的机组应大于0.1MPa，R12机组应大于0.2MPa；

系统带制冷剂正常运转不应少于8h；

试运转正常后，必须先停止制冷机，油泵继续供油2min后停止油泵，在停冷冻水泵、冷却水泵。

综合效能试验

通风与空调工程交工前，并已具备联合试运行的条件下，由承包人负责，设计、设备供应商、其他施工单位等配合，进行带负荷的综合效能试验测定与调整。

综合效能试验与调整的项目，由业主根据工程性质、工艺和设计要求进行确定并通知承包人。主要试验内容包括（但不限于）：

系统总风压、风量及风机转数的测定

风量测定调整一般从风机最远的支干管开始。

实测总风量与设计风量偏差不应大于10%。

各风口风量实测值与设计值偏差不大于15%。

送回风口空气状态参数的测定与调整。

空气调节机组性能参数的测定与调整。

室内噪声的测定。

室内空气温度和相对湿度的测定与调整。

其它未尽事宜及项目的具体要求见本工程设计施工总说明。

通风空调工程设备材料技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调机组（空气处理机组、新风处理机组） | 一、技术要求： 1、机组所有部件和材料均需防腐蚀处理，不会被各种消毒剂腐蚀。机组内配置的风机、电机、过滤器、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定，机组所采用的钢板、铜管、铝箔等材料应符合有关标准规定。机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，具有难燃、不易吸水等特性。除了过滤器、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。 2、过滤器外框采用不锈钢，易抽取更换。理化实验室用空调机组的过滤器须防酸碱、耐腐蚀。 3、洁净空调机组制造商需提供风量、面风速与阻力的关系曲线及过滤器的容尘量数据、阻力与迎面风速曲线图、效率与微粒粒径关系图，性能参数根据ASHRAE 52.1-1992测试方法测试，性能公差与AR1850-93标准相符。配套紫外线杀菌灯。 箱体： 1、箱体框架结构采用不锈钢或强化复合材料。 2、箱体外表面应无明显划伤、锈蚀和压痕，表面光洁，涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。 3、应在箱体的适当位置设置检查门，并保证严密（在700Pa和－400Pa压力下漏风率不超过0.5%；过滤器旁通漏风率达到EN1886标准F9等级）、灵活、方便维修，在箱体的适当位置预留测试仪表及各种必要的传感器等备用接口。新风口、回风口、送风口等与风管连接的接口均设置法兰，其方向应符合设计图纸的要求，法兰面应超过箱体外60mm以上以便安装及维修。 风机： 1、风机符合我国有关电机技术及安全标准要求。 2、叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作，采用高效率、高强度叶轮结构，并在制造厂内进行静平衡和动平衡试验测试合格。 3、应提供风机的电脑选型资料和性能曲线图（详细要求见风机选型资料），并保证所选工况点接近最高效率点。 4、风机出口应设柔性短管，其材质应满足消防要求，并提供材料的检测报告，风机出风口方向应符合本招标图纸的要求。 5、风机应设有为满足下列要求而设计的弹簧隔振装置：风机转速：n≤450rpm，减振效率：80%；风机转速：450 rpm≤n≤850 rpm，减振效率：85%；风机转速：n＞850 rpm，减振效率：90%。 6、风机变频，变频器按照工业级的标准设计，完善全面的变频器保护及自诊断功能.其体积小，节省空间。强大的通讯接口，可让它以任何的PLC/DCS集成。 2） 额定输入电源为380～480V，频率范围48～63Hz，额定输出电压为0～460V，可变频率范围0-320Hz, 功率因数：0.98，额定电流和额定电压条件下效率为97.5%。功率等级为2.2至250kw。 3） 能够把电动机转速随意控制在极速之0至100%以内之任何转速运行。 4） 能维持110%过载电流达1分钟。 5） 集成的LCD显示屏带简体中文显示。可以记录运行的总时间、变频器的功率因数、输出频率等,在需要时可显示于显示器上。 6） 内置DC电抗器，可以抑制电网高次谐波干扰,提高功率因数。 7) 设有内置电子电动机过载保护；设有定限保护。如限流和限压输出等及跳闸保护包括过电流、过电压、失压停、过热及接地等。 8) 能检测供电电源在暂停电及故障后自动起动，并能提供最后3次故障记录及其故障时间，包括故障时的电流及频率,直流侧电压等。 9) 动作在可调校的载波频率调频模式，使得变频器及电动机能达到最佳的效能。 10) 主电源电压如下降或上升10%的时候，依然可以保持额定输出容量。 11) 附设3个可变宽频的跨越频率，能够克服由机械系统或空气系统引起的共振。 12) 提供两个可选择及能调节的加速/减速坡道。 13) 内置PID控制器，不需加接任何调节器就能提供配套设备的压力或流量之循环控制。能接收由发送器发出的0－10V，4－20MA，有2个模拟输入和2个模拟量输出。 14) 支持飞速起动，能立刻自动把仍在转动中的风机、水泵重新起动及运行至指定速度。 15）设有现场操作及遥控操作二者选择，以配合管理系统应用。 16) 设有软件锁以防止未经批准之设定更改。 17) 具有继电器输出卡,最多可以控制三台线电源驱动的电机和一台变频器驱动的电机；若电机为一用一备,自身可以实现定时自动切换。 18)变频器之间允许采用零间隙并排式安装(书架式设计), 在500C的工作环境下不需降容使用。 19)控制模式：可以编程选择使用无速度传感器矢量控制模式或电压/频率控制模式。电压/频率控制模式可以设置为直线、风机/水泵曲线或完全自定义模式。 20)变频器有多种可编程停止模式，包括：斜坡运行、惯性、直流制动、斜坡保持和S曲线运行 21)PF400P变频器可以有总线控制、端子控制和操作面板控制三种方式，这几种方式可通过逻辑输入/或平稳切换，切换时不会影响系统的正常运行,自动到手动的切换没有速度波动。 22) 变频器的通讯: a. 内置RS485口支持Modbus RTU, Metasys N2,SIEMENS P1协议； 可外配DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, ControlNet,LONWORKS 通讯卡。 电机： 1、电机能效为EFF1级高效电机,同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求。 2、电动机应为耐湿热型的风冷全封闭异步电动机，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54，电机配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。 3、电机配套功率必须大于风机吸收功率20%； 电机功率不得超过设计功率的110%。 4、电动机应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行，电动机应按原产地所在国有关标准制造并提供应所采用的制造标准，同时应符合我国有关电机安全标准要求。 5、电机应方便安装、调整，与风机组成的机架应有双向调节功能（电机可前后、左右调节）。 换热盘管： 1、铜管采用优质紫铜管。 2、翅片采用优质铝箔制作，应采用高效翅片型式。 3、进出集水管应采用壁厚δ≥3mm的铜管，顶端设排气阀，底部设排水阀或旋塞。 4、盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。 5、凝结水盘采用不锈钢制作，水盘应加工成带有一定的坡度保证水盘内无积水。水盘底部采用难燃B1级的橡塑板材保温。 6、盘管应经气压或水压试验合格，满足规定的工作压力要求。（附报告） 7、水管接口方向应符合本招标文件设备清单中的要求，如采用法兰连接，每个接口应配带国标法兰。 8、表冷器水阻不得超过60kPa。 9、通过盘管的迎面风速超过2.5m/s时，应设挡水板，挡水板应采用玻璃钢或铝合金材料制作。 10、表冷器盘管应满足招标要求的技术参数，在设计时应考虑一定的安全系数。 11、冷热水盘管：优质紫铜管套具有环氧涂层防腐铝翅片，最大工作压力2.5MPa； 12、换热盘管边框采用不低于304不锈钢材料制作。 其他： 1、风量和风压：风量投标值不得低于招标值（设计值）的97%，风量投标值不得高于招标值（设计值）的103%。风量、风压实测值不得低于投标值的95%，风量、风压实测值不得高于投标值的105%。 2、漏风量：机组内静压保存700Pa时，机组漏风量不大于2%。 3、供冷量：投标值不得低于招标值（设计值）的97%，实测值不得低于投标值的95%，投标值不得高于招标值（设计值）的103%，实测值不得高于投标值的105%。 4、机组噪声：满足JB/T9066-1999和GB/T14294-93要求。 5、机组振动：风机转速大于800rpm时，振动速度不大于4mm/s；风机转速小于等于800rpm时，振动速度不大于3mm/s。 6、断面风速均匀度：不小于80%。 7、设备制造商须根据设备层、设备机房等安装区域的空间要求设计机组外形尺寸，保证方便安装和维修。 8、投标人应负责将机组内所有用电设备的电源线引至箱体外合适位置的接线盒或配电箱上。 9、整机性能参数为负偏差的设备数量不允许超过总数量的50％。采用锥套型皮带轮，皮带应采用优质品牌，机组的减振支、吊架和基座，强度应满足机组重量支承及隔振要求。基座应进行防腐处理。 11、机组冷（热）水管软接头、膨胀节均采用不锈钢波纹补偿器（软接头）。 |
| 2 | 风机盘管 | 技术要求： 1原材料及零部件质量要求 1)机组内配置的风机、电机、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。 2)机组所采用的钢板、型材、管材等应符合有关标准规定。 3)采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有非燃或难燃、不易吸水等特性。须提供这些材料的相应检测报告。 4)除了轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。厂家还应提供主要部件使用年限 2整机性能要求 1)风量和风压：风量投标值不得低于招标值（设计值）的97%，风量投标值不得高于招标值（设计值）的110%。风量、风压实测值不得低于投标值的95%，风量、风压实测值不得高于投标值的115%。 2)供冷量：投标值不得低于招标值（设计值）的97%，实测值不得低于投标值的95%，投标值不得高于招标值（设计值）的110%，实测值不得低于投标值的97%。 3)噪声：满足GB/T19232-2003要求。 4)整机性能参数值为负偏差的设备数量不允许超过总数量的50％。 3风机 2)采用双进风、离心式前曲叶片型风机，叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作。 3)采用的风机应满足三档调速的要求。 4)风机叶轮和轴需在制造厂内进行静平衡和动平衡试验（提供测试报告）。 4电机 2)采用电容式电机，应满足三档调速的要求。 3) 应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行。 4) 电机轴承选用油膜自封免维护形式。 5表冷器 1)铜管采用紫铜管。 2)翅片采用国产优质亲水铝箔制作。应采用高效翅片型式。 3)盘管管路顶端应设排气阀。 4)盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。 5)盘管排数应不少于3排（含3排）。 6)盘管应经气压或水压试验合格，满足规定的工作压力要求。（附报告） 7)水管接口方向应符合设计施工图纸的要求。 8)表冷器盘管应满足招标要求的技术参数，在设计时应考虑一定的安全系数，应提供每种盘管的设计计算书。 6机壳 机壳采用δ≥1.0mm优质镀锌板，并贴绝热材料保温。 7凝结水盘 凝结水盘采用采用加长型凝结水盘，用钢板一次整体冲压成型，并进行防腐和保温；水盘底部采用PE或橡塑板材保温；采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，并具有非燃或难燃、不易吸水等特性。须提供这些材料的相应检测报告。保温厚度采用加厚型。 |
| 3 | 电动蝶阀 | 技术要求： 1.现场工作电源：220VAC，50Hz 2.工作压力：1.6MPa 3.工作介质：水，工作温度：2-800℃ 4.具备阀门开关状态显示装置 5.具有手动开关 6.具有过载保护 7.具有防腐蚀及防生锈措施，并应注明 8.材料：阀体：铸铁；阀板：不锈钢； 9.阀杆：不锈钢；密封：三元乙丙橡胶 11.控制信号：开/关 12.泄漏率：0 13.连接方式：对夹式或法兰连接 14.阀门全行程时间：≤130s（除去非正常钮矩配置外，均能达到） 15.驱动器防护等级：≥IP45(安装于室内), ≥IP65(安装于室外)。 |
| 4 | 电动二通阀 | 技术要求： 1.现场工作电源：220VAC，50Hz 2.工作压力：1.6MPa 3.工作介质：水，工作温度：2-800℃ 5.具备阀门开关状态显示装置 6.具有手动开关 7.具有过载保护 8.具有防腐蚀及防生锈措施，并应注明 9.材料：阀体：铜；阀板：不锈钢或铝青铜合金材料；阀杆：不锈钢或铜；密封：三元乙丙橡胶。 10.控制信号：开/关 11.泄漏率：0 12.连接方式：丝扣连接 13. 驱动器防护等级：≥IP45 15. 房间温控器应具备温度控制和风机三速控制功能，调温范围10～30℃。设置点调节限位、通用安装板适用于标准的管线盒。 |
| 5 | 电动比例积分调节阀 | 技术要求： 1.具备位置反馈功能 2.具备手动开关 ### 3. 工作压力：1.6MPa 4.控制信号：0-10VDC 5.泄漏率：≤0.1Kvs 6.阀门全行程时间：≤120秒 7.材料：阀体：≤DN50铜，> DN50铸铁或球墨铸铁；阀杆：不锈钢；阀芯：铜或不锈钢；密封：三元乙丙橡胶 8.连接方式：≤DN50丝扣连接； >DN50法兰连接 |
| 6 | 水阀门 （包含手动蝶阀、Y型过滤器、法兰止回阀、闸阀等） | 技术要求： 1、阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； 2、外观良好、无锈斑；阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》（GB12220）的规定； 3、启闭灵活、关闭严密性好； 4、阀杆与阀体结合部位不渗漏，采用优质橡胶密封材料。严禁使用再生橡胶。具有较好的抗老化和耐磨性； 5、钢制阀门应符合： 5.1阀体、阀盖采用优质球墨铸铁材料，机械加工精度高。 5.2 阀干采用不锈钢材料。 5.3阀芯、阀板应采用优质球墨铸铁或不锈钢材料。 5.4﹤DN100采用手柄式，≧DN100采用涡轮式。 5.5阀体表面采用尼龙11耐腐涂料喷涂，或采用环氧树脂及其它优质防腐涂料喷涂，以保证具有较强的抗锈蚀性。 |
| 7 | 温度计 压力表 | 1、国产名优品牌； 2、符合设计及有关规范、标准要求； 3、温度计应采用适当长度、探温刻度符合系统操作要求及以红色读数显示的水银温度计。直身型不锈钢外壳连玻璃面板，并配有不锈钢管道温度探测井； 4、压力仪表应采用青铜弹簧感应器、精密的移动和测微调节。须同时提供适合有关系统工作压力的脉冲缓冲器、钢管配件及铜制针状球型截止阀； |
| 8 | 水管材 （焊接钢管、热镀锌钢管、无缝钢管、螺旋电焊钢管、铜管、） | 技术要求 1、产品的材质、规格应根据设计要求选用，质量符合要求，有出厂合格证； 2、公称压力大于各系统设计要求的试验压力； 3、热镀锌钢管内外表面镀锌完整，不得有未镀的黑斑、气泡。所用钢材的牌号及化学成分符合GB3029的规定； 4、焊接钢管的管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家《GB/T3092-93》标准或行业生产技术标准。表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，不得有超过壁厚负偏差锈蚀或凹陷； 5、无缝钢管所用钢材的牌号及化学成分符合GB/T699、GB/T1591的规定。化学成分的偏差符合GB/T222-1984表1、表2的规定。外径、壁厚符合GB/T1739的规定。 |
| 9 | 橡胶软接头 | 技术要求： 1、公称压力大于各系统设计要求的试验压力。符合国家或行业的生产技术标准。 2、符合设计及有关规范要求。外观良好。材质优良、机械加工精度高。强度大，弹性好、抗疲劳度高 。 3、材料： 3.1主体：优质极性橡胶。 3.2内衬：尼龙帘布。 3.3骨架：优质硬钢丝。 3.4法兰：优质碳钢。 3.5偏转角度不小于15度。 |
| 10 | 不锈钢软接头、波纹补偿器 | 技术要求： 1、符合设计及有关规范、标准要求； 2、公称压力大于各系统设计要求的试验压力； 3、使用温度-20℃ ~ 250℃。 |
| 11 | 水管、风管保温材料 | 技术要求： b.2产品表面平整，允许有细微、均匀的绉折，但不应有明显的起泡、裂口等可见缺陷； b.3 产品应具有高发泡率、闭孔型独立微气泡结构，抗老化性能优异；柔性好、吸水率低、回弹率好、耐腐蚀、耐低温、防水、防结露，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良，应符合GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》的规定； b.4胶水配套需使用橡塑厂家专用胶水，针对橡塑发泡材料粘接力强、气味小、涂刷性好、固化后韧性好；胶水配套橡塑发泡保温材料一起使用时，须达到难燃B1-C级；胶水符合国家对有毒有害物质的限量要求和GB18583《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》的有关要求。 b.5橡塑表面复合不燃铝箔（有热熔与胶粘方式，若是热熔须提供铝箔橡塑合成一体的检测报告），外表美观，铝箔表面不鼓包，与主材不易分离，能够更加有效的增强抗紫外线、抗氧化、耐酸碱、耐腐蚀等性能，可以提高防火性能，可以防止材料老化龟裂，增强抗撕裂强度、提高湿阻因子值，使防结露效果更好，能提供国家防火中心颁发的《产品质量跟踪证书（NFTC）》及《燃烧性能等级标识授权使用证书》。 提供该橡塑保温产品的权威检验机构报告： （1）国家防火建筑材料质量监督检验中心的安全性能检测报告 （2）国家建筑材料测试中心的理化性能检测报告 （3）提供NFTC防火跟踪认证。 c.空调冷冻水管和冷凝水管支座保温要求 c.1保温支撑技术性能要求如下： 0℃时导热系数λ≤0.036 W/(m.K) ；支撑抗压强度：≥1.5 Mpa； c.2保温支撑和橡塑材料一起测试应通过难燃B1级。 c.3保温支撑材料需具有抗菌防霉作用。 d.如因有吸音降噪需求而采用开孔橡塑发泡绝热吸声内衬材料时，应满足如下要求： d.1风管内衬绝热吸声材料选用不含粉尘、不含纤维的开孔橡塑绝热材料。 d.2材料导热系数(0℃)≤0.036 W/m.K，降噪系数NRC≥0.45。 d.3其防火性能满足难燃B1级要求。 d.4不影响室内空气品质，依据国家有关标准通过气味性测试。 e 施工要求 e.1在进行任何保温工作前必须对需作保温的表面进行彻底清理，以确保有关表面清洁、干燥、没有任何污染物质。接缝或接头的粘接表面必须干燥的才可以涂胶水粘接。 e.2保温材料要预留正确的余量，绝对不能使接头或接缝承受拉伸的力，一定要是所有接缝是相互挤压的。 e.3管道外径在500mm以下的管道的保温，其所有的接缝和接头都要涂胶水，每一段管材和板材的末端都要与管道严密粘接在一起。 e.4保温材料采用两层或多层时，外层保温的端头需要和内层保温粘接在一起。 e.5保温支撑：保温材料要和管道保温支撑紧贴安装，并用胶水粘接严密，保证没有缝隙。 e.6制冷机房、换热站及屋面外露的换热器、分集水器、水泵头、空调水管等保温层有紫外线照射或者需要防撞击处外加铝板保护层。 e.7橡塑保温时，水管直径<100时用管壳；直径≥DN100时用两层板材错缝保温。 e.8管道保温做法见标准图集《管道与设备绝热－保温》、《管道与设备绝热－保冷》。 e.9分体机、多联机等的保温由设备厂家负责。 |
| 12 | 分体式空调机组 | 技术要求： 1、机组在运行时所产生的噪音应满足设计噪音标准且必须低于当地环保处所订出的限制； 2、每台机组须附有原厂的标志牌，标明厂家的名称、设备的编号、型号及有关的技术数据； 3、每台机组配有由原厂提供的温度及速度控制板和遥控感应装置； 4、制冷系统各部分不应有制冷剂泄露，其实测制冷量不小于名义制冷量的92%，实测制冷消耗功不大于名义制冷消耗功率的110%； 5、分体空调机组能效比满足最新国家节能规范的要求。 |
| 13 | 多联机 | 技术要求： 1、基本描述： 1）空调采用环保冷媒R410A； 2）满足空调主机在部分负荷状态下系统高效、经济的运行。 基本要求： 5）机组噪音≤75dB. 6）机组应配置液晶显示面板，中文操作系统，内机能独立操作，能显示室内温度值和故障状况。 7）外机和内机功率和数量可根据图纸和实际情况且不降低原设计标准的情况下，做适当的优化调整，但须经过设计、监理、业主同意。 2、室内、室外机要求： 外机： 1）系统所用其他部件和系统所用辅材在不降低质量标准、使用效果和使用寿命的前提下，可选用国内优质合资产品。 2）室外机具体位置见图纸。 3）室内机出风形式需按图纸要求，负荷不得低于原设计。 4）室外机组所有外露或与潮湿空气接触的金属构件，必须采用有效的防腐蚀的措施（此项应在投标文件技术规格偏离表内重点描述）。构件组装需采用不锈钢或经认可的防锈处理的金属螺栓及螺帽。 5）压缩机应具备时间均衡运转功能，压缩机能顺序启动，并能自动轮换，确保每个压缩机的运行时间保持均匀，延长使用寿命。 6）冷凝器采用优质紫铜管和优质亲水铝箔制作。 7）冷凝风机的轴承应为优质轴承。轴承的额定寿命应不小于10年。 8）冷凝风机电机应采用高效低噪的优质产品，电机须符合我国有关电机技术及安全标准要求。电动机应为全天候式专供室外使用、全封闭低噪声高效率专用电动机，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP44。室外机风机采用直流变速控制。 9）室外机组装置要求对周围电子设备、音响设备、计算机网络及通讯等不产生电磁干扰，并具有电磁干扰抑制电路。 内机： 1）天花嵌入式室内机需配置冷凝水提升泵，其他管道式室内机如有需要也必须配置冷凝水提升泵扬程。冷凝水提升泵的扬程应满足现场冷凝水排水要求。 2）所有室内机组的运行噪声在满足国家相关法律法规前提下，还须满足设计及实际使用要求。承包人应充分考虑为消除噪声影响而可能增加消声降噪措施所带来的一切费用。 3）每台室内机须分别配置一个中文显示的有线液晶控制器，其应具备但不限于以下功能：开关控制、风量调节、风向摆动选择、运行模式选择（自动、制冷、除湿、送风、制热等）、温度设定、定时开关、故障报警。 4）室内机应自带过滤器及附件，并方便拆洗。 6）如遇意外掉电，断电以前的所有设置不会被消除。重新供电后机组应能自动重启。 3、管路的要求： 1）冷媒管道宜采用脱氧化磷无缝铜管及专用接头，管径应详细参照所选厂家产品的技术规格。 2）冷凝水托盘要防漏及必要的提升装置,并在投标文件中说明。 4、安全要求： 1）对于过载或其他参数（如压力、温度等）超过规定范围时，应设置过载保护器或各种控制器等安全装置。机组至少应设置： A压缩机电机、风机电机过载保护、过热保护、过流保护； B压缩机电源缺相及过电流保护、欠电压保护； C制冷剂高压保护、低压保护； D油路保护； E排气温度过高保护、过低保护； F电动机异常保护； G冷凝器风机连锁保护； H匹配负载缺失保护； I压缩机失步保护。 2）机组应装备有急停装置，以使在调试或运行中有异常声响或其他危险将要发生时，能迅速停机。 5、标准及须提供的资料： 1）《多联式空调机系统设计与施工安装》GB 07K506 2）电器应符合国际电工IEC标准 3）文件、资料的提供： A提供设备系统深化设计、设备基础图、管口尺寸及方位图、系统内配管图、产品技术性能说明书、产品样本等。 B应提供机组使用的冷媒的牌号、性能和灌装量。 C应提供机组使用的冷却油、润滑油牌号、性能和灌装量。 D提供机组操作规程和使用说明书、机组维护手册和保养修理所需的各种机械和电气资料。 E提供的设备或部件在交货时，应同时提供有关测试报告、产品合格证书，所提供的设备、部件或配套件，如为国外制造的，除提供上述资料外，还应提供原产地证书、报关资料及检验检疫证明。 F应提供设备制造商认可的经销资质证书、安装施工资质证书、维保资质证书。 G电子膨胀阀的型号规格、主要性能、制造商全称及制造地点等。 H机组的名称、品牌、配置、型号规格、技术参数及性能[包括单台机组制冷量及输入功率（KW）和制热量及输入功率（KW）、压缩机数量及形式、外形尺寸（长×宽×高，m）、自重、运行重量、对基础的荷载、单台机组总装机容量（包括压缩机、风机的用电量，KW）、噪声频谱、除霜方式、安全保护功能的叙述等、产品样本、数量、单价、制造商全称及制造地点。 I主要辅材（如铜管、保温材料）的品牌、型号规格、主要性能、制造商全称及制造地点等。 J随主机提供备品、配件的明细清单及单价。 6、安装节点设计时须注意的问题： 1）室内机安装后，占据空间的高度尺寸。 2）每种室外机的重量、基础尺寸及安装后的尺寸。 3）安装前需检查基础的平整，以防止安装后产生震动。 4）室外机底座要有减震器，防止机组运行时震动楼板。 |
| 14 | 变冷媒流量多联空调机组 | 技术要求： 1.系统必须采用环保冷媒R410A。制冷系统压缩机需采用全封闭涡旋式，可平稳运行。COP值≥3.2，并提供IPLV值 2. 相关参数满足设计图纸要求。本变频多联空调系统室内、室外机、新风换气机必须是同一品牌的配套产品。机组设计寿命不低于25年。 3.室内机噪音值≤45 dB（A）。 4.室外主机装置应不对周围电子设备、音响设备、计算机网络及通讯等产生电磁干扰。 5. 室外机组所有外露或与潮湿空气接触的金属构件，必须采用有效的防腐蚀的措施（此项应在投标文件技术规格偏离表内重点描述）。构件组装需采用不锈钢或经认可的防锈处理的金属螺栓及螺帽。 6.压缩机应具备时间均衡运转功能，压缩机能顺序启动，并能自动轮换，确保每个压缩机的运行时间保持均匀，延长使用寿命。 7.冷凝器采用优质紫铜管和优质亲水铝箔制作。 8.冷凝风机的轴承应为进口优质轴承。轴承的额定寿命应不小于10年。 9.冷凝风机电机应采用高效低噪的优质产品，电机须符合我国有关电机技术及安全标准要求。电动机应为全天候式专供室外使用、全封闭低噪声高效率专用电动机，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP44。室外机风机采用直流变速控制。 10.室外机组装置要求对周围电子设备、音响设备、计算机网络及通讯等不产生电磁干扰，并具有电磁干扰抑制电路。 11.天花式或有排水高差要求的室内机必须配置冷凝水提升泵扬程。室外机外壳及相关配件应采取防腐、防锈措施或具有防腐、防锈的性能及安全防护接地。 12.对配电屏（箱）、控制箱的要求：二次接线及端子排接线端应有明显的接线标志和清晰编号； 线缆的芯线连接金具规格应与芯线的规格适配，且不得采用开口端子；箱内线路的线间和线对地间绝缘电阻值一次回路必须大于0.5MΩ，二次回路必须大于1MΩ；同一端子上导线连接不得多于2根，防松垫圈等零件应齐全；连接配电箱、控制箱面板上的电器与可动部位的电线应采用多股铜芯软电线；线束有外套塑料管等加强绝缘保护层；接地电阻为零。 13.系统能当冷负荷变化或室内机使用台数变化时，自动调节室外机的运行工况及启、停状态。同时必须能做到根据冷负荷变化进行平滑稳定的调节，调节范围为10%--100%。室外机风扇应能根据室外环境温度的变化进行多级调节运行。 14.液晶屏线控器控制功能包括：启停，温度、风速设定及显示，故障显示等功能。设备控制系统应有过电流保护、变频过载保护、高压开关等保护功能。 15.设备开放式通讯接口类型为RS485，采用LONTALK或BACNET协议。室外机为模块组合时，室外机控制模块应具备调节模块机间循环启动的功能。 16.管材材质：磷脱氧无缝紫铜管，拉制，所选铜管品牌满足以下要求，在产品选用前报发包人确认： 3）管材外观：管道的内外表面应无针孔、裂纹、起皮、起泡、夹杂、铜粉、积碳层、绿锈、脏污和严重氧化膜，并不允许存在明显的划伤、凹坑、斑点等缺陷。 4）管材规格应为标准的，其管径及壁厚的允许偏差应在标准允许范围内。参考标准：GB/T1527-2006 5）铜管及附件的承压应满足系统工作压力及实验压力的要求。 6）铜管应是洁净、干燥的，确保内部无尘和水分。使用前，铜管应进行清洗。直管应使用洁净抹布蘸三氯乙烯溶液反复拉洗，直至管内无灰尘杂质；盘管应使用氮气或干燥空气吹去管内的灰尘和异物。铜管清洁干燥后，管口用管帽或胶带封堵严密。 17.保温材料：按图纸 1）其制造商至少具有五年或以上的生产制造经验。 2）所有保温材料应符合国家产品标准和遵从湛江市消防局的规定。 3）保温材料应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐低温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良，要提交完整的保温材料产品技术说明书资料、产品质量合格证书。 4）保温材料适用温度－40～105℃；密度80~120Kg／m3；；导热系数：< 0.039W／m.℃；湿阻因子：≥4500。 5）保温施工应符合GB50243-2002施工验收规范。 18.控制要求： 1、机组室内机与室外机间的控制线以及与控制器的传输线的布置应满足集中控制的功能。机组控制系统应具有设备接线和管道连接错误的自动检测功能和故障自诊断功能，以方便维修。 2、直流变频（速）多联空调系统内控制线须采用屏蔽线。 |
| 15 | 风机 （高效低噪混流风机、柜式离心排风机、轴流风机） | 技术要求： 1、风机应具有AMCA 认证或采用与其标准接近的其它先进工业国家的标准生产； 2、符合设计及有关规范、标准要求； 2.1每台风机须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志铭牌； 2.2提供风机示意图和/或参数表中应明确标示种类、型号、尺寸、安装方位及性能。 2.3提供风机及其附件的完整样本及制造图、标明运行工况点的全风量性能曲线、噪音频谱特性。 2.4平时用风机除非特殊说明，风机的测试特性参数数据应基于AMCA标准210-85、ANSI/ASHRAE 标准51-1985“风机性能的实验室测试方法”；噪声特性应有按AMCA标准300-85“混响室内风机的噪声测试方法”测试的认证。 2.5所有风机在装配后应做整机动平衡，其标准应基于ISO 1940及AMCA 204/3标准G 2.5 级，出厂前并在每架风机上附有由计算机打印出的振动频谱分析图表。可根据客户要求，提供G1.8 的振动标准测试和现场整机动平衡校正。 2.6风机所配用的电机应为世界知名品牌，供电条件为：3Φ/380V/50HZ或1Φ/220V/50HZ，允许电压偏差:+6%，转速：≤1480rpm，绝缘等级：F级, 防护等级：IP54/ IP55。 2.7风机所配用的电机应在连续运行的所有方面，符合IEC 34或相当级别的标准要求，可在≦40℃，相对湿度≦90％的环境下连续操作；电机应是球式或柱式轴承，密封油脂或软润滑脂结构。风机及传动装置应具有良好的接地措施以避免静电累积。 3、工艺要求： 3.1轴流（混流）风机： 3.1.1安装方式、外形尺寸和基本参数详设计图纸。 3.1.2消防风机应有消防部门认证。 3.1.3风机出口最大风速不超过15m/s。 3.1.4机壳应有至少60微米厚的烤漆或热镀锌。应使叶片边缘与机壳间的缝隙最小且各处保持均匀。筒身应靠整体翻出90度的法兰边来保证其圆度。 3.1.5风机电机的底座及支架应特别的锁紧及固定以保证安全可靠。可以调节控制电机轴在壳体的中心—即使叶片边缘与筒身保持均匀的间隙。为考虑使用的调整，应在不变机壳及风管结构的前提下，适当考虑电机的加大。 3.1.6风机应在厂内全部组装好安装支架（吊装或座装）及进、出口配套法兰。 3.1.7叶轮应采用铝合金等金属材料制作，叶片及轮毂采用精密模压工艺分别一次成型，叶轮应经动、静平衡试验进行校正。除防排烟轴流风机需要铝合金风机叶片，普通风机所有的叶片应是铸铝合金（GRADE LM12），叶片材料最好采用PP、PPG及PAG等材质以提供自平衡、防静电、防火花等特性。 3.1.8叶片与筒身间的运转间隙，普通风机应不大于叶轮直径的1%；高温时由于机械膨胀系数与常温不同，其间隙应不大于2%。风机制造商应提供叶片与机壳均匀间隙装配的试验模型。 3.1.9叶片应靠键与键槽牢固地固定在驱动轴上。轴向应靠通过锥套式连接结构将叶片缩紧在驱动轴相应的位置。 3.1.10电机包括内部及延伸外部接线盒应至少提供IP 55的保护等级。 3.2低噪音离心风机箱： 3.2.1离心风机的综合效率应大于60%。 3.2.2消防排烟离心风机应有消防部门认证。 3.2.3离心风机安装方式、外形尺寸和基本参数按设计图纸要求。 3.2.4箱式离心风机的静压/全压比不小于0.7，且出口最大风速不超过15m/s。 3.2.5低噪音离心式风机箱： 机箱骨架为高强度铝形材，并采取防腐蚀处理。外板应是不小于1.0mm镀锌或彩色钢板加25mm的发泡层为外壳，中间为30mm吸音专用玻璃棉吸音板，内板应是不小于0.5mm穿孔率不小于30%的穿孔镀锌钢板外壳（内板在只作通风用途时用镀锌穿孔板，用于排烟时采用镀锌板）。机箱应是板式结构组合而成。为维修或服务，其结构应可以较快及较容易地拆散及组装。不可以用焊接的机箱；仅用于通风时，电机安装在箱体内，用于排烟时，电机应置于箱体外。 3.2.6风机及电机技术要求： ①风机应是双进双宽（DIDW）、前弯或后倾叶片的离心风机。 ②风机蜗壳及边板应有不小于0.6微米厚度的烤漆层除非其材质为镀锌钢板、不锈钢板或铝质等。 ③风机壳体应有适当的厚度以避免产生振动及噪声。风机蜗壳应与边板连续咬口啮合或焊接。叶轮及进口导风环应为流线型设计及结构，制造商应标出最好的特性及效率。 ④风机应完全合格地安全运行在每一点，在或“最小特性”极限下，且能充分满足AMCA标准99-2408“离心风机特性级别的运行极限”的级别定义。 ⑤风机轴的尺寸应可以满足最大的转速运行极限，且安全运行范围为不超过临界转速的75%。任何在制造商提供的样本上未列出的非标准产品的应用，其临界转速及细节的计算应征得制造商的核准。 ⑥风机轴应由C45碳钢经调质处理制成，其机械加工精度应符合ISO 286-2 的g6级标准。在工厂内应在所有裸露表面涂有防锈保护漆层。 ⑦轴承应采用优质产品，并配有标准润滑油注入口；轴承应是自对心调整型锥套轴承。轴承应是自润滑密封免维护型球轴承。轴承寿命基于ISO 281的L10标准，其寿命应不小于75,000小时。应提交轴承寿命计算书。 ⑧电机安装功率应不小于吸收功率（轴功率）的130%，且应有足够的启动力矩使风机可以顺利地启动及连续运行。电机与风机的传动转速比≤1.75。 ⑨皮带及带轮应至少能承载电机功率的150%。 ⑩离心风机和驱动电机安装在共同机架上，机架应有双向调节功能（电机壳前后左右调节）；该共同机架底部与箱体之间应设置减振机构。 3.2.7减振机构：机组内减振采用阻尼弹簧或尼龙减振，各减振点经严格选型计算，保证减振效率95%以上。当采用弹簧减振器时，应设置防止高频失效措施。 3.2.8风机出口软连接：采用工程专用涂胶玻璃纤维帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。 4、风机变频，变频器按照工业级的标准设计，完善全面的变频器保护及自诊断功能.其体积小，节省空间。强大的通讯接口，可让它以任何的PLC/DCS集成。 1） 全数字式脉冲宽度制仿正弦波系统，在任何负荷和转速都不须接驳任何外置矫正电容器而能够在基波上提供单一功率数。 2） 额定输入电源为380～480V，频率范围48～63Hz，额定输出电压为0～460V，可变频率范围0-320Hz, 功率因数：0.98，额定电流和额定电压条件下效率为97.5%。功率等级为2.2至250kw。 3） 能够把电动机转速随意控制在极速之0至100%以内之任何转速运行。 4） 能维持110%过载电流达1分钟。 5） 集成的LCD显示屏带简体中文显示。可以记录运行的总时间、变频器的功率因数、输出频率等,在需要时可显示于显示器上。 6） 内置DC电抗器，可以抑制电网高次谐波干扰,提高功率因数。 7) 设有内置电子电动机过载保护；设有定限保护。如限流和限压输出等及跳闸保护包括过电流、过电压、失压停、过热及接地等。 8) 能检测供电电源在暂停电及故障后自动起动，并能提供最后3次故障记录及其故障时间，包括故障时的电流及频率,直流侧电压等。 9) 动作在可调校的载波频率调频模式，使得变频器及电动机能达到最佳的效能。 10) 主电源电压如下降或上升10%的时候，依然可以保持额定输出容量。 11) 附设3个可变宽频的跨越频率，能够克服由机械系统或空气系统引起的共振。 12) 提供两个可选择及能调节的加速/减速坡道。 13) 内置PID控制器，不需加接任何调节器就能提供配套设备的压力或流量之循环控制。能接收由发送器发出的0－10V，4－20MA，有2个模拟输入和2个模拟量输出。 14) 支持飞速起动，能立刻自动把仍在转动中的风机、水泵重新起动及运行至指定速度。 15）设有现场操作及遥控操作二者选择，以配合管理系统应用。 16) 设有软件锁以防止未经批准之设定更改。 17) 具有继电器输出卡,最多可以控制三台线电源驱动的电机和一台变频器驱动的电机；若电机为一用一备,自身可以实现定时自动切换。 18)变频器之间允许采用零间隙并排式安装(书架式设计), 在500C的工作环境下不需降容使用。 19)控制模式：可以编程选择使用无速度传感器矢量控制模式或电压/频率控制模式。电压/频率控制模式可以设置为直线、风机/水泵曲线或完全自定义模式。 20)变频器有多种可编程停止模式，包括：斜坡运行、惯性、直流制动、斜坡保持和S曲线运行 21)PF400P变频器可以有总线控制、端子控制和操作面板控制三种方式，这几种方式可通过逻辑输入/或平稳切换，切换时不会影响系统的正常运行,自动到手动的切换没有速度波动。 电机： 1、电机能效为EFF1级高效电机,同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求。 2、电动机应为耐湿热型的风冷全封闭异步电动机，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54，电机配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。 3、电机配套功率必须大于风机吸收功率20%； 电机功率不得超过设计功率的110%。 4、电动机应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行，电动机应按原产地所在国有关标准制造并提供应所采用的制造标准，同时应符合我国有关电机安全标准要求。 5、电机应方便安装、调整，与风机组成的机架应有双向调节功能（电机可前后、左右调节）。 |
| 16 | 排风扇 （隔墙式排气扇、橱窗换气扇、天花板管道换气扇、） | 技术要求 1、符合国家或行业的生产技术标准；符合设计及有关规范要求； 2、主要技术要求： 2.1电机：电机转轴采用高精度镜面加工，能持久润滑，永不生锈，难以磨损。应采用合理的电机结构，散热快，能延缓产品材料老化，确保长久的使用寿命。 2.2选择噪声低、产品质量稳定的产品，产品噪声要求在40～45dB（A）。。 2.3应选择采用滚珠轴承的排气扇。排气扇应设有止回阀。带超温保护。 |
| 17 | 风管材 （镀锌钢板） | 技术要求： b.1镀锌钢板需检测合格，测试报告须出自国家级质量监督检验中心或发包方认可的其他检测机构。 b.2材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家有关产品标准的规定；当设计无规定时，钢板或镀锌钢板的厚度应按《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243执行；生产制作严格按照《通风管道技术规程》JGJ141等国家有关规范标准进行。 b.3 对镀锌钢板，镀锌层应均匀（带结晶花纹）；锌层应无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷；风管不得有镀锌层严重损坏的现象，如表面大面积白花、锌层粉化等。 b.4风管的密封应以板材连接的密封为主，风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处应按设计及洁净等级要求采用涂密封胶或其他密封措施堵严。密封材料应满足消防需要，符合国标《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624 中关于B1级难燃性材料以上的要求，有洁净需求的应符合国家或当地的环保标准。 b.5风管板材拼接的咬口缝应错开，不得有十字型拼接缝。风管应减少纵向接缝，且不得有横向接缝，矩形风管底板的纵向接缝数量应符合相关要求。风管板材连接缝的密封面应设在风管壁的正压侧。 b.6风管弯管须按国家规范要求设置弯管导流片，导流片弧度应与弯管弧度相等，迎风边缘应光滑。 b.7风管常用连接方式如下表，根据项目发包方要求进行选择： 连接方式 特点 适用场合 备注 共板法兰 由镀锌板直接压制而成，使风管与法兰一体成型，无焊接无铆接，连接严密，其优点是节省材料、漏风量小，降低能耗，安装更方便快捷 根据行业技术适用于分支风管 德国法兰（又称插接式法兰） 国际上比较先进的几管制作工艺，比传统的制作工艺简单、快捷、省料，具有密封好、坚固耐用和驳接牢固等优点，成本相对较高 特别适用于截面面积较大的矩形风管 角铁法兰 由四段角铁组焊成型的角铁框与风管管身用铆钉固定而成，其具有连接牢固、密封性好、抗压性强等特点，成本最高 主要用于防排烟及高压系统中 c. 风管安装后必须通过工艺性的检测与验证，其强度与严密性要求应符合设计或下列规定 c.1风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂。 c.2矩形风管的允许漏风量应符合设计和国家规定要求：低压系统风管ΦL≦0.1056p0.65； 中压系统风管Φm≦0.352p0.65；高压系统风管Φh≦0.0117p0.65(式中ΦLΦmΦh系统风管在相应工作压力下，单位面积风管单位时间的允许漏风量P指风管系统的工作压力) d. 金属风管的加固 d.1楞筋或楞线的加固，应排列规则，间隔均匀，板面不应有明显的变形； d.2角钢、加固筋和加固应排列整齐、均匀对称，其高度应小于或等于风管的法兰宽度，角钢、加固筋与风管的铆接应牢固、间隔均匀，不应大于220mm；两相交处应连接成一体。 d.3管内支撑与风管的固定应牢固，各支撑之间或与风管的边沿或法兰的间距均匀，不应大于950mm。 |
| 18 | 风管软接 | 技术要求： 1、应符合设计和有关规范的要求； 2、应选用具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，并符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施； 3、长度一般为150~250mm，其接合缝应牢固、严密，并不得作为异径管使用； 4、设于沉降缝的软性短管，其长度应大于沉降缝的宽度。 5、风机出口软连接：采用工程专用涂胶玻璃纤维帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。 |
| 19 | 风阀、防火阀、手动风量调节阀、电动风量调节阀、风管止回阀 | 技术要求： 1、阀门型号、规格、耐压强度和严密性试验结果符合设计及有关规范、标准要求； 2、阀门应制作牢固，叶片启闭应灵活，并标明阀门启闭方向和调节角度； 3、采用优质钢板制作，外框板厚不小于2mm，叶片板厚不小于1.5mm； 4、多叶阀叶片应能贴合，间距均匀，搭接一致。轴与轴之间的距离偏差应小于2mm； 5、截面大于1.2m2的风阀应实施分组调节； 6、风量调节阀、风管防火阀：提供产品检验合格证，风管防火阀提供国家消防部门产品认证。提供在不同的阻力、风速（5m/s、8 m/s、10m/s）下的噪声值及每平方米漏风量的检测报告，检测数据须符合设计要求。输出关闭信号，联锁风柜或风机。手动调节阀门开启角度。全开时阻力系数＜0.4。耐火时间不低于1.5h。 7、止回阀的阀轴灵活，阀板关闭严密，转轴、铰链应采用不易锈蚀的材料制作，阀片的强度应保证在最大负荷压力下不弯曲变形。要求密闭性能好、结构牢固且采用弹簧闭合式方式。提供在不同的阻力、风速（5m/s、8m/s）下的噪声值及每平方米漏风量的检测报告，检测数据须符合设计要求。 8、电动或气动调节风阀的执行机构及联动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。电动启闭阀、电动调节阀执行机构及联动装置动作可靠，调节范围为0%～100%模拟调节；调节指示角度与阀板开启角度一致；接受BA系统0～10V或4～20mA 的模拟控制信号。执行机构扭矩自行计算。阀门全开时阻力系数＜0.4。耐火时间不低于1.5h。电动风阀均采用气密性风阀，气密性要求为：风阀前后压差≥300Pa时，漏风量≤220m³/（m².h）。 |
| 20 | 消声器 静压箱 | 技术要求： 1、消声设备的生产厂家必须具有不小于五年制造同类型产品的经验； 2、每个消声设备须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和标号及正常的气流方向指示的标志铭牌； 3、所有消声设备应有不可燃的材料制成并能满足当地消防局的要求； 4、内外壳采用优质镀锌钢板制作，外壳厚度不小于1.2mm；内衬镀锌穿孔板厚度不小于0.75 mm，穿孔孔径和穿孔率应符合设计要求。内外表面应平整，孔眼排列均匀，不得有毛刺； 5、所选用的消声材料应符合设计规定的防火、防腐、防潮及卫生要求；填充的消声材料应按规定的密度均匀铺设，有防止下沉的措施，覆面层应均匀拉紧并有保护措施； 6、具有足够的整体强度，不变形、不漏风。 7、镀锌金属板的切割面和焊接点均须涂上高锌漆料； 8、应用于室外的消声器须完全防风雨及经过防腐蚀处理。 |
| 21 | 风口 （散流器、百叶风口） | 技术要求： 1、各种形式的风口尺寸应符合设计要求。 2、均采用铝合金材料，表面喷防腐涂料或经过阳极氧化处理，亚白色；风口产品应选用防腐性能好，易成型的材料制造，采用铝型材时，应符合GB5237-2004《<铝合金建筑型材>实施指南》的规定；采用钢材时，应符合GB11253-89《碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄板及钢带》的规定。 3、各类风口的外框及导风叶片的材料厚度不得小于1.0mm，装饰面拼接严密平整，焊接牢固，焊点光滑。风口的转动调节部分应灵活，叶片应平直，同边框不得碰擦，定位后应无松动现象； 4、百叶式风口的叶片间距应均匀；双层百叶风口上、下两层叶片应互相垂直，且自带调节阀； 5、散流器的扩散环和调节环应同轴，径向间距分布应均匀； 6、门铰式单层百叶回风口应自带NF尼龙双层过滤网，叶芯与外框用门铰连接，安装后可任意打开叶芯组件，更换风口过滤器。 7、防雨单层百叶风口应带镀锌铁丝网，采用直径φ2mm，网孔为20 mm。 |
| 22 | 防火封堵 | 1、生产制作严格按照《建筑防火封堵应用技术》 2、CECS154:2003等国家有关规范标准进行。 3、符合设计和施工说明及设备材料表参数规格要求。 |
| 23 | 定风量阀 | 技术要求 - 定风量调节阀用于通风系统管道中，起到恒定风量的作用。 - 定风量调节阀须为压力无关型风量调节阀，风阀可根据管道同的压力变化自动调整阀板开度，使通过定风量阀的风量维持在恒定值。 - 定风量调节阀由阀体、阀片、风量调节刻度盘等组成，通过机械结构自动调节阀片的开度，使得风量在风管压力变化的情况下还能恒定在设定值上。 - 定风量调节阀为全机械结构，无需外部供电即可保持风量恒定。 - 定风量调节阀外部须配有风量设定装置，并标明详细的风量调节范围，可以通过设定装置设定不同的定风量值，调节须简单可靠。 - 定风量调节阀可提供圆形及方形两种结构形式供选择。 - 定风量调节阀工作压差要求需满足50至1000Pa范围内使用。 - 定风量调节器的风量调节范围不得小于4：1（最大风量与最小风量之比）。 - 定风量调节阀需无特别的安装位置限制，无论垂直安装还是水平安装均可使用。 - 定风量调节阀风量控制精度必须要高，风量设定误差不大于5%。 - 定风量调节阀的阀体和阀板材料为镀锌钢板，厚度不小于1mm，轴承免维护，在常规的空调或通风系统中，使用寿命须不低于10年。 - 定风量调节阀生产厂家必须拥有风量标定测试台，每个定风量调节阀在出厂前都必须经过风量标定，以保证正常使用和风量控制的精确。 - 定风量调节阀的噪声必须维持在一定的限度内，必要时可加设消声器。所有的声学测试应在噪声回响室内测得，并列出风压在200Pa和500Pa时，不同频谱的噪声数据。 |
| 24 | 过滤器(初、中、高效) | 中效过滤器： 2、机组内使用的采用袋式中效过滤器，合成纤维材料； 3、风口使用的采用板式中效，合成纤维材料； 4、连续运行温度≤70℃； 5、耐湿性能：≤95% RH； 6、初阻力：小于150Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，应不大于300Pa。 高效过滤器： 2、采用无隔板式结构、玻璃纤维滤纸； 3、采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶； 4、要求每个过滤器出厂前均应经过效率及检漏测试，并能提供独立的监测报告； 5、过滤效率：H13（MPPS），同时应符合设计要求； 6、初阻力：小于250Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，应不大于500Pa。 |
| 25 | 加湿器 | 电热加湿技术要求： 1.设备要求可以24小时连续运行，每年不少于300天，整机使用寿命应大于8年以上。； 2．加湿器必须是0-100%连续可调节控制，可接收中控室0-10V/4-20mA加湿量比例调节信号的控制； 3．加湿器应配有微电脑液晶控制器； ①可自动进行水位的精确小流量补给，确保蒸汽输出波动小于±3%； ②可自动进行排水排污功能，确保高温蒸发箱体内水质卫生，PH值在7左右，防止酸性或碱性蒸汽的输出； ③可面板设定各种参数，实现系统的全自动化运行； 4.加湿器必须具有双湿控制功能，不仅可以接收中控室加湿比例调节信号的控制，还必须可以接收送风管道高湿传感器0-10V/4-20mA高湿信号控制，通过微电脑控制器，有效地防止送风管道送风湿度过大而造成的超湿滴水问题； |
| 26 | 控制器、传感器、软件(适用于净化空调中央监控系统和检验科、病理科、静配中心等送排风平衡控制系统) | 1.1 系统要求及实现目标 （1）楼宇自控系统(BAS)应包括对必要设备的监测或监控，包含报警管理、历史数据记录(要求自主选择监控点，间隔，保证至少一年记录的硬盘空间，数据可以输出到通用数据库可以提取)、动态趋势图等。 （2）本工程要求采用集散式计算机控制管理方式、分布式智能控制技术。要求监控设备现场就地安装，对被控设备进行数据采集就地自动处理控制。分散控制、集中管理，各现场控制器可实现点对点（peer to peer）通讯。 （3）楼宇自控系统要有较强的开放性和独立性，各现场控制器应能独立完成所有监控工作，监控信号和数据采集结果通过网络反馈至控制管理中心，由控制中心集中管理监控。中央站停止工作不影响现场DDC的正常运转，现场某个DDC故障不影响网络上其它DDC及分站工作。 （4）楼宇自控系统软件采用开放式、标准化设计，可简易、灵活的实现中央管理软件功能的增减，并具有现场编程和二次开发的功能。要求采用友好的全中文界面、交互式图形显示和多文档窗口技术，可实时的体现各种设备的运行状态，要求有完整的数据库记录等。要求具有系统流程图、设备监控图、动态趋势图、运行曲线图以及各种数据报表等的显示打印功能，并统计各监控设备的运行时间。 1.2 依据的标准与规范 1.2.1供依据和参照的标准及规范 投标人应依据和参照（但不限于）以下标准及规范： 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006； 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92； 《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（2005版） 《中国采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003） 《中国室内给水排水热水供应设计规范》（GB50015-2003） 《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94） 《电工、电子产品基本环境试验规程》GA2423 《商用建筑线缆标准》（EIA/TIA-568A） 《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB232-92） 《建筑物防雷接地设计规范》（GB50057-94） 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004 《自动化仪表工程及验收规范》GB/J93-96 实验区域控制应遵循的标准： EN14175 通风柜 EN ISO 14644 洁净室/实验室及其他环境控制区域的要求 ANSI 美国国家标准学会 FDA 美国食品药品管理局 BSL 3 / 4 生物安全等级 3 / 4 ANSI/AIHA Z9.5 本工程通讯网络采用集散分布式结构，由两级网络组成。 1）中央站可提供标准的TCP/IP网络通讯协议，采用Windows XP Pro操作系统。以太网级路由器负责现场DDC与工作站间的通讯，可以通过局域网与系统集成软件通讯，实现资源共享。 2）监控级网络采用标准化的基于RS485 的现场总线，并可扩展。中央控制站与各分站设备之间采用屏蔽双绞线连接，组成监控层局域网，此种方式可实现现场控制机与中央控制机之间的点对点通讯（peer-to-peer）。 由于建筑设备监控系统是本工程的最主要系统，同时应具备与其他系统集成的能力，因此系统必须满足以下要求： 网络采用目前业界通行的C/S以及B/S的运作模式； 操作系统选用业界通行的Windows XP或以上操作系统，采用分布式数据库技术同时支持分布式服务器结构，以达到以下性能指标： 独立控制，集中管理 直接数字控制器包括网络级控制器和现场控制器：所有网络级控制器与中央服务器通过以太网（TCP/IP）连接，现场控制器直接通过产品专有网络（RS485）进行组网。数据在所有直接数字控制器之间，包括中央服务器之间进行通讯，中央服务器对所有直接数字控制器中的数据、报警可以读取、打印和存储。 系统集成功能 系统具备WEB SERVER（即远程监控）功能，其WEB SERVER功能包含至少5个客户端的使用权限。可以根据系统要求对不同的客户端设置不同的权限。既方便管理，又节约成本。并且可以方便的设立分站。 系统提供OPC Server/Client 功能，可以方便地与与其他系统(比如消防系统、安防系统)快速集成。 保证高可靠性 工作站具有双机热备份功能，当一台工作站出现故障之后，另一台工作站能自动进行工作。当出现故障的工作站恢复工作以后，另一台工作站能自动将所有的历史记录数据传输给该工作站，从而保证了整个系统的安全性及可靠性。 当整个网络断开后，本地的控制系统应能由直接数字控制器继续提供稳定的系统控制。另外，当某个直接数字控制器出现故障时，对整个网络和其它控制器没有影响。在网络恢复正常工作后，所有直接数字控制器可以将存储的数据自动传到其他控制器和中央服务器。 提升系统性能 所有控制器只对本地设备进行管理，系统的负荷由控制器分担，中央服务器的负担只限于本地设备管理和全系统中关键报警和数据的备份。这样可以保证整个系统的高性能。 管理简单 中央服务器可以控制任何一个直接数字控制器中的设备，其报警可以自动传送到中央服务器，实现分布式控制，集中式管理。 分布式数据库管理 采用分布式的数据库，由后台的数据自动备份机制保障所有用户数据在各服务器中安全保存。 2、监控范围： 湛江市医院净化区域楼宇自控系统的工程范围包括： 3、控制内容描述 1.净化空调机组 监测内容包括：  送、排风机运行状态、故障报警、手/自动状态监测；  送、排风机前后压差监测；  初效过滤网阻塞报警监测；  中效过滤网阻塞报警监测；  送风机变频器频率反馈及故障报警；  送、回风温湿度监测；  送风风量监测；  送风静压监测；  房间微压差监测；  房间送风高效过滤器报警监测；  房间门开关状态监测；  系统正常运行所必需的其他监测和控制；  房间面板温湿度显示及调节设定；  房间面板空调机组排风机启停设定及故障报警；  房间面板高效过滤器报警； 控制内容包括： 根据时间程序及需求控制空调风机的启停；风机与新风门、回风门、水阀联动控制；根据手术室门开关状态控制排风机启停。 由回风温度控制冷热水电动调节阀的开度；水阀与风机联锁，冬季风机停机时热水阀应保持至少10%的开度。 由回风湿度传感器控制冬季空调加湿量。 由送风量控制送风机变频器频率。 2.新风处理机组 监测内容包括：  送风机运行状态、故障报警、手/自动状态监测；  送风机前后压差监测；  初效过滤网阻塞报警监测；  中效过滤网阻塞报警监测；  亚高效过滤网阻塞报警监测；  送风机变频器频率反馈及故障报警；  送风温湿度监测；  送风静压监测；  新风温湿度监测（测一组即可）  系统正常运行所必需的其他监测和控制； 控制内容包括： 根据时间程序及需求控制新风风机的启停；风机与新风门、水阀联动控制。 由送风温度控制冷热水电动调节阀的开度；水阀与风机联锁，冬季风机停机时热水阀应保持至少10%的开度。 由送风静压控制送风机变频器频率。 3.实验区（检验科、病理科、静脉配置中心）控制 3.1. 通风柜面风速控制 通风柜面风速应保持在(0.4~0.6) m/s。采用面风速传感器。实测面风速，通过面风速的监测对排风设定值进行设定，同时实测排风量，调节风阀开度保持风量实际值与设定值一致。 将面风速传感器安装于通风柜内壁或顶部，实际测量该风速，并传给排风VAV流量控制器，排风风量控制装置控制器通过面风速与设定值(0.5m/s)的偏差，PI计算排风量设定值偏置值传给排风风量控制装置流量控制器；排风风量控制装置流量控制器通过测量真实排风量，并与计算所得排风量设定值比较PI计算，对风量控制装置排风量进行控制，以保持进口风速恒定在0.5m/s左右；通风柜操作单元实时显示风速值，具有风速异常报警功能；通过操作单元将风速调整为最大、最小值；并具有节能、夜间模式。 要求通风柜控制的响应时间在1-3秒，面风速达到稳定时间在3S以内。 3.2 房间压力控制 采用余风量控制与房间压差串级控制法，即余风量控制作为基本控制回路，采用房间压差对送（出）风量设定值进行偏置。 具体说来，采用余风量控制作为基本控制回路，即送风量、出（指回风或排风）风量保持一定的差值。当送风量大于出风量时，室内保持正压；当送风量小于出风量时，室内保持负压。 采用压差进行风量再设定：泄漏发生变化时，根据压差实测值与设定值的偏差，控制器对送（出）风量进行再设定。最终使压力达到设定值。 整体通排风系统控制要求 实验室通风系统由于其使用的特殊性，因而风量波动性较大，为了使系统节能和降低噪音，应在送排风机上均配置变频器，以根据系统实际负荷（通过安装在风管上的静压传感器测量）调整风机转速。 通风系统的送风和排风均采用变频控制技术，以达到节能和提高运行效果的目的。对于排风，当排风柜拉窗关小时，排风柜控制阀会关小以减少排风量保持面风速，这时排风总管中的静压绝对值将增大，变频控制器通过安装在总管中的静压传感器得到这一变化值，据此降低变频器的输出频率，降低风机转速，排风总管中的静压绝对值也恢复到设定值，最终达到既保证排风量满足要求，又经济节能。相反，当排风柜拉窗开大时，排风柜控制阀会开大以增加排风量保持面风速，这时排风总管中的静压绝对值将减小，变频控制器通过安装在总管中的静压传感器得到这一变化值，据此提高变频器的输出频率，提高风机转速，排风总管中的静压绝对值也恢复到设定值，最终保证排风量满足要求。送风变频器的工作原理同排风。 提供变频控制的原理图，系统图纸。 提供送排风机的变频控制系统，含变频器，静压传感器，控制器，变频器成套控制柜。可以显示出静压传感器的当前测量值，并可以进行静压的基础值的修改。需要显示出变频器的频率值。 提供排风柜变风量阀，定风量阀，房间排风阀和房间送风阀的如下资料。 提供通风柜控制的原理图，系统图纸。 提供房间风量平衡控制的原理图，系统图纸。 提供变风量阀门的种类，可调比，流量控制反应时间，阻力值，控制精度，材质（如何防腐处理）以及阀门的规格尺寸等参数。 提供定风量阀门的种类，可调比，流量控制反应时间，阻力值，控制精度，材质（如何防腐处理）以及阀门的规格尺寸等参数。 提供传感器的种类，精度，材质等参数。 提供每个实验室的风量计算表，若实验室包括排风柜，则应提供详细的风量平衡表，其中列明排风柜变风量阀的风量范围，同时使用系数，定风量阀风量，房间排风阀的风量变化范围，送风阀的风量范围，房间送排风的风量差等信息。此表作为调试和验收的依据。 风量计算表见后附参考表格。 实验室通风系统留有系统集成接口，便于连接管理系统。 3.3生物安全柜控制 生物安全柜在使用中为定风量排风，应当根据其使用状态进行固定排风即可。 3.4 含有通风柜或生物安全柜的房间压差控制 含有通风柜或生物安全柜的实验室房间，在对房间压差进行控制时，同样采用余风量控制与房间压差串级控制法。要保证任意时刻总的送、出风（包含回风、排风、通风柜排风、生物安全柜排风的即时风量）间的余风量差为定值即可，同时用房间压差做送（出）风风量设定值偏置。 3.5、送、排风机控制 在空调机组送风、排风机排风风道上设置风道静压传感器，根据静压设定值与实测值的偏差，调节送、排风机的变频器。 4.系统软硬件要求 4.1软件要求 1) 应用编程软件包 系统软件的基本要求如下： 承包方应提供满足系统运行功能、二次开发、易于维护以及符合开放系统标准的系统软件、工具软件、应用编程软件包等全套软件。 控制器的各类应用软件应使用图形化编程界面，不得采用编制程序代码的方式。 2) 中央站监控软件 系统软件采用中文Windows XP Pro或以上操作系统，具有友好的人机界面，采用菜单驱动、三维立体动态图形界面、汉字显示。系统具有图形化编程方式，提供完整的用户操作界面，用户可对系统各种参数进行修改、增、删。 工作站有以下特点： 监控软件使用中文界面，采用图形化菜单驱动，两维或三维立体动态图形界面，支持重要指令快捷键操作，具有图形化编程方式，提供完整的用户操作界面；具备10级密码安全管理功能； 具有简单的辅助决策功能，具备楼建筑设备监控系统的各类节能控制程序； 4.2硬件要求 主工作站及备份工作站服务器应采用主流商用机型，系统软件运行于Windows XP专业版操作系统。配备有液晶显示器、针式报警打印机等。 4.2.1 DDC控制器 DDC应完全可自由编程，具有32位CPU，接线端子采用可插拔式，便于更换。 DDC控制器应同时具有模拟量输入AI、开关量输入DI、模拟量输出AO、开关量输出DO点：模拟输入为标准信号，可接受电压(0-10V)，或电流(4-20mA)，或电阻信号；模拟输出信号为0-10V电压信号。 DDC控制器点数灵活，有通用模块，能适合整个系统规模的控制，内置PID算法，且参数可调；具有逻辑排序功能；具有报警检测和统计报告功能。 DDC控制器有后备电源，可在断电时存储程序使程序不丢失。 DDC控制器有接口可与现场调试手操器连接，可下载控制程序和直接从DDC上读取数据，并可就地操控设备启停进行参数监测，方便工程师现场调试。 4.2.2 实验室用控制设备 风量控制器 用于通风柜控制及房间送、回或排风管道上的风量控制。应采用集风量监测、风阀执行、风量控制于一体的电动设备。具有实时风量测量功能，测量精度应<2%；能实现1Pa精度范围内的差压PI控制；具有通讯功能；量程0~150Pa或0~300Pa可选。全行程时间为3~15s可调执行机构；扭矩10NM。 通风柜面风速传感器 量程：0~1.3m/s；时间常数<100 ms；集成防污过滤装置；需提供就地显示功能； 通风柜控制面板 应具有最大、最小风量控制、报警、静音、启停、灯光控制功能，以及具有参数设定接口。 房间压力控制器 测量范围正负可调（-50Pa~+50Pa），线性度<2%；能实现独立的PI控制，且可以输出经过过滤的稳定的偏置信号给房间送、排风控制器。 风量叠加单元 具有6路输入，可通过串接实现多路信号叠加；模拟电路实现无延迟信号叠加。 4.2.3 传感器及阀门 风道型温湿度传感器 相对湿度：量程：10~95%；信号：0~10VDC；精度在55 %，23°C时，±3.5%； 温度：量程：-20~70℃；信号：NI1000温度电阻；20℃时精度为±0.25 K。 房间型温湿度传感器 相对湿度：量程：5~95%；信号：0~10VDC；精度在55 %，23°C时，±3.5%； 温度：量程：0~50℃；信号：0~10VDC；20℃时精度为±0.25 K。 室内压差传感器 量程：-50~50Pa；信号：0~10VDC。精度：<±1%FS 压差开关 量程：根据风机压差及过滤器不同压降选择不同量程 风道静压传感器 量程：0~500Pa或0~1000Pa。精度：<±1%FS 风速传感器 量程：根据实际风道风速选择量程。 开关型风阀执行器 扭矩：根据风门面积不同有5NM，10NM、18NM、30NM可选。 调节型风阀执行器 扭矩：根据风门面积不同有5NM、10NM、15NM、30NM可选。 机房硬件配置： 采用名牌电脑主机，其配置应不低于以下要求： ①央处理器：央处理器：英特尔（Intel）酷睿四核i5及以上以上； ②显示器：19寸宽屏彩色液晶显示器； ③硬盘容量1IB及以上； ④16 x DVD+/-RW光驱，还应配置高速USB接口等； ⑤A4激光打印机（配打印纸）； ⑥4G以上内存； ⑦10/100M网卡。 ⑧控制电脑及设备所需的鼠标键盘、电脑桌、值班椅子，设备架等。 注：投标人应根据以上设计要求及点表（详见招标图纸和点表）进场后深化设计，直至设计确认达到招标要求。 |
| 27 | 手术室多功能触摸控制屏（情报面板、显示器） | 可集中对手术室内的照明、手术灯及净化空调机组等进行控制。 |
| 28 | 镀锌钢管 | 技术要求： 1）管材应符合GB/T3091—2008《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求。 2）管材的压力等级应符合设计要求。 3）管材经热浸镀锌方式在钢管内外表面镀上完整的镀锌层。 4) 连接方式： ① 管径<DN100采用螺纹连接， ② 管径≥DN100采用卡箍连接。 5）管件根据设计压力要求选用热镀锌的可锻铸铁、球墨铸铁或 无缝钢管件。 |
| 29 | 焊接钢管、无缝钢管、螺旋电焊钢管 | 技术要求： 1、产品的材质、规格应根据设计要求选用，质量符合要求，有出厂合格证； 2、公称压力大于各系统设计要求的试验压力； 3、焊接钢管的管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家《GB/T3092-2008》标准或行业生产技术标准。表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷，不得有超过壁厚负偏差锈蚀或凹陷； 4、无缝钢管所用钢材的牌号及化学成分符合GB/T699、GB/T1591的规定。化学成分的偏差符合GB/T222-2006表1、表2的规定。外径、壁厚符合GB/T1739的规定。 |
| 31 | 空调热量表 | 技术要求： 1、热量表采用电磁式，产品符合国家标准《热量表》GB/T 32224-2015的规定。 2、热量表采用整体式结构，流量计的规格与管径一致，不含有任何可动或传动部件。 3、热量表整体计量准确度：2级，符合国家标准。 4、热量表压力要求：1.6MPa。 5、热量表防护等级：IP65。 6、热量表测量热量采用焓差法计算方法。 7、热量表应具备现场能耗查询功能，获取电磁热量表实时能耗数据，方便查看。 8、DN20—DN40热量表的常用流量与最小流量之比为100；DN50及DN50以上规格的热量表，常用流量与最小流量之比不得小于50；最大流量与常用流量之比不应小于2。 9、热量表通信方式：RS485，并预留光电接口，热量表自带三种通讯协议：BACnet协议、Modbus协议、CJ/T 188-2004协议，且可以根据实际应用，灵活设置，更方便系统集成。与能源管理系统兼容、并开放相关协议。 10、热量表可采用DC24V供电方式。 11、测量的介质为水，介质温度范围：0～80℃。 12、热量表可显示累计热量、累计冷量、瞬时功率、累计流量、瞬时流量、瞬时流速、进回水温度、温差、累计运行时间、累计故障时间等信息。 13、DN20—DN40规格热量表可采用二线制或四线制温度传感器PT1000；DN50及以上规格14、热量表的温度传感器采用配对的四线制PT1000的铂电阻，温度传感器的线长可以现场情况灵活延长安装，可延长至100米；温度传感器有颜色标志，标示牌有红色、蓝色或其它颜色（区分安装在进水管道与回水管道）；配对的温度传感器的制造序列号码要一致。 热量表带有控制模块，可以控制对应该管道上的电动阀门。 15、热量表支持进、回水管路安装可选。 热量表在有功能需求改进时，可通过网络系统进行远程升级，而不用拆装每个仪表单独升级。 16、电磁热量表在常用流量运行时，允许压力损失≤0.025MPa。 17、电磁热量表必须要具有接地线。 |
| 32 | 变频器 | 变频器按照工业级的标准设计，完善全面的变频器保护及自诊断功能.其体积小，节省空间。强大的通讯接口，可让它以任何的PLC/DCS集成。 1） 全数字式脉冲宽度制仿正弦波系统，在任何负荷和转速都不须接驳任何外置矫正电容器而能够在基波上提供单一功率数。 2） 额定输入电源为380～480V，频率范围48～63Hz，额定输出电压为0～460V，可变频率范围0-320Hz, 功率因数：0.98，额定电流和额定电压条件下效率为97.5%。功率等级为2.2至250kw。 3） 能够把电动机转速随意控制在极速之0至100%以内之任何转速运行。 4） 能维持110%过载电流达1分钟。 5） 集成的LCD显示屏带简体中文显示。可以记录运行的总时间、变频器的功率因数、输出频率等,在需要时可显示于显示器上。 6） 内置DC电抗器，可以抑制电网高次谐波干扰,提高功率因数。 7) 设有内置电子电动机过载保护；设有定限保护。如限流和限压输出等及跳闸保护包括过电流、过电压、失压停、过热及接地等。 8) 能检测供电电源在暂停电及故障后自动起动，并能提供最后3次故障记录及其故障时间，包括故障时的电流及频率,直流侧电压等。 9) 动作在可调校的载波频率调频模式，使得变频器及电动机能达到最佳的效能。 10) 主电源电压如下降或上升10%的时候，依然可以保持额定输出容量。 11) 附设3个可变宽频的跨越频率，能够克服由机械系统或空气系统引起的共振。 12) 提供两个可选择及能调节的加速/减速坡道。 13) 内置PID控制器，不需加接任何调节器就能提供配套设备的压力或流量之循环控制。能接收由发送器发出的0－10V，4－20MA，有2个模拟输入和2个模拟量输出。 14) 支持飞速起动，能立刻自动把仍在转动中的风机、水泵重新起动及运行至指定速度。 15）设有现场操作及遥控操作二者选择，以配合管理系统应用。 16) 设有软件锁以防止未经批准之设定更改。 17) 具有继电器输出卡,最多可以控制三台线电源驱动的电机和一台变频器驱动的电机；若电机为一用一备,自身可以实现定时自动切换。 18)变频器之间允许采用零间隙并排式安装(书架式设计), 在500C的工作环境下不需降容使用。 19)控制模式：可以编程选择使用无速度传感器矢量控制模式或电压/频率控制模式。电压/频率控制模式可以设置为直线、风机/水泵曲线或完全自定义模式。 20)变频器有多种可编程停止模式，包括：斜坡运行、惯性、直流制动、斜坡保持和S曲线运行 21)PF400P变频器可以有总线控制、端子控制和操作面板控制三种方式，这几种方式可通过逻辑输入/或平稳切换，切换时不会影响系统的正常运行,自动到手动的切换没有速度波动。 |

给排水技术要求

一、设计依据：（包括但不限于）

1.建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书。

2.国家现行有关给水、排水、卫生等设计规范及规程.

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(2018年版)

《建筑给水排水设计标准》 GB 50015-2019

《综合医院建筑设计规范》（GB 51039-2014）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333-2013)

《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005

《生活饮用水卫生标准》 GB 5749-2022

《污水综合排放标准》 GB 8978－1996

《洁净室施工与验收规范》 GB 50591-2010

《建筑机电工程抗震设计规范》 GB 50981-2014

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002

《建筑排水金属管道工程技术规程》 CJJ 127-2009

《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》 CECS 153：2003

《建筑给水排水薄壁不锈钢管连接技术规程》 CECS 277：2010

二、工程内容：

本承包区域内医技楼负一层：中心供应室、急诊手术室、抢救室、EICU；一层：静脉配置中心、DSA手术室；二层：输血科、检验科；三层：病理科；四层：手术部、日间手术室、ICU；住院楼一层：血透中心；二层：NICU；三层：产科。

给排水专业所有末端医用用水器具（刷手池）、普通卫生器具及给水排水管的采购、安装（含与总包甩口的连接），配合总包单位调试。

三、洁具及末端材料技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蹲式大便器（配手动式冲洗阀或脚踏式冲洗阀） | 技术要求： 通过中国节水产品认证。 绿色建筑应符合便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级（GB28379）节水2级的规定。 陶瓷放射性检测达到GB6566标准。 蹲便器采用智洁釉面或纳米抗菌陶瓷，防滑脚踏。 蹲便器自带存水弯。 排污弯管内壁施釉。 冲洗阀采用铜制铸造本体，表面镀铬。 颜色为白色。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |
| 2 | 小便斗 （配自闭式冲洗阀或感应冲洗阀） | 技术要求： 通过中国节水产品认证。 陶瓷放射性检测达到GB6566标准。 智洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 绿色建筑应符合小便器用水效率限定值及用水效率等级（GB28377-2012）节水2级的规定。 采用落地立式小便斗或后排水挂式小便斗。 冲洗水覆盖小便器全部表面。 颜色为白色。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |
| 3 | 洗手盆 | 技术要求： 配套不锈钢存水弯，不锈钢给水软管、铜镀铬角阀。 智洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 颜色为白色。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |
| 4 | 普通水龙头 | 技术要求： 通过中国节水产品认证。 产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求。 绿色建筑应符合水嘴用水效率限定值及用水效率等级（GB25501-2010）节水2级的规定。 陶瓷片密封式水嘴，黄铜本体。 参考规格尺寸（设计单位提供）。 参考图片（设计单位提供）。 |
| 5 | 感应龙头 | 技术要求： 产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求； 感应龙头：陶瓷片密封式水嘴，单冷型和一体化调温型、黄铜本体，表面镀铬。 感应距离自动调节（15cm-30cm）； 采用220伏交流电源； 恒流节水功能，高水压下更节水 ； 超时自动关闭水源（连续冲水超过60秒，自动关水）； 防光线干扰控制，使用稳定，避免误操作 ； 无电指示功能； 10、尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 需保修五年。 |
| 6 | 医用感应式水龙头 | 技术要求： 1、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求； 3、水龙头：陶瓷片密封式水嘴，黄铜本体，表面镀铬。外形样式见图片或实物样板。 4、感应方式应满足医院专用需求，第一次感应龙头常开，第二次感应龙头常闭。 5．尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |
| 7 | 坐式大便器 | 技术要求： 1、产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求； 2、智洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 3、采用大、小便分档冲洗结构。 4、水箱进水阀要求：静音，充水迅速，水位可调，抗杂质。 5、水箱配件采用吉博力水箱配件或同品质水箱配件。 6、排污管内壁施釉； 7、水封深度不小于50mm； 8、尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 9、颜色为白色。 10、符合设计及有关规范要求。 11、用途及使用部位：详见设计图及招标文件。 |
| 8 | 淋浴器 | 技术要求： 产品符合CJ 164-2002《节水型生活用水器具标准规范》要求。 绿色建筑应符合淋浴器用水效率限定值及用水效率等级（GB28378-2012）节水2级的规定。 放水龙头采用黄铜材质本体，表面镀铬。 陶瓷阀芯，冷热水调节方便。 花洒插座位置可自由调节。 铜质镀铬滑杆（0.8mm加厚铜管）。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |
| 9 | 不锈钢机械密闭地漏 | 技术要求： 1、采用304不锈钢材质制造的国优产品。 2、符合国家或行业的生产技术标准。 3、规格、尺寸要符合设计及有关规范要求。 4、用途及使用部位：详见设计图。 5、其他要求详见给水排水标准图集，图集号：04S301。 |
| 10 | 拖把池 | 技术要求： 1、智洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 2、拖布盆参考尺寸：符合设计要求。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |
| 11 | 刷手池 | 一、一般要求： 二、产品技术： “贝壳式”盆体采用优质环保安全矿物复合材料，可抵抗所有清洗消毒剂。壁挂式，盆体最大深度250MM，具有防飞溅及手肘流水保护设计，符合人体工程学，且便于清洁。盆体低部采用不锈钢底壳设计，不锈钢厚度1.0mm及以上，并提供可拆卸维修设施通道。 三、刷手池配套设施： 1.每人位提供一套红外感应及脚踢开关水龙头； 2.每人位提供一套皂液器，容积500ML及以上； 3.五金件及其它配件全部采用不锈钢材质。 4．红外线感应出水每人一组，感应器位置设计合理，能有效避免医护人员在刷手过程中水溅流到刷手池外，电控箱及线路防水处理，带漏电保护装置。 3.脚踏气泵式出刷装置每台两套，配备进口耐热刷，刷子可高温消毒1000次以上；刷子盒可视剩余刷子量，并可拆卸并带刷132℃高温消毒。 4.自带感应龙头、红外线给皂机、红外线给药机，自带净化水过滤装置，冷热水混合器装置，水温可控制。 5.配备独立镜、灯，附水平调整脚轮。 6.刷手池须提供样板，确定后再使用于工程。 |
| 12 | 不锈钢污洗池 | - 采用1.2至1.5mm 304不锈钢制成，如有特殊科室（酸碱消毒），采用316不锈钢材质。 - 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求。 - 拉丝不锈钢 优质品牌，符合国家标准的相关规定及环保要求依据建筑用不锈钢钢板应遵守GB4237-84以及GB-3280-841、主要化学成分以00Cr17Mo 铁素体型不锈钢为主，结构部件厚度10mm，表面装饰部件不小1.2mm。 - 物理性能要求① 屈服强度（MPa）: ≥245;② 抗拉强度（MPa）: ≥412;③ 弹性模量E：2.10*10^5 Mpa④ 抗弯强度：≥180Mpa⑤ 抗剪强度：100Mpa⑥ 线膨胀系统：1.2*10^-5 ～1.8*10^-5 /℃⑦ 采用亚弧焊焊接。 - 表面质感 ① 具有优异耐蚀性，优越的成型性，表面光滑，经久耐用； ② 人工拉丝处理纹理均匀 ③ 板面平滑无凹凸及划痕 ④ 刨槽折边顺直平整 6、实物效果图片： |
| 13 | 薄壁不锈钢管及管件 | 技术要求： 1）管材规格、压力等级、加工质量等，应符合GB/T19228-2011国家标准，并应符合设计要求。 2）管材及管件材质最低要求为SUS304。 4）管道壁厚应符合国家标准要求。 5）采用卡压/环压连接。暗装管道采用外覆塑薄壁不锈钢管，埋地管须按设计要求采取防腐措施。 7）管卡为原厂配套不锈钢管卡或包胶管卡。 |
| 14 | PVC-U排水管 | 技术要求： 1）管材和管件规格、压力等级、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准和设计要求。 2)符合CJJ/T29-2010 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》要求。 3）管材和管件的内外表面应光滑平整，壁厚均匀，无划痕，外壁颜色均匀，管材外壁应标注供应厂名称，产品型号，尺寸，生产日期，原材料型号，产品标准等。管材端口整齐，且端面应垂直于管材的轴线。 4)不允许使用再生料。 4）应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 5）伸缩节、阻火圈、止水环、检查口等应按规范设置。 6)地漏水封深度不得小于50毫米。厨房、茶水间内地漏采用带网筐式塑料地漏。 7）连接方式采用承插粘接。 |
| 15 | 热镀锌 钢管 | 技术要求： 1）管材应符合GB/T3091—2008《低压流体输送用镀锌焊接钢管》的要求。 2）管材的压力等级应符合设计要求。 3）管材经热浸镀锌方式在钢管内外表面镀上完整的镀锌层。 4) 连接方式： ① 管径<DN100采用螺纹连接， ② 管径≥DN100采用卡箍连接。 5）管件根据设计压力要求选用热镀锌的可锻铸铁、球墨铸铁或无缝钢管件。 6）镀锌层重量应达到国标（500g / m2）的要求，并要求送检时进行检测。（镀锌层重量在重大项目上要求）。 |
| 16 | 卡箍式排水铸铁管 | 技术要求： 1） 管材和管件规格、加工质量等，应符合现行的国家或行业生产技术标准。 2） 采用不锈钢管卡箍连接方式。 3）耐磨性好；内外壁光滑；有较好的抗冲击性。 4） 应由管材供应商配套提供管材、管件，专用机具和辅料。 5）管材端口整齐，且端面应垂直于管材的轴线。 6) 管材外壁应标注品牌名称。 |
| 17 | 阀门 （闸阀、蝶阀、截止阀、（消声）止回阀、减压阀、自动排气阀、多动能水力控制阀、Y型管道过滤器、倒流防止器等） | 技术要求： - 用于生活给水、热水管路上，阀门选型、压力等级应符合国家有关规范及设计要求。 - 符合现行的国家或行业的生产技术标准。 - 一般情况下，口径≤50毫米的阀门采用铜阀；口径>50毫米的阀门采用球墨铸铁阀。 - 弹性座封闸阀材质要求： ①阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 ②闸板骨架为球墨铸铁整体铸造，骨架内外表面整体包胶，包胶材质应为无毒环保的食品级橡胶，用于热水系统的阀门包胶材质采用三元乙丙橡胶。 ③阀杆采用不锈钢材料。阀杆螺母采用铜合金，其硬度和强度均大于阀杆。 ④密封材料采用无毒环保的食品级橡胶，热水系统阀门密封采用三元乙丙。 - 蝶阀材质及型式要求： - 阀体采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 - 蝶板采用不锈钢材料或球墨铸铁整体包胶。 ③阀轴采用不锈钢材料。 ④密封材料采用丁晴橡胶或三元乙丙橡胶。 ⑤DNl00以下采用手柄式，≥DNl00采用涡轮式。 6）橡胶板止回阀材质要求： ①阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 ②阀瓣采用碳钢+强化尼龙纤维+丁晴橡胶一体成型，全被覆式包胶。 7）水力控制阀材质要求： ①阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。 ②阀杆采用不锈钢材料。 ③膜片采用丁晴尼龙强化橡胶或三元乙丙尼龙强化橡胶。 ④密封材料采用无毒环保的食品级橡胶，用于热水系统采用三元乙丙。 ⑤弹簧、阀座、压板、阀盘采用铜合金或不锈钢。 8) 倒流防止器材质及型式要求： ①由双止回阀加泄水阀组成，彻底防止任何工况下的倒流污染。 ②阀体、阀盖采用球墨铸铁，表面采用无毒环保的食品级环氧树脂喷涂。阀杆采用不锈钢材料。 ③膜片采用丁晴尼龙强化橡胶或三元乙丙尼龙强化橡胶。 ④密封材料采用无毒环保的食品级橡胶，用于热水系统采用三元乙丙。 9）铜阀材质要求： ①阀体、阀盖、阀杆、阀瓣全部采用黄铜材质。 ②填料采用聚四氟乙烯。 10）对阀门标牌的要求： 阀门厂应给每个阀门一个固定的编号，其编号和阀门型号、口径、公称压力、厂名、生产日期等阀门标牌内容一起固定在阀体上。 |
| 18 | 可曲挠橡胶接头、不锈钢软接头、不锈钢波纹补偿器、柔性防水套管、减震支吊架、减震器 | 技术要求： 1）符合设计及有关规范要求。 2）公称压力大于各系统设计要求的试验压力。 3）不锈钢软接应符合GB/T12777－2008的规定,金属软管应符合GB/T14525－2010的规定。不锈钢软接的材料采用304不锈钢，两端接管或法兰采用低碳钢或不锈钢。 4）不锈钢柔性接头使用温度－20℃～250℃。 5）橡胶接头应符合HG/T2289－2001的规定，材料须为多层尼龙线质织物与纯天然橡胶混合经压铸定型而成。 6）橡胶接头连接用的法兰需为锻造法兰并经过双层烤漆防腐处理。 |
| 19 | 橡塑保温材料（热水管） | 技术要求： 1）应提供所供产品的国家防火建筑材料质量监督检测中心的型式检验合格报告。 2）橡塑表面自带铝箔，发泡材料必须不含石棉物质，为非燃材料；应具有高倍率、闭孔型独立微气泡结构；柔性好、不吸水、高弹性、耐老化、耐高温、防水，化学性能稳定，粘接、热合、分切等加工性能尤为优良，并应符合GB/T 17794-2008《柔性泡沫橡塑绝热制品》的相关规定。 3）燃烧性能达到GB8624-2006规定的B级防火标准，具有国家防火中心的NFTC认证，并且应符合建筑设计防火规范GB50016—2006相关条文的要求。 4）所用胶水、胶带为原厂配置的不燃性环保胶水、胶带。 5）不生霉、对管道无腐蚀性。 6）保温厚度符合GB50243-2002规范和设计文件要求。 |
| 20 | 电热水器 | 产品技术要求： 1、产品为厂家主流成品。保温材料选用聚氨脂发泡保温，安装方式卧挂，容积式电加热水器，容量为50L（以设计容量为准），热转换率高，节能效果好。 2、产品能有效解决结垢的问题。 3、设有安全保障程序，具备自动报警功能。在停水等非正常情况下,加热器自动停止工作。漏电、超温、超压保护采用智能化漏电、超温保护开关和压力排放阀，具有防环境漏电功能。 5、满足设计要求。 |
| 21 | 玻璃棉保温材料 | 技术要求： - 符合设计要求及有关规范、标准要求。 - 产品采用不含甲醛、不含丙烯酸的环保玻璃纤维棉板, 表面贴防火、耐腐蚀、防潮、高强度铝箔贴面。贴面保护层后产品的燃烧性能须达到GB8624 不燃A2级，且满足JC/T 2028-2018的耐水性长效阻燃。需有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的安全性能型式检验报告。 - 玻璃纤维棉板的导热系数≤0.034W/m ℃（平均25℃时），r≥48kg/m3 ，含水率≤0.5%，憎水率≥98%，吸湿率≤5%，贴铝箔面后防潮水汽渗透率≤1.15mg(n*s)。 - 贴面应有良好的机械性和抗冲击性能，保证不易破裂。贴面耐破强度≥2.8KG/CM2，纵向抗拉强度≥7.0kN/m，横向抗拉强度为≥4.4 kN /m。需有国家玻璃纤维产品质量监督检验中心出具的综合性能检验报告。 - 玻璃棉板接缝所用胶带为原厂配置的不燃性环保铝箔粘胶，宽度为50mm。 - 玻璃棉板与风管壁间用塑料钉（或铝钉）固定，钉子的间距约250mm为宜，玻璃棉板的搭接口处用铝箔带封贴密实，不得有泄漏空气的隐患，最后用难燃打包塑料带捆扎，间距约1m左右。 |
| 22 | 手术部外其他医用刷手池 | 洗手盆： 制造商应通过ISO9001质量管理体系认证。 配套不锈钢存水弯，不锈钢给水软管、铜镀铬角阀。 智洁釉面或纳米抗菌陶瓷。 颜色为白色。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 感应龙头： 陶瓷片密封式水嘴，单冷型和一体化调温型、黄铜本体，表面镀铬。 感应距离自动调节（15cm-30cm）； 采用220伏交流电源； 恒流节水功能，高水压下更节水 ； 超时自动关闭水源（连续冲水超过60秒，自动关水）； 防光线干扰控制，使用稳定，避免误操作 ； 无电指示功能； 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |

洁具及配件现场选用前应送样品至工地，报监理、设计、业主、使用单位书面确认后方可订货；本工程为绿色建筑，要求用水器具采用国家标准所列的节水器具，并且符合国标。

医疗工艺及净化电气技术要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明箱、动力箱、控制箱、双电源切换箱 | （一）产品技术要求 1、符合BG7521、JB/T9666等中国国家标准及国际标准； 2、三箱设备内元器件应有“3C”认证； 3、三箱内一次元器件（断路器、接触器、电容器、浪涌保护器） 5、箱体材料采用国产优质冷轧钢板，箱体板材厚度不小于1.5mm，落地柜板材厚度不小于2.0mm，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。 6、箱体必须为全封闭型，箱门上须装防尘垫，装以锁扣或其他相同经批准的锁。整个箱体的防护等级满足图纸及规范要求。 7、箱内设备必须包括所规定额定电流的镀锡铜母线，以及足够截面的多接线端子的中性线和地线母线。 8、为了使带电部分和电线在打开前门板时能够完全屏蔽，所有在箱内的电线、母线等都应加以遮护，并应提供一块1.5mm厚的阻燃前护板（控制箱可以例外）。只有断路器的操作手把和其周围的绝缘部分可以突出在阻燃前护板上。 9、必须配置一个接地端子，使箱体可以接地。装有二次元件的箱门应通过软编制铜带与接地端子相连。 10、三箱内主开关的相线和中性母线的额定电流不应小于250A和进线保护装置的电流。母线、母线固定支架和母线接线的布置必须能在1秒钟内承受40kA以上的短路电流的冲击。 11、所有三箱必须有清晰的标牌。在每个箱门内必须附有回路记录卡。每个电箱必须给出一次及二次接线图。 12、双电源切换开关设有手动/自动、自投自复/自投不自复。具有过压、欠压、缺相的检测功能。当某路电源出现故障时，电源指示灯显示故障类型。过压、欠压的阈值可通过控制器背面的拨动开关进行设置。 13、总包单位采购的设备、自带控制箱（柜）应有消防控制接点、弱电系统集成需要的要检测、通讯接口、控制接口。 14、变频器应满足设计要求，同时变频器应带抑制谐波措施。 具体技术要求： （1）额定电压380V，频率50/60Hz，三极或四极，额定绝缘电压800V。 （2）使用类别：AC-33B（适用于大多数感性及容性负载），具备10Ie的接通分断能力，投标时须提供CCC证书证明。 （3）开关本体触头可选择稳定的两位置或三位置，触头能够在中间0位加装隔离锁实现可靠的安全隔离，便于隔离检修 。 （4）能选择多种控制模式，包括：手动/自动，自投自复，自投不自复，远程控制等。 (5)具备LED指示灯，能够实时显示两路电源状态触头所处位置。 (6)具备对常用电源与备用电源缺相、失压、过/欠压、过/欠频等检测功能；且各参数及可选控制功能均可通过面板进行现场设置及更改。 预留通讯接口（RS485/RS232），提供免费开放的通讯协议，满足BA系统远程监测、监控的要求。 16、T接箱 17、符合GB14048、JB/T9659、IEC60947等中国国家标准及国际标准； 18、要求具有较强耐热性和抗冲击能力，可承受120A/mm2的短路冲击电流，绝缘基座采用不燃烧材料制作，耐老化性能优良。 （二）智能化要求 1、三箱箱体预留孔洞，便于智能化单位穿线。 2、三箱内需为电力智能仪表、智能照明、漏电火灾监控等模块预留一定空间并安装。 3、按照智能化设计要求,为智能化系统预留接线端子。 要求承包人必须实现下述功能，如有需要，承包人必须自行填加配置足够的元器件，直至满足要求为止（包含但不限于）： （1）空调系统（新风机组、空调机组、风机盘管） 新风机组、空调机组控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态等干接点，启/停控制的干接点。干接点不应引入高电位，箱内有配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开，单独设置。 风阀执行器、电动调节阀执行器需根据BA的控制技术要求供货，提供接线端子以供BA控制风阀、水阀的开关、调节和监测开、关状态或开度。 BA系统需在新风机组、空调机组、风机盘管和水管、风管安装传感器，机电安装单位应提供配合条件。 （2）通风系统 送排风机控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态等干接点，启/停控制等干接点，消防控制系统应具有最高的优先控制权。接点应避免引入高电位，配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。 （3）给排水系统 潜污泵、补水泵、生活水泵控制箱需提供手/自动状态、运行状态、故障状态、过载报警等干接点，启/停控制等干接点，配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。 （4）消防系统 消防水泵和喷洒水泵控制箱需提供手/自动状态、运行状态、过载报警等干接点，消防启/停控制信号接点，配线及端子排应与柜内其它线路及端子排分开、单独设置。 另外，在实现上述功能后，承包人所提供的“三箱”需根据智能化单位的需求，引出供智能化监控专用的接线端子；根据需要，在电箱内预留火灾漏电报警监控系统元器件安装位置及引出端子排。 |
| 2 | 电缆桥架、梯架、金属线槽（含强弱电工程） | 2、生产厂家有剪切、冲孔、弯折数控设备； 3、电缆桥架含本工程所需的电缆梯架、电缆托盘、金属线槽等电缆承载体。 4、符合JB/T10216、CECS 31等标准要求。 5、电缆桥架应在工厂加工完成后在运抵施工现场，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接段。 6、电缆桥架的膨胀节必须使用制造厂生产的标准伸缩接合板。 7、电缆梯架的两条边框至少必须为40mm宽的顶缘卷边以增加强度，板材厚度不小于2.5mm。梯级的中心间隔约为300mm，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。梯架盖板板材厚度不小于1.2mm。 8、电缆桥架表面进行热浸镀锌或喷粉烘烤处理。 9、电缆托盘、桥架、线槽等尺寸与板材厚度应满足国家相关规范。 10、所有电缆桥架、梯架和金属线槽都必须加装盖板，并配置锁扣。 11、敷设消防电缆的封闭式线槽应外刷防火涂料，要求在线槽生产厂内完成防火涂料喷涂工作，不允许在现场手工涂刷，耐火时间级别应满足设计要求。 12、桥架、梯架和金属线槽在正式施工前要求先做样品段，报发包人审批同意后再开始大范围施工。 13、材料定货前要提供样品，报发包人审批后才能定货。 |
| 3 | 密集型封闭母线 | 1、应有国家认可的质量检测机构出具的检验合格报告和“3C”认证。 2、防护等级：不低于IP54并满足设计、规范要求。 3、封闭母线应能在1秒钟内承受额定值不低于50kA的持续电流。所有部件如直身、弯头、法兰等至少应通过7500V直流高压测试。 4、外壳采用钢板或铝合金。采用钢板需经防腐蚀处理，环氧树脂喷涂，且应具有低的磁滞涡流损耗特性。 5、封闭母线的相线和中性线采用同截面的铜母线，PE线铜母线的截面不应小于相线截面的50%。 6、封闭母线应为密闭型，采用优质铜排，含铜量99.99%，表面要求全长镀锡或镀银。 7、封闭母线接头应有足够的机械强度和电气连续性。两段封闭母线连接时还应用一片铜母线加以连接，以保证接地线有足够的延续性。母线接头必须为穿过螺栓型，接头螺栓紧固程度检查时可不必将系统停电。接头的机械强度不应小于封闭母线的强度。插接式母线在接口处必需使用便于插接的门结构，不应采用封板。 8、弯头、分支接头和交叉接头均须为全封闭型，且专为封闭母线设计和制造。其外壳的金属材料和饰面应与封闭母线一致。接入弯头、分支接头和交叉接头不应使母线的机械强度有所下降和影响电气的连续性。 9、绝缘材料的参数符合封闭母线的要求。 10、封闭母线插接箱须由封闭母线生产厂生产。插接部件必须与封闭母线机械联锁，以防止当插接箱处于“合”闸位置时进行插接部件的安装和拆除。插接箱内断路器选择参照断路器品牌。 11、插接单元 A、插接箱活门具有可靠的联锁功能，避免带电打开活门，并可靠接地； B、插接箱与母线之间除要有可靠的连接触头外还应有机械联锁，保证插拔插接单元时不会产生拉弧； C、连接单元：封闭母线的连接应使用单螺栓，其材质应为高强度钢，并应确保整个连接部位的受压面均匀。 D、接地性能：应采用整体接地地线，保证封闭母线具有可靠、安全的接地性能、较小的电抗值和较强的抗谐波能力。 12、封闭母线箱应为全封闭性，箱体和箱门应用镀锌钢板制成，表面喷粉的颜色满足发包人的要求，箱门上需加锁，并加装防尘垫。整个外壳的防护等级不低于IP54。 13、封闭母线在正式施工前要求先做样品段，报发包人审批同意后再开始大范围施工。 |
| 4 | 镀锌钢管 （含强弱电工程） | 2、符合GB3091、GB/T14823.1-1993、GB3640等中国国家标准。 3、钢管长度的偏差应在允许的范围内，即全长允许偏差在20mm以内。 4、钢管的弯曲度应在允许范围内，即每米不大于3mm。 5、钢管的壁厚应均匀、一致，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。 6、内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。 7、镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象。 8、管箍的大小应符合国家规范要求，丝扣清晰、均匀、不乱扣，镀锌层均匀，无剥落、无劈裂，两端光滑无毛刺。 9、紧螺母尺寸符合国家标准要求，外层完好无损，丝扣清晰，镀锌层均匀。 10、铁制盒、箱的大小尺寸以及壁后应符合设计及规范要求，无变形，敲落孔完整无损，面板的安装孔应齐全，丝扣清晰，面板、盖板应与盒、箱配套，外形完整无损且颜色一致。无锈蚀等现象。 11、国内大型钢铁厂产品，在钢管上必须有厂家名称、生产标准等标识。 12、采用丝筘连接。 13、材料定货前要提供样品，报发包人审批后才能定货。 |
| 5 | 电线电缆 | 1、电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 3、电线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 4、电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 5、电缆终端头应是定型产品，如电缆由承包单位采购，需要与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据纪录。 6、电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 7、与低压柜相连电缆的电缆头制作必须用户内热缩式，或满足供电局相关批文。 8、电缆的护套表面应有生产厂家、电缆型号、额定电压和生产年份的连续标记，标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。 9、在中标人供货期间或货物安装使用期间，发包人按批次和种类将中标人供应的货物委托第三方进行检测，检测材料成本、运费及检测费用（甲供除外）由中标人承担。 10、材料定货前要提供样品，报发包人审批后才能定货。 |
| 6 | EPS应急电源 | 一、基本要求 1.1 应急电源装置（EPS）为户内成套设备。要求投标货物满足环境条件和技术参数及指标、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构合理、便于安装和维护，装置内所有元器件和材料应具有阻燃或不燃特性。在结构上充分考虑防尘、防潮要求，具备二次封装措施。 1.2 装置构成：主要由交流进线回路、整流/充电装置、蓄电池组、逆变器、自动监控、电池检测等组成。 1.3 采用柜式或壁挂式结构，外壳防护等级须符合IEC529的IP41。 二、运行方式： 2.1 交流电源进线按设计配置。 2.2正常情况下，由逆变器交流旁路供电给应急照明负荷，同时由整流器供电给蓄电池组作正常的均/浮充电。 2.3 当市电故障时，瞬时（≤0.1秒）自动切换，由蓄电池组经逆变器逆变后供电（正弦波）给应急照明负荷，要求供电时间不少于90分钟。 三、整机技术参数要求： 3.1 输入参数 3.1.1额定输入电压： AC380/220±20％，独立的N线和PE线； 3.1.2额定输入频率：50Hz±5％。 3.2 输出参数 3.2.1应急输出电压：三相380V/220V±5％； 3.2.2输出频率：正弦波50Hz±1％； 3.2.3输出正弦波波形失真度：≤ 3％。 3.3 市电供电－应急供电切换时间：≤0.5秒。 3.4 过载能力：120％，运行1小时。 3.5 保护功能：输出过载、短路保护；蓄电池过充、过放保护。 3.6 具有抗阶跃负载能力，采样为电流的变化率，输出电流的矢量变化，而非有效值。 3.7 噪声：≤60dB。 3.8 综合效率：≥90％。 3.9 冷却方式：风冷。 四、主要部件及结构技术要求： 4.1 逆变器应满足下列要求： 4.1.1逆变器选用大电流开关管（IGBT）和高可靠性的集成电路； 4.1.2逆变器应能向任何感性或容性的负荷供电； 6.1.3逆变器的输入回路和输出回路设有熔断器或断路器等过流保护装置，并有指示； 4.1.4在旁路模式中，应保证提供高可靠性的电力供应，具有持久性、可靠性，能够完全避免危险的运行状态； 4.1.5逆变器应设短路保护，并配备隔离变压器。 4.2 整流器/充电装置： 4.2.1充电模块采用插拔式，具有良好的互换性； 4.2.2充电模块故障不影响其它模块及系统正常工作； 4.2.3充电器具有对电池充电全自动管理功能，并防止对蓄电池过充电的功能； 4.2.4充电装置应具有短路、过流等保护功能。 4.3 蓄电池： 4.3.1蓄电池需采用全密封阀控式免维护铅酸蓄电池。 4.3.2蓄电池配置的数量应满足应急供电时间要求，并配备电池自动检测系统。 4.3.3安全使用温度范围：0℃～45℃ 4.3.4密封反应效率不低于98%，正常工作无酸雾溢出。 4.3.5电池内阻应较低，能满足立式和卧式安装。 4.4消防系统联动：接受消防系统提供的强切信号。 4.5 显示装置: EPS机柜上应带有LED或LCD液晶显示屏，可显示以下参数：正常/应急工作状态、进线电源相电压、输出相电压/三相电流、电池组电压等。要求测量精确度不低于1.0级。 |
| 7 | 开关、插座 | 2、开关、插座采用磷青铜簧片，银或银合金触点。 4、插座均带有安全门，安装高度≥1m(相对每层平面)需带有开断功能。 5、材料定货前要提供样品，报发包人审批后才能定货。 6、插座需满足设计中要求的防护等级。 |
| 8 | 疏散指示灯 | 2.符合GB等中国国家标准。 3.消防标志灯、指示灯取得中国国家消防电子厂品质量监督检验中心的消防产品型式认可证书，并获得“3C”认证。 4.外观结构必须紧密、牢固； 5.采用场致发光或LED发光标志屏，发光必须均匀、烟雾穿透能力强、视角大。 6.应急组件在断电0.1秒内启动应急电源，时间不少于90分钟。 7.材料定货前要提供样品，报发包人审批后才能定货。 |
| 9 | 应急照明灯具 | 满足消防部门的验收要求。 1、电子应急组件 加装应急组件后，不应影响照明灯具的性能及正常使用； 当正常供电中断后，加装了应急组件的灯具能在断电后0.1秒内起动应急电源，并维持90分钟以上的应急照明时间。 应急组件应设有自动调压充电、过放电保护和空载保护等保护。 应急组件采用浮充形式，自动恒流充电。 应急组件的输入电流总谐波失真度THD≤28%。 电子应急组件应通过中国国家消防电子厂品质量监督检验中心的型式检测。 应急组件符合GB17945、GB7000等国家标准。 2、消防应急灯具 消防应急灯具应符合GB7000、GB7001、GB9467、GB13495和GB2423等国家标准。 消防应急灯具能在断电后0.1秒内起动应急电源，并维持90分钟以上的应急照明时间。 自带电源型消防应急照明灯具应设置等待、充电、故障状态指示灯。等待状态用不着红色，充电状态用绿色，故障状态用黄色。 标志灯的表面最小亮度不应小于15cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2，且最大亮度与最小亮度比不大于10:1，图形和文字点亮时为透光部（黄绿色），其余全部墨绿色（不透光）。 疏散照明灯从交流电源转到应急电源供电时，其光通量应不低于光源在额定电压时光通量的70%。 消防应急照明灯具应设有短路保护和模拟交流电源供电故障的试验无锁按钮，但不应设其他开关。 电池的再充电时间应不大于24h，应设有自动调压充电、过放电保护和空载保护等保护。 消防应急照明灯具的交流电源输入端与壳体之间的绝缘电阻应不小于500MΩ，有绝缘要求的外部带电端子与壳体之间的绝缘电阻应不小于20 MΩ。 消防应急照明灯具外壳、灯罩应选用非燃烧材料制造。内部连接线宜采用耐温大于105℃的阻燃导线。 消防应急照明灯具应有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验标志。 材料订货前要求提供样品，报招标人、设计、监理确认后方可订货。 |
| 10 | 照明灯具、光源 | 1 基本要求（款式、色温、功率、效率、光通量、尺寸） 1.1灯具、LED芯片应满足品牌参考范围要求 1.2照明灯具的防护等级不低于IP20； 1.3灯具外壳有单独的接地端子，且接地牢固。 1.4选用高效节能灯具。 1.5支架灯、灯盘采用稀土三基色直管荧光灯，选用电子镇流器。 1.6 LED芯片或模组采用品牌参考范围的原厂封装产品，并提供光源及模组的检测报告以保证可靠性，以及LED光源或模组的原厂技术规格书。 2、 照明灯具的要求 2.1 灯管支架 主体材料：≥0.5mm厚优质冷轧钢板；表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； 支架脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120℃，灯管采用推进旋转方式安装； 灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 2.2格栅灯盘 灯具材质：高强度冷轧钢板，厚度＞0.5 mm，采用粉体喷塑，颜色白色，材料环保加工工艺；整体采用焊接，焊接口平整光滑。 底盘材料：≥0.5mm厚优质冷轧钢板； 反射罩：磨砂电化铝，双V格栅；反射器材质为纯铝（99.9%）,厚度为0.4mm。 灯盘脚座：高强度阻燃塑料，耐温≥120℃，灯管采用推进旋转方式安装； 表面处理：除油、除锈、磷化处理、静电喷塑； 灯内接线：名优阻燃电线；配置电器：电子镇流器。 光源要求： 1、T5荧光灯。 2、显色指数≥85。 2.3防水防尘灯： 灯具本体采用乳白聚碳酸酯制成 灯罩采用透明聚碳酸酯制成 不锈钢夹扣和安装托架 抗冲击，耐高温 防护灯级：IP64 2.4吸顶灯 灯 体：高品质的PMMA有机玻璃灯罩 光 源：三基色环型荧光灯 变 压 器：电子镇流器 灯内接线：名优阻燃电线； 盘体和反射罩的连接方式：卡簧连接 2.5节能筒灯 灯 体：高品质铝合金，高压铸铝环 反射罩材质: 高纯铝阳极氧化反射罩 防护等级: IP20 光 源：插拔式荧光灯 电 器：电感镇流器 灯 头：PLC 安装形式：嵌入式安装 灯具供电：220V/50HZ 2.6 金卤筒灯 灯体材质：高品质铝合金，高压铸铝环， 反射罩材质：高纯铝阳极氧化反射罩 防护等级：IP20 光源类型：陶瓷金卤灯 整镇器类型: 高效节能电感镇流器 装置类型: 灯具外 安装: 嵌入式 2.7工矿灯 灯 体：高纯铝 光 源：陶瓷金卤灯 镇流器：电感镇流器 灯具供电：220V/50HZ 2.8LED灯 LED芯片或模组性能参数： A. Ra≥90，R9>0； B. 白光一致性，SDCM≤4； C. 芯片的光衰：3000h不低于96%初始亮度，6000h不低于92%初始亮度； D. 寿命：50000h@L70,B50。 防护等级：IP20； 认证：CE/ ENEC 或 CCC 谐波 THD≤20%；功率因素>0.9; 能效转化率≥85% 噪音等级：≤25dB(A) 灯具材质为压铸铝，出光效率达到120lm/W，高光效高舒适率UGR<19 灯具的PMMA高透光材质，PMMA板为A级阻燃、抗紫外线，透光率≥90% 3．照明光源、灯具及附属装置必须符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007规定的相关要求。 4、中标单位在灯具采购订货前必须提供样品供发包人确认后方可采购。 |
| 11 | 可挠性金属电线管 | 2、可挠性金属电线管必须外包阻燃的PVC护套，并配置各种类型的专用连接头。连接头必须稳固于金属管或设备外壳上，以避免由于接头连接不牢使电线、电缆暴露而受损。 3、可挠性金属电线管在扭曲时不应脱绞。 4、金属电线管上必须有厂家名称、生产标准等标识。 5、材料订货前要求提供样品，报招标人、设计、监理确认后方可订货。 |
| 12 | 阻燃型硬质塑料管、PVC管 | 2、符合JB3050等国家标准。 3、硬质塑料管的材质应具有阻燃、耐热、耐冲击的性能，含氧指数不应低于30%。 4、塑料管应里外光滑，无凹凸、针孔、气泡。 5、管内外径尺寸应符合国家现行技术标准，管壁厚均匀一致。 6、所选用阻燃型塑料管件、配件及暗配塑料型制品，必须使用同一生产厂生产的、配套的阻然性塑料制品（接线盒、插座盒、端结合、开关盒、灯头盒、管箍等）。其所属配件、附件，均应外观整齐、开孔齐全，无劈裂、损坏等现象。 7、胶粘剂须是与阻燃型硬质塑料管匹配的定型产品，胶粘剂必须在使用期限以内。 |
| 13 | 紧定式套接钢管 | 2、满足《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS120:2007》。 3、钢管的壁厚应均匀、一致，不应有折扁、裂缝、砂眼、塌陷等现象。 4、内外表面应光滑，不应有折叠、裂缝、搭焊、缺焊、毛刺的现象。 5、采用热浸镀锌，镀锌层应均匀一致、完好无损，不得有剥落、气泡的现象。 6、国内大型钢铁厂产品，在钢管上必须有厂家名称、生产标准等标识。 7、紧顶管（JDG）的壁厚不小于规范要求，不低于1.6mm。 |
| 14 | 隔离电源系统（医疗IT系统） | 隔离电源系统（医疗IT系统）满足GB16895/IEC60364标准、IEC60364-70710标准要求。应包括隔离变压器、绝缘监视仪、变压器负载和温控监视设备、报警显示设备 一、隔离变压器 1) 满足《建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.512.1.6中规定:医用隔离变压器应符合IEC61558-2-15的要求。 2) 变压器应紧靠医疗场所安装，可在其内或其外，而且要安装在柜内或外护物内以免被无意地接触期带电部分。 3) 变压器的二次侧额定电压Un不应超过250V，用于移动式和固定式设备的医疗IT系统应采用单相变压器，其额定输出容量不应小于0.5Kva，但不应超过10Kva。 4) 医用隔离变压器的金属外壳需与局部等电位联结端子板联结。 二、绝缘监测仪 1、绝缘监视报警系统应符合IEC61557-8和IEC60364-7-710标准。 2、交流内阻抗应至少为100kΩ; 测试电压不应大于直流25V; 即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于1Ma; 最迟在绝缘电阻降至50 kΩ时，应发出信号。应配置试验此功能的器具。 三、报警显示系统 1）、实时监视隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。 2）、一只绿灯亮表示工作正常； 当绝缘电阻下降到最小整定值时，一只黄灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示； 当绝缘电阻下降到最小整定值时，音响报警动作。该音响报警可以解除； 当故障被清除恢复正常后，黄色信号应熄灭。要求监测医疗IT变压器的负荷过热。 |
| 15 | UPS | 洁净工程应保证用电可靠性，按GB50333-2002第8.3.1条执行。手术室配置在线UPS（知名品牌）不间断电源（供电电源不少于一定时间，具体规定见工程量清单）。 输入电压：380/220vac；输入电压范围：-20%～+25% ；输入频率范围：46～54HZ； 输出电压：220×（1±0.1%）VAC；频率：50×（1±0.1%）HZ；波形：正弦波； 转换时间：纯在线式零转换 主机技术要求； 在线式双转换UPS产品,采用第四代DSP数字控制技术,保证长期连续运行,且输出电压、频率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内，标配内置输出隔离变压器。 正常情况下由380/220V交流电供电，经整流器整流滤波为纯净直流电，由逆变器变换为稳频、稳压、无波形畸变，无干扰、同市电电网完全隔离的交流电，通过静态开关向负载供电；当交流电或整流器发生故障时，逆变器利用蓄电池直流电能无间断地继续向负载提供优质可靠的交流电。当交流电断电，负载由蓄电池供电后，如果交流电恢复供电，要求毫秒级转换为UPS的正常工作方式。当交流电工作电源断电，由旁路电源供电时，如果交流电恢复供电，要求UPS能毫秒级转换到正常工作方式。 内部应采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效地管理 逆变输出具有输出隔离变压器，保证UPS的输出侧与市电的完全隔离，能够带三相100%不平衡负载，降低零地电压。须提供设备详细的产品说明书及系统原理图。若是高频机则按其产品制造设计选择是否配置隔离变压器。 具有输出电缆线路压降自动补偿功能，可确保向用户终端负载提供高精度的稳压电源。 配置手动维修旁路，保证实现不停电维护；静态开关可以带电热插拔，便于在线维修 标准配置防雷器件，内置D级防雷器 配置冗余式风扇散热系统，转速故障检测，可以热更换，并提供故障报警。 智能化开机，开机过程自动完成。所有器件可以板前维护，节省空问。 具有优良的输入缓启动特性，采用输入功率“爬升”调控技术＋ “三阶”输入限流技术，大大缓和UPS电源对供电电网的“冲击”。 提供 Rs232 通讯接口，具备报警信号输入输出接口，提供开放协议，可连接配电监控系统，系统可读取 UPS 的输入输出参数、工作状态、报警纪录，电池状态等参数，并免费配合配电监控系统的调试工作。 要求 UPS 必须有屏幕操作及监控界面，具备智能监控接口，可传送工作状态及事故报警信号。采用易看和易操作的屏幕液晶显示屏，随机记录UPS运行状态，提供可靠的原始数据，便于分拆故障原因。用户可获得如下信息： UPS实际运行参数、 UPS运行的状态 、UPS各关键部件的运行统计资料。 内部应采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效地管理。 提供国家级相关权威机构的型式检测报告。 蓄电池技术要求 蓄电池采用阀控式密封铅酸蓄电池。提供蓄电池配置的详细计算依据及输出功率与时间对照关系表。 电池存储：蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。 气密性能：蓄电池应能承受50KPa的正压或负压不破裂、不开胶，压力释放后壳件无残余变形。 防酸雾性能：蓄电池在正常工作过程中应无酸雾逸出。 蓄电池间接线板、终端接头应选用导电性能优良的材料、并具有防腐蚀措施。 |
| 16 | 洁净灯具 | LED面板灯盘 输入电压：AC220~240V,50~60Hz 光效：≥90Lm/W 色温：4000K 显色指数：Ra85 平均寿命：30000小时 功率因数：≥0.95 工作环境温度：-20℃-45℃ 材料要求：灯体采用钢板或合金铝压制成型，表层白色喷涂；灯具面板采用不锈钢；透光面采用优质精密PC胶片。采用ROHS标准的环保材料，全部材料均可再生利用。 灯具结构要求：灯珠均匀分布在灯盘背部，使光线可以垂直照射，保证表面光线均匀；整灯散热效果好，保证灯珠使用寿命。 电气安全等级：Class Ⅱ 灯具防护等级：IP44以上，达到病房、手术室等洁净要求。手术室、ICU、CCU等洁净区域内照明灯具应采用嵌入式洁净气密封照明灯盘（带），禁用普通灯盘（带）代替。灯具必须符合中华人民共和国国家标准（GB50591-2010）：洁净室施工及验收规范及设计要求。 尺寸、样式须经甲方、使用方、设计认可。 |
| 17 | 变频器 | 变频器按照工业级的标准设计，完善全面的变频器保护及自诊断功能.其体积小，节省空间。强大的通讯接口，可让它以任何的PLC/DCS集成。 1） 全数字式脉冲宽度制仿正弦波系统，在任何负荷和转速都不须接驳任何外置矫正电容器而能够在基波上提供单一功率数。 2） 额定输入电源为380～480V，频率范围48～63Hz，额定输出电压为0～460V，可变频率范围0-320Hz, 功率因数：0.98，额定电流和额定电压条件下效率为97.5%。功率等级为2.2至250kw。 3） 能够把电动机转速随意控制在极速之0至100%以内之任何转速运行。 4） 能维持110%过载电流达1分钟。 5） 集成的LCD显示屏带简体中文显示。可以记录运行的总时间、变频器的功率因数、输出频率等,在需要时可显示于显示器上。 6） 内置DC电抗器，可以抑制电网高次谐波干扰,提高功率因数。 7) 设有内置电子电动机过载保护；设有定限保护。如限流和限压输出等及跳闸保护包括过电流、过电压、失压停、过热及接地等。 8) 能检测供电电源在暂停电及故障后自动起动，并能提供最后3次故障记录及其故障时间，包括故障时的电流及频率,直流侧电压等。 9) 动作在可调校的载波频率调频模式，使得变频器及电动机能达到最佳的效能。 10) 主电源电压如下降或上升10%的时候，依然可以保持额定输出容量。 11) 附设3个可变宽频的跨越频率，能够克服由机械系统或空气系统引起的共振。 12) 提供两个可选择及能调节的加速/减速坡道。 13) 内置PID控制器，不需加接任何调节器就能提供配套设备的压力或流量之循环控制。能接收由发送器发出的0－10V，4－20MA，有2个模拟输入和2个模拟量输出。 14) 支持飞速起动，能立刻自动把仍在转动中的风机、水泵重新起动及运行至指定速度。 15）设有现场操作及遥控操作二者选择，以配合管理系统应用。 16) 设有软件锁以防止未经批准之设定更改。 17) 具有继电器输出卡,最多可以控制三台线电源驱动的电机和一台变频器驱动的电机；若电机为一用一备,自身可以实现定时自动切换。 18)变频器之间允许采用零间隙并排式安装(书架式设计), 在500C的工作环境下不需降容使用。 19)控制模式：可以编程选择使用无速度传感器矢量控制模式或电压/频率控制模式。电压/频率控制模式可以设置为直线、风机/水泵曲线或完全自定义模式。 20)变频器有多种可编程停止模式，包括：斜坡运行、惯性、直流制动、斜坡保持和S曲线运行 21)PF400P变频器可以有总线控制、端子控制和操作面板控制三种方式，这几种方式可通过逻辑输入/或平稳切换，切换时不会影响系统的正常运行,自动到手动的切换没有速度波动。 |
| 17 | 观片灯 | 1、采用高强度铝合金外壳，外表面氟碳喷涂（颜 色施工采购之前申报审批） 2、光源均匀度≥90% 3、调光方式：多档调光 4、安装方式：带有专业的净化手术室安装外框，方便安装和维修（要求带实） 5、规格尺寸、功率、光源类型见设计图纸。. |

说明：

一、投标人设备进场时应提供的文件：

1、投标人所提供的技术文件应为中文，并应使用IEC和GB所规定的标准符号和术语。

2、投标人至少应提供以下文件：

设备的主要特点介绍及有关的电气图纸、型式试验报告；

产品鉴定证书及国家认可的型号证书；

设备主要材料清单及相关技术资料/介绍；

配套设备的相关技术资料、介绍及制造厂家介绍；

设备的产品介绍及安装、操作指南

主要元器件、材料的制造厂家/产地及相关技术资料

3、投标人中标后供货时须提供以下文件：

（1）装箱清单

（2）设备合格证

（3）设备使用说明书

（4）出厂试验报告

（5）有关电气图纸

（6）柜门钥匙、操作手柄及合同规定的备品配件

（7）主要元器件的出厂合格证

（8）主要元器件的安装使用说明书

EHS 管理规定

总则

定义

- EHS 的定义为:安全生产、职业健康、环境保护。

- 对专业工程承包人的 EHS 管理规定以下简称为“本规定”。

专业工程承包人EHS管理要求

- 专业工程承包人EHS管理工作，在满足《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等国家、行业和地方有关EHS法律法规、规范标准及其他要求的基础之上，还必须满足本规定。

- 专业工程承包人必须落实企业安全生产主体责任，建立健全EHS管理体系，保障安全生产投入，深入开展安全生产隐患排查治理工作，不断完善安全生产条件，提高安全生产水平。

- 专业工程承包人有责任、有义务熟知国家、地方及行业有关EHS的法律法规、标准规范及相关文件的要求，并和本规定及华润置地安全文明施工管理规定进行比较，执行其中最高标准。

- 专业工程承包人执行本规定任意条款，不减轻、免除总承包人须承担的任何法律责任。

- 本规定的任何条款及内容均不作为签证或结算凭证。

EHS 原则、方针、理念与目标

EHS 管理原则:

- EHS 工作必须坚持一岗双责，全员参与。

- 项目开工前，必须开展 EHS 评估。

- 所有 EHS 隐患必须及时整改关闭。

- 所有 EHS 事故事件必须及时报告、分析和处置。

- 必须对所有员工进行 EHS 培训。

- 各级管理层必须重视 EHS 工作，并参与 EHS 活动。

- 必须关注员工的工作环境和身心健康。

- 将相关方视同我方，纳入公司 EHS 管理范畴。

EHS 方针

EHS 工作方针为:安全第一，预防为主，综合治理。

- 安全在时间排位上处于第一位，任何一项生产工作开展之前先讲安全，创造好安全条件再工作，存在安全隐患先整顿，隐患不排除或没有可行的控制措施和手段，不进行生产，在生产过程中，事前讲安全，工作中消灭违章，事后分析总结安全。

- 预防为主强调安全工作应注重事前预控、事中管控，尊重科学，探索规律，采取有效的事前控制措施，千方百计预防事故的发生，做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。

- 安全事故的发生，往往是因为存在各种各样的管理问题，因此只有充分运用经济、法律、行政等手段，人管、法治、技术防范多管齐下，综合运用各种手段与技术，从管理上完善系统，才能系统解决安全生产领域的问题，最终达到减少和预防事故发生的目的。

EHS 理念

责任驱动进步，绿色改变生活。不以牺牲环境为代价进行生产；不以牺牲环境的长远利益换取生产的暂时利益，工程施工过程中，提倡并鼓励绿色施工。

双方 EHS 管理权利与义务

发包人权力

- 有权要求专业工程承包人建立健全 EHS 管理体系，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，有效控制生产危险源，熟练掌握事故防范和应急措施等。

- 有权要求专业工程承包人履行安全生产职责，并对专业工程承包人履责情况进行监督、考评。

- 有权对专业工程承包人拟派项目的 EHS 管理人员进行面试，经面试合格后方可上岗。对履责不力或由于管理缺陷造成事故事件的，发包人有权利要求专业工程承包人对

- EHS 管理人员进行更换。

- 有权要求专业工程承包人维护好各类安全生产设施、设备和器材。

- 有权对专业工程承包人租赁使用的设备、设施进行安全监督管理。

- 有权对专业工程承包人管理的作业现场的安全状况进行监督检查与处理。

- 发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故调查处理并报告事故。

- 有权对专业工程承包人做出的安全管理承诺予以监督、检查、考评。

- 有权指出专业工程承包人安全管理过程中的任何偏差，并验证整改情况。

- 有权对专业工程承包人安全违规行为实施处罚。

- 有权对劳务分包进行考察并提供意见，进场前发包人不认可或施工过程中存在重大 EHS 履责风险的，发包人有权要求专业工程承包人不得选用或进行更换。

发包人义务

- 贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，认真执行有关法律、法规、标准，建立健全安全生产规章制度。

- 按规定对专业工程承包人进行资质审查、备案。

- 向专业工程承包人提供工程合同中规定的安全条件支持。

- 按规定组织或参与事故抢险，防止事故扩大。

- 按规定向专业工程承包人传递有关 EHS 管理信息。

- 对专业工程承包人的有关体系管理的受控文件予以保密。

- 其他根据项目要求应尽的义务。

专业工程承包人权利

- 有权对发包人的安全工作提出合理化建议和改进意见。

- 对发包人违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。

- 发生严重危及员工生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的措施避险。

- 法律法规或合同约定的其他权利。

专业工程承包人义务与责任

- 积极配合发包人各层级 EHS 检查，并按要求落实 EHS 隐患整改工作。

- 专业工程承包人必须积极配合当地政府和发包人环保管控要求。

- 服从发包人、监理人对安全工作的管理，执行其各项安全规定及检查标准。

- 以 EHS 管理为基础，落实安全生产责任制，为从业人员提供必备的劳动安全保障。

- 组织安全检查，及时发现、整改安全隐患、重大险情并报告发包人。

- 积极组织事故抢险，避免事故进一步扩大，并按发包人要求报告事故。

- 建设完善并维护各项安全生产设施、设备和器材。

- 对从业人员进行安全培训教育，使其具备相应的安全知识和专业技能。

- 对涉及有职业病风险作业的工人在进场和离场时分别进行职业健康体检。

- 确保特种作业人员具有相应的资格证书，持证上岗，并建立特种工管理台帐， 台帐必须及时更新。

- 采取措施，保护环境，满足规范及发包人对环境保护的要求。

- 不得购买、使用不符合国家、行业标准的材料、设备、装置器材、防护用品等。

- 必须选用具备相应资质资格的分包商，并经发包人认可。

- 专业工程承包人施工过程中所控制或使用的发包人财产，专业工程承包人有义务予以爱护，若财产出现损坏、丢失等情况，专业工程承包人应及时报告发包人并承担相应损失。

- 专业工程承包人应积极关注员工身心健康，提供必要的心理辅导。

- 法律法规或合同约定的专业工程承包人应承担的其他义务与责任。

EHS 管理责任划分

发包人责任

在项目 EHS 管理工作中发挥“引擎”作用，对 EHS 工作实施监督管理,对专业工程承包人的 EHS 管理工作进行监督检查、评价、考核与实施奖惩。

专业工程承包人责任

- 专业工程承包人对施工现场的自有人员、材料、设备等物资的安全及保卫实施统一管理。

- 专业工程承包人投标时必须重点阐述对分包商的 EHS 管控思路、方法和具体措施。

专业工程承包人 EHS 责任落实的要求

EHS 责任制

- 专业工程承包人必须建立“横向到边，纵向到底”的 EHS 责任制，并得到各部门、各岗位人员的确认。

- EHS 责任制必须责任清晰，具有可量化考核的指标。

EHS 责任考核

- 专业工程承包人须建立 EHS 责任考核问责制度，与各岗位人员签订 EHS 责任书。

- 专业工程承包人必须至少每半年开展一次 EHS 责任落实考核评价工作。

EHS 管理组织及人员要求

EHS 管理组织及人员资格

- 专业工程承包人必须建立以项目经理为首的 EHS 领导机构，明确工作机制，在正式进场后 15 个工作日内书面上报监理人、发包人备案。

- 专业工程承包人必须成立安全监督管理部门，独立行使安全监督管理职权。

- 专业工程承包人项目主要负责人须持有建设主管部门有效安全生产考核证书（建安 B证）。

- 专业工程承包人专职安全管理人员均须持有建设主管部门的有效岗位资格证书（建安C证）。

人员配置及工作要求

- 专业工程承包人须配备专职安全管理人员。

- 发包人有权根据工程实际需要，提前 15 个工作日通知专业工程承包人对专职安全管理人员到位时间进行调整，专业工程承包人必须执行。

- 即使专业工程承包人按照上述标准配备了专职安全管理人员，但是 EHS 管理绩效无法满足发包人安全要求时，发包人有权要求专业工程承包人继续增加专职安全管理人员， 专业工程承包人必须执行。

- 专业工程承包人必须建立专职安全管理人员装备标准化配备制度，为其配备通讯器材、检测（查）工具与仪器、影像记录器材等装备。

- 专业工程承包人所有安全管理人员均须专职并常驻项目，严禁挂职、挂证、挂名行为。

安全生产管理协议

专业工程承包人与总承包人的协议

- 专业工程承包人进场时，与总承包人签订《安全生产管理协议》、《消防安全管理协议》、《临时用电安全管理协议》、《安全保卫协议》，明确双方 EHS 管理责任与义务等内容。

- 专业工程承包人与总承包人签订《安全生产管理协议》等协议时，须认真遵守与执行发包人、总承包人的安全管理要求。

安全生产费用

费用组成

- 专业工程承包人必须按照国家及当地有关安全文明施工措施费的规定，充分考虑实现本规定所需投入，对安全生产费用（安全文明施工措施费）单独报价。

- 专业工程承包人投标时须详细列明安全生产费用组成项目清单、金额及使用计划等有关资料。

- 安全生产费用组成以国家及地方规定为准。

费用管理

- 专业工程承包人必须建立健全安全生产费用管理制度，确保费用管理规范。

- 专业工程承包人必须制定专项安全生产费用使用计划，经监理人、发包人共同审批后实施。

- 专业工程承包人未按规范要求、合同约定及发包人安全规定落实安全文明施工措施的， 发包人有权对该部分安全生产费用予以追缴，并责令专业工程承包人限期整改。

- 专业工程承包人在安全生产费用使用管理中存在挪用、克扣、滥用或虚报等违规行为时，发包人将对专业工程承包人进行相应处罚。因专业工程承包人安全生产费用管理不善导致的任何不良后果，专业工程承包人承担全部责任。

应急与事故管理

应急管理

- 专业工程承包人必须建立健全事故应急救援机制，明确应急处置原则，即抢救生命优先。

- 专业工程承包人必须建立完善应急救援预案，明确应急响应组织、流程，确保迅速处理突发事件。专业工程承包人应将应急救援预案提交发包人备案。

- 专业工程承包人必须保证准备充足的应急物资、设施设备、器材工具、医疗用品等， 并做好维护管理以确保其良好可用。

- 专业工程承包人必须积极开展消防、高处坠落、触电伤害等各类应急救援演练，提高应急处置能力。

事故管理

保险

专业工程承包人必须按法律法规规定，为从业人员购买工伤意外伤害保险。

人员遭受职业伤害时，专业工程承包人应协调为其办理保险理赔工作，保障其合法权益。

人员素质资格要求

人员基本素质要求

专业工程承包人必须对人员基本素质进行核查，保证满足以下要求:

- 身体健康，精神状态无异常，无职业禁忌症。

- 无刑事案件记录及违法行为。

- 知识能力、工作技能与所从事的岗位相适应。

- 人员年龄要求，普通作业人员 18-60 岁，特种作业人员 18-55 岁。

人员基本资格要求

- 专业工程承包人必须对从业人员真实身份采取措施进行查验，可通过购买身份证识别器或与辖区公安机关合作对入场人员公民身份进行核查，并做好核查记录。杜绝无身份证或持他人身份证及无效身份证的作业人员入场。

- 专业工程承包人必须严格审查特种作业人员资质证件，确保持有省级建设主管部门颁发的有效特种作业资格证件。

劳务管理

专业工程承包人必须建立劳务工工资管理协调机构，负责劳务工工资协调管理，确保本项目劳务工工资及时足量发放，不得违法克扣、拖延。否则，发包人将采取直接扣除专业工程承包人工程款、安全风险抵押金等方式解决劳资纠纷，并视情况对专业工程承包人进行经济处罚与索赔。

专业工程承包人用工应符合以下要求：

不使用童工并依法保障妇女的劳动保护权益；

- 合理部署生产计划，不超时间、超强度安排施工任务，避免疲劳过度引发事故；

- 从业人员得到了与岗位相适应的安全教育与技能培训；

- 从业人员有安全卫生整洁的休息居住条件；

- 从业人员享受现场医疗急救服务及有关保险待遇；

- 严禁以现金、物品等任何形式替代发放劳保用品或从工资福利中扣除劳保费用；

- 其他法律法规规定的从业人员具备的权利与义务。

安全培训教育的要求

安全培训教育的原则为“不教育不入场，不交底不上岗”。

专业工程承包人安全培训教育至少包括但不限于:

- 入场安全培训教育。

- 三级安全培训教育。

- 专项安全培训教育。

- 转岗、复岗安全培训教育。

- 班前安全培训教育等。

安全培训教育的内容、学时、效果等应满足国家有关规定，并做好档案记录。

专业工程承包人必须保障安全培训教育的效果，使从业人员安全意识、安全知识和技能与所从事的岗位、工作内容相适应。

专业工程承包人必须建立分级安全技术交底机制，严格实施安全技术交底工作，严禁未经交底即安排施工作业。

风险管理与事故预防

专业工程承包人必须辨识本工程在 “人、机、料、法、环”各方面的安全风险，并形成“工程安全风险分析报告”，报告应包括但不限于以下内容:

高风险作业清单及存在的安全风险分析。

主要施工机械清单与存在的安全风险分析。

重大危险源清单及存在的安全风险分析。

主要火灾风险分析。

主要自然灾害风险分析等。

专业工程承包人必须针对所辨识的各类安全风险制定针对性的事故预防措施，并在进场后 30 个工作日内将“工程安全风险分析报告”及针对性的预防措施一并提交监理人和发包人。

专业工程承包人必须结合有关科学的风险评价分析方法，对分部分项工程或施工区域每月进行风险定量与定性分析评价，形成评价报告报监理人和发包人备案。

专业工程承包人必须根据有关规定对高风险作业及危险性较大分部分项工程编制专项的安全方案或措施，并报监理人审查通过后严格落实各项事故预防措施。

专业工程承包人必须每月末向发包人提交下月度生产施工计划清单，以便发包人更加针对性的开展有关安全管理工作。

专业工程承包人必须根据项目实际施工工艺，结合《华南大区危险性较大分部分项工程安全技术要点》（详见附件）及设计文件中已列出的危险性较大分部分项工程，补充形成危险性较大分部分项工程清单并明确相应的安全管理措施。

EHS 信息管理要求

专业工程承包人必须建立健全 EHS 信息管理制度，与发包人、监理人建立良好的信息传递机制，保障 EHS 信息的良好获取与传达。

专业工程承包人必须严格按照发包人、监理人的有关要求，及时、如实的上报有关 EHS 信息文件，并对文件的质量负责，包括但不限于安全隐患整改回复、安全事故事件报告、安全工作总结、安全工作计划、EHS 管理月报、安全方案与措施、特种设备有关资料、特种作业人员资质证件等。

扬尘噪声污染管理要求

基本要求

- 扬尘噪声污染防治工作应坚持“预防为主，综合治理”的方针，做到方案前置，管理和技术手段并用。

- 在进行项目EHS管理实施策划中，必须包括环境管理目标和措施，重点是扬尘噪声污染管理目标和措施，并纳入到日常EHS管理。

- 严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》相关要求，禁止夜间（当日22时至次日6时）在城市噪声敏感建筑物集中区域内开展产生环境噪声污染的施工作业。

扬尘污染防治要求

- 建立健全扬尘污染防治责任制。

- 制定有针对性的扬尘污染防治实施方案，采取遮盖、围挡、密闭、绿化、喷洒、冲洗等防尘降尘措施。

- 编制重污染天气应急预案，做好与当地政府预案衔接，积极配合当地政府做好重污染天气应急工作。

- 建筑物内垃圾应采用容器或搭设专用封闭式垃圾道的方式清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

- 现场机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。

- 噪声污染防治要求

- 施工场界噪声排放应符合现行《建筑施工场界环境噪声排放标准》规定，对场界噪声排放进行监测、记录和控制。

- 在重要节假日、会议、特殊时期（中考、高考），项目部应严格遵守当地政府有关规定，做好噪声污染控制工作。

- 加强项目管理，优化施工组织设计及施工方案，杜绝赶工造成的夜间施工噪声扰民现象。

- 因施工工艺需要或其他特殊要求必须连续作业时，及时办理夜间施工许可证，提前告知附近居民，并落实增加噪声隔离设施，优化施工工序等降噪措施，确保施工场界夜间环境噪声满足当地标准规定的限制要求。

- 现场宜选用低噪声、低振动的设备。电锯、空气压缩机等强噪声设备应采用隔声、吸声材料搭设的防护棚或屏障，并应设置在远离居民区的一侧。

- 进入现场的施工车辆禁止鸣笛，物料、设备装卸时应轻拿轻放，减少设备和人为噪声。

其他 EHS 管理要求

专业工程承包人除遵守以上要求外，还应遵守政府有关安全生产、环境保护的法律、法规及《华润置地开发项目 EHS 管理行为要求》（详见附件 B-5）、《华润置地开发项目 EHS 管理状态要求》（详见附件 B-6）。

工程主要材料的选用

工程承包范围内材料采购的说明

本篇发包人为了确保工程的质量和品质，限定了施工过程中所需采购的主要材料参考品牌，以及技术规格或型号。投标人应充分理解本篇的要求，并结合招标设计图纸对材料的技术要求，在投标报价时应充分考虑材料的市场价位。中标后不得因材料涨价等原因拖延采购或以次充好，也不能因设计变更导致材料调配而拖延采购，由此导致的工期和质量损失，防护工程承包方必须进行相应的赔偿，并赔偿由此造成的发包人、总承包方和其它专业承包方的一切相关损失，同时发包人还对防护工程承包方进行罚款处理。

工程承包方采购参考品牌材料时，应提交监理及发包人审核认可；由承包方自行采购（非参考品牌范围）的材料也必须按招标文件及合同的相关要求报批，监理和发包人审核通过后方可使用。

工程承包方须对所使用的所有材料的品质、供应时间、数量等全面负责。

工程承包方应编制材料采购计划报总承包方、监理、发包人审核，须满足施工进度计划和工程施工总进度计划要求。

工程承包方对采购的产品和原材料须按照规范进行检测、检验或试验，并提供合格的检测报告，由此而产生的费用应被视作已包含在合同总价中。凡使用了未经发包人认可的材料，不论该产品和原材料的施工正在进行或已完成，均应由承包方承担责任，而且不予以支付费用。

本篇品牌材料的“名称和技术规格或型号”可能与施工设计图纸或工程量清单“名称和技术规格或型号”不一致，但只要“使用性质”一致，便不影响本篇的效力。

主要材料参考品牌及生产厂家或供货单位选用表

| 1、装修 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| 1 | 抛光砖、内墙瓷片、防滑地砖 | 东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗 |
| 2 | Corian人造石装饰板 | 杜邦、三星、LG |
| 3 | 铝板天花 | 欧陆、伟泰、新景、美伦、普基、金力龙 |
| 4 | PVC地板 | 阿姆斯壮、法国洁福、韩国LG、意大利盟多、欧保 |
| 5 | Low-E玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃、防火玻璃 | 南玻、信义、耀皮玻璃、旗滨 |
| 6 | 硅钙板天花(高晶板天花) | 安雅达、美穗、云中龙、绿意雅 |
| 7 | 内墙涂料、乳胶漆(含底漆、面漆)、N型耐水腻子、白乳胶、腻子、自洁漆(墙面) | 多乐士、立邦、嘉宝莉、三棵树 |
| 8 | 石膏板 | 杰森、可耐福、博罗拉法基、北新龙牌 |
| 9 | 防水材料(卷材)、聚合物水泥基防水材料 | 广东科顺、东方雨虹、广西千淳 |
| 10 | 硅酮密封胶 | 道康宁、郑州中原、成都硅宝、白云 |
| 11 | 阻燃胶合板 | 兔宝宝、安途森、莫干山、燚煌、鸿宝树、家美乐 |
| 12 | 防火板、洁菌板、抗倍特板 | 威盛亚、佳丽福、天润盛凯、富美家 |
| 13 | 吸音板 | 粤发、丽音、富瑞天辰、上海倍优、凯克 |
| 14 | 医用密闭门、医用自动门、诊室门、病房门 | 中冠、巨星、鹏驰、奥美特 |
| 15 | 铝单板、蜂窝铝板 | 德宝龙、金霸、西蒙、加德精工、佳得利、富雅豪 |
| 16 | 地坪漆 | 广州秀珀、深圳景江、深圳威尔、佛山西卡 |
| 2、电气 |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |
| 1 | 三箱 | 广东金泽、威和电气、深圳征辉、南华西、深圳三江、深圳光辉 |
| 2 | 双电源(ATS) | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 有源滤波 | 英博电气、爱普科斯、诺基亚 |
| 4 | 智能照明 | ABB、施耐德、西门子、海格、西顿 |
| 5 | 电线、电缆 | 深圳成天泰、佰佳、金龙羽、深圳东佳信 |
| 6 | 阻燃PVC电线管 | 联塑、日丰、雄塑、顾地 |
| 7 | 常规灯具(精装修区域)、LED灯 | 三雄极光、欧普、TCL、佛山照明、中山市品业灯饰 |
| 8 | 开关插座(精装修区域) | 西门子、施耐德、ABB |
| 9 | 断路器 | 西门子、施耐德、ABB |
| 10 | UPS主机、电池 | 索克曼、伊顿-山特、EAST/易事特、志成冠军、华为、麦腾、美泽 |
| 11 | 隔离电源 | 深海诺、安科瑞、欧根 |
| 3、给排水 |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |
| 1 | 薄壁不锈钢管 | 深圳雅昌、南京金口、无锡金羊、四川民生、宁波福兰特、深圳市民乐、南京创通、宁波永享 |
| 2 | PVC-U给、排水管 | 联塑、雄塑、顾地、粤亚 |
| 3 | 铜阀 | 埃美柯、盾安、华龙巨水、金锁、江欣 |
| 4 | 橡胶接头、不锈钢软接头器、不锈钢波纹补偿器 | 上海松江橡胶(欣昌)、北京首航、航天晨光、杭州万全 |
| 5 | 橡塑保温材料 | 新皓、华美、杜彼、塞班 |
| 6 | 阀门 | 正丰、上海标一、精嘉、良精、武汉大禹、迈克 |
| 7 | 洁具、感应器、洁具龙头、混水阀、花洒类、拖把池、给排水五金配件(软管、拖把池龙头、地漏、角阀、洗手盆不锈钢排水存水弯等) | 箭牌、东鹏、九牧、恒洁、鹰卫浴 |
| 8 | 电热水器 | 美的、海尔、格力、万和、万家乐 |
| 4、空调及通风 |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |
| 1 | 净化空调机组 | 雅士、同方、天加、思科、申菱、美的、欧博 |
| 2 | 风冷机组 | 格力、美的、海信、维克 |
| 3 | 多联机组 | 格力、美的、海信、思科、欧博 |
| 4 | 风机 | 科禄格、专风（上虞专用）、南泰（南方风机）、亿利达、英飞、金盾、九洲普惠 |
| 5 | 空调末端(空调机组、风机盘管、新风机组) | 格力、美的、海信、维克、思科、天加、欧博 |
| 6 | 空调自控系统 | 美的、艾科瓦、柯耐弗、奥凌 |
| 7 | 空调控制面板 | 海林、亿林、美的 |
| 5、智能化 |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |
| 1 | 内网及外网铜缆（六类或七类） | 天诚、长飞、爱谱华顿、美立、H3C |
| 2 | 业务内网（全光网）设备、业务外网（全光网）设备、智能化专网设备 | 中兴、华为、烽火 |
| 3 | 多媒体系统 | BHX北航星、ITC 、特控 |
| 4 | 综合安防管理系统 | 海康威视、大华、宇视 |
| 5 | 视频安防监控系统 | 海康威视、大华、宇视 |
| 6 | 出入口控制系统 | 海康威视、大华、宇视 |
| 7 | 服务器、工作站及显示器 | 联想(Lenovo)、戴尔(DELL)、惠普(HP）、浪潮 |
| 8 | 探视对讲系统 | BHX北航星、ITC 、特控 |
| 6、医用气体 |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |
| 1 | 医用脱脂紫铜管 | 山东宏方、浙江海亮、青岛宏泰 |
| 2 | 脱脂黄铜阀门、铜阀门 | 宁波埃美柯、宁波永享、浙江盾安 |
| 3 | 无缝脱脂不锈钢管 | 浙江合盛、浙江均悦、浙江康鑫 |
| 4 | 医用气体终端 | 宇峰、捷鑫、超捷、捷工 |
| 5 | 区域阀箱 | 宇峰、捷鑫、捷工 |
| 6 | 医用气体报警系统（要求具有医疗器械注册证） | 捷工、捷锐、超捷 |
| 7 | 呼叫设备 | 比扬、维鼎康联、亚华、来邦 |
| 8 | 汇流排（要求具有医疗器械注册证） | 捷工、捷锐、超捷 |

注：本表为推荐品牌库，投标人可以提供所列举品牌、厂家或等同及以上的其他品牌、厂家；投标人若提供所列举品牌、厂家之外的其他品牌、厂家，需要提交相关的技术性能、应用业绩、认证情况等证明文件，最终由发包人确定是否选用。

现场管理违约处理规定

### 1、人员及架构管理方面处罚细则

| 序号 | 事项 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标时确定的项目经理不就位； 履约过程中，未提前15天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换项目经理、技术负责人 | 2万元 | 罚款立即执行。以发包人、监理公司核实为准 |
| 2 | 投标确定的主要管理人员不就位； 履约过程中，未提前15天以上以正式书面形式通知监理公司、发包人并获得批准，擅自更换主要管理人员 | 2万元 | 罚款立即执行。以发包人、监理公司核实为准 |
| 3 | 发包人有权对不适合的项目主要管理人员向承包人提出更换并无需解释，接发包人书面通知后，承包人未在规定时间内将相关人员更换到位 | 项目经理1万元/天；其他主要管理人员0.5万元/天，直至人员到位 | 发包人、监理公司确认为准 |
| 4 | 承包人不配合提供打卡记录或篡改打卡记录 | 视情节严重程度，罚款1000~10000元/次 | 发包人核实为准 |
| 4 | 承包人在合同（投标书）中确定的项目经理及主要管理人员周出勤率不足90% | 项目经理出勤率不足的，罚款3000元／天·人，其他人员出勤率不足的，罚款1000元／天·人 | 指纹打卡记录以及发包人、监理单位检查为准 |
| 5 | 项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，离开现场超过一天的，未向发包人项目部请假 | 2000元/人·天 | 发包人、监理核实 |
| 6 | 项目经理、项目技术负责人和项目副经理必须常驻现场，若暂时离开现场3天，未按照要求向发包人项目部请假，或未指定适合的项目经理代表、项目技术负责人代行其职责并书面通知监理及发包人 | 5000元/人·天 | 发包人、监理核实 |
| 7 | 承包人其他的现场施工管理人员不到岗或脱岗影响工作，视为内部管理混乱，经发包（监理）方催告累计两次后仍无效 | 视情节严重程度，罚款500~2000元/次 | 根据发包人及监理现场记录 |
| 8 | 对于不能保证施工质量、工期、安全的班组及不称职的施工管理人员，发包人有权要求撤换，并限期离开施工现场；如在限期过后不离开现场、不更换、或更换不到位的。 | 5000元/人·天 | 发包人、监理核实 |
| 9 | 承包人项目部相关人员未按照发包人及监理单位要求参加工程相关会议，擅自缺席 | 视情节严重程度，罚款500~2000元/人·次 | 会议签到并经发包人、监理核实 |

### 2、安全文明施工处罚细则

| 序号 | 事项 | 处罚标准 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构与人员 |  |  |  |  |
| 1 | 未建立健全安全管理组织机构或管理网络。 | 20000~50000 | 罚款立即执行。以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 2 | 未按规定配备专职安全管理人员，或未根据工程实际增配符合要求的专（兼）职安全管理人员。 | 10000~20000 | 罚款立即执行。以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 安全生产管理制度 |  |  |  |  |
| 3 | 未按规定建立健全安全生产责任制、安全生产目标管理制度等EHS管理制度。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 4 | EHS管理制度针对性、实用性不强，经发包人提出整改要求后，未及时落实整改的。 | 3000 | 以发包人、监理公司审核情况为准 |  |
| 5 | EHS管理制度未执行，或执行效果不佳。 | 1000~3000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 安全教育培训、安全技术管理 |  |  |  |  |
| 6 | 未落实人员三级安全教育及岗前安全技术交底工作，违背“不教育不入场，不合格不上岗”原则。 | 500/人·次 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 7 | 未按规定组织开展特殊工种、违章复训、机操工岗前培训等教育培训的。 | 1000~3000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 8 | 分部（分项）工程施工无书面安全技术交底、交底针对性不强、交底不全面，安全交底未履行当事人签字手续的。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 9 | 未制定各工种安全技术操作规程，或违反操作规程施工作业。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 10 | 未按规定编制安全方案及措施，或未按规定流程报审报批，或方案变更后未重新报审报批。 | 10000~20000 | 以发包人、监理公司审核情况为准 |  |
| 11 | 未按经审批的安全方案及措施组织实施，或实施效果不佳。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 资格资质与协议 |  |  |  |  |
| 12 | 企业（含分包商）资质、安全生产许可证、三类人员证书等资质资格不符合规定。 | 20000~50000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 13 | 未按规定签订安全生产协议书或其他安全管理协议文件。 | 10000~30000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 安全活动 |  |  |  |  |
| 14 | 未建立健全安全检查制度和安全例会制度，安全检查、安全例会等安全活动无记录，或记录不真实、不齐全。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 15 | 不积极配合、参加安全会议、检查、考评及其它形式的安全活动，或未有效落实有关安全活动要求的。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 16 | 违反安全检查、安全会议等安全活动纪律的。 | 1000/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 17 | 未按“五定”原则整改安全隐患的。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 18 | 未对安全隐患整改效果进行验证，未形成闭环管理。 | 1000~3000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 19 | 未按要求上报安全隐患整改回复文件的，或回复内容不真实的。 | 2000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 风险管控 |  |  |  |  |
| 20 | 未开展风险辨识评价活动，未编制危险源清单，或未制定针对性的事故预防措施的。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 21 | 未按要求对施工现场开展风险评估活动或未按要求编制、上报风险分析评估报告的。 | 2000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 22 | 未制定高风险作业专项管控措施，或措施未有效执行的。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 23 | 未有效执行风险管控程序，或未针对风险预警信息落实相关要求的。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 文明施工 |  |  |  |  |
| 24 | 未对施工现场进行文明施工总体规划，或未按规划实施的。 | 10000~20000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 25 | 未按规定设置围墙、围挡，或不牢固、不整洁美观、不符合防火要求。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 26 | 未对施工现场进行硬底化管理，或道路设置不满足安全要求。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 27 | 未在施工现场合理设置排水设施，或排水不畅通，现场有积水。 | 500~2000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 28 | 未在施工现场出入口设置车辆冲洗设施，或冲洗效果不佳。 | 5000~10000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 29 | 未对裸露土进行覆盖，未采取有效的防尘降尘措施，现场扬尘污染严重。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 30 | 未对施工材料进行有序管理，材料堆码不整齐、不美观。 | 500~2000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 31 | 施工现场脏乱差，未实现安全文明施工“六化”要求（总体布局模块化、责任区域定置化、安全管理制度化、安全设施标准化、作业行为规范化和施工环境整洁化）。 | 2000~5000 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 人员行为 |  |  |  |  |
| 32 | 未经允许，私自进入未授权区域的。 | 500/人·次 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 33 | 生产活动或人员行为对周边场所造成不良影响的。 | 5000~10000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 34 | 人员酒后上岗作业，或在禁烟区吸烟。 | 500/人·次 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 35 | 人员打架斗殴、偷盗、赌博、破坏公共财产等违反劳动纪律或治安保卫条例的行为。 | 10000 /人·次 | 以发包人、监理公司检查情况为准 |  |
| 36 | 人员存在随地大小便、衣衫不整等不文明行为。 | 500/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 37 | 人员在施工现场电梯口（内）、通道、楼梯间及其他区域嬉戏打闹。 | 500/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 38 | 人员存在私自拆除安全设施、标语或高空抛掷物料等严重违章行为。 | 5000~10000/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 39 | 人员不服从管理、态度粗鲁、缺乏礼貌。 | 5000/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 40 | 人员违章指挥或强令冒险作业。 | 5000/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 41 | 无证人员擅自从事特种作业。 | 1000/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 42 | 监理人提出的承包人的违规、违章行为，经发包人核实确属事实的。 | 1000~3000 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 43 | 其他形成即刻事故风险的违章行为。 | 1000/人·次 | 以发包人、监理公司核实为准 |  |
| 临建管理 |  |  |  |  |
| 44 | 临建规划不合理或不满足安全、消防及卫生防疫要求的。 | 5000~10000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 45 | 临建设施未经验收擅自投入使用。 | 2000~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 46 | 集体食堂未办理卫生许可证或从业人员无上岗资格或未制定卫生防疫责任制度或存在卫生防疫问题未及时整改的。 | 2000~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 47 | 临建区违章动火或使用明火或违规存放易燃易爆危险品。 | 2000~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 48 | 生活区、施工现场未合理设置厕所或厕所卫生不达标。 | 1000~2000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 49 | 临建未设置“三防”（防台、防雷、防汛）应急设施，或设施不满足应急要求。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 50 | 作业人员在在建工程内违规住宿。 | 500/人·次 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 51 | 临建生活区用电未设置有效限载限流装置，或存在私拉乱接、使用花线、大功率电器等违章行为。 | 2000~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 52 | 临建区淋浴房、厕所等潮湿环境未按规定使用安全电压照明。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 劳动防护用品 |  |  |  |  |
| 53 | 未按规定为从业人员配备、发放劳动防护用品或劳动防护用品质量不满足安全要求。 | 2000~5000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 54 | 人员在施工现场内未正确佩戴安全帽。 | 500/人·次 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 55 | 人员高空、临边作业未正确佩戴使用安全带。 | 1000/人·次 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 56 | 人员在进行特种作业时未按规定正确佩戴使用相应的劳动防护用品。 | 500/人·次 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 57 | 未按规定着装或着装给现场形象造成不良影响的。 | 500/人·次 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 58 | 安全兜网不符合行业标准，或未按规范要求设置。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 临时用电 |  |  |  |  |
| 59 | 未编制临时用电施工组织设计，或未按设计实施的。 | 20000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 60 | 外电安全距离不满足要求，且无有效防护措施的。 | 5000~10000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 61 | 无接地或接零保护系统，或接地接零不符规范要求的。 | 1000 ~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 62 | 未按“三级配电、两级保护”、“一箱一机一闸一漏”原则实施的。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 63 | 电箱材质不满足要求，或未按规定设置有效的防砸、防雨等保护措施。 | 500 ~2000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 64 | 电箱内电气元件失效、损坏、参数不匹配等。 | 500~2000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 65 | 电缆线破损老化，或电缆线不满足规范标准的。 | 500~2000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 66 | 配电线路敷设不规范，无有效的架空、埋设等防护措施，或防护措施不满足要求的。 | 500~2000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 67 | 违章使用插线板、插线盘、无灯罩碘钨灯等不符合安全要求或明令淘汰的用电设备。 | 3000~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 68 | 未配备专业电气人员对临电系统及时进行巡视检查维护的。 | 500~2000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 69 | 施工现场照明系统不符合规范要求的。 | 500~2000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 70 | 未建立临时用电安全管理档案，或档案不完善。 | 1000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 71 | 其他违规用电行为的。 | 500~3000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 安全防护 |  |  |  |  |
| 72 | 临边、洞口无防护或不按规定标准防护，达不到严密、牢固安全要求的。 | 2000~ 5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 73 | 未按规定设置安全通道、安全防护棚，或设置不符要求的。 | 2000~ 5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 74 | 安全防护设施未按要求组织验收或未悬挂相应警示标志。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 75 | 未经审批擅自拆除安全防护，或拆除后未及时恢复。 | 2000 ~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 76 | 钢结构施工时，未按要求搭设操作平台、设置安全绳和安全兜网等相应安全防护措施的。 | 2000 ~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 脚手架工程 |  |  |  |  |
| 77 | 未按规范编制施工方案和设计计算书，或未按流程报审报批，或未按方案组织实施的。 | 10000~30000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 78 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案未按规定组织专家论证。 | 20000~50000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 79 | 作业人员未按规定持证上岗。 | 500/人·次 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 80 | 密目安全网、钢管、扣件、脚手板等材料安全性能不满足国家、行业标准。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 81 | 作业前未组织安全技术交底，并履行签字手续的。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 82 | 未按规定设置安全警戒区，或未按规定组织验收及挂牌管理的。 | 1000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 83 | 结构构造或安全设施存在缺陷，不满足相关安全技术规范要求的。 | 1000~ 5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 高处及交叉施工作业 |  |  |  |  |
| 84 | 有职业禁忌症者进行高空作业。 | 1000/人·次 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 85 | 高空作业人员未按要求正确使用安全带或防坠器等防护设施。 | 1000/人·次 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 86 | 在恶劣天气条件下进行高空作业。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 87 | 高空作业随意抛掷物料、工具等物件，或零星物料未使用工具箱、工具袋存放。 | 3000~5000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 88 | 各项安全防护设施不符合规范要求，或不满足安全防护效果。 | 1000/处 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 89 | 交叉作业未制定专人协调负责的。 | 1000~2000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 90 | 安全不相容的交叉作业未设置隔层，或未采取安全防护措施的。 | 2000~5000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 吊装作业 |  |  |  |  |
| 91 | 起重吊装作业未编制施工方案，方案未按规定流程报审报批。 | 20000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 92 | 起重机、索具未经验收，或安全装置缺失、失效。 | 3000~10000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 93 | 未配置持有效证件上岗的司机、司索信号工。 | 1000/人·次 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 94 | 吊点不符合规定，索具使用不合理，绳径倍数不符合规范。 | 500~2000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 95 | 起重钢丝绳磨损、断丝超标，不符规范要求。 | 500~2000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |
| 96 | 起重扒杆无设计计算书或未经审批。 | 5000~20000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 97 | 扒杆组装不符合设计要求，使用前未进行试吊。 | 3000~10000 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 98 | 吊装作业平台和作业环境不符合安全要求的。 | 1000/处 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 99 | 未按操作规程规范施工，违反“十不吊”规定。 | 1000/次 |  | 以发包人、监理公司核实为准 |
| 100 | 起重吊装作业未设专人警戒，无警戒标志。 | 1000~3000 |  | 以发包人、监理公司现场检查记录为依据 |

### 3、现场施工质量管理方面的处罚细则

| 序号 | 事项 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质检站每发出一次整改通知单 | 视情节严重程度罚款5000~20000元/次 | 以质检站发出的通知单为准 |
| 2 | 按规定应该进行验收的，承包人在没有经过发包人（监理）质量验收通过的情况下，擅自进行下道工序 | 视情节严重程度罚款5000~10000元/次／次,并返工至合格 | 以发包人、监理现场记录为依据 |
| 3 | 发生一般质量事故 | 10000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 4 | 发生严重质量事故 | 50000~100000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 5 | 发生重大质量事故，造成经济损失10万元以上或工期延误5天以上。 | 100000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 6 | 发生重大质量事故，造成经济损失20万元以上或工期延误10天以上。 | 200000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 7 | 承包人应遵守各项政府、发包人、监理颁发的工程建设程序、工作程序和要求；承包人应遵守施工合同中约定的承包人各项工作程序、业务处理流程和要求。 | 如有违反处以罚款1000元/次 | 以发包人、监理现场记录为依据 |
| 8 | 监理公司或发包人验收时发现主控项目不符合要求 | 视情节严重程度，一项主控项目罚款500~2000元/项 | 以发包人或监理公司的验收记录为准 |
| 9 | 不进行自检或自检合格后，报送监理工程师检查验收而不合格 | 一次处罚1000元。 | 以监理验收记录为准 |
| 10 | 保修期内出现严重质量问题，如电梯桥厢关闭无法打开等。 | 发现一次，罚款5000元，并承担修复费用。 | 罚款在保修款中扣除 |
| 11 | 工程所用材料进场前未申报，或申报未通过擅自使用的 | 发现一项，罚款2000元 | 以发包人或监理检查为准 |
| 12 | 承包人对监理在监理通知（或工程例会、现场、联系单）中，指出的质量问题未按要求在规定的时间整改、整改不力及未回复。 | 2000~5000元／次 | 态度恶劣、持错不改的，罚款10000元／次 |
| 13 | 使用材料的品牌、供应厂家与投标文件约定不符，且未经发包人（监理）同意即擅自更改 | 除对该部分材料暂停外，并罚款10000元/次 | 以发包人现场记录和合同条款为依据 |
| 14 | 对于经检验不合格的材料，必须在24小时内见证清场，对不按规定时间清场的 | 2000元/天 | 以监理通知单时间为准 |
| 15 | 未按程序进行材料报验,、未经审核同意即投入使用的 | 停止使用并处罚5000元/次，并承担检测费用 | 以发包人现场记录为依据 |
| 16 | 对于明知不合格的材料，弄虚作假 | 10000元-50000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 17 | 发包人将对重要材料将不定期进行平行检测，检测结果不合格 | 承担材料检测费用，且该部分材料立即进行清场外，并罚款10000元/次 | 以发包人现场记录及检测报告为依据 |
| 18 | 建筑材料、配件及设备进场检验不合格，采用列入禁止目录的技术、工艺、设备、材料和产品或者未按照建筑节能设计要求和建筑节能施工规范进行施工。 | 视情节严重程度罚款1000~20000元/次 |  |
| 19 | 所有需检测的材料在取得见证送检合格报告后才能使用，若提前擅自使用 | 视情节严重程度罚款1000~20000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 20 | 送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天下午17：00前报监理，每拖延一天 | 500元/天 |  |
| 21 | 提供弄虚作假的材料送检报告 | 该部分材料立即进行清场并罚款10000元/次 | 以发包人、监理记录为依据 |
| 22 | 承包人不按既定方案或承诺的措施及时处理质量缺陷 | 视情节严重程度罚款1000~20000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 23 | 施工时发现质量问题或有导致质量问题的隐患，发包人（监理）在现场作出处理决定后，承包人拒不执行 | 20000元/次 | 以发包人现场记录为依据 |
| 24 | 因承包人不按施工规范操作，同样质量问题多次重复发生的，视为内部质量管理混乱 | 视情节严重程度罚款1000~20000元/次 | 以发包人、监理记录为依据 |
| 25 | 关键工序的质量存在问题，故意隐瞒不报。 | 视情节严重程度罚款1000~20000元/次 | 以发包人、监理现场记录为依据 |
| 26 | 上报归档的技术质保资料不真实，不准确。 | 1000～2000元/次 |  |
| 27 | 不按规范、设计要求施工，且拒不整改或整改不到位 | 2000~10000元/次 | 由发包人视情况严重程度确定罚款金额 |
| 28 | 施工完的工序出现质量缺陷（如外观质量差、检测不合格等），且拒不整改或整改不到位 | 视情节严重程度罚款1000~10000元/次 | 以发包人、监理现场记录为依据 |
| 29 | 施工偏差超过规范允许值，且拒不整改或整改不到位 | 1000~2000元/次 | 以发包人、监理检查记录为依据 |
| 30 | 样板/样品未经批准，擅自施工，或未按批准的样板/样品施工（包含施工措施） | 视情节严重程度罚款1000~10000元/次 | 造成产品质量的损失，亦由施工单位承担 |
| 31 | 施工单位使用的施工设备、检测设备和仪器未按规定送政府相关部门鉴定、校核的，或未按规定报审的，已在现场使用的 | 处以罚款1000元/次 | 施工单位亦应承担由此造成的质量和安全责任 |
| 32 | 施工中偷工减料。 | 视情节严重程度罚款1000~10000元/次 | 以发包人、监理现场记录为依据 |
| 33 | 未经批准，私自变更施工方案或不按已批准的方案施工 | 视情节严重程度罚款1000~10000元/次 | 以发包人、监理现场记录为依据 |
| 34 | 承包人因材料供应不及时造成进度滞后 | 视情节严重程度罚款500~5000元/天，直至材料到场并经发包人、监理确认 | 以发包人、监理记录为依据 |
| 35 | 所有进场材料必须按总平面布置图的既定范围堆放整齐，承包人设立专人保管，若未严格实施，且拒不整改 | 视情节严重程度罚款500~5000元 | 以发包人、监理现场检查为依据 |
| 36 | 承包人于施工中对其他承包人施工的成品/半成品造成损坏/破坏事件。 | 1000元/次，并承担修复费用 | 以发包人、监理现场检查为依据 |
| 37 | 验收过程中同一工序发现二次或二处未进行自检 | 500~2000元/处（次） | 以发包人、监理验收记录为依据 |
| 38 | 承包人施工中对各工序施工质量自检后，若经发包人、监理或质监站复查，发现有任何分部工程未能达到或符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《华润置地工程质量标准》及有关的施工验收规范、标准以及合同的规定，除返工整改达到相关标准外。 | 视情节严重程度罚款500~10000元 | 以发包人、监理验收记录为依据 |

### 4、技术管理方面的处罚细则

| 序号 | 事项 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包人进场3天内，未按要求上报项目技术管理体系（包括技术、质量、安全、进度、材料、文明施工等）。 | 1000～5000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 2 | 项目开工前，承包人项目部班子管理人员缺席我司项目管理理念及管理模式的培训及管理体系文件学习的。 | 1000元/人·天 | 以发包人记录为依据 |
| 3 | 承包人在开工前，未按要求及时提交工程施工组织设计及方案 | 500～5000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 4 | 承包人应当对危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 | 未编制及方案未经审核即进行施工者处5000 元/次，需专家论证而未进行专家论证即行施工的处10000 元/次 | 查记录及施工事实 |
| 5 | 承包人应当组织有关人员对按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程进行验收。验收合格的，经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后，方可进入下一道工序,否则处: | 5000元/次 | 查记录及施工事实 |
| 6 | 不按已批复的方案施工，有可能引起安全隐患 | 3000~8000 元/次 | 查记录及施工事实 |
| 7 | 收到图纸14天内，未形成书面审查意见并提交给监理单位。 | 1000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 8 | 在图纸设计交底后14天内(最迟不得晚于开工前14天) ，未提交预留预埋图。 | 1000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 9 | 由于预留预埋图不准确或遗漏，造成主体完工后凿打结构的，除返工之外。 | 1000元/项 | 查记录及施工事实 |
| 10 | 承包人未组织三级施工技术及安全交底及学习。 | 1000元/次 | 以发包人记录为依据 |
| 11 | 由于设计的重大修改或现场条件、工艺的变化，未重新组织交底。 | 1000元/次 | 以发包人记录为依据 |
| 12 | 在施工过程中，如发包人或监理现场检查提问施工操作人员交底情况不明或未学习。 | 500元/人·次 | 以发包人记录为依据 |
| 13 | 对检查不符合要求的技术交底，监理单位发出重新交底的通知，但承包人未按监理要求实施。 | 1000元/次 | 以发包人记录为依据 |
| 14 | 交叉互检验收合格的工序，施工班组检查不细致、不认真或不检查就直接在验收资料上签字确认。 | 1000~2000元/次 | 以发包人记录为依据 |
| 15 | 施工报验资料不能及时、真实、完整提供和进行报审，发包（监理）方指出累计两次以上仍未按要求时间报送，或报送虚假无效资料 | 2000元/次 | 承包人承担其他不良后果的责任 |
| 16 | 工程资料整理未在规定的时限内完成 | 500 元/天 | 查移交记录 |

### 5、现场工期进度管理方面的处罚细则

| 序号 | 事项 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 承包人在进场后7天内未能完成施工进度计划编制，并提交监理及发包人审查。 | 1000～5000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 2 | 在施工过程中，施工环境发生重大变化，发包人有权要求承包人对进度计划进行调整，承包人未按要求及时提交。 | 1000～5000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 3 | 发包人要求提交专项总结或专项计划，承包人未按要求及时提交。 | 500～1000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 4 | 周例会召开前一天17：00前未按要求提交周报告和周计划；每月25日10：00前未提交本月月报及下月计划。 | 200～1000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 5 | 周计划与月计划不符或月计划与专项计划/总进度计划不符，经提醒未按要求整改。 | 500～10000元/次 | 以发包人记录为依据 |
| 6 | 未经发包人同意情况下，承包人自行修改已经发包人审批的进度计划。 | 50000元/次 | 承包人承担其他不良后果的责任 |
| 7 | 承包人未能按投标承诺或进度计划要求及时安排符合要求的设备及人员进、退场，且未获得监理单位和发包人批准的。 | 1000~10000元/台（套）/天 | 以发包人及监理记录为依据 |
| 8 | 施工过程中，承包人投入的大型设备数量少于投标时的承诺或进度计划要求，且未获得监理部及发包人批准的。 | 1000~20000元/项 | 以发包人及监理记录为依据 |
| 9 | 在施工过程中现场工作面超出计划要求时，发包人有权要求承包人增加机械设备及人力投入以加快工期，承包人拒不增加。 | 1000～10000元/天 | 以发包人记录为依据 |
| 10 | 任何时间节点进行检查时，关键线路（网络计划图红线）节点达不到该节点应完成比例，而施工单位没有事前书面指出并提出相应纠偏措施。 | 完成量 ：处罚 ≥90% ：1000元 ≥70% ：5000元 ≥50% ：10000元 ＜50% ：50000元 | 按计划及实际进度考评 |
| 11 | 进度计划中，非关键线路因滞后严重成为制约工程进度控制的因素，而施工单位未及时采取措施进行纠偏。 | 10000元/项 | 按计划及实际进度考评 |
| 12 | 周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，且未制定有效的赶工措施。 | 1000~20000元/次 | 按计划及实际进度考评 |
| 13 | 周、月、专项进度计划由于施工方自身原因未完成，制定赶工措施后但不落实。 | 500~1000元/天 | 若能及时纠正且不影响下道工序的，可予以免除 |
| 14 | 承包人在收到发包人确定专业分包的通知后，没有按要求及时向监理部和发包人提交作业面交接计划。 | 1000~3000元/天 | 以发包人及监理记录为依据 |
| 15 | 承包人未按约定时间移交相关工作面 | 5000元/天 | 以发包人及监理记录为依据 |
| 16 | 未经监理部及发包人允许擅自停工 | 100000元/次 | 以发包人及监理记录为依据 |

### 6、施工流程控制处罚细则

| 序号 | 事项 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工单位在施工中需要停工、复工，未收到监理《停工令》、《复工令》擅自停工、复工 | 20000元 | 罚款立即执行。紧急情况下需要停工，须先征得监理、发包人的口头确认 |
| 2 | 《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改 | 视情节严重程度，罚款500~1000元/次 | 罚款立即执行。 |
| 3 | 重大事项未及时通知监理公司或发包人 | 视情节严重程度，罚款2000~20000元/次 | 以监理公司或发包人通过其他方式知道此事件为准 |
| 4 | 监理例会达成的共识和发包人或监理公司在监理例会上发出的通知、要求、规定等，施工单位没有遵照执行 | 一次处罚1000元 | 罚款立即执行。发包人、监理公司检查核实为准 |
| 5 | 未按发包人、监理公司规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表、过程控制文件等 | 视情节严重程度，罚款500~2000元/次 | 发包人、监理检查核实为准 |
| 6 | 因施工方法不当或施工水平的原因造成工程、设计变更 | 发现一项，罚款5000元，并承担变更全部费用 | 发包人检查核实为准 |

### 7、会议及文件管理处罚细则

| 序号 | 事项 | 处罚标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照发包人及监理要求，应当参加监理例会的人员而擅自缺席的 | 2000元/人次 | 以会议签到表及发包人确认为依据 |
| 2 | 主要管理人员无故不参加监理/发包人组织的各项会议 | 1000元/人. 次 | 以会议签到表及发包人确认为依据 |
| 3 | 未经许可更换会议出席者 | 500元/人. 次 | 以会议签到表及发包人确认为依据 |
| 4 | 开会迟到 | 100元/人. 次 | 15分钟内，超过15分钟按未参加会议处理 |
| 5 | 开会期间未经许可接听电话且影响会议进程 | 100元/人. 次 | 实际发生 |
| 6 | 未组织工人参加定期的全体安全交底 | 1000元/次 | 抽查 |

附件

所有政府部门及华润置地项目管控文件均适用于项目，管控文件之间如有相冲突的，按高标准执行，包括但不限于以下附件：

项目基本信息

- 附件A-1：场地规划图、总平面图、项目效果图等

华润置地总部/华南大区文件

- 附件B-1：华润置地工程高品质标准V2.0及局部修订

- 附件B-2：关键岗位承诺函

城市建设运营事业部/项目文件

- 附件C-2：华润代建项目工程进度计划管理作业指引

- 附件C-3：华润代建项目承包商管理作业指引

- 附件C-4：华润代建项目项目监理管理指引

- 附件C-5：华润代建项目工程交底管理指引

- 附件C-6：华润代建项目工程质量检查管理作业指引

- 附件C-7：华润代建项目材料设备管理指引

- 附件C-8：华润代建项目工程施工样板引路管理作业指引

- 附件C-9：华润代建项目工作面移交管理指引

- 附件C-10：华润代建项目不合格产品管理作业指引

- 附件C-11：华润代建项目工程成品保护管理作业指引

- 附件C-12：城市建设运营事业部EHS管理体系

- 附件C-13、竣工档案整理与接收要求

- 附件C-14、工程保洁要求

其他文件

1）附件D-1、法律、法规、规范、标准目录